[bookmark: _Toc238804519]医用空气加压氧舱招标需求
[bookmark: _Toc238804520]一、说明
[bookmark: _Toc238804521]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc238804522]二、项目概况
[bookmark: _Toc238804523]2 项目名称
项目名称：医用空气加压氧舱
[bookmark: _Toc238804524]3 项目地点
地点：浦东新区高桥镇大同路358号
[bookmark: _Toc238804525]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：
医用空气加压氧舱，数量1台。
4.3 供货期：自合同签订之日起30天。
[bookmark: _Toc238804526]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc238804527]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc238804528]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc238804529]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc238804530]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc238804531]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	[bookmark: _GoBack]1
	医用空气加压氧舱
	三类
	详见“9.2.2 具体技术参数指标要求”
	1
	自合同签订之日起30天
	免费质保期≥5年
	配置要求：
1、氧舱舱体：1套
2、控制台：1套
3、空压机：2台
4、冷干机：1台
5、空气储罐：1台
6、空调：2套
7、监控系统：1套
8、消防水罐：1台



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：该设备主要用于治疗一氧化碳中毒、硫化氢中毒等急性中毒，减压病、气栓症等急症救治及脑外伤、脑梗死后遗症等神经系统损伤等疾病。
9.2.2 具体技术参数指标要求
	序号
	具体技术参数

	1
	结构形式：双舱四门，平底平封头舱体

	2
	氧舱规格要求：舱体直径≥2200mm，长度≥7100mm。需提供国家市场监督管理局授权单位审批盖章通过的投标型号产品图纸及注册证附表，图纸及注册证附表中应体现舱体长度

	3
	工作压力：≥0.2MPa

	4
	治疗人数：≥8人，其中主舱≥6人，过渡舱≥2人

	5
	人均舱容≥3m³

	6
	舱门形式：一次冲压成型高强度薄壳门。锁紧方式：低压自动锁紧

	7
	门框采用小圆角，方便车床出入。透光尺寸及数量：（高×宽）≥1500×900mm，数量≥1套；（高×宽）≥1500×700mm，数量≥3套。需提供国家市场监督管理局授权单位审批盖章通过的投标型号产品图纸，图纸中应体现舱门透光尺寸

	8
	照明方式及数量：冷光源外照明，采用球面照明窗，数量≥8个

	9
	观察窗尺寸及数量：透光直径≥300mm，数量≥6只

	10
	为提高舱体结构安全性，不单独开设摄像窗

	11
	递物筒数量：≥2套，透光直径≥300mm，主舱、过渡舱各≥1套

	12
	主舱配转运床扩展装置≥1套，推入转运床后的自由通道扩展≥50%以上

	13
	主舱、过渡舱配空调扩展装置各≥1套，可有效提升空调的放置空间

	14
	舱内座椅及数量：高压氧舱专用座椅，共≥8个

	15
	吸氧装具布局方式及数量：采用上装式吸氧装置。主舱≥6个，过渡舱≥2个

	16
	舱内装饰的设计采用手术室理念，两侧内壁无夹层，减少细菌残留。金属材料选用≥1.5mm镀锌冷轧钢板，表层静电喷塑，高强度，抗磨，抗撞，阻燃等级为A级。提供隶属于市场监督管理部门的检验机构出具的具有CMA标识的同类型氧舱检验报告予以证明，同时提供上述检验报告在市场监督管理部门等公开平台的查询记录截图

	17
	舱内地板采用高档塑胶地板铺面，要求达到GB 50222-2017建筑内部装修设计防火规范中铺地材料BI(B)等级要求，需提供氧舱制造商具有的第三方出具的检验报告予以证明

	18
	舱内配设负压吸引装置，采用持续不间断恒定负压，可在常压下吸痰，数量：主舱、过渡舱各≥1套

	19
	舱内配设急救供氧装置≥2套：主舱、过渡舱各≥1套

	20
	舱内配设呼吸机气源装置≥2套：主舱、过渡舱各≥1套

	21
	配设生物电无损导联装置接口，该接口采用模块化可变径技术，通过调整密封模块可任意适配线径4mm-14.5mm的进舱导线，最大可通过接头尺寸：33mm×33mm。每套接口可穿≥4线，共≥3套：其中主舱≥2套、过渡舱≥1套

	22
	舱内配全方位拾音对讲装置≥2套：主舱、过渡舱各≥1套

	23
	舱内配无触点感应式应急呼叫报警装置≥2套：主舱、过渡舱各≥1套

	24
	操控方式：机械手动控制。舱体与控制台一体化设计，提供产品实例图片予以证明

	25
	加减压（手动）操作阀门≥5套

	26
	供排氧操作阀门≥4套

	27
	压力显示系统≥9套。提供隶属于市场监督管理部门的检验机构出具的具有CMA标识的同类型氧舱检验报告予以证明，同时提供上述检验报告在市场监督管理部门等公开平台的查询记录截图

	28
	智能声光报警式测氧仪≥2套

	29
	氧舱专用双工对讲机≥1套

	30
	音乐播放器≥1台

	31
	应急电源≥1台

	32
	单人吸氧流量计≥8位

	33
	急救供氧装置≥2套

	34
	采样流量计≥2套

	35
	触摸屏≥1套

	36
	空压机：静音螺杆空压机，≥2台，排气压力≥1.25MPa，排气量≥0.8m³/min

	37
	空气冷却系统：冷干机≥1台

	38
	空气净化系统：采用气水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生标准

	39
	储气罐：容积≥7m³，≥1台

	40
	配设加压消音装置≥2套，主舱、副舱各≥1套

	41
	配设进舱空气检测装置接口≥1套。提供隶属于市场监督管理部门的检验机构出具的具有CMA标识的同类型氧舱检验报告予以证明，同时提供上述检验报告在市场监督管理部门等公开平台的查询记录截图

	42
	呼吸气体供应装置：采用低阻力供氧方式，配低阻力呼吸调节器、传感、供氧缓冲包

	43
	排氧方式：缓冲式舱外排氧

	44
	舱内配常规吸氧装具，主舱≥6套，过渡舱≥2套。舱内配供氧终端/雾化接口，主舱≥4套，过渡舱≥1套

	45
	微阻力呼吸调节器≥8套

	46
	空调：采用壁挂冷暖空调

	47
	送风方式，采用永磁耦合感应传动

	48
	设立独立式配电系统，采用漏电保护器和隔离变压器双重安全保护，双电源自动切换

	49
	采用数字高清微型摄像机，≥6台。需提供国家市场监督管理局授权单位审批盖章通过的投标型号产品图纸，图纸中应明确体现微型摄像机的数量

	50
	≥21.5英寸液晶显示器≥1台

	51
	监视画面经由硬盘录像机，将每个摄像机画面显示于监视屏上

	52
	按GB/T 12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度≥50L/（m²·min），喷水动作响应时间≤3s，并在操作控制台及舱内醒目位置设置快开式气动控制阀，以确保紧急状态下使用

	53
	采用细水雾灭火系统，有效灭火降温

	54
	配设防腐高压消防水罐≥1台。提供隶属于市场监督管理部门的检验机构出具的具有CMA标识的同类型氧舱检验报告予以证明，同时提供上述检验报告在市场监督管理部门等公开平台的查询记录截图

	55
	安全阀：主舱、过渡舱配置安全阀各≥2只。储气罐、消防水罐配置安全阀各≥1只

	56
	递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各≥1套。递物筒配装压力显示仪表各≥1套

	57
	压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置

	58
	各舱室内、外应急卸压装置各≥1套



9.3 安装调试要求
由投标人提供设备，其配套安装环境、设备调试（包括硬件及软件）并保证设备可正常运行由投标人负责，采购人予以协助配合。
配置设备使用数据采集盒并开放端口，接入医院设备使用分析系统。
9.4 供货期要求
9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.5 质量标准与验收要求
9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.5.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。
9.5.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc238804532]10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。
10.2 设备要求
设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
[bookmark: _Toc238804533]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc238804534]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1本项目免费质保期：提供免费质保期≥5年。
12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；
12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。
12.3使用周期服务
	序号
	服务内容
	具体服务要求

	1
	配件
	配件维修：质保期后，提供≥60个月的零配件维修服务，服务费免人工，耗材或备品备件按清单价格结算，并以清单价格8折供应

	2
	专用耗材
	提供设备运行所需专用耗材和易耗件清单价格


说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。


[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc238804535]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc238804536]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc238804537]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc238804538]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc238804539]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc238804540]16 促进中小企业发展
★16.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
★16.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
[bookmark: _Toc4671591]★16.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc216859745][bookmark: _Toc238804541]17实施本国产品标准
17.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
17.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
17.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc238804542]18 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc216859746][bookmark: _Toc238804543]19促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
19.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
