医用床类招标需求
[bookmark: _Toc216871009]一、说明
[bookmark: _Toc216871010]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc216871011]二、项目概况
[bookmark: _Toc216871012]2 项目名称
项目名称：医用床类
[bookmark: _Toc216871013]3 项目地点
地点：采购人指定地点。
[bookmark: _Toc216871014]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：
上海市浦东新区南汇精神卫生中心需采购一批医用床。
4.2 供货日期：自合同签订之日起30天。
[bookmark: _Toc216871015]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc216871016]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc216871017]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc216871018]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc216871019]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc216871020]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	数量
	供货期
	质保期
	单张限价
	备注

	1
	床单位、护栏（普通病床）
	716张
	自合同签订之日起30天
	5年
	3000元
	核心产品

	2
	约束床
	64张
	
	
	3000元
	

	3
	床单位、护栏（手动病床）
	220张
	
	
	3500元
	

	4
	床头柜
	1040张
	
	
	800元
	

	5
	理疗床(2*0.85m带头洞)
	30张
	
	
	1000元
	

	6
	床垫
	1040张
	
	
	500元
	

	7
	检查床诊疗床
	28张
	
	
	1000元
	


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：医用床。
9.2.2 具体技术参数指标要求
9.2.2.1床单位、护栏（普通病床）
一、规格：2110×980×500mm（允许误差±5mm）
二、材质：
（1）床架采用优质碳钢矩形型材，床架主梁规格：30mm×60mm矩形管，壁厚≥1.1mm
[bookmark: _Toc83376969]（2）床头床尾：采用HDPE工程塑料一次吹塑成型。本体需带有永久性材质标识标注HDPE材质；表面平整光滑，耐消毒液腐蚀。中部装饰面板颜色可选。床头床尾与床体连接处为内卡结构。具备足够抗冲击强度和稳定性。四周带防撞轮和防撞护角，充分保护床体安全。床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型，安装、拆卸简便。床尾外侧配床头牌。床尾板高度：505mm（允许误差±5mm），床头板高度：550mm（允许误差±5mm）。
（3）床面采用冷轧钢板条形焊接，板材厚度≥1.0mm。
（4）床腿为50mm×50mm方型钢管，壁厚≥1.5mm，带防滑套脚。
（5）整床整体静态安全承重≥250kg，经受反复晃动、推拉无明显松动、变形、异响，符合医用病床安全使用要求。
三、功能配置：
（1）床头尾可轻松拆卸，并具有锁定装置，床尾外侧配床头牌。四角有防撞护角。
（2）床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管，套管外径φ19，壁厚≥1.0mm，结构强度高，不易开裂损坏。床体两侧各有一个钢制引流挂钩。
（3）护栏：倾倒式折叠护栏，优质电泳铝合金横梁，表面硬化处理。六根不锈钢平面扁管立柱，立柱规格：外径φ19,壁厚≥1.2mm上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用可靠连接工艺，连接牢固，保证长期折叠无松动。底座采用30mm×30mm钢制管材，壁厚≥1.35mm。护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度430mm，允许误差±5mm。护栏与床体连接处采用工业塑料一次性注塑成型垫圈，用于缓冲阻力，与护栏孔嵌入式结构，紧固于床体外侧，且带有防护帽装置，防止螺栓外露， (如有请提供实物照片)。
（4）床尾下方可翻转鞋架。
（5）采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，在金属表面及管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜形成抗氧化涂层，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命。
9.2.2.2约束床
一、规格：病床整体外形尺寸：2110×980×500mm（允许误差±5mm）
二、材质：
（1）床架采用符合GB/T3094-《冷拔异型钢管》的优质碳钢焊接而成，床架规格：床架主梁采用30mm×60mm矩形钢管，管材壁厚≥1.1mm。钢管抗拉强度≥350Mpa。
（2）床头床尾：
采用HDPE工程塑料一次吹塑成型，本体需带有永久性材质标识标注HDPE材质。表面平整光滑，耐消毒液腐蚀。中部装饰面板颜色可选。床头床尾与床体连接处为内卡结构，具备足够抗冲击强度。四周带防撞轮和防撞护角，充分保护床体安全。床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型，安装、拆卸简便。床尾外侧配床头牌。床尾板高度：505mm（允许误差±5mm），床头板高度：550mm（允许误差±5mm）。
①床头尾板原材料通过《GB/T2408- 》塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法实验，具有阻燃性能。
②床头床尾通过GB/T 33047.1-《塑料 聚合物热重法（TG）第一部分：通则》检测，主成分PE含量测定≥99%。
③PE原料中邻苯二甲酸酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异癸脂含量符合GB/T22048- 要求。
（3）床面
①床面：采用数控冲床一次冲压成型，圆形透气孔（孔径φ22mm），外形美观。采用优质冷轧钢板，板材厚≥1.0mm。折弯处采用数控折弯机加工制作。床板之间采用接轴连接，并用螺栓紧固，链接件为ABS钢塑结合材质，内嵌件厚度≥2mm，轴位螺栓直径≥8mm。（如有请提供床板连接处实物照片）
②支撑管采用规格：20mm×30mm方型钢管，壁厚≥1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。
③床板可拆卸，方便清洗。
④冷轧钢板吸收能量≥140KV2(J)。
⑤冷轧钢板抗拉强度≥340Mpa。
（4）床腿：优质冷轧钢管焊接而成，钢管规格：50mm×50mm方型钢管，壁厚≥1.35mm。床腿之间带横撑连接，确保牢固。
（5）摇把：采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯，手指凹痕防滑设计，手感舒适，摇手开关为专业耐磨材料，延长使用寿命。摇把整体结构牢固可靠，静载抗拉受力≥90kg。
三、功能配置：
（1）整床调节功能：背部升降调节角度范围≥0-75（允许公差＋3°；-7°）°，腿部升降调节角度范围≥0-45°（允许公差＋3°；-7°），调节行程充足，满足临床护理及患者休憩使用需求。
（2）摇把采用隐藏式设计，可折叠。可隐藏于床头下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用优质碳素结构钢精加工成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。使用寿命≥10万次。
（3）护栏：倾倒式折叠护栏，优质电泳铝合金横梁，表面硬化处理。六根不锈钢平面扁管立柱，立柱规格：套管外径φ19,壁厚≥0.8mm,上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用可靠连接工艺，连接牢固，保证长期折叠无松动。钢制U型关节厚度≥1.5mm。底座采用30mm×30mm钢制管材，壁厚≥1.35mm。护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度430mm，允许误差±5mm，升起后高于床面355mm，允许误差±5mm。护栏整体长度：1470mm，允许误差±5mm。护栏与床体连接处采用工业塑料一次性注塑成型垫圈，用于缓冲阻力，与护栏孔嵌入式结构，紧固于床体外侧，且带有防护帽装置，防止螺栓外露，外形美观。 (如有请提供实物照片)。
①铝合金护栏承重≥50kg，循环操作≥5万次后，开关功能完好。
②护栏横梁承载≥800N重力≥90小时无永久性变形。
③如有请提供护栏链接处的实物照片。
（4）床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管，保证永不断裂。床体两侧各有一个钢制引流挂钩。
（5）床体带翻转式鞋盆架，用时平放，不用时可垂直于床腿内侧。
（6）床头尾板封闭开口的缝隙<120mm； 
（7）采用直径为125mm的高级静音耐磨脚轮，插拔式安装方式，单独制动。
（8）床体两侧加束缚带环，直径100mm圆钢焊接，用于固定患者各种体位。
（9）整床安全载荷≥240KG。
四、生产工艺：
（1）管材下料：采用激光切割机下料，有效保证工件的精确度。（如有请提供佐证材料）
（2）采用焊接机器人集群焊接或同等自动化焊接工艺。（如有请提供佐证材料）
（3）碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。粉末材料具有耐老化、高韧性、抗菌的性能。
①涂层厚度平均值≥97um，涂层硬度≥H。
②主要部件经不低于100小时的盐雾试验后，孔洞及边缘有红锈，其余部位无可见锈蚀。
③喷涂表面附着力≥0级。
④所用粉末环保，安全。

9.2.2.3床单位、护栏（手动病床）
一、病床整体外形尺寸：2190×980×500mm（允许误差±5mm），有效床面尺寸：L1960mm×W900mm
二、材质：
（1）床架采用符合GB/T3094- 《冷拔异型钢管》的优质碳钢焊接而成，上床架：30mm×50mm矩形管，壁厚≥1.1mm；下床架：30mm×60mm矩形管，壁厚≥1.1mm；上下床架连接管：50mm×50mm方管，壁厚≥1.1mm；。床体左右连接管：25mm×50mm矩形管，壁厚≥1.35mm。钢管抗拉强度≥350Mpa。
[bookmark: _GoBack]（2）床头床尾：采用HDPE工程塑料一次吹塑成型，产品本体带有永久性材质标识。表表面平整光滑，耐消毒液腐蚀。中部装饰面板颜色可选。床头床尾与床体连接处为内卡结构，具备足够抗冲击强度。四周带防撞轮和防撞护角，充分保护床体安全。床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型，安装、拆卸简便。床尾外侧配床头牌。床尾板高度：505mm（允许误差±5mm），床头板高度：550mm（允许误差±5mm）
①床头尾板原材料通过《GB/T2408- 》塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法实验，具有阻燃性能。
②床头床尾通过GB/T 33047.1- 《塑料 聚合物热重法（TG）第一部分：通则》检测，主成分PE含量测定≥99%。
③PE原料中邻苯二甲酸酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异癸脂含量符合GB/T22048- 要求。
（3）床面
①床面：采用数控冲床一次冲压成型，圆形透气孔（孔径φ22mm），外形美观。采用优质冷轧钢板，板材厚≥1.0mm。折弯处采用数控折弯机加工制作。
②床板连接方式：采用塑钢链接件、螺栓及锁紧母连接（如有请提供佐证材料）
③病床床板链接件材质：ABS 钢塑结合，内嵌件厚度：≥2mm，轴位螺栓直径：≥8mm （如有请提供实物照片）
④支撑管规格：20mm×30mm矩形管，壁厚≥1.1mm，承载力大。
⑤床板可拆卸，方便清洗。
⑥冷轧钢板吸收能量≥140KV2(J)。
⑦冷轧钢板抗拉强度≥340Mpa。
（4）摇把：采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯，手指凹痕防滑设计，手感舒适，摇手开关为专业耐磨材料，延长使用寿命。摇把整体结构牢固可靠，静载抗拉受力≥90kg。
三、功能配置：
（1）整床调节功能：背部升降调节角度范围≥0-75°（允许公差＋3°；-7°），腿部升降调节角度范围≥0-45°（允许公差＋3°；-7°）。
（2）摇把采用隐藏式设计，可折叠。可隐藏于床头下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用优质碳素结构钢精加工成型。有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。使用寿命≥10万次。
（3）护栏：倾倒式折叠护栏。
①护栏材质：优质电泳铝合金横梁，表面硬化处理。六根不锈钢平面扁管立柱，立柱规格：套管外径φ19，壁厚≥0.8mm,，上下关节为钢制关节，厚度≥1.5mm，与立柱采用采用可靠连接工艺，连接牢固，保证长期折叠无松动。底座采用30mm×30mm矩形钢制管材，壁厚≥1.35mm。（如有请提供实物照片）
②护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度430mm，允许误差±5mm，升起后高于床面355mm，允许误差±5mm。护栏整体长度：1470mm，允许误差±5mm。护栏与床体连接处采用工业塑料一次性注塑成型垫圈，用于缓冲阻力，与护栏孔嵌入式结构，紧固于床体外侧，且带有防护帽装置，防止螺栓外露，外形美观(如有请提供实物照片）。
③铝合金护栏承重≥50kg，循环操作≥5万次后，开关功能完好。
④护栏横梁承载≥800N重力≥90小时无永久性变形。
（4）床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管，保证永不断裂。床体两侧各有一个钢制引流挂钩。
（5）床头尾板封闭开口的缝隙<120mm； 
（6）脚轮：
①四轮采用直径为125mm的聚氨酯中控轮
②中控脚轮内镶双轴承，耐磨，静音，防缠绕，制动可靠。
③脚轮核心材料选用高强度铝合金材料，强度高，耐腐蚀，脚轮外包采用聚醚PU材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液。
④转动部分，采用精密轴承组，旋转灵活平稳。
⑤制动系统：病床采用中间刹车方式。
刹车踏板材质：刹车踏板为ABS外罩内包钢制骨架，结构紧凑，操作方便。（如有请提供实物照片）
7、整床安全载荷≥240KG。
四、生产工艺：
（1）管材下料：采用激光切割机下料，有效保证工件的精确度。（如有请提供佐证材料）
（2）采用焊接机器人集群焊接或同等自动化焊接工艺，焊接过程采用混合气气体保护，焊口光滑、美观、无氧化膜，提高了焊缝的强度及准确性，延长使用寿命。（如有请提供佐证材料）
（3）碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。粉末材料具有耐老化、高韧性、抗菌的性能。
五、喷涂工艺：
第一步：抛丸机喷砂，去除表面铁锈；第二步：加热碱性物质，浸淋除油；第三步：第一道水洗；第四步：第二道水洗；第五步：第三道水洗；第六步：加热弱酸，浸淋除锈；第七步：第一道水洗；第八步：第二道水洗；第九步：第三道水洗；第十步：浸淋中和；第十一步：水洗；第十二步：喷淋除锈；第十三步：水洗；第十四步：浸淋除锈；第十五步：水洗；第十六步：表面活性调整生成抗氧化膜；第十七步：锌系磷化处理生成磷化膜；第十八步：水洗；第十九步：油浸式电泳；第二十步：电泳底漆固化；第二十一步：外表喷棱磨砂；第二十二步：静电粉末喷涂；第二十三步：高温粉末固化；第二十四步：检验合格下线。
①涂层厚度平均值≥97um，涂层硬度≥H。
②主要部件经不低于100小时的盐雾试验后，孔洞及边缘有红锈，其余部位无可见锈蚀。
③喷涂表面附着力≥0级。
④所用粉末环保，安全。

9.2.2.4 床头柜
（1）规格：475mm(长) ×475mm (宽) ×755mm(高)，偏差≤±2mm；
（2）整体采用优质ABS材料一次注塑成型。板材性能:拉伸强度≥40MPa、弯曲强度≥60MPa、简支梁冲击强度≥18kJ/m，维卡软化温度≥80°C；
（3）设置一门，一屉、一柜、一餐板(抽屉式)，桌面为内凹式，防止物品滑落。
①安全性能：台面静载荷≥2000N，搁板静载荷≥500N，保持2h无塑性变形，倾斜15°无倾倒，可接触边缘圆角半径≥1mm；
②环境适应性：柜面耐高温≥65°C、耐冷热循环(-20°C至60°C)、耐湿性(90% RH，30°C，48h)、耐磨性(500g加载磨耗1000次无露底)；
③环保要求:甲醛释放量≤0.050mg/m3，可溶性重金属(铅、镉、铬等)及TVOC释放量符合限值要求；
（4）柜内有隔板(注塑成型)，柜体两侧分别带有不锈钢毛巾架。
（5）底部带脚轮可移动。
（6）门和抽屉带弧形扣手，方便开关、推拉。
（7）床头柜桌面上设置有最高安全使用温度及最大承重要求的使用限制的永久性标识，非后期粘贴。
9.2.2.5理疗床(2*0.85m带头洞) 
规格：1900×650×700mm，允许误差±5mm
（1）床架采用优质冷轧型钢焊接而成，钢材规格：30×60mm，厚度≥1.2mm，表面静电粉末喷涂，抗老化、不生锈。
（2）床面采用高级人造革面料，抗菌、耐用、耐化学腐蚀。内包高密度海绵，使用不变形。
（3）床面采用包边方式，内衬木板，整体无缝隙、无死角，便于清洗。
（4）床体下方≥两个抽屉。
（5）床腿采用矩形冷轧钢管，钢管尺寸：40mm×40mm，壁厚≥1.2mm，床脚带有防滑垫。
（6）配急救车3台（非单台配置）
急救车参数：
规格：965×560×980mm，允许误差±5mm
一、整车外部主要由高级工程塑料HDPE一体吹塑成型工艺制作。
（1）其主要特性：抗菌、耐酸碱，耐有机溶剂，适用于医院各种消杀环境。具有电绝缘性，耐磨性，韧性及耐寒性，确保应用环境更安全。 
（2）不易老化变色，经UV紫外光照射测试120小时不变色，使用寿命长。
（3）车体外形圆润，无尖角，表面光滑，无死角和缝隙。对水蒸气空气渗透性小，吸水性低，易擦拭消毒，降低交叉感染风险，能有效保护使用者及周围环境安全。
依据GB/T 16422.3- ，GB/T 10125- ，GB/T 1043.1- 检测标准，荧光紫外灯老化检测经过不低于120h，外观无明显变化；中性盐雾试验检测经过不低于120h，外观无明显变化；简支梁冲击性能≥60kJ/㎡。
二、车体内部为优质碳素钢加高强度铝合金结构，牢固可靠，稳定性强。
三、车体左右两侧均有护罩，可保护车体安全。
四、台面内置急救药盒，带推拉式快开结构盖板，配一次性锁，缩短获取急救药品时间。
五、快开盖板遮光并可视，保护急救药品安全同时快速识别药品。
六、配四只大容量抽屉，抽屉深度分别为80mm，80mm，165mm，250mm，允许误差±5mm。
（1）上部三个抽屉内置药盒，带隔板大小可调，方便药品分类存放。
（2）底层大抽屉可放置体积稍大的急救设备，尺寸≥260*250*190mm。
（3）抽屉选用三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，全部带自吸功能，抽拉顺畅，确保药品拿取过程更安全。
（4）抽屉采用中控锁，配合一次性锁扣使用，能规范病区药品使用管理。
七、一侧带有可锁定储物盒，可放置各类一次性医用耗材拿取。
八、车体背侧带有亚克力材质心肺复苏板，板体美观，坚固耐用。
九、底部采用四只Φ125mm静音防缠绕脚轮，推行灵活，转向准确，制动可靠；（单只脚轮负重≥120KG，过10毫米障碍安全行驶≥60公里无故障。）
十、车体一侧带HDPE材质一体吹塑成型推把，握把直径35mm允许误差±5mm，符合人体工程学原理常用手握尺寸，车把单侧为延展工艺，延长尺寸为160mm，允许误差±5mm与整车一体成型，而非后期拼装，握把与延展部分台面间距40mm允许误差±5mm，易消毒，提高医护人员在推行过程中的安全性。
十一、整体承重≥100KG；
十二、标准配置：
1）抽屉    4个   2）氧气瓶架 1个
3）除颤器托盘 1个   4）针剂桶 1个
5）心肺复苏板 1块    6）垃圾桶 2个
7）侧储物槽 1个   8）输液架 1根
9）中控锁   1套   10）一次性锁扣 100个
11）电源插排 1个   12）Φ125脚轮 4个
13）上台面药盒 1个    14）抽屉药盒  3套

9.2.2.6 床垫
（1）床垫的功能与病床相辅相成，外罩面料采用PU防水透气面料，液体不易渗透，擦拭容易，可长期保持床面干净卫生，有透气性、防滑性。床垫外套防霉（长霉等级为≤1级）、抗菌、防螨、无异味。
（2）内置厚度40mm高弹硬质海绵，海绵密度≥35kg/m3，舒适耐用，不变形。内置厚度40mm天然优质椰丝纤维层，卫生环保。依据GB/T 20944.3- 检测方法，床垫内芯对金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%、大肠杆菌抑菌率≥85%、白色念珠菌抑菌率≥90%，单项判定为合格。
（3）床垫配有拉链，便于装卸、清洗。依据EN597-2：《家具-床垫和软垫床架可燃性的评定-第2部分：点火源：与火柴火焰相当》的检测方法，床垫具有阻燃性能。

9.2.2.7检查床诊疗床
规格：1900×650×700mm（产品高度根据要求可定制）
1、床架采用优质冷轧型钢焊接而成，钢材规格：30×60mm，厚度≥1.2mm，表面静电粉末喷涂，抗老化、不生锈。
2、床面采用高级人造革面料，抗菌、耐用、耐化学腐蚀。内包高密度海绵，使用不变形。
3、床面采用包边方式，内衬木板，整体无缝隙、无死角，便于清洗。
4、床体下方两个抽屉。
5、床腿采用矩形冷轧钢管，钢管尺寸：40mm×40mm矩形钢管，壁厚≥1.2mm，床脚带有防滑垫。


9.3关于样品的相关要求
本项目要求提供样品，要求如下：
9.4.1 制作标准和要求
	序号
	名称
	规格
	出样数量
	备  注

	1
	床单位、护栏（普通病床）
	2110×980×500mm（允许误差±5mm）
	1 
	参数指标详见“9.2.2 具体技术参数指标要求”


	2
	约束床
	病床整体外形尺寸：2110×980×500mm（允许误差±5mm）
	1
	

	3
	床单位、护栏（手动病床）
	病床整体外形尺寸：2190×980×500mm（允许误差±5mm），有效床面尺寸：L1960mm×W900mm
	1
	

	4
	床头柜
	475mm(长) ×475mm (宽) ×755mm(高)，偏差≤±2mm；
	1
	

	5
	理疗床(2*0.85m带头洞)
	1900×650×700mm（允许误差±5mm）
	1 
	



9.4.2关于检测报告
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]9.4.2.1提供原材料检测报告，包括但不限于以下内容：
（1）HDPE材质：符合《GB/T2408- 》中阻燃性能的标准；符合《GB/T 33047.1- 》中主成分 PE 含量测定≥99%的标准；符合《GB/T 16422.3- 》，《GB/T 10125- 》，《GB/T 1043.1- 》中荧光紫外灯老化检测经过不低于 120h，外观无明显变化；中性盐雾试验检测经过不低于 120h，外观无明显变化；简支梁冲击性能≥60kJ/㎡的标准；符合《GB/T 31402- 》中金黄色葡萄球菌≥97%、大肠杆菌≥92%、白色念珠菌≥90%、溶血性链球菌≥90%、绿脓杆菌≥92%的标准。
（2）PU 防水透气面料：符合《GB 21551.2- 》中对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的 24 小时抗菌率平均值均≥90%的标准；符合《EN597-2：》中阻燃性能的标准。
（3）冷轧钢板：符合《GB/T229- 》中吸收能量≥140KV2(J)的标准；符合《GB/T228.1- 》中抗拉强度≥340Mpa的标准。
（4）碳钢钢管：符合《GB/T228.1- 》中抗拉强度≥350Mpa的标准。
（5）PE原料：符合《GB/T22048- 》中邻苯二甲酸酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异癸脂含量的标准。
9.4.2.2检测报告要求：
①检测机构要求：含有CMA认证；
②检测内容：详见采购需求；
③受检单位要求：检测报告上的委托单位（受检单位）名称必须与投标人、投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；
④检测报告有效期：不早于2024年1月1日。
9.4.3 关于封样
9.4.3.1投标人应按照采购文件规定样品标准、时间、地点递交样品，并对样品进行封样。但提交的样品不得含有投标单位名称、标志以及能暗示出投标单位的文字和图案。若因投标人封样不规范造成商业机密泄露，一切后果由投标人承担。
9.4.3.2采购人提前准备好放置、储存样品的场地。接收样品时采购人会做好样品送达记录，并对样品进行随机抽取编号，样品的接收登记、评审、封样全程录音录像（7天*24小时）直至取样结束。录像资料将作为采购档案进行保存。
9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。
[bookmark: _Toc216871021]10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
投标人提供为本项目提供售后服务的专职服务人员名单。
10.2 设备要求
中标人在实施本项目时，自行准备车辆以及现场安装所需的工具。
[bookmark: _Toc216871022]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc216871023]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1本项目免费质保期：≥5年。
12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；
12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc216871024]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc216871025]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc216871026]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc216871027]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc216859742]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc481849906]19实施本国产品标准
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc216859745]19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc216859746]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
