[bookmark: _Toc216446087]高效液相-质谱分析仪及前处理平台招标需求
[bookmark: _Toc216446088]一、说明
[bookmark: _Toc216446089]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc216446090]二、项目概况
[bookmark: _Toc216446091]2 项目名称
项目名称：高效液相-质谱分析仪及前处理平台
[bookmark: _Toc216446092]3 项目地点
地点：采购人指定地点。
[bookmark: _Toc216446093]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：
包件一质谱前处理平台，数量1台。
包件二高效液相-质谱分析仪，数量1台。
4.2 交付日期：自合同签订之日起30天。
[bookmark: _Toc216446094]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc216446095]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc216446096]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc216446097]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc216446098]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc216446099]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
（1）包件一：质谱前处理平台
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	所含配置

	1
	质谱前处理平台
	一类
	详见9.2设备技术参数
	1
	自合同签订之日起30天
	整机原厂全保≥3年
	详见配置清单



配置清单
	序号
	组件名称
	数量
	备注

	质谱前处理平台

	1.1
	主机
	1台
	

	1.2
	用户手册
	1份
	

	1.3
	熔断器
	2个
	

	1.4
	深孔板
	1个
	

	1.5
	搅拌套
	1套
	

	1.6 
	扫码枪
	1把
	



（2）包件二：高效液相-质谱分析仪
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	所含配置

	1
	高效液相-质谱分析仪
	二类
	详见9.2设备技术参数
	1
	自合同签订之日起30天
	整机原厂全保≥3年
	详见配置清单



配置清单
	序号
	组件名称
	数量
	备注

	高效液相-质谱分析仪

	1.1
	超高效液相色谱仪
	1台
	

	1.2
	三重四极杆质谱仪
	1台
	

	1.3
	质谱工作站主机及软件
	1套
	原厂质谱色谱控制软件一件，统一控制液相和质谱，软件终身免费升级

	1.4
	色谱柱
	2根
	

	1.5
	试剂托盘
	1套
	

	1.6 
	超高效液相色谱仪文件光盘
	1套
	

	1.7
	超高效液相色谱仪装机附件
	1套
	

	1.8
	2ml进样瓶
	2盒
	

	1.9
	数据线
	1根
	

	1.10
	不间断电源
	1台
	时间≥60分钟



说明：投标人不得对以上表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：
包件一：用于质谱仪检测前样本分析前处理与加工；
包件二：用于对人体生物样本（全血、血浆、血清、尿液）的内源或外源（治疗药物）被分析物进行定性或定量检测。
9.2.2 具体技术参数指标要求
（1）包件一：质谱前处理平台；数量：1台。需与医院质谱仪兼容。
	序号
	参数项
	具体技术参数

	1
	方法学
	磁珠法

	2
	样本通量
	≥90

	3
	处理体积
	30-1000μL

	4
	混合方式
	旋转混匀

	5
	操作语言
	内置中/英文两种操作语言，可自由切换

	6
	程序管理
	可灵活新建、编辑、应用及删除程序

	7
	操作方式
	7英寸全彩液晶屏触控或扫码枪操控

	8
	程序存储
	内建模式程序，最大可存储10000个程序

	9
	自动舱门
	电机驱动自动开关实验舱

	10
	试剂识别
	可外接扫描枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行

	11
	搅拌套检测
	搅拌套装载检测

	12
	断电保护
	意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行实验

	13
	自动关机
	紫外消毒后，自动关机

	14
	污染控制
	负压HEPA排气过滤模块，内置紫外消毒模块

	15
	仪器接口
	USB接口

	16
	重量
	≤45kg

	17
	外形尺寸参考
	450mm (长) *500mm (宽) *450mm (高)

	18
	电源电压
	AC 220V，50Hz

	19
	适用环境温度
	10-30℃

	20
	最大适用环境湿度
	≥80%



（2）包件二：高效液相-质谱分析仪；数量：1台。
	序号
	参数项
	具体技术参数

	1
	1.1  超高效液相色谱部分
	1.1.1二元高压梯度泵

	2
	
	1.1.1.1相互独立电子控制的双柱塞驱动装置，双压力传感器反馈回路

	3
	
	1.1.1.2流量范围：至少满足0.01ml/min-2.000ml/min，递增率≤0.001ml/min

	4
	
	1.1.1.3流量精密度：≤0.05%RSD

	5
	
	1.1.1.4流速准确度：≤±1.0%

	6
	
	1.1.1.5  操作压力范围：≥18000psi

	7
	
	1.1.1.6  可压缩性补偿：自动连续调节

	8
	
	1.1.1.7  梯度洗脱：至少满足0-100%，最小递增率≤0.1%

	9
	
	1.1.1.8  梯度准确度：≤±0.5%

	10
	
	1.1.1.9  梯度精度：≤0.15%RSD

	11
	
	1.1.1.10  梯度模式：预编可选≥11 条梯度曲线，包括线性≥（1条）、凹线≥（4 条）、≥凸线（4 条）和≥步进（2条）梯度变化，无需模拟即可实现

	12
	
	1.1.1.11  内置在线脱气装置通道≥6

	13
	
	1.1.1.12  带柱塞杆自动清洗装置

	14
	1.2自动进样器
	1.2.1  样品通量：≥96位1.5/2mL样品瓶或两个96孔板或384微孔板

	15
	
	1.2.2  进样量：至少满足0.1-250.0μL（0.1μL递增）

	16
	
	1.2.3  样品污染度（进样残留）：≤0.001%

	17
	
	1.2.4  带样品冷却控温：至少满足4℃-40℃，精度≤±1℃

	18
	
	1.2.5  样品管理器具备流通针式功能，针内壁的分析过程中不断被流动相清洗，同时配备专门的进样针外壁清洗流路，最大程度的抑制交叉污染的产生

	19
	
	1.2.6  自动进样器线性R≥0.999

	20
	
	1.2.7进样精度≤0.25%

	21
	1.3柱温箱
	1.3.1柱温箱温度范围：≤20.0℃或室温+5℃-90℃，≤0.1℃递增

	22
	
	1.3.2  温度稳定性：≤±0.3˚C

	23
	
	1.3.3  温度准确度：±0.5˚C

	24
	
	1.3.4  柱温箱容量：容纳≥1根色谱柱

	25
	
	1.3.5  色谱柱信息跟踪记录：具备智能芯片信息记录功能，在线记录色谱柱使用信息

	26
	1.4 质谱仪部分
	1.4.1  液相色谱－三重四极杆串联质谱联用仪

	27
	
	1.4.2  复合离子源（ESI/APCI复合离子源）：一次进样可以在ESI+，ESI-，APCI+，APCI-四种电离方式之间快速切换，并可同时得到每一种电离方式的谱图(四个通道)数据。ESI和APCI采集切换速率≤20ms

	28
	
	1.4.2.1  离子源具有双控温区域：脱溶剂气温度可以在30 秒内升温至650℃或以上，且需满足离子源接口作为另一控温区域，温度设置≥150度，提高脱溶剂化效果

	29
	
	1.4.2.2  采用非毛细管离子导入技术防止样品热降解后堵塞，以提高抗污染能力

	30
	
	1.4.2.3  离子源具有真空隔离阀，无需卸真空，即可拆洗离子源锥孔，常规维护免工具。

	31
	
	1.4.2.4  内置全自动注射泵和直接进样瓶≥2个，可通过软件自动切换，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析

	32
	
	1.4.3  碰撞池：直线型碰撞池，降低碰撞池清洗频次，具有加速离子传输和离子富集功能

	33
	
	1.4.4检测器系统：偏轴的光电倍增管，密封在真空玻璃管中，寿命≥10年，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性

	34
	
	1.4.5真空系统：抽溶剂大抽速机械泵（1台）和长寿命涡轮分子泵（1台）组合差分抽气高真空系统，无需额外水冷却系统。具有自动断电保护功能

	35
	
	1.4.6  扫描方式

	36
	
	1.4.6.1具有全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描

	37
	
	1.4.6.2双重扫描多反应监测扫描：在一针进样同时得到多反应监测扫描和全扫描数据，用于评估检测过程中的样品背景基质情况，避免假阴性的产生。多反应监测扫描和全扫描切换时间≤3ms

	38
	
	1.4.6.3动态阈值二级全扫描子离子确认功能：在检测多反应监测扫描的同时采集目标化合物的完整子离子全扫描信号，并自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能，大大降低复杂痕量样品的假阳性

	39
	
	1.4.7  检测性能

	40
	
	1.4.7.1  质量范围：m/z2-2048amu

	41
	
	1.4.7.2扫描速率：≥20000amu/s（0.1amu步进）

	42
	
	1.4.7.3线性范围：定量≥六个数量级

	43
	
	1.4.7.4  分辨率：半峰宽≤0.5 Da

	44
	
	1.4.7.5质量数稳定性：平均标准偏差≤0.05Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01%

	45
	
	1.4.7.6  灵敏度：ESI正离子灵敏度： 柱上样1pg利血平，原始数据或无平滑数据m/z609>195，S/N>500,000：1（连续柱上进样6针1pg利血平，RSD≤3%）；ESI负离子灵敏度：柱上样1pg氯霉素，原始数据或无平滑数据m/z321>152，S/N>300,000：1（连续柱上进样6针1pg氯霉素，RSD≤3%）

	46
	
	1.4.7.7一次进样可完成≥32000组MRM的同时分析

	47
	
	1.4.7.8  检测通道数≥500MRM/sec

	48
	
	1.4.7.9  最小驻留时间≤0.8ms

	49
	
	1.4.7.10正负离子采集切换速率≤15ms

	50
	
	1.4.8工作站软件

	51
	
	1.4.8.1  自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量

	52
	
	[bookmark: _GoBack]1.4.8.2  软件同时控制液相、质谱。液相色谱、质谱仪及相应的工作软件尽量为同一厂家生产，以保证提供服务的一致性

	53
	
	1.4.8.3  质控自动化工具，能提供及时定量数据质量监测，以确定QC 或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。能决定或许样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用

	54
	
	1.4.8.4  临床质谱检验信息一体化软件：配备全中文临床质谱数字化助手，实现仪器操作系统与LIS 系统数据自动化互通，同时一个终端可管理多台质谱仪器，样本信息自动签收和记录，无需人工输入样本编号检测结果无需导出，支持一键上传LIS系统。支持样本自动分组，可保存排版模板，支持灵活调整样品采样序列。仪器采样开始后可实时监控样本采样状态提醒用户预计完成时间；同时具备质控监控功能，及时突出提醒失控数据。以样品板视图展示样品板孔位样本检测结果，并自动突出相应孔位异常检测结果，多种报告打印母版可选,LIS联接费用供应商承担



9.3供货组织要求
9.3.1供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能。
9.3.2供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）
9.3.3供货期≤30天（合同签订后）；供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月
9.3.4到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.4.2设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc216446100]10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。
10.2 设备要求
由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
[bookmark: _Toc216446101]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc216446102]12 售后服务要求
	序号
	技术项
	具体服务措施

	1
	[bookmark: OLE_LINK62]售后服务承诺及保障措施要求

	1.1
	售后服务承诺要求
	1、供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能
2、供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）
3、供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。
4、到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用
5、设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算
6、生产厂家在本市设有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）

	1.2
	保障措施要求（包括售后服务落实等保障）
	

	1.3
	延伸服务、便利服务及其他特色服务等
	

	2
	保修期
	整机原厂全保≥3年（提供厂家盖章承诺）提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案保修期内提供1年2次免费保养

	3
	使用周期成本

	3.1
	设备出保后的维保费用比例要求
	保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的8%（提供厂家盖章承诺）

	3.2
	所投货物的配件要求
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK26]所投货物的配件供应年限要求
	配件供应年限≥10年


	
	
	所投货物的配件报价响应要求
	供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应



[bookmark: _Toc216446103][bookmark: _Toc475631915]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc216446104]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc216446105]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc216446106]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]16 促进中小企业发展
16.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
16.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
16.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
16.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
16.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc216859745]17实施本国产品标准
17.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
17.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
17.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc216859746]18促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]18.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
18.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
