## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10招标文件中要求提供的技术支持资料，是指能够客观、完整、准确、真实反映投标产品资质合规性、技术参数、性能指标、产品规格及技术标准的各类有效佐证文件，外文资料须同步附带规范中文译本。

1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：数字化X射线摄影系统（DR）

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区范围内（采购人指定地点）

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：为更好地满足人民群众不断增长的医疗服务需求，提升医院的整体诊疗水平与服务能力，同时积极响应国家关于提升基层医疗机构服务能力及推动医疗设备更新的政策号召，采购一批数字化 X 射线摄影系统设备，顺应技术发展趋势、改善患者就医体验、实现医院高质量发展的战略性举措。

4.2 项目招标范围及内容：本项目采购用于医疗机构的10套数字化X射线摄影系统（DR），项目分2个包件，可投2个包件，可中2个包件，其中包件1：数字化X射线摄影系统（DR）双立柱，7套（同品牌型号），预算8,050,000.00元，最高限价6,300,000.00元，单套最高限价900,000.00元；包件2：数字化X射线摄影系统（DR）悬吊，3套（同品牌型号），预算3,450,000.00元，最高限价2,880,000.00元，单套最高限价960,000.00元。该设备主要用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字化 X 射线摄影检查等。

4.3供货期：自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训，具体可自报。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

9.1.1包件1供货清单

| 序号 | 产品名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 保修期 | 备注 | 所含组件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线摄影系统（DR）双立柱 | 二类 | 详见9.2设备技术参数 | 7套 | 自合同签订之日起30天 | 整机原厂全保(含球管、平板及配件)3年 | 最高限价6,300,000.00元，单套最高限价900,000.00元 | 详见组件列表 |

说明：投标人不得对上表内产品数量进行缩减。

| 组件列表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | X线高压发生器 | 7个 |  |
| 2 | X线球管系统 | 7套 |  |
| 3 | 平板探测器 | 14块 |  |
| 4 | 胸片架 | 7套 |  |
| 5 | 球管架 | 7套 |  |
| 6 | 缩光器 | 7个 |  |
| 7 | 摄片床系统 | 7套 |  |
| 8 | 集成式近台操作控制触摸屏 | 7个 |  |
| 9 | 图像影像采集工作站 | 7个 |  |
| 10 | 液晶显示器 | 7个 |  |
| 11 | AI胸部图像自动质控功能 | 7个 |  |
| 12 | 扇形拼接功能 | 7个 |  |
| 13 | 病人防护用品 | 14套 |  |

9.1.1包件2供货清单

| 序号 | 产品名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 保修期 | 备注 | 所含组件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线摄影系统（DR）悬吊 | 二类 | 详见9.2设备技术参数 | 3套 | 自合同签订之日起30 天 | 整机原厂全保(含球管、平板及配件)3年 | 最高限价2,880,000.00元，单套最高限价960,000.00元 | 详见组件列表 |

说明：投标人不得对上表内产品数量进行缩减。

| 组件列表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | X线高压发生器 | 3个 |  |
| 2 | X线球管系统 | 3套 |  |
| 3 | 平板探测器 | 6块 |  |
| 4 | 胸片架 | 3套 |  |
| 5 | 球管架 | 3套 |  |
| 6 | 缩光器 | 3个 |  |
| 7 | 摄片床系统 | 3套 |  |
| 8 | 集成式近台操作控制触摸屏 | 3个 |  |
| 9 | 图像影像采集工作站 | 3个 |  |
| 10 | 液晶显示器 | 3个 |  |
| 11 | AI胸部图像自动质控功能 | 3个 |  |
| 12 | 病人防护用品 | 6套 |  |

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字化 X 射线摄影检查。

9.2.2 具体技术参数指标要求

★9.2.2.1关键技术参数

包件1：

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线摄影系统（DR）双立柱 | X线高压发生器 | 高压发生器功率≥65KW | 是 |
| 2 |  | 平板探测器 | 像素尺寸≤139微米 | 是 |

包件2：

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线摄影系统（DR）悬吊 | X线高压发生器 | 高压发生器功率≥65KW | 是 |
| 2 |  | 平板探测器 | 像素尺寸≤139μm | 是 |

说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件实质要求。

9.2.2.2主要技术参数

包件1：

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线摄影系统（DR）双立柱 | X线高压发生器 | 最大输出毫安秒≥1000mAs | 是 |
| 2 |  |  | 发生器需内置于摄影床下，非独立外置安装 | 是 |
| 3 |  | 平板探测器 | 供电方式：采用锂离子电容供电（非锂电池），以满足高功率密度、长循环寿命及良好低温适应性等临床使用需求 | 是 |
| 4 |  | 摄片床系统 | 平板探测器托盘应具备红外感应解锁功能，需操作者手部伸入把手感应区方可移动托盘，未感应到手部时托盘处于锁止状态，避免因非操作状态下的托盘意外移位而引发图像伪影（验收时需现场演示该功能） | 是 |
| 5 |  | 图像采集工作站 | 具备已拒绝图像列表导出及拒绝图像分析报告生成功能，以便对高流通量拍摄场景下的废片情况进行追溯管理与质控跟踪（提供工作站界面照片证明） | 是 |
| 6 |  | 扇形拼接功能 | 原厂（非第三方）立位智能全景一体化自动无缝扇形拼接成像，按下曝光按钮后系统自动进行曝光采集，并全自动形成长下肢或长脊柱图像 | 是 |
| 7 |  |  | 立位拼接范围≥140cm | 是 |
| 8 |  | AI胸部图像自动质控功能 | 在DR控制台图像拍摄界面中，质控软件具备实时根据拍摄图像自动实现图像质量评估，无需额外操作（提供工作站界面照片） | 是 |
| 9 |  |  | 在DR控制台图像拍摄界面中，质控软件具备提供统计分析功能，可针对不同操作人员和拍摄问题进行统计跟踪（提供工作站界面照片） | 是 |
| 10 |  |  | 胸部图像自动质控项数量≥4项；至少包含：识别肺野显示不全、非医源性异物、中线偏移、肩胛骨未打开等 | 是 |

包件2：

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化数字化X射线摄影系统（DR）悬吊 | X 线球管系统 | 缩光器内置可供组合的附加铜滤过片≥3片，厚度档位至少包含：0.1mm、0.2mm、0.3mm，支持工作站界面选择滤过档位，可电动自动切换 | 是 |
| 2 |  | 球管悬吊架 | 球管垂直轴旋转角度≥-135 °~+180 ° | 是 |
| 3 |  |  | 球管垂直移动范围≥180cm | 是 |
| 4 |  |  | 球管悬吊支架可以根据系统的预设位置实现一键自动摆位功能，支持至少100多种以上的临床体位摆位 | 是 |
| 5 |  |  | 悬吊架线缆需采用坦克链设计，避免弯折磨损与缠绕卡滞，确保设备在高频移动场景下的运行可靠性与操作顺畅性（提供坦克链设计照片证明） | 是 |
| 6 |  | 平板探测器 | 供电方式：采用锂离子电容供电（非锂电池），以满足高功率密度、长循环寿命及良好低温适应性等临床使用需求 | 是 |
| 7 |  | 胸片架 | 胸片架中心点距地面最小距离≤32cm | 是 |
| 8 |  | AI胸部图像自动质控功能 | 在DR控制台图像拍摄界面中，质控软件具备实时根据拍摄图像自动实现图像质量评估，无需额外操作（提供工作站界面照片） | 是 |
| 9 |  |  | 在DR控制台图像拍摄界面中，质控软件具备提供统计分析功能，可针对不同操作人员和拍摄问题进行统计跟踪（提供工作站界面照片） | 是 |
| 10 |  |  | 胸部图像自动质控项数量≥4项；至少包含：识别肺野显示不全、非医源性异物、中线偏移、肩胛骨未打开等 | 是 |

说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

9.2.2.3投标产品综合性能

包件1：

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 数字化X射线摄影系统（DR）双立柱 | X线高压发生器 | 高频逆变式高压发生器频率≥250KHZ | 是 |
| 1.2 |  |  | 管电压可调范围≥40-150KV | 是 |
| 1.3 |  |  | 最大输出电流≥800mA | 是 |
| 1.4 |  |  | 最短曝光时间≤1ms | 是 |
| 1.5 |  |  | 最长曝光时间≥10s | 是 |
| 1.6 |  |  | 具备AEC自动曝光控制功能 | 是 |
| 1.7 |  |  | 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 | 是 |
| 2.1 |  | X线球管系统 | 球管焦点：大焦点≥1.2mm，小焦点≤0.6mm | 是 |
| 2.2 |  |  | 最大承受功率≥75KW | 是 |
| 2.3 |  |  | 阳极热容量≥300KHU | 是 |
| 2.4 |  |  | 阳极靶角≥12° | 是 |
| 2.5 |  |  | 阳极转速≥9700rpm | 是 |
| 2.6 |  |  | 球管阳极靶面散热效率≥850W | 是 |
| 3.1 |  | 平板探测器 | 提供2块无线平板，可移动应用，满足离床摄影需求，且均支持无线充电（无需插拔线缆即可充电） | 是 |
| 3.2 |  |  | 探测器结构：碘化铯/非晶硅整板结构，非拼接平板 | 是 |
| 3.3 |  |  | 灰阶深度≥16bits | 是 |
| 3.4 |  |  | 平板尺寸≥43cm×43cm | 是 |
| 3.5 |  |  | 采集矩阵≥3070×3070 | 是 |
| 3.6 |  |  | 量子捕获效率（DQE）≥65%@0LP/mm | 是 |
| 3.7 |  |  | 无线传输所采集图像：具备 | 是 |
| 3.8 |  |  | 图像预览时间≤2秒 | 是 |
| 3.9 |  |  | 图像完整成像≤5秒 | 是 |
| 3.10 |  |  | 探测器最大承重≥135kg | 是 |
| 3.11 |  |  | 探测器重量≤4kg | 是 |
| 4.1 |  | 胸片架 | 胸片架电机驱动高度变化范围≥150cm | 是 |
| 4.2 |  |  | 胸片架垂直运动控制方式：手动和电动 | 是 |
| 4.3 |  |  | 胸片架平板中心距地最小高度≤35cm | 是 |
| 4.4 |  |  | 三视野物理电离室自动曝光：具备 | 是 |
| 4.5 |  |  | 滤线栅栅比≥10:1 | 是 |
| 4.6 |  |  | 滤线栅栅密度≥40lp/cm | 是 |
| 4.7 |  |  | X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动 | 是 |
| 5.1 |  | 球管架 | 球管焦点垂直运动范围≥125cm | 是 |
| 5.2 |  |  | 球管组件横向移动距离≥185cm | 是 |
| 5.3 |  |  | 球管绕水平轴旋转范围≥±120° | 是 |
| 5.4 |  |  | 球管沿垂直方向旋转角度≥+180°~-90° | 是 |
| 5.5 |  |  | 与床体结合的一体化立柱式设计,无需天轨或者地轨（请提供照片证明，须清晰显示立柱与床体一体连接） | 是 |
| 6.1 |  | 缩光器 | 配备支持手动和电动调节缩光 | 是 |
| 6.2 |  |  | 缩光器照野可根据APR拍摄部位自动调 | 是 |
| 6.3 |  |  | 缩光器具有射野灯光定时控制 | 是 |
| 6.4 |  |  | 缩光器旋转角度≥±45° | 是 |
| 7.1 |  | 集成式近台操作控制触摸屏 | 球管上原装集成近台操作触摸屏，屏幕尺寸≥9英寸 | 是 |
| 7.2 |  |  | 可显示患者姓名、患者编号 | 是 |
| 7.3 |  |  | 屏幕显示可根据重力方向自动调整 | 是 |
| 7.4 |  |  | 触摸屏内置摆位图示化引导提示 | 是 |
| 7.5 |  |  | 支持曝光参数的实时调整与设定 | 是 |
| 7.6 |  |  | 支持大焦点与小焦点的快速切换，以适应不同曝光条件 | 是 |
| 7.7 |  |  | 提供多种预设曝光技术参数，支持快速选择 | 是 |
| 7.8 |  |  | 具备根据患者体型进行选择的功能 | 是 |
| 8.1 |  | 摄片床系统 | 摄影床：固定床，四方浮动的床面 | 是 |
| 8.2 |  |  | 床面长度≥230cm | 是 |
| 8.3 |  |  | 床面宽度≥80cm | 是 |
| 8.4 |  |  | 床面距地面高度≤68cm | 是 |
| 8.5 |  |  | 床面纵向移动范围≥24cm | 是 |
| 8.6 |  |  | 床面横向移动范围≥100cm | 是 |
| 8.7 |  |  | 平板托盘移动距离≥50cm | 是 |
| 8.8 |  |  | 可负荷病人重量≥250kg | 是 |
| 8.9 |  |  | 床面滤过≤0.8mm Al | 是 |
| 8.10 |  |  | 平板托盘同球管具有位置自动跟踪功能 | 是 |
| 9.1 |  | 图像采集工作站 | 显示器大小≥24英寸LED，显示器分辨率≥1920×1080 | 是 |
| 9.2 |  |  | CPU主频≥3.6GHz | 是 |
| 9.3 |  |  | 硬盘容量≥1TB | 是 |
| 9.4 |  |  | 硬盘图像存储≥20000幅 | 是 |
| 9.5 |  |  | 内存≥16GB | 是 |
| 9.6 |  |  | 操作界面语言:全中文界面 | 是 |
| 9.7 |  |  | 故障自诊断和提示故障情况功能 | 是 |
| 9.8 |  |  | 具备多项DICOM服务类别，如存储、打印、传输、接收、工作列表等 | 是 |
| 9.9 |  |  | 具备剂量数据批量导出，包括检查协议和曝光参数等参数，可用于对拍摄剂量进行统计和分析 | 是 |
| 9.10 |  |  | 具有局部放大观察功能 | 是 |
| 9.11 |  |  | 具有病人资料显示 | 是 |
| 9.12 |  |  | 具有边缘增强功能 | 是 |
| 9.13 |  |  | 具有窗宽/窗位调节功能 | 是 |
| 9.14 |  |  | 具有图像反转功能 | 是 |
| 9.15 |  |  | 具有尘肺体检专用检查功能（提供照片证明） | 是 |
| 10.1 |  | 扇形拼接功能 | 自动拼接功能可以完全在DR采集工作站上全自动的完成，无需额外的图像处理工作站 | 是 |
| 10.2 |  |  | 提供长骨拼接支架 | 是 |
| 10.3 |  |  | 为确保拼接支架稳定性，长骨拼接支架底板材料：碳纤维（提供底板照片证明） | 是 |
| 10.4 |  |  | 拼接支架底板须具备可拆卸功能，便于在非拼接拍摄时快速拆除，以满足不同检查需求（提供可证明具备底板拆卸功能照片） | 是 |
| 10.5 |  |  | 长骨拼接架最大承重≥200kg | 是 |
| 10.6 |  |  | 最大拼接拍摄张数≥4张 | 是 |

包件2：

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 数字化X射线摄影系统（DR）悬吊 | X 线高压发生器 | 最大逆变频率≥250KHz | 是 |
| 1.2 |  |  | 管电压可调范围 40－150kV | 是 |
| 1.3 |  |  | 具备AEC自动曝光控制 | 是 |
| 1.4 |  |  | 最大管电流≥800mA | 是 |
| 1.5 |  |  | 最大加载时间范围≥10s | 是 |
| 2.1 |  | X 线球管系统 | 球管支架安装方式：悬吊式，非落地式 | 是 |
| 2.2 |  |  | 阳极热容量≥300kHU | 是 |
| 2.3 |  |  | 阳极散热率≥850W | 是 |
| 2.4 |  |  | 球管小焦点尺寸≤0.6mm | 是 |
| 2.5 |  |  | 球管大焦点尺寸≥1.2mm | 是 |
| 2.6 |  |  | 球管焦点最大功率≥75kW | 是 |
| 2.7 |  |  | 可通过LCD显示缩光野尺寸 | 是 |
| 2.8 |  |  | 缩光器旋转角度≥±45度 | 是 |
| 2.9 |  |  | 缩光器照射野可手动和电动调整 | 是 |
| 3.1 |  | 球管悬吊架 | 球管水平轴旋转角度≥±135° | 是 |
| 3.2 |  |  | 球管悬吊支架沿纵轴运动范围≥150cm | 是 |
| 3.3 |  |  | 球管悬吊支架沿横轴运动距离≥320cm | 是 |
| 3.4 |  |  | 支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位） | 是 |
| 4.1 |  | 集成式近台操作控制触摸屏 | 球管上原装集成近台操作控制触摸屏，屏幕尺寸≥9英寸 | 是 |
| 4.2 |  |  | 可根据球管旋转自动调整显示方式 | 是 |
| 4.3 |  |  | 可实时显示并调节 KV、mAs值 | 是 |
| 4.4 |  |  | 可实时显示SID、球管的角度 | 是 |
| 4.5 |  |  | 可支持大小焦点切换 | 是 |
| 4.6 |  |  | 可支持部位和体型选择 | 是 |
| 4.7 |  |  | 可支持滤线栅状态提示 | 是 |
| 4.8 |  |  | 可支持系统状态提示及设备故障警示 | 是 |
| 5.1 |  | 平板探测器 | 提供2块无线平板，可移动应用，满足离床摄影需求，且均支持无线充电（无需插拔线缆即可充电） | 是 |
| 5.2 |  |  | 探测器结构：碘化铯/非晶硅整板结构，非拼接平板 | 是 |
| 5.3 |  |  | 图像分辨率 ≥3.6lp/mm | 是 |
| 5.4 |  |  | 平板探测器规格≥17英寸×17英寸 | 是 |
| 5.5 |  |  | 采集矩阵≥3070×3070 | 是 |
| 5.6 |  |  | 图像输出灰阶度≥16bit | 是 |
| 6.1 |  | 胸片架 | 胸片架安装方式：落地式 | 是 |
| 6.2 |  |  | 探测器纵向移动范围≥150cm | 是 |
| 6.3 |  |  | 具备三视野物理电离室自动曝光 | 是 |
| 6.4 |  |  | 胸片架滤线栅支持无工具插拔 | 是 |
| 6.5 |  |  | 可插拔滤线栅栅密度≥40线/cm | 是 |
| 6.6 |  |  | 平板探测器支持倾斜，角度变化范围：+90°~-20° | 是 |
| 6.7 |  |  | 平板探测器支持垂直方向的手动和电动运动 | 是 |
| 6.8 |  |  | X 线球管与平板探测器具有自动跟踪功能 | 是 |
| 6.9 |  |  | 平板探测器支持在胸片架上的片盒内直接接触式在线充电，无需任何插拔电缆操作。充电接触点须设计于平板探测器侧面，非背面（提供照片证明） | 是 |
| 7.1 |  | 摄片床系统 | 摄影床：固定床，四方浮动的床面 | 是 |
| 7.2 |  |  | 具有三视野物理电离室自动曝光 | 是 |
| 7.3 |  |  | 摄影床上滤线栅支持无工具插拔 | 是 |
| 7.4 |  |  | 摄影床上滤线栅密度≥40 线/cm | 是 |
| 7.5 |  |  | 摄影床上滤线栅栅比≥10:1 | 是 |
| 7.6 |  |  | 床体最低高度≤68cm | 是 |
| 7.7 |  |  | 最大承重≥250kg | 是 |
| 7.8 |  |  | 检查床床面规格≥80cm×230cm | 是 |
| 7.9 |  |  | 床面滤过≤0.8mmAl | 是 |
| 7.10 |  |  | 检查床面纵向移动范围≥24cm | 是 |
| 7.11 |  |  | 检查床面横向移动范围≥100cm | 是 |
| 7.12 |  |  | 摄影床踏板双击解锁安全设计 | 是 |
| 7.13 |  |  | 摄影床平板探测器可以和球管自动跟踪 | 是 |
| 7.14 |  |  | 平板探测器支持在摄影床下托盘内直接接触式在线充电，无需任何插拔电缆操作。充电接触点须设计于平板探测器侧面，非背面（提供照片证明） | 是 |
| 8.1 |  | 图像影像采集工作站 | 内存≥16GB | 是 |
| 8.2 |  |  | 硬盘容量≥1T | 是 |
| 8.3 |  |  | 可存储图像数量≥20,000幅 | 是 |
| 8.4 |  |  | 显示器≥24英寸 | 是 |
| 8.5 |  |  | 支持与RIS和HIS系统的集成 | 是 |
| 8.6 |  |  | 主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置 | 是 |
| 8.7 |  |  | 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 | 是 |
| 8.8 |  |  | 网络通讯标准：支持多项 DICOM 服务类别，如存储、打印、传输、接收、工作列表等 | 是 |
| 8.9 |  |  | 主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置 | 是 |
| 9.1 |  | 无线远程遥控器 | 具备无线射频遥控器，非红外式 | 是 |
| 9.2 |  |  | 支持通过无线遥控器遥控实现胸片架运动控制 | 是 |
| 9.3 |  |  | 支持通过无线遥控器一键驱动机架按照预设位置运动到指定位置 | 是 |
| 9.4 |  |  | 支持通过无线遥控器遥控实现缩光器调节 | 是 |
| 9.5 |  |  | 为避免防误触，遥控器需单独设计物理解锁按键（提供实物照片证明） | 是 |

说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。

9.3供货组织要求

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品升级、附件及随机工具 | （1）中标人承担设备连接至医院相关系统的费用(如 PACS、HIS、RIS 等），本项目所涉及的平台对接，数据接口均由采购人负责牵头第三方平台提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。 （2）保修期内免费系统升级，升级需符合国家对医疗器械分类管理和厂商资质要求，避免因软件更新导致设备分类变化引发监管问题。 |
| 2 | 安装调试及培训 | （1）人员及设备配备要求：投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。 （2）安装调试：到货后，接到各使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。 （3）操作培训要求：在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如对设备进行操作，以及简单故障的排除等。 设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。 |
| 3 | 供货期 | （1）供货期要求 1、本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。 2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。 |

9.4 质量标准与验收要求

9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

本项目交付验收工作，应遵照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的相关规定。

9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。

9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 11 售后服务要求

| 序号 | 技术项 |  | 具体服务措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺及保障措施要求 |  |  |
| 1.1 | 售后服务承诺要求 |  | 提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供1年2次免费保养。 |
| 1.2 | 保障措施要求（包括售后服务落实等保障） |  | 1、供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能。 2、制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（提供资质证明文件） |
| 1.3 | 延伸服务、便利服务及其他特色服务等 |  | 投标人自述 |
| 2 | 保修期 |  | 整机原厂全保(含球管、平板及配件)≥3年（提供厂家盖章承诺） |
| 3 | 使用周期成本 |  |  |
| 3.1 | 设备出保后的维保费用比例要求 |  | 保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%（提供厂家盖章承诺） |
| 3.2 | 所投货物的配件要求 | 所投货物的配件供应年限要求 | 配件供应年限≥10年 |
|  |  | 所投货物的配件报价响应要求 | 供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应 |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

12.3 供货清单说明

12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 13投标报价内容

13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 15 节能产品政府采购

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

15.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 16环境标志产品政府采购

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 17 促进中小企业发展

17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 18实施本国产品标准

18.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

18.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

18.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 19促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。