## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求提供产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：全自动生化免疫流水线

### 3 项目地点

地点：甲方指定地点

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：周浦医院检验科作为周康医联体检测中心，对检测质量、报告时效、智能化管理、样本溯源等要求不断提高。拟采购全自动生化免疫流水线壹套，实现样本前中后处理全流程自动化，更好地为临床服务。

4.2 项目招标范围及内容：全自动生化免疫流水线

4.3 交付日期：自合同签订之日起30天内设备到院，合同签订60天内完成设备安装及调试。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按以下款要求支付相应的合同款项。

（1）中标人完成项目 设备到场   后  30  日内，采购人向中标人支付合同金额的 90 %；

（2）项目完成整体验收和调试，并进入正式运行后 30 日内，采购人向中标人支付合同金额的10%；

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

1.《医疗机构临床实验室管理办法》卫医发〔2006〕73 号 本办法自2006年6月1日起施行。

2.CNAS-CL02-A001:2023《医学实验室质量和能力认可准则的应用要求》 自2023年12月1日实施。

3.GB/T 22576.1-2026《医学实验室 质量和能力的要求 第 1 部分：通用要求》自2026年8月1日实施。

4.GB/T 22576.4-2021《医学实验室 质量和能力的要求 第 4 部分：临床化学检验领域的要求》自2026年8月1日实施。

5.GB 19489-2008《实验室生物安全通用要求》自2009年7月1日起施行。

6.WS/T 804-2022《临床化学检验基本技术标准》自2023年5月1日起施行。

7.WS/T 641-2026临床检验定量测定室内质量控制标准》 自2026年11月1日实施。

8.WS/T 644-2018《临床检验室间质量评价》自2019年6月1日起施行。

9.WS/T 616-2018《临床实验室定量检验结果的自动审核》自2019年3月1日起施行。

10.WS/T 403-2012《临床生物化学检验常规项目分析质量指标》自2013年8月1日起施行。

11.WS/T 654-2019《医疗器械安全管理》自2020年5月1日起施行。

12.WS/T 225-2024《临床化学检验血液标本的采集与处理》自2024年11月1日起施行。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理系统 | / | 详见9.2.2具体技术参数指标要求 | 1套 | 合同签订后30天内设备到院，60天内完成设备安装、调试、培训 | ≥5年 |  |
| 2 | 全自动在线生化分析系统 | 二类 | 详见9.2.2具体技术参数指标要求 | 1套 | 合同签订后30天内设备到院，60天内完成设备安装、调试、培训 | ≥5年 |  |
| 3 | 全自动在线免疫分析系统 | 二类 | 详见9.2.2具体技术参数指标要求 | 1套 | 合同签订后30天内设备到院，60天内完成设备安装、调试、培训 | ≥5年 | 核心产品 |
| 4 | 轨道系统 | / | 详见9.2.2具体技术参数指标要求 | 1套 | 合同签订后30天内设备到院，60天内完成设备安装、调试、培训 | ≥5年 |  |
| 5 | 后处理系统 | / | 详见9.2.2具体技术参数指标要求 | 1套 | 合同签订后30天内设备到院，60天内完成设备安装、调试、培训 | ≥5年 |  |
| 6 | 数据管理系统 | / | 详见9.2.2具体技术参数指标要求 | 1套 | 合同签订后30天内设备到院，60天内完成设备安装、调试、培训 | ≥5年 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：全自动生化免疫流水线是将生化与免疫检测设备整合的自动化系统。它通过轨道连接分析仪器，实现样本自动分拣、传送、检测及归档。其用途在于提升检测效率与质量：能快速处理大批量样本，显著缩短报告时间。

9.2.2 具体技术参数指标要求

1、整体要求

1.1  全自动化流水线设备须包括前处理系统(包括进样模块、在线离心机、去盖模块等)

、全自动在线生化分析系统、全自动在线免疫分析系统、轨道系统、后处理系统、数据管理系统；所有功能模块均由轨道连接实现全程自动化。

1.2  线上生化比色总速度≥6000测试/小时，ISE检测总速度≥1800测试/小时，化学发光检测速度≥2400测试/小时，后处理冰箱容量≥10000管

1.3  具备急诊样本优先处理能力

2、前处理系统：(包括进样模块、在线离心机、去盖模块等)

2.1  样品装载模块：处理速度≥900管/小时，装载容量≥400管

2.2  在线离心机要求具备样本自动加载离心、自动平衡、低温冷藏等功能，线上离心机处理能力≥900管/小时

2.3  去盖单元：可处理多类型试管，每个去盖单元速度≥1000管/小时

2.4  可实时追踪样本位置

3、全自动在线生化分析系统

3.1  测定波长≥12个，波长范围340-800nm

3.2  最小样品体积≤1.5μl/项目(0.1μl步进)

3.3  最小反应体积≤80μl，有效节省试剂成本

3.4  比色法最长反应时间≤10分钟

3.5  钾钠氯电极寿命≥6个月

3.6  比色杯为石英杯或者UV材质专用比色杯；免费提供比色杯清洗液

3.7  比色控温方式：干式孵育或水浴

3.8  样品探针具备样品凝块检出功能、防碰撞和气泡探测等功能；（具备样本质量识别能力，包括存储、评估和量化等）

3.9  混匀方式：采用非接触超声混匀

3.10  试剂、定标和质控使用：同时具有与仪器配套试剂、校准品和质控品，保证完整溯源体系，试剂在上海市临检中心具有独立分组

3.11  光学检测的试剂通道要求全部开放，便于选用原装配套或国产检测试剂

4、全自动在线免疫分析系统

4.1  检测原理：化学发光或电化学发光

4.2  总测试速度≥2400测试/小时

4.3  最小检测模块试剂位≥35个(有冷藏功能)

4.4  反应杯一次性最多可装置≥3000个

4.5  可不停机加载试剂

4.6  最小包装试剂盒要求≤100测试

5、轨道系统

5.1  多轨道的传输系统，支持样本在多节点的折返或回转，提高样本的传输效率，缩短样本的传输时间

6、后处理系统

6.1  存储冰箱容量(样本)≥10000管

6.2  在线存储冰箱和加盖单元处理速度均≥800管/小时,可以设定自动丢弃过期样本

6.3  后处理系统支持全科室样本(包括线下样本)管理和存储,可自动定位并调取标本

7、数据管理系统

7.1  免费开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接,提供数据接口文档

7.2  具有结果自动审核功能, 能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则来进行多规则的结果自动审核, 并建立危急值管理

7.3  具有样本TAT时间实时监控功能,及时提醒TAT超时样本及其状态

7.4  具有自动质控管理功能

7.5  具有自动审核、危急值提醒和报送功能等

7.6  具有临床辅助决策功能

7.7  智慧化建设辅助科研提升

8、配置清单

8.1	  前处理系统：1套

8.2	  全自动生化分析系统：1套

8.3	  全自动免疫分析系统：1套

8.4	  后处理系统（后处理冰箱）：1套

8.5	  数据管理系统：1套

8.6	  智慧化大屏：≥3块

8.7  在线离心机：2台

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。

10.2 设备要求

### 由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.2免费质保期服务承诺

12.2.1本项目免费质保期：整机原厂全保(含配件)≥5年

12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；故障24小时以上需要提供备用机应急备用机或紧急预案，提供24小时响应服务，接到报修后2小时内响应，6小时内到达现场维修，保修期内提供不少于1年2次免费保养

12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

12.3与医院HIS、LIS等系统对接，并承担接口费用

12.4承担设备安装过程中涉及的空间布局调整优化，并承担费用

12.5使用周期服务

| 序号 | 服务内容 | 约定期限 | 具体服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件：保障设备正常运行过程中所有的配件 | 质保期满后5年 | 质保期内免费，质保期满后5年不高于市场价5折 |
| 2 | 运营、维护、升级 | 质保期满后5年 | 投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。 （1）日常维护方案及收费标准 （2）发生故障后的应急响应方案及收费标准 |
| 3 | 专用耗材：配套试剂 | 设备使用期间 | 承诺价格不高于当期同类同级医院最低采购价（提供供应商盖章承诺）。 |
| 4 | 设备出保后的维保费用比例要求 | 质保期满后 | 质保期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%（提供厂家盖章承诺） |

说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 以下选一

采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 节能产品政府采购

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 17环境标志产品政府采购

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 18 促进中小企业发展

18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 19实施本国产品标准

19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。