[bookmark: _Toc240271899]一、说明
1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10招标文件中要求提供的技术支持资料，是指能够客观、完整、准确、真实反映投标产品资质合规性、技术参数、性能指标、产品规格及技术标准的各类有效佐证文件，外文资料须同步附带规范中文译本。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
二、项目概况
2 项目名称
项目名称：麻醉机
3 项目地点
地点：上海市浦东新区范围内（采购人指定地点）
4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：为更好地满足人民群众不断增长的医疗服务需求，提升医院的整体诊疗水平与服务能力，同时积极响应国家关于提升基层医疗机构服务能力及推动医疗设备更新的政策号召，采购一批麻醉机设备，顺应技术发展趋势、改善患者就医体验、实现医院高质量发展的战略性举措。
4.2 项目招标范围及内容：本项目采购用于医疗机构的27套麻醉机，项目共2个包件。
其中包件1：麻醉机，19套（同品牌），主要用于病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。包件2：麻醉机（悬吊），8套（同品牌），主要用于成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。
本项目包件1最高限价为5,680,000.00元，包件2最高限价为2,480,000.00元。
4.3供货期：自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训，具体可自报。
5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
三、技术质量要求
8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
包件1 供货清单
	序号
	产品名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	保修期
	备注
	所含组件

	1
	麻醉机
	三类
	详见9.2设备技术参数
	19
	自合同签订之日起30 日内
	整机原厂全保≥3年
	配置1最高限价1,280,000.00元，配置2最高限价400,000.00元，配置3-1最高限价640,000.00元，配置3-2最高限价2,560,000.00元，配置4最高限价800,000.00元
	详见组件列表


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

配置1—最高限价1,280,000.00元
	组件列表

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机(带气体监测模块)
	4台
	1套麻醉机配置1台

	2
	流量传感器
	40个
	1套麻醉机配置10个

	3
	七氟醚挥发罐
	4个
	1套麻醉机各配备1个

	4
	 CO2吸收罐
	4个
	

	5
	氧气连接管
	4根
	1套麻醉机各配备1根

	6
	空气连接管
	4根
	

	7
	麻醉废气排放装置
	4套
	1套麻醉机配备1套

	8
	储水杯
	48个
	1套麻醉机配备12个



配置2—最高限价400,000.00元
	组件列表

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机(带气体监测模块)
	2台
	1套麻醉机配置1台

	2
	流量传感器
	20个
	1套麻醉机配置10个

	3
	挥发罐(七氟醚)
	2个
	1套麻醉机配备1个

	4
	氧气连接管
	2根
	1套麻醉机各配备1根

	5
	空气连接管
	2根
	

	6
	 CO2吸收罐
	2个
	1套麻醉机配备1个

	7
	主动式麻醉废气排放装置
	2套
	1套麻醉机配备1套

	8
	储水杯
	24个
	1套麻醉机配备12个



配置3-1—最高限价640,000.00元
	组件列表

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机(带气体监测模块)
	2台
	1套麻醉机配置1台

	2
	流量传感器
	20个
	1套麻醉机配置10个

	3
	七氟醚挥发罐
	2个
	1套麻醉机各配备1个

	4
	氧气连接管
	2根
	1套麻醉机各配备1根

	5
	空气连接管
	2根
	

	6
	主动式麻醉废气排放装置
	2套
	1套麻醉机配备1套

	7
	储水杯
	24个
	1套麻醉机配备12个

	8
	 CO2吸收罐
	2个
	1套麻醉机各配备1个

	9
	监护仪主机（含有创模块）
	2套
	1套麻醉机各配备1套

	10
	血流动力学模块
	2套
	

	11
	心电导联线
	2套
	

	12
	 无创血压连接线及袖带
	2套
	

	13
	有创压连接线
	4套
	1套麻醉机配备2套

	14
	温度探头
	2套
	1套麻醉机各配备1套

	15
	血氧指夹
	2套
	



配置3-2 —最高限价2,560,000.00元
	组件列表

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机(带气体监测模块)
	10台
	1套麻醉机配置1台

	2
	流量传感器
	100个
	1套麻醉机配置10个

	3
	七氟醚挥发罐
	10个
	1套麻醉机各配备1个

	4
	氧气连接管
	10根
	1套麻醉机各配备1根

	5
	空气连接管
	10根
	

	6
	主动式麻醉废气排放装置
	10套
	1套麻醉机配备1套

	7
	储水杯
	120个
	1套麻醉机配备12个

	8
	 CO2吸收罐
	10个
	1套麻醉机各配备1个



配置4 —最高限价800,000.00元
	组件列表

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机(带气体监测模块)
	1台
	

	2
	流量传感器
	10个
	

	3
	挥发罐(七氟醚)
	1个
	

	4
	挥发罐(地氟醚)
	1个
	

	5
	 CO2吸收罐
	1个
	

	6
	氧气连接管
	1根
	

	7
	空气连接管
	1根
	

	8
	主动式麻醉废气排放装置
	1套
	

	9
	储水杯
	12个
	

	10
	监护仪主机
	1台
	

	11
	心电导联线
	1根
	

	12
	无创血压连接线及袖带
	1个
	

	13
	有创压连接线
	2根
	

	14
	温度探头
	1个
	

	15
	血氧指夹
	1个
	

	16
	NMT肌松监测
	1套
	

	17
	BIS脑电监测
	1套
	



包件2 供货清单
	序号
	产品名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	保修期
	备注
	所含组件

	1
	麻醉机（悬吊）
	三类
	详见9.2设备技术参数
	8
	自合同签订之日起30 日内
	整机原厂全保≥3年
	配置1最高限价2,000,000.00元，配置2最高限价480,000.00元
	详见组件列表


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

配置1—最高限价2,000,000.00元
	组件列表

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机(带气体监测模块)
	7台
	1套麻醉机（悬吊）配置1台

	2
	流量传感器
	70个
	1套麻醉机（悬吊）配置10个

	3
	七氟醚挥发罐
	7个
	1套麻醉机（悬吊）配置1个

	4
	氧气连接管
	7根
	1套麻醉机（悬吊）配置1根

	5
	空气连接管
	7根
	1套麻醉机（悬吊）配置1根

	6
	主动式麻醉废气排放装置
	7套
	1套麻醉机（悬吊）配置1套

	7
	储水杯
	84个
	1套麻醉机（悬吊）配置12个

	8
	 CO2吸收罐
	7个
	1套麻醉机（悬吊）配置1个



配置2 —最高限价480,000.00元
	组件列表

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机(带气体监测模块)
	1台
	

	2
	流量传感器
	10个
	

	3
	七氟醚挥发罐
	1个
	

	4
	地氟醚挥发罐
	1个
	

	5
	 CO2吸收罐
	1个
	

	6
	氧气连接管
	1根
	

	7
	空气连接管
	1根
	

	8
	麻醉废气排放装置
	1套
	

	9
	储水杯
	12个
	



9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：
9.2.2 具体技术参数指标要求
★9.2.2.1关键技术参数（本项目不适用）
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件实质要求。

9.2.2.2主要技术参数
包件1  麻醉机主要技术参数
参数一（配置1)
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	麻醉机
	电源与接口
	电源：100-240V，50/60Hz，内置电池支持断电应急供电
	是

	2
	
	气体输送系统
	新鲜气体混合器应为电子控制方式，总流量和氧浓度可直接设定
	是

	3
	
	呼吸回路系统
	呼吸回路为集成式主动加热系统，无需手动倒水，可耐受高温蒸汽灭菌
	是

	4
	
	通气模式
	容量控制模式下最小潮气量设置值≤10ml
	是

	5
	
	
	呼吸频率：3-100次/分；吸气时间：0.2-10秒；吸气压力（Pinsp）：PEEP+5～80cmH₂O；PEEP：关，2～35cmH₂O；最大吸气流速≥180L/min；压力支持（ΔPsupp）：关，3～(80-PEEP)cmH₂O
	是

	6
	
	
	容量控制通气模式下，设备应根据患者肺顺应性自动调节吸气流速，以最低气道压力输送预设潮气量，避免气道峰压过高；同时支持患者自主呼吸并保持同步，且可与SIMV+PS模式联合应用
	是

	7
	
	监测功能
	具备真氧检测功能，自动自检时识别供氧是否为真实氧气
	是

	8
	
	报警与日志
	日志保存条目数≥20000个，关机后日志保留
	是



参数二（配置2）
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	9
	麻醉机
	电源与接口
	电源：100-240V，50/60Hz，内置后备电池支持断电时使用  
	是

	10
	
	通气参数与模式
	呼吸频率：3-100次/分；平台时间/吸气时间比：0-60%；吸气时间：0.2-10秒；最大吸气流速≥180L/min  
	是

	11
	
	监测功能
	 内置一体化气体模块，监测CO₂及麻醉气体浓度；氧浓度监测采用顺磁氧技术，无需氧电池  
	是

	12
	
	报警与日志
	日志保存条目≥20000条，关机后保留  
	是



参数三（配置3-1、3-2）
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	13
	麻醉机
	电源与数据接口
	电源：100-240V，50/60Hz，内置电池支持断电应急供电
	是

	14
	
	呼吸机与呼吸回路
	呼吸回路为集成式主动加热系统，无需倒水，可耐受高温蒸汽灭菌
	是

	15
	
	通气模式与参数设置
	容量控制模式下最小潮气量设置值≤10ml
	是

	16
	
	
	呼吸频率：3-100次/分；吸气时间：0.2-10秒；平台时间/吸气时间比：0-60%；最大吸气流速≥180L/min；吸气压力（Pinsp）：PEEP+5～80cmH₂O；PEEP：关，2～35cmH₂O
	是

	17
	
	监测功能
	监测参数：分钟通气量、潮气量（VT及ΔVT）、呼吸频率、峰压、平台压、平均压、PEEP、动态顺应性、气道阻力、肺弹性阻力
	是

	18
	
	
	具备真氧检测功能，自动自检时识别供氧是否为真实氧气
	是

	19
	
	报警与日志
	日志保存条目≥20000条，关机后保留
	是



参数四（配置4）
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	20
	麻醉机
	设备主机与显示系统
	内置式彩色触摸屏≥15寸
	是

	21
	
	气体输送系统
	新鲜气体混合器应采用电子控制方式，总流量和氧浓度应可直接设定，且屏幕上应以虚拟流量计形式实时显示所有新鲜气体的流量信息
	是

	22
	
	呼吸回路与呼吸机
	呼吸回路应采用集成式加热系统，以有效防止回路内积水，且整套回路须能够耐受高温蒸汽灭菌
	是

	23
	
	通气模式与功能
	 容量控制通气时，可根据肺顺应性自动调节吸气流速，以最低气道压力输送预设潮气量、避免峰压，同时支持患者自主呼吸并保持同步，且可与SIMV+PS模式联合应用
	是

	24
	
	通气参数设置
	应具备新鲜气体隔离技术，无论新鲜气体流量如何变化，均可保证所输送的潮气量稳定、不受影响
	是

	25
	
	
	容量控制模式下最小潮气量设置值≤5ml
	是

	26
	
	
	呼吸频率：3-100 次/分，吸气时间：0.2-10秒，平台时间与吸气时间比：0-60%，最大吸气流速为≥180 L/min
	是

	27
	
	监测功能
	 具有真氧检测功能：自动自检时检测是否输送真实的氧气
	是

	28
	
	
	呼出端配备非压差式流量传感器，精度高、抗水汽、易拆卸消毒
	是

	29
	
	
	监测参数：分钟通气量、潮气量、呼吸频率、峰压、平台压、平均压、PEEP，以及动态顺应性、气道阻力、肺弹性等呼吸力学指标；具备自动mac监测及报警功能，mac过低时自动报警  
	是

	30
	
	高级治疗与辅助功能
	具备高流量给氧功能
	是




包件2  麻醉机（悬吊）主要技术参数
参数一（配置1）
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	
	电源与安全检测
	电源：100-240V，50/60Hz，内置电池支持断电应急供电
	是

	2
	
	
	 具备真氧检测功能，自动自检时识别供氧是否为真实氧气
	是

	3
	
	设备主机与显示系统
	内置式彩色触摸屏≥15寸
	是

	4
	
	呼吸回路与挥发罐附件
	 非风箱式呼吸机，中央气源及钢瓶供气中断时可自动抽取室内空气通气（无需驱动气体）
	是

	5
	
	
	 呼吸回路为集成式主动加热系统，免排水，可高温蒸汽灭菌  
	是

	6
	
	通气模式与参数设置
	采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化影响  
	是

	7
	
	
	通气模式：手动/自主、容量控制（VCV）、压力控制（PCV）、待机、暂停、心脏旁路（CBM）；同步间歇指令通气（SIMV，可用于VCV/PCV模式）；持续正压通气（CPAP）  
	是

	8
	
	
	吸气压力（Pinsp）：PEEP+5～80 cmH₂O；PEEP：关，2～35 cmH₂O；呼吸频率：3-100次/分；吸气时间：0.2-10秒；平台时间/吸气时间比：0-60%；最大吸气流速≥180L/min  
	是

	9
	
	监测功能
	呼出端采用非压差式流量传感器，精度高、抗水汽干扰，便于拆卸消毒  
	是

	10
	
	
	监测参数：分钟通气量、潮气量（VT及ΔVT）、呼吸频率、峰压、平台压、平均压、PEEP、动态顺应性、气道阻力、肺弹性阻力；具备自动mac监测及报警功能，可自动激活mac低报警  
	是

	11
	
	报警与日志
	日志保存条目≥20000条，关机后保留  
	是



参数二（配置2）
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	12
	
	电源与数据接口
	电源：100-240V，50/60Hz，内置电池支持断电应急供电  
	是

	13
	
	气体输送系统
	非风箱式呼吸机，中央气源及钢瓶供气中断时可自动抽取室内空气通气（无需驱动气体）
	是

	14
	
	
	采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化影响  
	是

	15
	
	
	 呼吸回路为集成式主动加热系统，无需倒水，可耐受高温蒸汽灭菌  
	是

	16
	
	
	CO₂吸收罐容量≥1.5升；标配主动式麻醉废气排放装置（AGSS），带负压安全指示  
	是

	17
	
	通气模式与参数设置
	呼吸频率：3-100次/分；吸气时间：0.2-10秒；吸气压力（Pinsp）：PEEP+5～80cmH₂O；PEEP：关，2～35cmH₂O；最大吸气流速≥180L/min；压力支持（ΔPsupp）：关，3～(80-PEEP)cmH₂O  
	是

	18
	
	监测功能
	具备真氧检测功能，自动自检时识别供氧是否为真实氧气
	是

	19
	
	
	呼出端采用非压差式流量传感器，精度高、抗水汽干扰，便于拆卸消毒  
	是

	20
	
	报警与日志
	日志保存条目≥20000条，关机后保留  
	是


说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等  未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

9.2.2.3投标产品综合性能
包1 麻醉机综合性能
参数一（配置1）
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1.1
	麻醉机
	电源与接口
	标配接口：RS232×2、USB×1、RJ45×1
	是

	2.1
	
	主机与显示系统
	适用范围：成人、儿童和新生儿
	是

	2.2
	
	
	内置式彩色触摸屏≥15寸，可快捷切换3种配置视图；具备第二状态显示屏，显示气源、电源、气道压力等信息
	是

	2.3
	
	
	具备备用手动通气模式，触摸屏或呼吸机故障时可直接切换至手动通气，持续输送新鲜气体和麻药的同时继续监测气体及通气状态
	是

	3.1
	
	气体输送系统
	内置一体化紧急氧输送及鼻吸氧装置，支持快速切换，关机状态下仍可手动输送氧气和麻药进行通气，便于紧急情况使用
	是

	4.1
	
	呼吸回路系统
	采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化影响
	是

	4.2
	
	
	非风箱式呼吸机，无需驱动气体，中央气源及钢瓶供气中断时可自动抽取室内空气进行通气
	是

	4.3
	
	
	CO₂吸收罐容量≥1.5升
	是

	4.4
	
	
	标配七氟醚挥发罐1个，单次加药量≥300毫升；可选配地氟醚挥发罐
	是

	4.5
	
	
	标配主动式麻醉废气排放装置，并带有负压安全指示
	是

	5.1
	
	通气模式
	可根据身高自动计算理想体重，并据此预设相关报警值和通气参数
	是

	5.2
	
	
	通气模式：手动/自主、容量控制（VCV）、压力控制（PCV）、同步间歇指令通气（SIMV，适用于VCV及PCV模式）、持续正压通气（CPAP）、压力支持（PSV）、待机、暂停、心脏旁路（CBM）
	是

	5.3
	
	
	暂停模式：一键暂停新鲜气体及麻药输送，带计时器可设定时间，到时报警提示切换通气模式
	是

	6.1
	
	监测功能
	一体化气体模块监测吸入/呼出麻醉气体浓度及CO₂；氧浓度采用顺磁氧技术，无需更换氧电池
	是

	6.2
	
	
	呼出端采用非压差式流量传感器，精度高、抗水汽干扰，便于拆卸消毒
	是

	6.3
	
	
	监测参数：潮气量、分钟通气量、呼吸频率、峰压、平台压、平均压、PEEP、动态顺应性、气道阻力、肺弹性等
	是

	7.1
	
	报警与日志
	具有自动报警功能和mac监测，可自动激活mac低报警
	是

	7.2
	
	
	报警参数：潮气量、分钟通气量、氧浓度、窒息、气道压力等
	是

	7.3
	
	
	具有报警限值自动设置功能，可一键自动调节所有报警限值
	是



参数二（配置2）
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1.1
	麻醉机
	电源与接口
	接口：RS232×2、USB×1、RJ45×1，支持Medibus，便于数据传输
	是

	2.1
	
	设备主机与显示系统
	内置式彩色触摸屏≥15寸
	是

	2.2
	
	
	可切换3种配置视图
	是

	2.3
	
	
	 标配备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时可直接切换至手动通气，持续输送新鲜气体和麻药的同时继续监测气体及通气状态
	是

	2.4
	
	
	适用于成人、儿童和新生儿
	是

	3.1
	
	气体输送系统
	采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化影响
	是

	3.2
	
	
	可分别设置各新鲜气体流量，关机状态下仍可输送氧气和麻药进行手动通气
	是

	4.1
	
	呼吸回路与附件
	非风箱式呼吸机，无需驱动气体，气源中断后可利用室内空气通气
	是

	4.2
	
	
	集成式呼吸回路，可耐受高温蒸汽灭菌，配备回路加热系统，无需倒水
	是

	4.3
	
	
	CO₂吸收罐容量≥1.5升
	是

	4.4
	
	
	标配主动式麻醉废气排放装置
	是

	4.5
	
	
	标配原厂七氟醚挥发罐1个，可选配地氟醚挥发罐
	是

	5.1
	
	通气参数与模式
	吸气压力（Pinsp）：7-80 cmH₂O；压力支持（ΔPsupp）：关，3-(80-PEEP) cmH₂O；PEEP：关，2-35 cmH₂O
	是

	5.2
	
	
	容量控制模式下最小潮气量设置值≤10ml
	是

	5.3
	
	
	可根据身高自动计算理想体重，并据此预设相关通气参数及报警限值
	是

	5.4
	
	
	通气模式：手动/自主、容量控制通气（VCV）、压力控制通气（PCV）、同步间歇指令通气（SIMV，适用于VCV及PCV模式）、持续正压通气（CPAP）、压力支持通气（PSV）、待机、心脏旁路（CBM）模式
	是

	6.1
	
	监测功能
	具备全自动开机自检及顺应性/泄漏测试，自动标定所有传感器
	是

	6.2
	
	
	呼出端采用非压差式流量传感器，不受水汽影响，可拆卸消毒
	是

	6.3
	
	
	监测参数：潮气量、分钟通气量、呼吸频率、峰压、平台压、平均压、PEEP、动态顺应性、气道阻力、肺弹性阻力等
	是

	7.1
	
	报警与日志
	具备自动mac监测及报警功能，可自动激活mac低报警
	是

	7.2
	
	
	报警参数：潮气量、分钟通气量、氧浓度、窒息、气道压力等
	是

	7.3
	
	
	具备报警限值一键自动设置功能
	是



参数三（配置3-1、3-2）
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1.1
	麻醉机
	电源与数据接口
	[bookmark: _GoBack]标配接口：RS232×2、USB×1、RJ45×1，支持Medibus
	是

	1.2
	
	
	标配VGA×1、Medibus/X×1、以太网×1、USB×2，支持系统对接及数据导出
	是

	2.1
	
	设备主机与显示系统
	内置式彩色触摸屏≥15寸
	是

	2.2
	
	
	具备第二状态显示屏，可显示气源、电源、气道压力等信息
	是

	2.3
	
	
	适用于成人、儿童和新生儿
	是

	2.4
	
	
	具备备用手动通气模式，在触摸屏或呼吸机故障时可手动切换，保留新鲜气体和麻药输送，并持续进行气体和通气监测
	是

	3.1
	
	气体输送与流量控制
	电子流量计：主屏幕以虚拟流量计形式显示所有新鲜气体总流量
	是

	3.2
	
	
	采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化影响
	是

	4.1
	
	呼吸机与呼吸回路
	非风箱式呼吸机，无需驱动气体，中央气源及钢瓶供气中断时可自动抽取室内空气通气
	是

	4.2
	
	
	CO₂吸收罐容量≥1.5升
	是

	4.3
	
	
	标配主动式麻醉废气排放装置（AGSS），带负压安全指示
	是

	4.4
	
	
	具备自动APL阀，无需手动切换装置即可实现手动与机械通气转换
	是

	5.1
	
	挥发罐与附件
	标配七氟醚挥发罐1个，单次加药量≥300ml；可选配地氟醚挥发罐
	是

	6.1
	
	通气模式与参数设置
	通气模式：手动/自主、容量控制（VCV）、压力控制（PCV）、待机、暂停、心脏旁路（CBM）；同步间歇指令通气（SIMV，可用于VCV/PCV模式）；持续正压通气（CPAP）
	是

	6.2
	
	
	暂停模式：一键暂停新鲜气体及麻药输送，带计时器可预设暂停时间，到时报警提示切换通气模式
	是

	6.3
	
	
	容量控制通气：根据患者顺应性自动调节吸气流速，以最低气道压力输送预设潮气量，避免峰压；支持患者自主呼吸并保持同步，可与SIMV+PS联合应用
	是

	6.4
	
	
	可根据身高自动计算理想体重，并据此预设通气参数及报警限值
	是

	7.1
	
	监测功能
	全自动开机自检及顺应性/泄漏测试，自动标定所有传感器
	是

	7.2
	
	
	呼出端采用非压差式流量传感器，精度高、抗水汽干扰，便于拆卸消毒
	是

	7.3
	
	
	监测吸入/呼出麻醉气体浓度及CO₂；氧浓度采用顺磁氧技术，无需更换氧电池
	是

	8.1
	
	报警与日志
	具备自动mac监测及报警功能，可自动激活mac低报警
	是

	8.2
	
	
	报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息、气道压力等；具备报警限值一键自动设置功能
	是

	9.1
	
	麻醉监护系统
	适用于成人、儿童及新生儿，可连接麻醉机显示呼吸力学参数
	是

	9.2
	
	
	彩色触摸屏≥15英寸，分辨率≥1024×768，最大显示13道波形；内置锂电池续航≥300分钟；配备电源、充电及报警指示灯
	是

	9.3
	
	
	接口：VGA×1、Medibus/X×1、以太网×1、USB×2，支持数据导出及系统对接
	是

	9.4
	
	
	心电监测（ECG）：ST段分级及心律失常分析
	是

	9.5
	
	
	无创血压（NIBP）：手动/自动/连续测量，可同屏显示历史记录
	是

	9.6
	
	
	标配双通道体温及3道有创血压（IBP）监测
	是

	9.7
	
	
	血氧饱和度（SpO₂）：一体化软指套，灵敏度可调；可监测PI及PPV
	是

	9.8
	
	
	具备大字体显示及新生儿OxyCRG呼吸氧合图
	是

	9.9
	
	
	可选配血流动力学、NMT肌松、BIS脑电监测模块
	是

	9.10
	
	
	趋势数据存储≥240小时，支持表格/图形回顾；支持1200组NIBP、200个报警事件、200个心律失常事件存储；具备96小时全息波形回顾
	是



参数四 （配置4）
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1.1
	麻醉机
	电源与数据接口
	电源：100-240伏特，50/60赫兹，有内置电池以供断电时使用
	是

	1.2
	
	
	标配2个RS232、1个USB、1个RJ45接口
	是

	2.1
	
	设备主机与显示系统
	配备第二状态显示屏，可显示气源、电源、气道压力等信息
	是

	2.2
	
	
	适用于成人、儿童及新生儿
	是

	2.3
	
	
	具备备用手动通气模式，触摸屏或呼吸机故障时可直接切换，持续输送新鲜气体和麻药并继续监测通气状态
	是

	2.4
	
	
	内置彩色触摸屏，可快捷切换3种配置视图
	是

	3.1
	
	气体输送系统
	新鲜气体总流量设置范围：关闭和0.2–15L/min
	是

	3.2
	
	
	新鲜气体的氧浓度≥25%
	是

	3.3
	
	
	内置一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置，关机时也可输送氧气和麻药进行手动通气
	是

	4.1
	
	呼吸回路与呼吸机
	呼吸机为非风箱式设计，中央供气（氧气、空气）及钢瓶气源均中断时，可自动切换至室内空气通气
	是

	4.2
	
	
	标配主动式麻醉废气排放装置（AGSS），带负压安全指示
	是

	4.3
	
	
	CO₂吸收罐容量≥1.5升
	是

	5.1
	
	挥发罐与附件
	配置一个七氟醚挥发罐，每次加药量≥300毫升，并配一个地氟醚挥发罐
	是

	6.1
	
	通气模式与功能
	基础控制：容量控制（VCV）、压力控制（PCV）、手动/自主
	是

	6.2
	
	
	特殊功能：待机、暂停、心脏旁路（CBM）
	是

	6.3
	
	
	同步及自主支持：同步间歇指令通气（SIMV，适用于VCV/PCV）、持续气道正压（CPAP）、压力支持（PSV）
	是

	6.4
	
	
	暂停模式：一键暂停便于术中操作，通过“计时器”功能还能设置暂停持续的时间
	是

	7.1
	
	通气参数设置
	吸气压力 Pinsp：PEEP+5 - 80 cmH2O，呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O，压力支持 ΔPsupp：关，3 - (80-PEEP) cmH2O
	是

	7.2
	
	
	可根据身高自动计算理想体重并据此预设相关通气参数和报警值
	是

	8.1
	
	监测功能
	标配气体模块监测CO2、麻醉气体的吸入和呼出浓度；氧浓度监测采用顺磁氧技术
	是

	8.2
	
	
	配备呼吸环，可保存参考环进行对比，并具有容量计显示呼出潮气量及60秒内通气总容量，用于评估自主呼吸恢复情况
	是

	9.1
	
	报警与日志
	报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息、气道压力等；具备报警限值一键自动设置功能
	是

	9.2
	
	
	日志保存条目数≥20000个，关机后保留
	是

	10.1
	
	高级治疗与辅助功能
	具备肺复张功能，支持单步骤或多步骤自动肺复张操作，并可进行吸气与呼气保持
	是

	10.2
	
	
	可查看肺复张趋势（Cpat/PEEP），辅助评估肺复张效果并设定合适的PEEP值
	是

	10.3
	
	
	配备低微流量工具包，通过过多、过少、合适三色标识辅助低流量麻醉时新鲜气体流量设置，并可计算并显示新鲜气体及麻醉药消耗量
	是

	11.1
	
	麻醉监护系统
	适用于成人、儿童及新生儿，可连接麻醉机显示呼吸力学参数
	是

	11.2
	
	
	彩色触摸屏≥15英寸，分辨率≥1024×768，最大显示13道波形
	是

	11.3
	
	
	内置锂电池续航≥300分钟；接口：VGA×1、Medibus/X×1、以太网×1、USB×2
	是

	11.4
	
	
	电源指示灯×1、充电指示灯×1、报警指示灯×2
	是

	11.5
	
	
	心电监测含ST段分级及心律失常分析
	是

	11.6
	
	
	无创血压支持手动/自动/连续测量，可同屏显示历史记录
	是

	11.7
	
	
	标配双通道体温及3道有创血压监测
	是

	11.8
	
	
	血氧饱和度监测采用一体化软指套，灵敏度可调
	是

	11.9
	
	
	可监测PI和PPV
	是

	11.10
	
	
	具备大字体显示及新生儿OxyCRG呼吸氧合图
	是

	11.11
	
	
	趋势数据存储≥240小时，支持表格/图形回顾；可存储1200组NIBP数据、200个报警事件、200个心律失常事件；具备96小时全息波形回顾
	是

	11.12
	
	
	支持NMT肌松监测和BIS脑电监测
	是



包件2 麻醉剂（悬吊）综合性能
参数一 （配置1）
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1.1
	麻醉机（悬吊）
	设备主机与显示系统
	具备第二状态显示屏，显示气源、电源、气道压力等信息。
	是

	1.2
	
	
	适用于成人、儿童及新生儿。
	是

	1.3
	
	
	具备备用手动通气模式，触摸屏或呼吸机故障时可直接切换，持续输送新鲜气体和麻药并继续监测通气状态。
	是

	1.4
	
	
	标配接口：RS232×2、USB×1、RJ45×1，支持Medibus
	是

	1.5
	
	
	支持吊塔悬吊安装
	是

	2.1
	
	气体输送与流量控制
	电子流量计，主屏幕以虚拟流量计形式显示所有新鲜气体总流量
	是

	3.1
	
	呼吸回路与挥发罐附件
	配备自动APL阀，无需手动切换，实现手动与机械通气自动转换
	是

	3.2
	
	
	CO₂吸收罐容量≥1.5升
	是

	3.3
	
	
	标配主动式麻醉废气排放装置（AGSS），带负压安全指示
	是

	3.4
	
	
	标配七氟醚挥发罐1个，单次充装量≥300ml；可选配地氟醚挥发罐
	是

	4.1
	
	通气模式与参数设置
	暂停模式：一键暂停，带计时器可设定暂停持续时间
	是

	4.2
	
	
	容量控制通气：根据患者顺应性自动调节吸气流速，以最低气道压力输送预设潮气量，避免峰压；支持患者自主呼吸并保持同步，可与SIMV+PS联合应用
	是

	4.3
	
	
	容量控制模式下最小潮气量设置值≤10ml
	是

	4.4
	
	
	可根据身高自动计算理想体重，并据此预设通气参数及报警限值
	是

	5.1
	
	监测功能
	内置彩色触摸屏，可快捷切换3种配置视图
	是

	5.2
	
	
	全自动开机自检及顺应性/泄漏测试，自动标定所有传感器
	是

	5.3
	
	
	一体化气体模块监测吸入/呼出麻醉气体浓度及CO₂；氧浓度采用顺磁氧技术，无需更换氧电池
	是

	5.4
	
	
	配备呼吸环与容量计，支持保存参考环进行对比，同时显示呼出潮气量及60秒通气总容量，以评估自主呼吸恢复情况
	是

	6.1
	
	报警与日志
	报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息、气道压力等；具备报警限值一键自动设置功能
	是



参数二（配置2）
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1.1
	麻醉机（悬吊）
	电源与数据接口
	标配接口：RS232×2、USB×1、RJ45×1
	是

	2.1
	
	设备主机与显示系统
	适用于成人、儿童及新生儿
	是

	2.2
	
	
	内置彩色触摸屏≥15寸，可切换3种配置视图
	是

	2.3
	
	
	配备第二状态显示屏，显示气源、电源、气道压力等信息
	是

	2.4
	
	
	具备备用手动通气模式，触摸屏或呼吸机故障时可手动切换，持续输送新鲜气体和麻药并继续监测通气状态
	是

	2.5
	
	
	支持吊塔悬吊安装
	是

	3.1
	
	气体输送系统
	电子控制新鲜气体混合器，总流量和氧浓度可直接设定
	是

	3.2
	
	
	内置一体化紧急氧输送及鼻吸氧装置，支持快速切换，关机状态下仍可手动输送氧气和麻药进行通
	是

	3.3
	
	
	标配七氟醚挥发罐1个，单次充装量≥300ml；标配地氟醚挥发罐1个
	是

	4.1
	
	通气模式与参数设置
	容量控制模式下最小潮气量设置值≤10ml
	是

	4.2
	
	
	可根据身高自动计算理想体重，并据此预设通气参数及报警限值
	是

	4.3
	
	
	通气模式：手动/自主、容量控制（VCV）、压力控制（PCV）、同步间歇指令通气（SIMV，适用于VCV及PCV模式）、持续正压通气（CPAP）、压力支持（PSV）、待机、暂停、心脏旁路（CBM）
	是

	4.4
	
	
	暂停模式：一键暂停新鲜气体及麻药输送，带计时器可设定暂停时间，到时报警提示切换通气模式
	是

	4.5
	
	
	容量控制通气模式下，设备应根据患者肺顺应性自动调节吸气流速，以最低气道压力输送预设潮气量，避免气道峰压；支持患者自主呼吸并保持同步，可与SIMV+PS模式联合应用
	是

	5.1
	
	监测功能
	一体化气体模块监测吸入/呼出麻醉气体浓度及CO₂；氧浓度采用顺磁氧技术，无需更换氧电池
	是

	5.2
	
	
	监测参数：分钟通气量、潮气量、呼吸频率、峰压、平台压、平均压、PEEP、动态顺应性、气道阻力、肺弹性；具备自动mac监测及报警功能，可自动激活mac低报警
	是

	5.3
	
	
	配备呼吸环与容量计，支持保存参考环进行对比，同时显示呼出潮气量及60秒通气总容量，以评估自主呼吸恢复情况
	是

	5.4
	
	
	具备肺复张功能，支持单步骤或多步骤自动肺复张操作，并可进行吸气与呼气保持
	是

	6.1
	
	报警与日志
	报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息、气道压力等；具备报警限值一键自动设置功能
	是


说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。
9.3供货组织要求
	序号
	项目
	具体要求

	1
	产品升级、附件及随机工具
	1）中标人承担设备连接至医院相关系统的费用(如 PACS、HIS、RIS 等），本项目所涉及的平台对接，数据接口均由采购人负责牵头第三方平台提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。 
（2）保修期内免费系统升级，升级需符合国家对医疗器械分类管理和厂商资质要求，避免因软件更新导致设备分类变化引发监管问题。

	2
	安装调试及培训
	（1）人员及设备配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。
（2）安装调试：到货后，接到各使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清 点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
（3）操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如对设备进行操作，以及简单故障的排除等。设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。

	3
	供货期
	（1）供货期要求
1、本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
（2）供货要求
供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。


9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
10 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
11 售后服务要求
	序号
	技术项
	具体服务措施

	1
	售后服务承诺及保障措施要求

	1.1
	售后服务承诺要求
	提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供≥2次免费保养。

	1.2
	保障措施要求（包括售后服务落实等保障）
	1、供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能
2、制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）

	1.3
	延伸服务、便利服务及其他特色服务等
	投标人自述

	2
	保修期
	整机原厂全保≥3年（提供厂家盖章承诺）。

	3
	使用周期成本

	3.1
	设备出保后的维保费用比例要求
	保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%（提供厂家盖章承诺）

	3.2
	所投货物的配件要求
	所投货物的配件供应年限要求
	配件供应年限≥10年

	
	
	所投货物的配件报价响应要求
	供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应



四、投标报价须知
12 投标报价依据
12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
12.3 供货清单说明
12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
13投标报价内容
13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。
14投标报价控制性条款
14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

五、政府采购政策
15 节能产品政府采购
15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
15.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
16环境标志产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
16.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
17 促进中小企业发展
17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
18实施本国产品标准
18.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
18.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
18.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
19促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
19.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

