# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：便携式呼吸机

### 3 项目地点

上海市浦东新区范围内（采购人指定地点）。

4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

适用于院前急危重症患者转运过程中进行通气辅助及呼吸支持。

4.2 项目招标范围及内容

采购15套便携式呼吸机。

4.3 供货期

自合同签订之日起60天内交货至采购人指定的地点并完成安装调试。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成，货物验收、安装、调试并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

供货清单

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式呼吸机 | 三类 | 详见“9.2 设备技术参数 | 15 | 自合同签订之日起60天内交货至采购人指定的地点并完成安装调试 | 免费质保5年 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述

适用于院前急危重症患者转运过程中进行通气辅助及呼吸支持。

9.2.2 具体技术参数指标要求

| 序号 | 参数项及具体技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 适用于院前急危重症患者转运过程中进行通气辅助及呼吸支持，在国家医疗器械产品注册证临床适用范围中明确注明。 |
| 2 | 适用于成人、儿童、婴幼儿患者通气。 |
| 3 | 电动电控型呼吸机，内置涡轮压缩机，峰值流速≥200L/min。 |
| 4 | 具备有创通气（经气管插管/气管切开）、无创通气（经面罩/鼻罩）和高流量氧疗（HFNC）功能，无须选配或另购配件即可实现。 |
| 5 | 支持下列通气模式：控制/辅助通气（A/C）、同步间歇指令通气（SIMV）、持续气道正压通气/压力支持通气（CPAP/PSV）、双水平气道正压通气（如BiPPV或DualPAP或DuoVent）、压力调节容量控制通气（PRVC）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气（PRVC-SIMV）、气道压力释放通气（APRV）等通气模式。 |
| 6 | 设置参数： 6.1 潮气量：≥10ml-2000ml； 6.2 呼吸频率：≥1-100次/min； 6.3 吸/呼比：≥4:1-1:10； 6.4 呼末正压：≥0-50cmH2O； 6.5 压力上升时间：≥0-2000 ms； 6.6 压力支持：≥3-65cmH2O； 6.7 吸入氧浓度：≥21-100%； 6.8 氧疗流量：≥2-60L/min。 |
| 7 | 特殊功能：增氧、氧疗、吸气保持、呼气保持、手动呼吸、叹息功能等。 |
| 8 | 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节（呼气触发）至最佳值。 |
| 9 | 具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 |
| 10 | 可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。 |
| 11 | 内源性PEEP（PEEPi）测定及P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。 |
| 12 | 同屏可显示≥3道以上波形图、≥2个以上呼吸环形图。呼吸波形及呼吸环可截图，并可导出保存至U盘。 |
| 13 | 呼吸机提供锁屏功能。 |
| 14 | 具有48小时的趋势图和趋势表数据存储。 |
| 15 | 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔自动补偿功能。 |
| 16 | 工作电源：交直流供电，配有内置可充电锂电池，供电时间≥240分钟。 |
| 17 | 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 |
| 18 | 采用≥8.0英寸TFT 彩色液晶触控屏，并可切换白天或夜晚显示模式。 |
| 19 | 防水等级:≥IPX4，防尘等级≥IP34。 |
| 20 | 呼吸机氧气减压阀 20.1主体为全铜镀铬材质，入气接口为G5/8，与氧气瓶连接无需借助其他工具； 20.2入气接口压力0-25MPa； 20.3接口处带全铜颗粒网状过滤结构； 20.4三出气口配置； 20.4.1与提供呼吸机型号相适配的出气接口，出气口压力≥0.4MPa； 20.4.2配 14mm螺纹出气口，配有14mm螺纹宝塔接口； 20.4.3带有0-25LPM流量调节，分为0、1、2、3、4、5、6、8、10、12、15、25LPM12级调节档； 20.5减压阀与氧气瓶连接无需借助工具，徒手轻松完成且不漏气。 |
| 21 | 满足低温和高温环境下工作要求，-18～50℃。 |
| 22 | 具备三级声光报警功能：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落/堵塞、机器故障等。 |

说明：投标人应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。投标人应当严格根据自身投标文件填写“对应投标文件页码”一列，并在对应页码处提供投标设备的技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）、注册证及检测机构出具的检测报告等为准，上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有 CMA标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等。投标人提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号。若出现投标人错填、漏填、未提供技术支持资料或证明材料与所投产品型号未逐一对应等情形，投标人需自行承担其相应参数在评标时被视作不满足招标要求的风险。技术支持资料原件备查。

9.2.3 配置需求

| 序号 | 配置需求（每套） |
| --- | --- |
| 1 | 呼吸机主机：1台 |
| 2 | 氧浓度传感器：2个 |
| 3 | 氧流量传感器：2个 |
| 4 | 低压氧气源接头：5个 |
| 5 | 低压氧气源连接管：2根 |
| 6 | 成人、儿童一次性呼吸管路：各10套 |
| 7 | 成人、儿童一次性呼吸面罩：各10个 |
| 8 | 成人高流量鼻氧管：2套 |
| 9 | 面罩头带：成人、儿童各2副 |
| 10 | 中央气源管路：1根（需与提供的呼吸机型号相适配） |
| 11 | AC电源线：1根 |
| 12 | 电池：1块 |
| 13 | 夹板模拟肺：1个 |
| 14 | 说明书：1本 |
| 15 | 保修卡：1本 |
| 16 | 合格证：1张 |
| 17 | 快速操作说明：1份 |
| 18 | 便携收纳包：1个 |
| 19 | 全铜镀铬呼吸机氧气减压阀 3个 |

成人、儿童一次性呼吸管路，成人、儿童一次性呼吸面罩，中央气源管路，AC 电源线，电池，氧浓度传感器、氧流量传感器等配件为原厂配件。

9.3 安装调试要求

9.3.1 安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，产生的相关费用包含在本项目报价中、由中标人承担，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

9.3.2 中标人将货物送至采购人指定地点后，按照采购人提供的安装点位信息（点位散布在浦东新区范围内）进行运输、安装及调试，产生的费用均由中标人承担。

9.3.3 在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

9.5 供货期要求

9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.6 质量标准与验收要求

9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。

9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

供应商应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.2免费质保期服务承诺

12.2.1本项目免费质保期：设备整机质保期5年（含电池），并可提供完善的售后配套服务。

12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；

（1）配有专职工程师24小时提供技术援助。

（2）接到采购人维修信息后8小时内予以答复，并在48小时内到达现场进行维修工作。

（3）提供预防性保养2次/年，并提供报告。

（4）应免费对采购人的设备使用人员每季度提供培训5次，培训内容应包括如何对设备进行操作，基本维护保养以及简单故障的排除等。

（5）由原厂提供设备的免费软件升级。

12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

12.3使用周期服务

| 序号 | 服务内容 | 约定期限 | 具体服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件：中央气源管路，AC 电源线，电池、氧浓度传感器、氧流量传感器、低压氧气源接头、低压氧气源连接管等 | 质保期满后8年 | 原厂配件，并提供所有配件报价 |
| 2 | 运营、维护、升级 | 质保期满后8年 | （1）由原厂提供设备的免费软件升级。 （2）日常维护方案及收费标准 （3）设备故障应急响应方案，包括返修时间、替用设备、返修价格等。 |
| 3 | 专用耗材：成人、儿童一次性呼吸管路，成人、儿童一次性呼吸面罩 | 质保期满后8年 | 投标人报价 |

说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 节能产品政府采购

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 17环境标志产品政府采购

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 18 促进中小企业发展

18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 19实施本国产品标准

19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 20 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

20.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。