# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10招标文件中要求提供的技术支持资料，是指能够客观、完整、准确、真实反映投标产品资质合规性、技术参数、性能指标、产品规格及技术标准的各类有效佐证文件，外文资料须同步附带规范中文译本。

1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：核医学设备

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区范围内（采购人指定地点）。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

实现全身肿瘤病灶筛查、良恶性病变鉴别，完成肿瘤精准分期、治疗疗效评估，可术后随访，有效排查肿瘤复发与远处转移。

4.2 项目招标范围及内容

本项目包含2个包件，同一投标人允许最多中标1个包件。

包件1：采购用于医疗机构的1套的PET-CT；包件2：采购用于医疗机构的1套回旋加速器。

4.3供货期

自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训，具体可自报（具体根据使用方机房情况予以执行）。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

9.1.1 包1供货清单

包1供货清单

| 序号 | 产品名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 保修期 | 备注 | 所含组件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET-CT | 三类 | 详见9.2设备技术参数 | 1套 | 自合同签订之日起30天 | 整机原厂全保3年 |  | 详见组件清单 |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

包1组件清单

| 序号 | 组件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | PET/CT机架 | 1台 |  |
| 1.2 | 快响应晶体 | 1套 |  |
| 1.3 | CT系统 | 1台 |  |
| 1.4 | 检查床 | 1台 |  |
| 1.5 | 原厂采集工作站（含PET、CT采集软件各1套） | 1套 |  |
| 1.6 | 原厂后处理工作站（含PET、CT后处理软件各1套） | 1套 |  |
| 1.7 | 校准源（含托架1个） | 1套 |  |
| 1.8 | 质控软件 | 1套 |  |
| 1.9 | CT质控模体 | 1套 |  |
| 1.10 | 放射性药物自动分装注射系统主机（含液晶操控屏、放射性药品注射泵、生理盐水泵、剂量校准器（活度仪）、气泡检测器、系统屏蔽装置、小瓶屏蔽装置、生理盐水挂架、电源线、紧急停止按钮、数据打印机、显示器、储药罐各1） | 1套 |  |
| 1.11 | PET防护单联手套箱(通风橱) | 1台 |  |
| 1.12 | PET手动分装防护装置 | 1台 |  |
| 1.13 | 活度计（含数据采集软件模块1套） | 1台 |  |
| 1.14 | 表面污染仪 | 1台 |  |
| 1.15 | 技师采集工作站 | 1套 |  |
| 1.16 | 影像诊断报告工作站（双屏） | 4套 |  |
| 1.17 | 药物设备管理软件模块 | 1套 |  |
| 1.18 | 核医学综合信息管理软件模块 | 1套 |  |
| 1.19 | 4M医用显示器 | 2套 |  |
| 1.20 | 神经定量分析系统 | 1套 |  |
| 1.21 | PET/CT 肺结节智能分析系统 | 1套 |  |

说明：投标人不得对表内产品组件数量进行缩减。

9.1.2 包2供货清单

包2供货清单

| 序号 | 产品名称 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 保修期 | 备注 | 所含组件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回旋加速器 | 详见9.2设备技术参数 | 1套 | 自合同签订之日起30天 | 整机原厂全保3年 |  | 详见组件清单 |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

包2组件清单

| 序号 | 组件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回旋加速器 | 1套 |  |
| 1.1 | 回旋加速器：质子束流能量≥11MeV | 1套 |  |
| 1.1.1 | 质子束流强度100μA |  |  |
| 1.1.2 | 束流引出系统：碳膜支持器个数 | 2个 |  |
| 1.1.3 | 磁铁系统：约束粒子运动、保障粒子稳定 | 1套 |  |
| 1.1.3.1 | 磁铁结构：径向扇形 |  |  |
| 1.1.3.2 | 磁体扇区个数 | 4个 |  |
| 1.1.3.3 | 冷却方式：水循环直接冷却 |  |  |
| 1.1.3.4 | 磁铁类型：卧式磁铁 |  |  |
| 1.1.4 | 高频系统：提供粒子加速所需电场：射频频率≥60MHz | 1套 |  |
| 1.1.5 | 离子源系统：电离氢气并引出负氢离子束，离子源寿命：≥15000 μAh | 1套 |  |
| 1.1.6 | 束流探测系统：实时探测束流强度 | 1套 |  |
| 1.1.7 | 真空系统：建立加速器内真空系统 | 1套 |  |
| 1.1.7.1 | 真空泵配置：抽速≥6000L/s |  |  |
| 1.1.7.2 | 抽真空时间（从大气压状态到工作真空度）：≤2小时 |  |  |
| 1.1.8 | 控制系统：回旋加速器运行监控 | 1套 |  |
| 1.1.8.1 | 计算机类型：PC计算机 | 1套 |  |
| 1.1.8.1.1 | 控制系统工作站：提供工作站 |  |  |
| 1.1.8.1.2 | 操作系统：Windows 系统 |  |  |
| 1.1.8.1.3 | 显示器：≥24英寸LCD 显示器 |  |  |
| 1.1.8.2 | 软件系统：提供标准生产管理软件 | 1套 |  |
| 1.1.8.2.1 | 加速器管理软件：提供开机生产、束流/射频/真空/温度/水冷/电源等各个指标的监控 |  |  |
| 1.1.8.2.2 | 实时检测软件：检测离子源、磁场、射频、真空、束流诊断、束流引出系统、靶系统的运行状态和参数等 |  |  |
| 1.1.8.2.3 | 动态调节软件：提供动态调节软件，自动监控并调节 |  |  |
| 1.1.8.2.4 | 门机联锁控制系统：提供回旋加速器与屏蔽门的联锁控制系统 |  |  |
| 1.1.9 | 供电系统：回旋加速器系统供电，电压：380V | 1套 |  |
| 1.1.10 | 靶系统：核素生产靶 | 1套 |  |
| 1.1.10.1 | 可安装靶数目：≥4 个 |  |  |
| 1.1.10.2 | 靶选择器：碳膜方向调节选择器 |  |  |
| 1.1.10.3 | 靶输送、水冷系统：每个靶独立传输系统及独立水冷系统 |  |  |
| 1.1.10.4 | 靶冷却方式：水冷+氦气冷却方式 |  |  |
| 1.1.11 | 18F 液体靶及传输系统 | 1套 |  |
| 1.1.11.1 | 靶体积：3.0mL |  |  |
| 1.1.11.2 | 18F 靶的靶材料：铌靶 |  |  |
| 1.1.11.3 | 18F 产额（EOB）≥4.0Ci/2h |  |  |
| 1.1.11.4 | 靶系统独立性：每套靶系统独立传输和专用水冷，不与其他靶共用 1.1.12 13N 液体靶及传输系统 | 1套 |  |
| 1.1.12.1 | 13N 液体靶的靶材料：铌靶 |  |  |
| 1.1.12.2 | 13NH3 产额（EOB）≥150mCi/20min |  |  |
| 1.1.12.3 | 靶系统独立性：每套靶系统独立传输和专用水冷 | 1套 |  |
| 1.1.13 | 11C 气体靶及传输系统 |  |  |
| 1.1.13.1 | 11C 气体靶的靶材料：铝靶 |  |  |
| 1.1.13.2 | 11CO2 产额（EOB）：1.2Ci/30min |  |  |
| 1.1.13.3 | 靶系统独立性：每套靶系统独立传输和专用水冷 |  |  |
| 1.1.14 | 固体靶系统 | 1套 |  |
| 1.1.14.1 | 提供与回旋加速器同品牌的固体靶系统：1套，可生产核素种类：64Cu、68Ga、89Zr、124I 等 |  |  |
| 1.1.14.2 | 固体靶靶梭：配备 64Cu、68Ga、89Zr、124I 固体靶靶梭 | 各1个 |  |
| 1.1.14.3 | 固体靶靶梭传输方式：正压气动传输，具备溶解模块（热室内）——靶站双向传输功能，具备靶梭通过检测功能 | 1套 |  |
| 1.1.14.4 | 固体靶核素溶解传输模块，可实现 89Zr、64Cu、68Ga 的溶解与传输 | 1台 |  |
| 1.1.14.5 | 独立的 124I 溶解纯化模块，可实现 124I 的分离与纯化 | 1台 |  |
| 1.1.14.6 | 固体靶核素纯化模块，可实现 89Zr、64Cu、68Ga 的纯化 | 1台 |  |
| 1.1.14.7 | 64Cu 产额（EOB）≥1.0Ci/6h |  |  |
| 1.1.14.8 | 68Ga 产额（EOB）≥1.5Ci/h |  |  |
| 1.1.14.9 | 89Zr 产额（EOB）≥35mCi/3h |  |  |
| 1.1.14.10 | 可提供国内固体靶业绩（中标/成交通知书或合同扫描件） |  |  |
| 1.2 | 回旋加速器配套系统 | 1套 |  |
| 1.2.1 | 回旋加速器智能辅助系统 | 1套 |  |
| 1.2.1.2 | 根据当日病患数量，可自动计算加速器运行时间、运行束流，计算最佳方案并执行 |  |  |
| 1.2.2 | 高纯气体供应系统 | 1套 |  |
| 1.2.2.1 | 提供气瓶间至加速器主机内气动系统所需的配气柜、气阀、管路等 |  |  |
| 1.2.3 | 二级水冷系统 | 1套 |  |
| 1.2.3.1 | 提供水冷系统，从回旋加速器把热量带走 |  |  |
| 1.2.3.2 | 水冷机冷却功率≥40kW |  |  |
| 1.2.4 | 回旋加速器专用屏蔽系统 | 1套 |  |
| 1.2.4.1 | 自屏蔽：提供自屏蔽，防护中子和伽马射线 |  |  |
| 1.2.5 | 固定式定位承载系统 | 1套 |  |
| 1.2.5.1 | 满足加速器及屏蔽体定位需求 |  |  |
| 1.2.6 | 移载动力系统 | 1套 |  |
| 1.2.6.1 | 为回旋加速器自屏蔽系统的开合提供动力支持 |  |  |
| 1.2.6.2 | 驱动电机功率：≥0.15kW |  |  |
| 1.3 | 药物合成分装与质检系统 | 1套 |  |
| 1.3.1 | FDG 专用合成模块 | 1台 |  |
| 1.3.2 | 多核素多功能合成模块 | 1台 |  |
| 1.3.3 | 钨合金翻转防护罐（手动分装仪） | 1台 |  |
| 1.3.4 | 正电子药物自动分装仪 | 1台 |  |
| 1.3.5 | PET 药物专用超净层流通风柜 | 1台 |  |
| 1.3.6 | 高效液相色谱仪（HPLC） | 1台 |  |
| 1.3.7 | 气相色谱仪（GC） | 1台 |  |
| 1.3.8 | γ计数器 | 1台 |  |
| 1.3.9 | 活度计 | 2台 |  |
| 1.3.10 | 冰箱 | 1台 |  |
| 1.3.11 | 万分之一天平 | 1台 |  |
| 1.3.12 | 百分之一天平 | 1台 |  |
| 1.3.13 | 超声波清洗仪 | 1台 |  |
| 1.3.14 | 加热干燥箱 | 1台 |  |
| 1.3.15 | 液氮罐 | 1个 |  |
| 1.3.16 | 数字化pH计 | 1台 |  |
| 1.3.17 | 空气压缩机组 | 1台 |  |
| 1.3.18 | 个人防护用品 | 4套 |  |
| 1.3.19 | 注射器钨合金防护套 | 2个 |  |
| 1.3.20 | 双腔合成热室 | 1台 |  |
| 1.3.21 | 短半衰期废物储存桶 | 1个 |  |
| 1.3.22 | 废靶储存箱 | 1个 |  |
| 1.3.23 | 靶清洗专用防护工作台 | 1个 |  |
| 1.3.24 | 数字化表面沾污仪 | 1台 |  |
| 1.3.25 | 个人辐射剂量报警仪 | 2个 |  |
| 1.3.26 | 数字化辐射剂量监测系统 | 1套 |  |
| 1.3.27 | 转运铅罐 | 2个 |  |
| 1.3.28 | 转运铅罐配套拉杆箱 | 1个 |  |
| 1.3.29 | 细菌培养箱 | 1个 |  |
| 1.3.29.1 | 控温范围：室温+10-≥60℃ |  |  |
| 1.3.29.2 | 工作室材质：不锈钢材质 |  |  |
| 1.3.29.3 | 温度分辨率：≤0.1℃ |  |  |
| 1.3.30 | 霉菌培养箱 | 1个 |  |
| 1.3.30.1 | 温度范围：0℃-60℃ |  |  |
| 1.3.30.2 | 温度波动度：高温≤±0.5℃，低温≤±1.0℃ |  |  |
| 1.3.30.3 | 温度均匀性：≤±1.5℃ |  |  |
| 1.3.31 | 生物安全柜 | 1个 |  |
| 1.3.31.1 | 洁净度：ISO 5级（100级@≥0.5um） |  |  |
| 1.3.31.2 | 送风方式：垂直送风，风速≥0.3m/s |  |  |
| 1.3.31.3 | 工作区尺寸：≥800mm×600mm×500mm |  |  |
| 1.3.32 | 移液枪 | 1套 |  |
| 1.3.32.1 | 10μL、20μL、100μL、200μL、1000μL | 各1把 |  |
| 1.3.33 | 灭菌锅 | 1个 |  |
| 1.3.33.1 | 容积：≥80L |  |  |
| 1.3.33.2 | 额定工作温度：≥110℃ |  |  |
| 1.3.33.3 | 微电脑自动控制，任意设定灭菌参数 |  |  |
| 1.3.33.4 | 具备安全联锁装置 |  |  |
| 1.3.33.5 | 自动保护功能：超温保护；超压自泄保护；低水位保护等 |  |  |
| 1.3.33.6 | 灭菌结束蜂鸣器提醒，自动停机 |  |  |
| 1.3.34 | 超净工作台 | 1个 |  |
| 1.3.34.1 | 洁净度：ISO 5级（100级@≥0.5um） |  |  |
| 1.3.34.2 | 过滤效率：HEPA过滤效率≥99.99%（0.3μm颗粒物） |  |  |
| 1.3.34.3 | 送风方式：垂直送风，风速≥0.3m/s |  |  |
| 1.3.34.4 | 工作区尺寸：≥800mm×600mm×500mm |  |  |
| 1.3.35 | 小鼠独立通气笼IVC | 1个 |  |
| 1.3.35.1 | 大鼠笼架，小鼠笼架 | 各一个 |  |
| 1.3.35.2 | 配套鼠笼 | ≥30个 |  |
| 1.3.35.3 | 配套鼠笼 |  |  |
| 1.3.36 | 不锈钢工作台 | 1个 |  |
| 1.3.36.1 | 尺寸≥1200×600mm×800mm |  |  |
| 1.3.36.2 | 台面高度≥800mm |  |  |
| 1.3.37 | 不锈钢电热恒温水槽 | 1个 |  |
| 1.3.37.1 | 加热孔数量：≥4个 |  |  |
| 1.3.37.2 | 使用温度范围：5℃-90℃ |  |  |
| 1.3.37.3 | 显示分辨率：≤0.1℃ |  |  |
| 1.3.37.4 | 温控精度：≤±0.1℃ |  |  |
| 1.3.37.5 | 抗腐蚀304不锈钢材料 |  |  |
| 1.3.38 | 冰冻离心机 | 1个 |  |
| 1.3.38.1 | 最高转速：≥5000r/min |  |  |
| 1.3.38.2 | 最大容量：≥100ml |  |  |
| 1.3.38.3 | 转速精度：≤±50r/min |  |  |
| 1.3.38.4 | 温控范围：-20℃～+40℃ |  |  |
| 1.3.38.5 | 温控精度：≤±1℃ |  |  |
| 1.3.38.6 | 定时范围：0-99min |  |  |
| 1.3.39 | 涡旋振荡器 | 1个 |  |
| 1.3.39.1 | 运行方式：点动/连续/调速 |  |  |
| 1.3.39.2 | 转速范围：≥2500转/分 |  |  |
| 1.3.40 | -20℃冰箱 | 1台 |  |
| 1.3.40.1 | 用于药物前体、试剂等有温度需求试剂的储存。 |  |  |
| 1.3.40.2 | 温度范围：-10℃～-20℃ |  |  |
| 1.3.40.3 | 精度范围：≤±1℃ |  |  |
| 1.3.40.4 | 体积：≥200L |  |  |

说明：投标人不得对表内产品组件数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述

包件1 PET-CT主要用于实现全身肿瘤病灶筛查、良恶性病变鉴别，完成肿瘤精准分期、治疗疗效评估，可术后随访，有效排查肿瘤复发与远处转移。

包件2为核医学核心配套设备，可加速粒子轰击靶材，自主生产氟-18等短半衰期医用同位素，制备PET-CT显像药剂，保障临床影像诊断用药需求。

9.2.2 具体技术参数指标要求

★9.2.2.1关键技术参数

（1）包1关键技术参数

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET-CT | 最快扫描速度 | 最快扫描速度≤0.35秒/360° | 是 |
| 2 |  | 球管大焦点（按面积计算、IEC标准 60336） | 球管大焦点（按面积计算、IEC标准 60336）≤1.0mm×1.2mm | 是 |
| 3 |  | CT球管阳极最大散热率 | CT球管阳极最大散热率≥1000KHU/min | 是 |

说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件实质要求。

（2）包2关键技术参数

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回旋加速器 | 质子束流能量 | 质子束流能量：≥11MeV | 是 |

说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件实质要求。

9.2.2.2主要技术参数

（1）包1主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET-CT | PET 设备参数要求 | PET晶体材质：LSO晶体或LBS晶体或或LYSO晶体 | 是 |
| 2 |  |  | 晶体厚度≥20mm | 是 |
| 3 |  |  | TOF飞行时间分辨率（非电子TOF、AI算法等类TOF技术的概念）≤385ps | 是 |
| 4 |  |  | 系统灵敏度（NEMA标准，3D采集，不接受有效/等效灵敏度）≥13cps/KBq | 是 |
| 5 |  |  | 单位灵敏度（NEMA标准，3D采集，单位灵敏度＝系统灵敏度/轴向扫描视野，不接受有效/等效灵敏度）cps/MBq/cm≥600 | 是 |
| 6 |  |  | 轴向视野（轴向FOV） ≥18cm | 是 |
| 7 |  |  | 横向视野（横向FOV） ≥67cm | 是 |
| 8 |  |  | 横向分辨率@1cm ≤2.1mm | 是 |
| 9 |  |  | 横向分辨率@10cm ≤2.1mm | 是 |
| 10 |  |  | 能量分辨率≤10.5% | 是 |
| 11 |  | CT 设备参数要求 | CT排数≥64 | 是 |
| 12 |  |  | CT层数≥380层 | 是 |
| 13 |  |  | CT球管阳极等效热容量≥7MHU | 是 |
| 14 |  |  | 最薄层厚≤0.625mm | 是 |
| 15 |  |  | CT空间分辨率（10% MTF）≥16lp/cm | 是 |

说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

（2）包2主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回旋加速器 | 磁铁系统 | 磁铁类型：卧式磁铁 | 是 |
| 2 |  | 高频系统 | 射频源：采用模块化冗余设计，支持不停机维护 | 是 |
| 3 |  | 离子源系统 | 离子源寿命：≥18000μAh | 是 |
| 4 |  | 靶系统 | 可安装靶数目：≥4个 | 是 |
| 5 |  | 18F液体靶及传输系统 | 靶体积：≤3.0mL | 是 |
| 6 |  |  | 18F产额（EOB）：≥4.0Ci/2h | 是 |
| 7 |  | 固体靶系统 | 提供与回旋加速器同品牌的固体靶系统1套，可生产核素种类：64Cu、68Ga、89Zr、124I等 | 是 |
| 8 |  |  | 配备1套独立的124I溶解纯化模块，可实现124I的分离与纯化 | 是 |
| 9 |  |  | 64Cu产额（EOB）：≥1.0Ci/6h | 是 |
| 10 |  | 高效液相色谱仪（HPLC） | 需配备色谱柱2根：分析柱1根、半制备柱1根 | 是 |

说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件实质要求。

9.2.2.3投标产品综合性能

（1）包1投标产品综合性能

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PET 设备参数要求 | 一体化机架：PET与CT机架部分为一个整体 | 是 |
| 2 |  |  | 机架孔径≥70cm | 是 |
| 3 |  |  | 探测器冷却方式：水冷（提供佐证材料） | 是 |
| 4 |  |  | 晶体尺寸(长×宽)≤4mm×5.3mm | 是 |
| 5 |  |  | 晶体总数量≥19500 | 是 |
| 6 |  |  | 等效噪声等效计数率峰值 NEMA2018≥200kcps | 是 |
| 7 |  |  | PET最小床位重叠率≤10% | 是 |
| 8 |  |  | 符合时间窗≤4.7ns | 是 |
| 9 |  |  | 光电传感器：提供SiPM | 是 |
| 10 |  |  | 散射分数@peak NECR≤41% | 是 |
| 11 |  |  | PE采集能量窗口下限≥420KeV | 是 |
| 12 |  |  | PET最大图像矩阵≥384×384 | 是 |
| 13 |  |  | PET最大扫描范围≥200cm | 是 |
| 14 |  |  | 水平最大病床移动速度≥200mm/s | 是 |
| 15 |  |  | 轴向分辨率@1cm ≤3.4mm | 是 |
| 16 |  |  | 轴向分辨率@10cm ≤3.5mm | 是 |
| 17 |  |  | 提供CT衰减校正 | 是 |
| 18 |  |  | 提供PET质控源 | 是 |
| 19 |  | CT 设备参数要求 | 球管小焦点（按面积计算、IEC标准 60336）≤0.7mm×0.7mm | 是 |
| 20 |  |  | 最大高压发生器功率≥72kW | 是 |
| 21 |  |  | 球管最大管电流≥600mA | 是 |
| 22 |  |  | CT值范围≥－31743HU到＋31743HU | 是 |
| 23 |  |  | 最大球管电压≥140kV | 是 |
| 24 |  |  | 最小球管电压≤80KV | 是 |
| 25 |  |  | 检查床最大承载≥226kg | 是 |
| 26 |  |  | 检查床定位精度≤0.5mm | 是 |
| 27 |  |  | 检查床最低高度≤58cm | 是 |
| 28 |  |  | 检查床最高高度≥100cm | 是 |
| 29 |  |  | 一次全身最大扫描范围≥195cm | 是 |
| 30 |  |  | CT最长连续螺旋扫描时间≥150秒 | 是 |
| 31 |  |  | 提供病人安全保护装置 | 是 |
| 32 |  |  | 提供采集工作站 | 是 |
| 33 |  |  | 采集工作站主频≥2.0GHz | 是 |
| 34 |  |  | 内存（GB）≥64 | 是 |
| 35 |  |  | 硬盘容量（TB）≥1.0 | 是 |
| 36 |  |  | 提供显示器 | 是 |
| 37 |  |  | 数据外存方式：DVD | 是 |
| 38 |  |  | 提供原厂后处理工作站 | 是 |
| 39 |  |  | 提供原厂工作站 | 是 |
| 40 |  |  | 原厂工作站主频≥2.0GHz | 是 |
| 41 |  |  | 内存（GB）≥64 | 是 |
| 42 |  |  | 硬盘容量（TB）≥1.0 | 是 |
| 43 |  |  | 提供显示器 | 是 |
| 44 |  |  | 提供DICOM 3.0 | 是 |
| 45 |  |  | 提供PET图像采集软件 | 是 |
| 46 |  |  | 提供PET图像重建软件 | 是 |
| 47 |  |  | 提供PET图像显示软件 | 是 |
| 48 |  |  | 提供CT图像采集软件 | 是 |
| 49 |  |  | 提供CT图像重建软件 | 是 |
| 50 |  |  | 提供CT图像显示软件 | 是 |
| 51 |  |  | 提供CT图像分析软件 | 是 |
| 52 |  |  | 提供CT低剂量软件 | 是 |
| 53 |  |  | 提供质量控制软件 | 是 |
| 54 |  |  | 提供同机图像融合软件 | 是 |
| 55 |  |  | 提供PERCIST阈值参数自由定义 | 是 |
| 56 |  |  | 提供可疑实体瘤全身病灶智能提取技术 | 是 |
| 57 |  |  | 提供可疑病灶自动识别 | 是 |
| 58 |  |  | 提供可疑病灶MTV自动计算 | 是 |
| 59 |  |  | 提供可疑病灶TLG自动计算 | 是 |
| 60 |  |  | 提供原厂神经系统高级分析平台 | 是 |
| 61 |  |  | 提供原厂3D SSP三维立体定向投影技术 | 是 |
| 62 |  |  | 提供原厂标准18F-FDG数据库 | 是 |
| 63 |  |  | 提供原厂标准11C-PiB数据库 | 是 |
| 64 |  |  | 提供原厂自动化数据分析处理 | 是 |
| 65 |  |  | 提供原厂结构化报告生成 | 是 |
| 66 |  |  | 提供原厂心脏灌注与心肌活性高级分析软件 | 是 |
| 67 |  |  | 提供原厂冠状动脉血流储备CFR计算软件 | 是 |
| 68 |  |  | 提供原厂冠脉血流能力图CFC计算软件 | 是 |
| 69 |  |  | 提供原厂PET全新影像链平台 | 是 |

说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。

（2）包2投标产品综合性能

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回旋加速器 |  | 回旋加速器 | 否 |
| 2 |  | 回旋加速器主机 | 束流：负氢离子 | 否 |
| 3 |  |  | 质子束流强度：≥60μA | 否 |
| 4 |  | 束流引出系统：碳膜引出系统 | 碳膜支持器个数：≥2个 | 否 |
| 5 |  | 磁铁系统：约束粒子运动、保障粒子稳定 | 磁铁结构：径向扇形 | 否 |
| 6 |  |  | 磁场峰值场强：≥1.8T | 否 |
| 7 |  |  | 磁体扇区个数：≥4个 | 否 |
| 8 |  |  | 冷却方式：水循环直接冷却 | 否 |
| 9 |  | 高频系统：提供粒子加速所需电场 | Dee电压：≥42kV | 否 |
| 10 |  |  | 射频频率：≥70MHz | 否 |
| 11 |  | 离子源系统：电离氢气并引出负氢离子束 | 离子源位置：内置离子源 | 否 |
| 12 |  |  | 离子种类：负氢离子 | 否 |
| 13 |  |  | 束流探测系统：实时探测束流强度 | 否 |
| 14 |  | 真空系统：建立加速器内真空系统 | 真空泵配置：抽速≥6000L/s | 否 |
| 15 |  |  | 真空度：待机状态≤1×10-4Pa | 否 |
| 16 |  |  | 抽真空时间（从大气压状态到工作真空度）：≤2小时 | 否 |
| 17 |  | 控制系统：回旋加速器运行监控 | 计算机类型：PC计算机 | 否 |
| 18 |  |  | 控制系统工作站：提供工作站 | 否 |
| 19 |  |  | 操作系统：Windows系统 | 否 |
| 20 |  |  | 显示器：≥24 LCD显示器 | 否 |
| 21 |  |  | 软件系统：提供标准生产管理软件 | 否 |
| 22 |  |  | 加速器管理软件：提供开机生产、束流/射频/真空/温度/水冷/电源等各个指标的监控 | 否 |
| 23 |  |  | 实时检测软件：检测离子源、磁场、射频、真空、束流诊断、束流引出系统、靶系统的运行状态和参数等 | 否 |
| 24 |  |  | 动态调节软件：提供动态调节软件，自动监控并调节 | 否 |
| 25 |  |  | 门机联锁控制系统：提供回旋加速器与屏蔽门的联锁控制系统 | 否 |
| 26 |  | 供电系统：回旋加速器系统供电 | 电压：380V | 否 |
| 27 |  |  | 操作功率：≤45kW | 否 |
| 28 |  |  | 待机功率：≤4kW | 否 |
| 29 |  | 靶系统：核素生产靶 | 靶选择器：碳膜方向调节选择器 | 否 |
| 30 |  |  | 靶输送、水冷系统：每个靶独立传输系统及独立水冷系统 | 否 |
| 31 |  |  | 靶冷却方式：水冷+氦气冷却方式 | 否 |
| 32 |  | 18F液体靶及传输系统 | 18F靶的靶材料：铌靶 | 否 |
| 33 |  |  | 靶系统独立性：每套靶系统独立传输和专用水冷，不与其他靶共用 | 否 |
| 34 |  | 13N液体靶及传输系统 | 13N液体靶的靶材料：铌靶 | 否 |
| 35 |  |  | 13NH3产额（EOB）：≥150mCi/20min | 否 |
| 36 |  |  | 靶系统独立性：每套靶系统独立传输和专用水冷，不与其他靶共用 | 否 |
| 37 |  | 11C气体靶及传输系统 | 11C气体靶的靶材料：铝靶 | 否 |
| 38 |  |  | 11CO2产额（EOB）：≥1.2Ci/30min | 否 |
| 39 |  |  | 靶系统独立性：每套靶系统独立传输和专用水冷，不与其他靶共用 | 否 |
| 40 |  | 固体靶系统 | 固体靶靶梭：配备64Cu、68Ga、89Zr、124I固体靶靶梭 | 否 |
| 41 |  |  | 固体靶靶梭传输方式：正压气动传输，具备溶解模块（热室内）——靶站双向传输功能，具备靶梭通过检测功能 | 否 |
| 42 |  |  | 配备1台固体靶核素溶解传输模块，可实现89Zr、64Cu、68Ga的溶解与传输 | 否 |
| 43 |  |  | 配备1台固体靶核素纯化模块，可实现89Zr、64Cu、68Ga的纯化 | 否 |
| 44 |  |  | 68Ga产额（EOB）：≥1.5Ci/h | 否 |
| 45 |  |  | 89Zr产额（EOB）：≥35mCi/3h | 否 |
| 46 |  |  | 回旋加速器配套系统 | 否 |
| 47 |  | 回旋加速器智能辅助系统 | 提供回旋加速器智能辅助系统 | 否 |
| 48 |  |  | 根据当日病患数量，可自动计算加速器运行时间、运行束流，计算最佳方案并执行 | 否 |
| 49 |  | 高纯气体供应系统 | 提供气瓶间至加速器主机内气动系统所需的配气柜、气阀、管路等 | 否 |
| 50 |  | 二级水冷系统 | 提供水冷系统，从回旋加速器把热量带走 | 否 |
| 51 |  |  | 水冷机冷却功率：≥40kW | 否 |
| 52 |  | 回旋加速器专用屏蔽系统 | 自屏蔽：提供自屏蔽，防护中子和伽马射线 | 否 |
| 53 |  | 固定式定位承载系统 | 满足加速器及屏蔽体定位需求 | 否 |
| 54 |  | 移载动力系统 | 为回旋加速器自屏蔽系统的开合提供动力支持 | 否 |
| 55 |  |  | 驱动电机功率：≥0.16kW | 否 |
| 56 |  |  | 医用回旋加速器附属设备参数 | 否 |
| 57 |  |  | 药物合成分装系统 | 否 |
| 58 |  | FDG专用合成模块 | 18F-FDG合成次数：更换一次卡套可连续合成4次 | 否 |
| 59 |  |  | 合成过程：全自动合成18F-FDG，无需人为干预 | 否 |
| 60 |  |  | 18F-FDG合成效率（未校正）：≥60%（EOS） | 否 |
| 61 |  |  | 18F-FDG合成时间：快速合成，整个过程≤30min | 否 |
| 62 |  | 多核素多功能合成模块 | 反应管：具备独立加热和冷却，反应温度：最高≥220℃ | 否 |
| 63 |  |  | 旋塞阀门执行器：≥18个三方向可旋转阀门执行器，可任意角度旋转、角度定位 | 否 |
| 64 |  |  | 多核素功能：可实现多核素标记化合物的生产，如18F标记药物、11C标记药物、64Cu标记药物、68Ga标记药物、89Zr标记物、177Lu标记药物等 | 否 |
| 65 |  |  | 18F-FDG合成效率（未校正）：≥70%，放化纯≥98% | 否 |
| 66 |  |  | 药物研发功能：用户可以自行编辑合成程序、创建过程进行药物开发 | 否 |
| 67 |  | 钨合金翻转防护罐（手动分装仪） | 用于放射性药物手动分装，稀释 | 否 |
| 68 |  |  | 钨合金防护罐体，适用于10ml/20ml/30ml药瓶 | 否 |
| 69 |  |  | 不锈钢旋转底架，水平方向360°旋转及垂直方向多角度旋转，方便快捷定位销固定操作 | 否 |
| 70 |  |  | 双旋转盖结构，可方便药瓶取放及注射器抽取操作 | 否 |
| 71 |  |  | 防护标准：≥40mmPb | 否 |
| 72 |  | 正电子药物自动分装仪 | 用于放射性药物自动分装，稀释，测量活度 | 否 |
| 73 |  |  | 分装方式：活度分装、体积分装 | 否 |
| 74 |  |  | 分装时间≤30S，误差≤5%，最大分装剂量≥2Ci | 否 |
| 75 |  |  | 自动计量程序，自动校正 | 否 |
| 76 |  | PET药物专用超净层流通风柜 | 符合生物洁净安全标准的无菌操作要求ClassA(100级) | 否 |
| 77 |  |  | 高效过滤器：过滤效率≥99.99% | 否 |
| 78 |  |  | 正面高铅玻璃L屏防护标准：≥50mmPb | 否 |
| 79 |  |  | 工作台上部屏蔽：≥5mmPb | 否 |
| 80 |  | 高效液相色谱仪（HPLC） | 用于放射性药物化学分析、质量控制 | 否 |
| 81 |  |  | 流速范围：0.001-5mL/min；流速精度：≤0.075％RSD；流速准确度：≤1% | 否 |
| 82 |  |  | 具备UV201紫外检测器，波长范围：190－800nm；波长准确性：≤±1.0nm；波长精度：≤±1.0nm | 否 |
| 83 |  |  | 32位多功能色谱工作站；Flow-count放射性检测器（TLC提供） | 否 |
| 84 |  |  | 输出：标准0-1V或0-100mV模拟输出和数字TTL脉冲线性 | 否 |
| 85 |  |  | 量程：20KCPM,200KCPM,2MCPM,20MCPM | 否 |
| 86 |  |  | 放射性检测器：配置探头在线测量计数核医学常用放射性核素，例如18F、11C、32P、68Ga；测量范围：从10uCi到1C；数据的输出匹配于所有的条带图形记录器和色谱数据工作站；可以选择数据多路同时输出；可随用户需要改变的不同体积的流动检测池 | 否 |
| 87 |  | 气相色谱仪（GC） | 柱室控温范围：室温≥+5-380℃，升温速率：≥0.1℃/min，控温精度：≤±0.1℃ | 否 |
| 88 |  |  | EPC/AFC气路系统控制方式：分流、不分流、恒压、恒流 | 否 |
| 89 |  |  | EPC/AFC气路系统载气总流量控制范围：≥0-200mL/min | 否 |
| 90 |  | γ计数器 | 能量范围：15-1000keV | 否 |
| 91 |  |  | 预设核素库，包含≥40种核素，可直接调用支持自定义设置，手动添加核素 | 否 |
| 92 |  |  | 可用样品容量：≥550 | 否 |
| 93 |  |  | 探测器类型：井式探测器 | 否 |
| 94 |  | 活度计 | 响应时间：(高活度样品)2秒以内；(非常低活度样品)：4-6秒以内 | 否 |
| 95 |  |  | 重复性：≤±15%以内 | 否 |
| 96 |  |  | 分辨率：≤0.001MBq | 否 |
| 97 |  |  | 测量范围：PET所用同位素最大活度可测到5Ci | 否 |
| 98 |  | 冰箱 | 用于药物前体、试剂等有温度需求试剂的储存 | 否 |
| 99 |  |  | 体积：≥200L | 否 |
| 100 |  | 万分之一天平 | 用于化学试剂精密称量、分装 | 否 |
| 101 |  |  | 可读性≤0.1mg，最大称量值≥110g，重复性(s)≤0.1mg，线性≤±0.2mg | 否 |
| 102 |  | 百分之一天平 | 用于化学试剂称量、分装 | 否 |
| 103 |  |  | 可读值≤0.01g | 否 |
| 104 |  | 超声波清洗仪 | 用于清洗离子源阴阳极、靶材腔等关键部件 | 否 |
| 105 |  |  | 频率：≥40kHz | 否 |
| 106 |  |  | 时间设置：0至15min可调 | 否 |
| 107 |  |  | 容积：≥5L | 否 |
| 108 |  | 加热干燥箱 | 用于玻璃器皿烘干 | 否 |
| 109 |  |  | 数字显示 | 否 |
| 110 |  |  | 温控范围：室温+10~≥220℃ | 否 |
| 111 |  |  | 温度分辨率：≤0.1℃ | 否 |
| 112 |  | 液氮罐 | 用于满足放射性药物制备需求 | 否 |
| 113 |  |  | 容积：≥15L | 否 |
| 114 |  | 数字化pH计 | 测量范围：0.00--14.00pH | 否 |
| 115 |  |  | 解析度：≤0.01pH | 否 |
| 116 |  |  | 精度：≤±0.2pH | 否 |
| 117 |  |  | 标准EMC偏差：≤±0.1pH | 否 |
| 118 |  | 空气压缩机组 | 无油无水静音专用空气压缩机 | 否 |
| 119 |  |  | 配置干燥器，油水分离器，静音罩 | 否 |
| 120 |  |  | 额定压力：≥0.8MPa | 否 |
| 121 |  | 防护设备 | 用于工作人员的保护 | 否 |
| 122 |  |  | 防护标准：≥0.5mmPb | 否 |
| 123 |  |  | 内含铅衣、铅帽、铅围脖、铅眼镜 | 否 |
| 124 |  | 注射器钨合金防护套 | 适用于1ml、2ml及5ml注射器使用 | 否 |
| 125 |  |  | 防护标准：≥5mmPb | 否 |
| 126 |  |  | 可带高铅玻璃视窗 | 否 |
| 127 |  | 双腔合成热室 | 内部洁净度≥C级，内部负压-50至-100Pa | 否 |
| 128 |  |  | 防护标准：上下两个腔室，正面≥75mmPb，其它面≥60mmPb | 否 |
| 129 |  |  | 专用放射性气体高效活性炭过滤器，方便更换 | 否 |
| 130 |  |  | 热室与对应的固体靶传输系统无缝对接，固体靶传输系统可选择对应的传输路径 | 否 |
| 131 |  | 短半衰期废物储存桶 | 防护标准：≥25mmPb | 否 |
| 132 |  |  | 容积：≥20L，可内置≥30个注射器 | 否 |
| 133 |  |  | 双盖设计，配带刹车静音承重脚轮 | 否 |
| 134 |  | 废靶储存箱 | 防护标准：≥50mmPb | 否 |
| 135 |  |  | 容积：≥30L | 否 |
| 136 |  |  | 双盖设计，配带刹车静音承重脚轮 | 否 |
| 137 |  | 靶清洗专用防护工作台 | 用于加速器调试维护过程中靶膜更换作业的人员防护 | 否 |
| 138 |  |  | 防护标准：≥40mmPb；带可视窗；表面由304不锈钢装饰；可移动监测设备 | 否 |
| 139 |  | 数字化表面沾污仪 | 测量范围：0.001-100.0mR/hr，0-350,000CPM，总计数1-9,999,000次或0.01-1,000µSv/hr，0-5,000CPS | 否 |
| 140 |  |  | 精度：≤±15%(≤50mR/hr)；≤±20%(50-100mR/hr) | 否 |
| 141 |  | 个人辐射剂量报警仪 | 探测辐射类型：X、γ射线 | 否 |
| 142 |  |  | 能量范围：48keV~3MeV | 否 |
| 143 |  |  | 测量范围：0.01μSv/h-100mSv/h | 否 |
| 144 |  |  | 探测器类型：GM计数管 | 否 |
| 145 |  |  | 固有误差：≤±15% | 否 |
| 146 |  | 数字化辐射剂量监测系统 | 功能：数据实时显示，功能设置，数据调阅，输出等 | 否 |
| 147 |  |  | 测量范围：0.1μSv/h-30mSv/h，相对固有误差≤±15% | 否 |
| 148 |  |  | 能量响应：50keV-3MeV≤±30%，响应时间1s（经过算法处理） | 否 |
| 149 |  |  | 探测器类型：GM计数管（能量补偿） | 否 |
| 150 |  |  | 灵敏度：1μSv/h≥5CPS | 否 |
| 151 |  |  | 转运设备 | 否 |
| 152 |  | 转运铅罐 | 适用于511keV放射性药物的转运防护 | 否 |
| 153 |  |  | 防护标准：≥50mmPb | 否 |
| 154 |  |  | 适用于30mL及10mL产物瓶 | 否 |
| 155 |  | 转运铅罐配套拉杆箱 | 转运铅罐配套专用箱包 | 否 |
| 156 |  |  | 内衬铅罐配套减震填充 | 否 |
| 157 |  |  | 伸缩拉杆及耐磨胶轮 | 否 |

9.3供货组织要求

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品升级、附件及随机工具 | 产品升级、附件及随机工具要求 （1）中标人承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等），本项目所涉及的平台对接，数据接口均由采购人负责牵头第三方平台提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。 （2）保修期内免费系统升级，升级需符合国家对医疗器械分类管理和厂商资质要求，避免因软件更新导致设备分类变化引发监管问题。 |
| 2 | 安装调试及培训 | （1）人员及设备配备要求 投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。 本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。 （2）安装调试： 到货后，接到各使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。 （3）操作培训要求 在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。 设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。 |
| 3 | 供货期 | （1）供货期要求 1、本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。 2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。 |

9.4 质量标准与验收要求

9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。

9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 11 售后服务要求

| 序号 | 技术项 |  | 具体服务措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺及保障措施要求 |  |  |
| 1.1 | 售后服务承诺要求 |  | 提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急预案。保修期内提供1年2次免费保养。 |
| 1.2 | 保障措施要求（包括售后服务落实等保障） |  | 供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（保修期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能。 制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）。 |
| 1.3 | 延伸服务、便利服务及其他特色服务等 |  | 投标人自述 |
| 2 | 保修期 |  | 整机原厂全保(含球管、配件)≥3年（提供厂家盖章承诺） |
| 3 | 使用周期成本 |  |  |
| 3.1 | 设备出保后的维保费用比例要求 |  | 保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的8%（提供厂家盖章承诺） |
| 3.2 | 所投货物的配件要求 | 所投货物的配件供应年限要求 | 配件供应年限≥10年 |
|  |  | 所投货物的配件报价响应要求 | 供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应 |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

12.3 供货清单说明

12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 13投标报价内容

13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 15 节能产品政府采购

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

15.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 16 环境标志产品政府采购

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 17 促进中小企业发展

17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 18 实施本国产品标准

18.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

18.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

18.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 19 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。