第二章项目招标需求

一、说明

1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10招标文件中要求提供的技术支持资料，是指能够客观、完整、准确、真实反映投标产品资质合规性、技术参数、性能指标、产品规格及技术标准的各类有效佐证文件，外文资料须同步附带规范中文译本。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
二、项目概况

2 项目名称

项目名称：磁共振成像系统
3 项目地点

地点：上海市浦东新区范围内（采购人指定地点）。

4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

磁共振成像系统通过高分辨率成像，清晰显示人体内部软组织结构，为疾病的精准诊断、治疗评估及健康筛查提供关键依据。

4.2 项目招标范围及内容

采购用于医疗机构的2套的磁共振成像系统。
4.3供货期
自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训，具体可自报（具体根据使用方机房情况予以执行）。
5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。
6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
三、技术质量要求

8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

供货清单
	序号
	产品名称
	医疗器械类别
	规格技术参数（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	保修期
	备注
	所含组件

	1
	磁共振成像系统
	三类
	详见9.2设备技术参数
	2套
	自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训，具体可自报（具体根据使用方机房情况予以执行）。
	整机（含第三方）原厂全保2年
	
	详见组件清单


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

组件清单
	序号
	组件名称
	数量
	备注

	1
	3.0TMRI主机
	2套
	

	2
	原厂一体化头颈组合成像线圈≥32通道
	2套
	

	3
	原厂一体化全脊柱线圈≥32通道
	2套
	

	4
	原厂柔性线圈≥16通道
	4套（大号、中号各2套）
	

	5
	原厂乳腺线圈≥8通道
	2套
	

	6
	原厂独立工作站（含软件）
	2套
	

	7
	冷水机组
	2套
	

	8
	恒温恒湿精密空调
	2套
	

	9
	高压注射器
	2套
	

	10
	铁磁探测系统
	2套
	

	11
	无磁转运床
	2套
	

	12
	无磁摄像头
	2套
	

	13
	线圈柜
	2套
	

	14
	水模及储存柜
	2套
	

	15
	无磁耳机
	2套
	


说明：投标人不得对表内产品组件数量进行缩减。
9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述

磁共振成像系统通过高分辨率成像，清晰显示人体内部软组织结构，为疾病的精准诊断、治疗评估及健康筛查提供关键依据。
9.2.2 具体技术参数指标要求

★9.2.2.1关键技术参数
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	磁共振成像系统
	梯度系统
	单轴梯度场强（X轴、Y轴、Z轴）≥45mT/m
	是

	2
	
	
	单轴梯度切换率（X轴、Y轴、Z轴）≥200T/m/s
	是

	3
	
	射频系统
	射频同步接收通道数≥32
	是


说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件实质要求。

9.2.2.2主要技术参数
主要技术参数
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	磁共振成像系统
	磁体
	磁体内径≥70cm
	是

	2
	
	
	磁体重量（含液氦）≤5.5吨
	是

	3
	
	
	磁场均匀度50cmDSV≤1.73ppm
	是

	4
	
	
	磁场均匀度40cmDSV≤0.25ppm
	是

	5
	
	
	5高斯磁力线径向范围：径向≤2.8m
	是

	6
	
	梯度系统
	最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到
	是

	7
	
	射频系统
	发射带宽≥1.25MHZ
	是

	8
	
	
	独立射频放大器驱动数量≥2个
	是

	9
	
	计算机系统
	重建速度≥75000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）
	是

	10
	
	扫描技术与序列
	临床用弥散张量成像（DTI）的弥散方向数≥300
	是

	11
	
	深度学习重建平台
	于Raw Data原始数据的深度学习技术
	是

	12
	
	
	基于TPU（Tensor Core GPU）重建引擎
	是


说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

9.2.2.3投标产品综合性能
投标产品综合性能
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	磁共振成像系统
	磁体
	磁场强度：3.0T
	是

	2
	
	
	应用类型：全身通用型
	是

	3
	
	
	磁场类型：超导
	是

	4
	
	
	屏蔽方式：主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽
	是

	5
	
	
	匀场方式：主动匀场＋被动匀场＋动态匀场
	是

	6
	
	
	提供超导匀场功能
	是

	7
	
	
	提供病人个性化匀场功能
	是

	8
	
	
	三阶高序匀场
	是

	9
	
	
	磁体长度（不含外壳）≤174cm
	是

	10
	
	
	具备磁体为两端开放式设计
	是

	11
	
	
	具备磁体为对称式设计
	是

	12
	
	
	磁场稳定度≤0.1ppm/h
	是

	13
	
	
	磁场均匀度-30cmDSV≤0.06ppm
	是

	14
	
	
	磁场均匀度-20cmDSV≤0.02ppm
	是

	15
	
	
	磁场均匀度-10cmDSV≤0.005ppm
	是

	16
	
	
	液氦消耗：零液氦消耗
	是

	17
	
	
	高斯磁力线轴向范围：轴向≤5.2m（需提供白皮书证明）
	是

	18
	
	
	1高斯磁力线轴向范围：轴向≤7.8m
	是

	19
	
	
	1高斯磁力线径向范围：径向≤4.8m
	是

	20
	
	梯度系统
	梯度模块/模式：单梯度
	是

	21
	
	
	工作周期：100%
	是

	22
	
	
	梯度控制系统：全数字实时发射接收
	是

	23
	
	
	梯度工作方式：非共振
	是

	24
	
	
	梯度放大器冷却方式：水冷
	是

	25
	
	
	最短爬升时间≤0.225ms
	是

	26
	
	病人床与环境调节系统
	扫描床最低高度≤52cm
	是

	27
	
	
	垂直运动时扫描床最大承受重量≥250kg
	是

	28
	
	
	扫描床水平运动最大速度≥250mm/sec
	是

	29
	
	
	具备智能触控病人定位系统
	是

	30
	
	
	具备一键定位，无需激光灯
	是

	31
	
	
	具备床旁扫描操控系统
	是

	32
	
	
	具备磁体液晶显示系统
	是

	33
	
	
	具备扫描床自动步进
	是

	34
	
	
	具备头、足双向先进扫描模式
	是

	35
	
	
	病人通道环境：照明、通风、通话
	是

	36
	
	
	扫描范围≥182cm
	是

	37
	
	
	扫描床内一体化线圈物理长度≥113cm
	是

	38
	
	
	具备磁体床旁双侧扫描控制面板
	是

	39
	
	
	可双侧控制进床距离
	是

	40
	
	
	可双侧控制进床速度
	是

	41
	
	
	可双侧控制扫描床退至原始位置
	是

	42
	
	
	可双侧控制扫描床退至定位位置
	是

	43
	
	
	操作间紧急制动系统
	是

	44
	
	射频系统
	光具备纤射频技术
	是

	45
	
	
	射频发射技术平台，提供相应平台（需写出具体名称）
	是

	46
	
	
	防磁模数转换器内置于磁体间或线圈内
	是

	47
	
	
	射频功率≥30KW（需提供白皮书证明）
	是

	48
	
	
	射频系统模数转换器（ADC）个数，提供datasheet 证明≥32
	是

	49
	
	
	射频噪音水平≤0.5dB
	是

	50
	
	
	射频激发线圈驱动点数≥8点
	是

	51
	
	
	所有线圈免调谐：均具备相控阵线圈技术
	是

	52
	
	
	每通道同时并行采样接收带宽≥1MHZ
	是

	53
	
	
	采样模式：直接数字化采样
	是

	54
	
	
	必须具备线圈-一体化头颈组合成像线圈≥32通道
	是

	55
	
	
	必须具备线圈-腹部组合成像线圈≥32通道
	是

	56
	
	
	必须具备线圈-一体化全脊柱线圈≥32通道
	是

	57
	
	
	必须具备线圈-柔性线圈≥16通道
	是

	58
	
	
	必须具备线圈-乳腺线圈≥8通道
	是

	59
	
	
	射频噪音水平≤0.5dB
	是

	60
	
	
	发射增益≥80dB
	是

	61
	
	
	相位分辨率或精准度≤0.005 deg
	是

	62
	
	静音技术
	静音技术：各厂家需提供最新静音扫描技术 （需写出静音技术名称）
	是

	63
	
	计算机系统
	操作系统：Linux系统/Windows系统
	是

	64
	
	
	主CPU主频≥3.6GHZ
	是

	65
	
	
	主CPU内核数≥4个
	是

	66
	
	
	主内存≥64GB
	是

	67
	
	
	最大重建矩阵≥1024×1024
	是

	68
	
	
	阵列处理器内存≥128GB
	是

	69
	
	
	系统硬盘容量≥960GB
	是

	70
	
	
	DVD-RW光盘刻录机，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储）
	是

	71
	
	
	同步扫描和创建功能：实时显示
	是

	72
	
	
	显示器≥24英寸彩色LCD液晶显示
	是

	73
	
	
	显示图像分辨率≥1920×1200
	是

	74
	
	
	实时MIP
	是

	75
	
	
	实时MPR
	是

	76
	
	
	三维表面重建技术SSD
	是

	77
	
	
	自由感兴趣区MIP重建
	是

	78
	
	
	图像减影，电影回放
	是

	79
	
	
	实时互动多平面重建
	是

	80
	
	
	动态定量分析软件：有（t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等）
	是

	81
	
	
	实时心电波形显示
	是

	82
	
	
	实时呼吸、脉搏波形显示
	是

	83
	
	后处理接口
	软件控制照相技术
	是

	84
	
	
	DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能）
	是

	85
	
	
	标准激光相机DICOM3.0数字接口
	是

	86
	
	
	主机向PC机传输图像数据功能
	是

	87
	
	扫描参数
	最大FOV≥500mm
	是

	88
	
	
	最小FOV≤5mm
	是

	89
	
	
	二维最薄扫描层厚≤0.1mm
	是

	90
	
	
	三维最薄扫描层厚≤0.05mm
	是

	91
	
	
	最大采集矩阵≥1024×1024
	是

	92
	
	
	最小采集矩阵≤32×32
	是

	93
	
	
	EPI 最大回波链≥512
	是

	94
	
	
	临床采集弥散加权系数B值≥10000s/mm2
	是

	95
	
	扫描技术与序列
	自旋回波序列-2D/3D自旋回波序列
	是

	96
	
	
	自旋回波序列-组织弛豫时间测量自旋回波序列
	是

	97
	
	
	自旋回波序列-单次激发SE/FSE
	是

	98
	
	
	自旋回波序列-反转恢复（IR）序列
	是

	99
	
	
	自旋回波序列-快速IR(脂肪、水抑制）
	是

	100
	
	
	自旋回波序列-快速自由水抑制（T1、T2FLAIR）
	是

	101
	
	
	自旋回波序列-STIR压脂序列
	是

	102
	
	
	自旋回波序列-单次激发快速IR
	是

	103
	
	
	自旋回波序列-常规反转恢复序列
	是

	104
	
	
	自旋回波序列-脂肪/水激发技术
	是

	105
	
	
	自旋回波序列-频谱特异式大范围脂肪抑制
	是

	106
	
	
	梯度回波(GRE) 序列- 2D/3D 快速稳态进动梯度回波
	是

	107
	
	
	梯度回波(GRE) 序列- 同反相位技术
	是

	108
	
	
	梯度回波(GRE) 序列-梯度多回波序列
	是

	109
	
	
	梯度回波(GRE) 序列-亚秒T1扫描序列（2D/3D）
	是

	110
	
	
	亚秒T2扫描序列（2D/3D）
	是

	111
	
	
	梯度回波(GRE) 序列- 单次多平面梯度回波序列
	是

	112
	
	
	多回波梯度回波序列
	是

	113
	
	
	梯度回波(GRE) 序列-磁化传递技术
	是

	114
	
	
	梯度回波(GRE) 序列- 重T2 加权高对比序列
	是

	115
	
	
	EPI 序列- 单次激发EPI
	是

	116
	
	
	EPI 序列-多次激发EPI
	是

	117
	
	
	EPI 序列-自旋回波EPI
	是

	118
	
	
	EPI 序列-梯度回波EPI
	是

	119
	
	
	EPI 序列-反转EPI
	是

	120
	
	
	K空间成像技术-并行采集技术
	是

	121
	
	
	K空间成像技术-部分扫描采集技术
	是

	122
	
	
	K空间成像技术-矩形视野采集技术
	是

	123
	
	
	K空间成像技术-三维重叠连续采集技术
	是

	124
	
	
	K空间成像技术-预备相位极小化扫描技术
	是

	125
	
	
	K空间成像技术-压缩感知技术（需写出具体名称）
	是

	126
	
	
	K空间成像技术-特殊K空间放射状填充技术
	是

	127
	
	
	K空间成像技术-特殊K空间螺旋状填充技术
	是

	128
	
	
	K空间成像技术-特殊K空间放射状3D填充技术
	是

	129
	
	
	K空间成像技术-特殊K空间笛卡尔填充技术
	是

	130
	
	
	全身成像技术-神经系统成像技术包括
	是

	131
	
	
	全身成像技术-基于FSE的全脑不打药灌注成像技术
	是

	132
	
	
	全身成像技术-小视野高清弥散技术，可实现冠、失、轴 三平面成像（需写出具体名称）
	是

	133
	
	
	全身成像技术-各项同性高分辨解剖成像
	是

	134
	
	
	全身成像技术-各项同性采集
	是

	135
	
	
	全身成像技术-各向异性采集
	是

	136
	
	
	全身成像技术-灰白质成像
	是

	137
	
	
	全身成像技术-磁敏感加权成像技术
	是

	138
	
	
	全身成像技术-磁敏感成像相位图信息
	是

	139
	
	
	全身成像技术-磁敏感成像原始图像
	是

	140
	
	
	全身成像技术-磁敏感成像mMIP图像
	是

	141
	
	
	脑灌注成像技术-计算血流图（rCBV图）
	是

	142
	
	
	脑灌注成像技术-平均通过时间（MTT）
	是

	143
	
	
	脑灌注成像技术-到达峰值时间（TTP）
	是

	144
	
	
	脑灌注成像技术-负积分图（局部脑血容量）
	是

	145
	
	
	检索图（局部脑血容量）
	是

	146
	
	
	脑灌注成像技术-彩色灌注分析软件
	是

	147
	
	
	脑灌注成像技术-具备线上计算血流动态图
	是

	148
	
	
	脑灌注成像技术-脑功能成像fMRI
	是

	149
	
	
	脑灌注成像技术-皮层激发研究（BOLD）
	是

	150
	
	
	脑灌注成像技术-弥散张量成像（DTI）
	是

	151
	
	
	脑灌注成像技术- 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数：弥散张量方向个数可以连续选择
	是

	152
	
	
	脑灌注成像技术-三维白质纤维束追踪（DTI Tractography）
	是

	153
	
	
	脑灌注成像技术-多b值弥散
	是

	154
	
	
	脑灌注成像技术-四面体技术
	是

	155
	
	
	脑灌注成像技术-三合一技术
	是

	156
	
	
	脑灌注成像技术-提供多b值弥散成像技术：一次成像最多采集b值≥40
	是

	157
	
	
	脑灌注成像技术-指数化表观弥散系数图（eADC MAP）
	是

	158
	
	
	脑灌注成像技术-标记时间自定义
	是

	159
	
	
	体部成像技术-水脂分离技术
	是

	160
	
	
	体部成像技术-不对称三点法DIXION 技术
	是

	161
	
	
	体部成像技术-脂铁定量技术
	是

	162
	
	
	体部成像技术-膈肌导航技术
	是

	163
	
	
	体部成像技术-呼吸触发技术
	是

	164
	
	
	体部成像技术-自由呼吸技术
	是

	165
	
	
	体部成像技术-频域饱和法体部大范围成像技术
	是

	166
	
	
	体部成像技术-一次扫描四种对比度
	是

	167
	
	
	体部成像技术-体部多期动态扫描技术，对腹部脏器的增强检查能实现多个期相供血血管的显示，快速精准定位肿瘤的供血血管（需写出具体名称）
	是

	168
	
	
	体部成像技术-体部弥散成像技术
	是

	169
	
	
	体部成像技术-MR结肠造影技术
	是

	170
	
	
	体部成像技术-MR胰胆管造影技术
	是

	171
	
	
	体部成像技术-动态肾脏成像
	是

	172
	
	
	体部成像技术-MR尿路造影技术
	是

	173
	
	
	体部成像技术-肝脏动态增强成像
	是

	174
	
	
	体部成像技术-肝脏灌注成像
	是

	175
	
	
	体部成像技术-肝脏弥散成像
	是

	176
	
	
	体部成像技术-肾脏灌注成像
	是

	177
	
	
	体部成像技术-肾脏弥散成像
	是

	178
	
	
	体部成像技术-乳腺灌注成像
	是

	179
	
	
	体部成像技术-乳腺弥散成像
	是

	180
	
	
	心血管成像技术-
	是

	181
	
	
	血管成像技术-2D/3D时飞法技术
	是

	182
	
	
	血管成像技术-门控2D血管技术
	是

	183
	
	
	血管成像技术-2D/3D相位对比法技术
	是

	184
	
	
	血管成像技术-可变反转角射频技术
	是

	185
	
	
	血管成像技术-动静脉分离成像
	是

	186
	
	
	血管成像技术-智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术
	是

	187
	
	
	血管成像技术-全身血管成像
	是

	188
	
	
	血管成像技术-区域饱和技术
	是

	189
	
	
	血管成像技术-全身不打药血管成像技术
	是

	190
	
	
	血管成像技术-磁化对比技术
	是

	191
	
	
	血管成像技术-智能化自动移床造影剂跟踪技术
	是

	192
	
	
	心血管成像技术-外周血管成像技术
	是

	193
	
	
	心脏成像技术-心脏成像亮血技术
	是

	194
	
	
	心脏成像技术-心脏成像黑血技术
	是

	195
	
	
	心脏成像技术-延迟法心肌灌注成像技术
	是

	196
	
	
	心脏成像技术-首过心肌灌注成像
	是

	197
	
	
	心脏成像技术-心脏电影技术
	是

	198
	
	
	心脏成像技术-心脏梯度快速成像技术
	是

	199
	
	
	心脏成像技术-心脏并行采集技术
	是

	200
	
	
	心脏成像技术-心电触发技术
	是

	201
	
	
	肌骨关节成像-三维各向同性容积成像序列
	是

	202
	
	
	肌骨关节成像-高分辨率颈髓成像
	是

	203
	
	
	肌骨关节成像-高分辨率内耳三维成像
	是

	204
	
	
	肌骨关节成像-全脊柱成像
	是

	205
	
	
	肌骨关节成像- 图像无缝拼接软件包
	是

	206
	
	
	肌骨关节成像-关节软骨成像
	是

	207
	
	
	肌骨关节成像-骨皮质成像
	是

	208
	
	
	肌骨关节成像-骨膜成像
	是

	209
	
	
	肌骨关节成像-去金属伪影成像
	是

	210
	
	
	肌骨关节成像-氢频谱MRS
	是

	211
	
	
	肌骨关节成像-头氢频谱MRS
	是

	212
	
	
	肌骨关节成像-肝脏氢频谱MRS
	是

	213
	
	
	肌骨关节成像-乳腺氢频谱MRS
	是

	214
	
	
	肌骨关节成像-单体素波谱成像
	是

	215
	
	
	肌骨关节成像-频谱(MRS)采集及分析
	是

	216
	
	深度学习重建平台
	深度学习重建平台
	是

	217
	
	高级独立后处理工作站
	工作站型号和名称：必须为最新版本独立原厂工作站
	是

	218
	
	
	MR自动拼接软件
	是

	219
	
	
	后处理软件
	是

	220
	
	
	脑灌注成像后处理软件
	是

	221
	
	
	DTI成像后处理软件
	是

	222
	
	
	显示器-尺寸≥19英寸
	是

	223
	
	
	显示器-数量≥2个
	是

	224
	
	
	CPU≥2个
	是

	225
	
	
	主CPU主频≥3GHZ
	是

	226
	
	
	内存≥4GB
	是

	227
	
	
	硬盘容量≥146GB
	是

	228
	
	
	硬盘存储量≥960,000幅256×256图像
	是

	229
	
	
	配备CD-ROM或DVD-RW驱动器
	是

	230
	
	
	多种方式显示和图像处理
	是

	231
	
	
	三维后处理软件(SSD MIP MPR等)
	是

	232
	
	
	实时三维图像
	是

	233
	
	
	血管成像软件
	是

	234
	
	
	内窥镜成像软件
	是

	235
	
	
	高级神经后处理功能软件包-弥散成像后处理
	是

	236
	
	
	高级神经后处理功能软件包-皮层功能区分析软件包
	是

	237
	
	
	高级神经后处理功能软件包-动态EPI
	是

	238
	
	
	高级神经后处理功能软件包-包括参数图，动态图像的量化分析
	是

	239
	
	
	高级神经后处理功能软件包弥散成像的表观弥散系数图
	是

	240
	
	
	高级神经后处理功能软件包-弥散张力(DTI)成像后处理软件包：包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数
	是

	241
	
	
	高级神经后处理功能软件包-磁共振灌注分析软件
	是

	242
	
	
	MRS波谱后处理分析
	是

	243
	
	
	DICOM图像转换成JPG格式
	是

	244
	
	
	图像融合
	是

	245
	
	
	病人数据库
	是

	246
	
	
	提供DICOM3.0标准DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage.
	是

	247
	
	
	DICOM3.0标准激光相机数字接口
	是

	248
	
	
	提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），基于快速自旋回波FSE序列采集，可提供脑血流量（CBF值）
	是


说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。

9.3供货组织要求
	序号
	项目
	具体要求

	1
	产品升级、附件及随机工具
	产品升级、附件及随机工具要求
（1）中标人承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等），本项目所涉及的平台对接，数据接口均由采购人负责牵头第三方平台提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。
（2）保修期内免费系统升级，升级需符合国家对医疗器械分类管理和厂商资质要求，避免因软件更新导致设备分类变化引发监管问题。

	2
	安装调试及培训
	（1）人员及设备配备要求

投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。
（2）安装调试： 
到货后，接到各使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
（3）操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。

	3
	供货期
	（1）供货期要求

1、本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。


9.4 质量标准与验收要求

9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

本项目交付验收工作，应遵照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的相关规定。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。

9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

10 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
11 售后服务要求

	序号
	技术项
	具体服务措施

	1
	售后服务承诺及保障措施要求

	1.1
	售后服务承诺要求
	提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急预案。保修期内提供1年2次免费保养。

	1.2
	保障措施要求（包括售后服务落实等保障）
	供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（保修期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能。
制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）。

	1.3
	延伸服务、便利服务及其他特色服务等
	投标人自述

	2
	保修期
	整机（含第三方）原厂全保2年（提供厂家盖章承诺）

	3
	使用周期成本

	3.1
	设备出保后的维保费用比例要求
	保修期满后，年度全保服务费（含第三方）不超过设备总价的6%（提供厂家盖章承诺）

	3.2
	所投货物的配件要求
	所投货物的配件供应年限要求
	配件供应年限≥10年

	
	
	所投货物的配件报价响应要求
	供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应


四、投标报价须知

12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

12.3 供货清单说明

12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

13投标报价内容

13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。

14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

五、政府采购政策

15 节能产品政府采购

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

15.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
16 环境标志产品政府采购

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
17 促进中小企业发展

17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
18 实施本国产品标准

18.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
18.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
18.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
19 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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