[bookmark: _Toc243923233]一、说明
[bookmark: _Toc243923234]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。


[bookmark: _Toc243923235]二、项目概况
[bookmark: _Toc243923236]2 项目名称
项目名称：分子生物实验设备
[bookmark: _Toc243923237]3 项目地点
地点：上海市浦东新区新场镇牌楼东路588号。
[bookmark: _Toc243923238]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：一站式多重病原体检测系统 1套，全自动核酸提取仪 1套，实时荧光定量分析仪 2套
4.2 交付日期：自合同签订之日起60天。
[bookmark: _Toc243923239]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc243923240]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc243923241]7 结算原则和支付方式
7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc243923242]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc243923243]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc243923244]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	一站式多重病原体检测系统
	III类
	详见9.2 设备技术参数
	1套
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	2
	全自动核酸提取仪
	III类
	详见9.2 设备技术参数
	1套
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	3
	实时荧光定量分析仪
	III类
	详见9.2 设备技术参数
	2套
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1一站式多重病原体检测系统（1套）
9.2.1.1  对样本进行自动加样、核酸提取、PCR体系构建及扩增检测一体化完成 
9.2.1.2  整机系统获得NMPA医疗器械III类注册证 
9.2.1.3  提取方法：磁珠法提取技术 
9.2.1.4  扩增方法：变温实时荧光定量PCR技术 
9.2.1.5  样本位：设备一次性可放置样本数量≥16 
9.2.1.6  支持样本做到随到随检
9.2.1.7  检测标本类型：血清、血浆、全血、痰液、拭子等 
9.2.1.8  首批样本检出时间：从样本载入到获得第一轮最快测试结果时间≤90min 
9.2.1.9  PCR荧光通道数≥4通道 
9.2.1.10  单台设备至少有≥16个独立控温的扩增检测模块 
9.2.1.11  扩增试剂：扩增试剂满足2-8℃保存≥12个月，提供试剂说明书作为佐证 
9.2.1.12  支持DNA和RNA项目统一提取 
9.2.1.13  支持DNA和RNA项目同时检测 
9.2.1.14  同时分析项目数≥6个 
9.2.1.15  移液精度：10ul CV≤4%；100ul CV≤2% 
9.2.1.16  PCR反应升降温速率：最大升温速率≥6℃/S，最大降温速率≥4℃/S 
9.2.1.17  试剂耗材支持在线更换 
9.2.1.18  提取试剂：提取试剂采用单人份预分装设计，减少试剂浪费 
9.2.1.19  LIS连接：双向LIS连接，无需手动扫描样本条码，自动识别样本管检测项目，可自动报告检测结果 
9.2.1.20  生物安全设计：气流控制、HEPA高效过滤、智能的紫外消杀功能 
9.2.1.21  支持检测甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、腺病毒、人副流感病毒等多种呼吸道病原体，乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒 
9.2.1.22  支持检测金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、鲍曼不动杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌等呼吸道病原体检测 
9.2.1.23  支持检测人偏肺病毒、基孔肯雅病毒检测、人CYP2C19基因、人ALDH2基因等项目 
9.2.1.24  支持肺炎支原体核酸及耐药突变位点检测项目 
9.2.1.25  显示器≥21英寸，硬盘≥500G，操作系统Windows10
9.2.1.26  配置清单：
9.2.1.26.1  设备主机1台
9.2.1.26.2  工作站1套
9.2.1.26.3  手持式条码扫描器1个
9.2.1.26.4  快速核酸分析仪1台
9.2.1.26.5  质控品提供1年
9.2.2 全自动核酸提取仪（1套）
9.2.2.1  对样本进行自动加样、核酸提取、PCR体系构建及扩增检测一体化完成 
9.2.2.2  整机系统获得NMPA医疗器械III类注册证 
9.2.2.3  提取方法：磁珠法提取技术 
9.2.2.4  扩增方法：变温实时荧光定量PCR技术 
9.2.2.5  样本位：设备一次性可放置样本数量≥60 
9.2.2.6  支持样本自动循环上样，并且能做到随到随检
9.2.2.7  设备有独立急诊进样位或可设置急诊模式 
9.2.2.8  检测标本类型：血清、血浆、全血、痰液、拭子等 
9.2.2.9  首批样本检出时间：从样本载入到获得第一轮最快测试结果时间≤80min 
9.2.2.10  PCR荧光通道数≥4通道 
9.2.2.11  单台设备至少有≥16个独立控温的扩增检测模块 
9.2.2.12  扩增试剂位：具备冷藏系统，可保证扩增试剂2-8℃保存 
9.2.2.13  扩增试剂：扩增试剂满足2-8℃保存≥12个月，提供试剂说明书作为佐证 
9.2.2.14  支持DNA和RNA项目统一提取 
9.2.2.15  支持DNA和RNA项目同时检测 
9.2.2.16  检测通量：≥200个样本检测/8h 
9.2.2.17  移液精度：10ul CV≤4%；100ul CV≤2% 
9.2.2.18  PCR反应升降温速率：最大升温速率≥6℃/S，最大降温速率≥4℃/S 
9.2.2.19  提取试剂和扩增试剂支持在线更换 
9.2.2.20  提取试剂：提取试剂采用单人份预分装设计，减少试剂浪费 
9.2.2.21  LIS连接：双向LIS连接，无需手动扫描样本条码，自动识别样本管检测项目，可自动报告检测结果 
9.2.2.22  生物安全设计：气流控制、HEPA高效过滤、智能的紫外消杀功能 
9.2.2.23  支持检测甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、腺病毒、人副流感病毒等多种呼吸道病原体，乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒 
9.2.2.24  支持检测金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、鲍曼不动杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌等呼吸道病原体检测 
9.2.2.25  支持检测人偏肺病毒、基孔肯雅病毒检测、人CYP2C19基因、人ALDH2基因等项目 
9.2.2.26  支持肺炎支原体核酸及耐药突变位点检测项目 
9.2.2.27  工作站：显示屏≥21英寸，操作系统Windows10，硬盘≥500G
9.2.2.28  配置清单
9.2.2.28.1  设备主机1台
9.2.2.28.2  工作站1套
9.2.2.28.3  手持式条码扫描器1个
9.2.2.28.4  半自动提取仪1台
9.2.2.28.5  质控品提供1年
9.2.3 实时荧光定量分析仪（2套）
9.2.3.1  检测通量≥96
9.2.3.2  适用耗材：0.2mL的96孔板、8连管单管（透明、磨砂、乳白色均适用）
9.2.3.3  荧光通道数≥4
9.2.3.4  适用染料：
9.2.3.4.1  通道1：FAM，SYBR Green I、SYTO9、EvaGreen、LC Green
9.2.3.4.2  通道2：VIC，HEX，TET，JOE
9.2.3.4.3  通道3；ROX、Texas Red
9.2.3.4.4  通道4：Cy5
9.2.3.5  适用探针：Taqman探针，分子信标探针，蝎型探针
9.2.3.6  反应体系：0-100uL
9.2.3.7  线性范围：1-1010copies
9.2.3.8  样本检测重复性：Ct值CV≤0.5%
9.2.3.9  样本线性：/r/≥0.999
9.2.3.10  操控方式：单机运行∶利用仪器10.4英寸触摸屏及软件系统可新建实验并运行;网络运行；PC直连∶仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作；局域网接入∶通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作
9.2.3.11  自动样本舱：样本舱可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时可轻触样本舱自动关闭
9.2.3.12  断电保护：具有断电后再供电时实验自动恢复运行的功能，无需等待PC及软件打开
9.2.3.13  数据传导：可通过U盘导入导出实验数据
9.2.3.14  存储：可储存超过1000次实验数据文件
9.2.3.15  光源：高亮长寿命免维护LED光源
9.2.3.16  检测器：光电二极管（PD）
9.2.3.17  检测位置：顶部激发，顶部扫描
9.2.3.18  检测方式：4个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应
9.2.3.19  检测时长：7秒内完成4个荧光通道96个孔位的全部检测
9.2.3.20  激发波长：通道1:465nm，通道2:527nm，通道3:580nm，通道4:632nm
9.2.3.21  检测波长：通道1:510nm，通道2:563nm，通道3:616nm，通道4:664nm 
9.2.3.22  荧光线性≥0.990
9.2.3.23  荧光检测动态范围：荧光检测动态范围可根据试剂调整
9.2.3.24  热盖温度：40.0℃-110.0℃
9.2.3.25  模块温度：0℃-100.0℃
9.2.3.26  模块控温原理：Peltier效应，半导体制冷技术
9.2.3.27  升/降温速率：升温速率≥6.1℃/s，降温速率≥5.0℃/s
9.2.3.28  温度均匀性：±0.1℃
9.2.3.29  温度准确性≤±0.1℃
9.2.3.30  温度梯度：支持
9.2.3.31  分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、溶解曲线分析、SNP分析等
9.2.3.32  报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板，全开放式报表功能，用户可自定义报告内容及形式
9.2.3.33  权限管理功能：管理员账号可对普通账号的"手动设置阈值"、"运行设置"、"运行实验"、"分析数据"等功能进行限定，实现对普通账号的仪器使用权限进行管理
9.2.3.34  资源共享功能：仪器与PC互联后，双方可通过上传、下载等操作实现实验数据同步共享
9.2.3.35  运输锁功能：自动检测运输锁状态，并进行锁定/解锁设置
9.2.3.36  故障管理：智能判断故障的类型并进行故障管理
9.2.3.37  LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式 开放数据端口，同步支持与LIS系统互联
9.2.3.38  配置清单
9.2.3.38.1  主机2台
9.2.3.38.2  提取仪1台
9.2.3.28.3  质控品终身免费

9.3 供货期要求
9.3.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.3.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.5 安装调试要求
由原厂工程师对设备进行调试。
[bookmark: _Toc243923245][bookmark: _Toc29954]10 人员及设备配备要求
[bookmark: _Toc243923246][bookmark: _Toc25612]投标人为本项目配备专业人员及设备，确保本项目顺利实施。
[bookmark: _Toc243923247]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc14288][bookmark: _Toc243923248]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2 具体服务措施
12.2.1  设备整机原厂保修≥3年（包含封板膜耗材），保修期内开机率≥95%，如达不到此要求，保修期将相应顺延 保修期内免费更换零配件及免收维修工时费，保修期满后永久维修并免收维修工时费，整机延保价格不高于整机购买合同金额的6% 保修期内提供1年2次免费保养 
12.2.2  提供24小时联络方法，报修相应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位 如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机 
12.2.3  供应商负责设备安装并提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，以医院设备培训记录单及培训考核表为准，操作培训时需提供笔试考核记录 
12.2.4  如有专用工具，供应商应向买方提供设备维护的专用工具，免费连接至医院所需连接的相关系统(如PACS、HIS、RIS等），提供软件终生免费升级 
12.2.5  供应商提供的货物应是全新的、未使用过的，验收时距生产日期不得超过6个月 在货物按约定时间到达使用单位后，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用 
12.2.6  设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算 
12.3使用周期服务
	[bookmark: _GoBack]序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件
	供应≥10年
	投标人根据所投产品自报维修零配件清单与价格(市场价)，承诺配件以不高于清单报价8折供应。

	2
	运营、维护、升级
	质保期满后≥7年
	投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。
（1）日常维护方案及收费标准
（2）发生故障后的应急响应方案及收费标准



说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。


[bookmark: _Toc243923249][bookmark: _Toc475631915]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc243923250]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc243923251]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc243923252]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc243923253][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc7129][bookmark: _Toc243923254]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc12666][bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc243923255]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc14894][bookmark: _Toc243923256][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc236300325][bookmark: _Toc243923257][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc216859745]19实施本国产品标准
19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc243923258][bookmark: _Toc236300326]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc243923259][bookmark: _Toc216859746][bookmark: _Toc236300327]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

