[bookmark: _Toc244161860][bookmark: _Toc216446088][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]一、说明
[bookmark: _Toc244161861][bookmark: _Toc216446089]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。


[bookmark: _Toc216446090][bookmark: _Toc244161862]二、项目概况
[bookmark: _Toc216446091][bookmark: _Toc244161863]2 项目名称
项目名称：抢救设备
[bookmark: _Toc244161864][bookmark: _Toc216446092]3 项目地点
地点：上海市浦东新区新场镇牌楼东路588号。
[bookmark: _Toc244161865][bookmark: _Toc216446093]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：电动流产吸引器：1台 ；人流吸引器：1台；新生儿有创呼吸机：1台；呼吸机-1：5台；呼吸机-2：6台。
4.2 交付日期：自合同签订之日起60天。
[bookmark: _Toc216446094][bookmark: _Toc244161866]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc216446095][bookmark: _Toc244161867]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc244161868][bookmark: _Toc216446096]7 结算原则和支付方式
[bookmark: _Toc216446097]7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc244161869]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc244161870][bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc216446098]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc244161871][bookmark: _Toc216446099]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	电动流产吸引器
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修2年
	

	2
	人流吸引器
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修2年
	

	3
	新生儿有创呼吸机
	III类
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修2年
	

	4
	呼吸机-1
	III类
	详见9.2 设备技术参数
	5台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修2年
	

	5
	呼吸机-2
	III类
	详见9.2 设备技术参数
	6台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修2年
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1、电动流产吸引器（1台）
9.2.1.1  设备为医用电动负压吸引器，专为妇科流产手术设计，结构简洁、故障率低，满足基础临床负压吸引需求 
9.2.1.2  极限负压值：≥0.09MPa（680mmHg），负压可稳定建立，满足常规人流手术负压要求 
9.2.1.3  负压调节范围：0.02MPa-0.09MPa 连续可调，调节平稳、无压力骤变 
9.2.1.4  抽气速率：≥15L/min，负压建立速度快，工作效率稳定 
9.2.1.5  配备玻璃储液瓶≥500ml×1，耐腐蚀、可高温消毒，满足基础储液需求 
9.2.1.6  配备独立脚踏开关控制启停，操作便捷，适配术中双手操作 
9.2.1.7  具备防溢流保护装置，可有效防止废液倒灌进入泵体，保护主机 
9.2.1.8  整机噪音低、运行平稳，体积小巧，移动摆放方便 
9.2.1.9  工作电源：AC220V/50Hz，常规医用市电，适配科室供电环境 
9.2.1.10  具备负压稳定维持功能，负压达到设定值自动停机，压力不足自动补压，节能耐用 
9.2.2、人流吸引器（1台）
9.2.2.1  整机采用立式推车结构，圆弧流线机身，带静音万向脚轮（带刹车），移动灵活、稳固、易清洁消毒 
9.2.2.2  极限负压值：≥0.09MPa（Ⅰ级医用负压标准），负压建立迅速、压力稳定 
9.2.2.3  负压调节范围：0.02MPa-0.09MPa 全程连续微调，压力输出均匀，适配各类妇科手术 
9.2.2.4  抽气速率：≥15L/min，大流量快速抽气，适配术中连续吸引 
9.2.2.5  双瓶储液配置：医用耐高温玻璃储液瓶 500ml×2，大容量储备，满足长时间手术使用，可高压灭菌重复使用 
9.2.2.6  双重防倒吸保护：配备防溢流浮球保护+空气过滤防护双重防护系统，彻底杜绝废液倒灌损坏主机，保障设备长期稳定运行 
9.2.2.7  双控制模式：支持脚踏开关 + 机身手动按键双模式启停，术中操作灵活 
9.2.2.8  机身顶部配置一体式器械放置平台，可放置手术耗材、器械，整洁实用 
9.2.2.9  机身自带收纳空间，可收纳电源线、脚踏开关，整洁防尘 
9.2.2.10  负压实时指针显示，压力数值直观清晰，便于术中实时观察负压状态 
9.2.2.11  整机运行低噪音、低震动，长时间连续工作稳定，适合手术室高频次使用 
9.2.2.12  电源：AC220V 50Hz，具备过压、过载、漏电保护，医用安全等级高 

9.2.3、新生儿有创呼吸机（1台）
9.2.3.1  适用于对成人、小儿以及新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中/英文操作界面 
9.2.3.2  气动电控呼吸机，具备实时气源压力电子显示，具有备用电动涡轮模块，可在断气断电状态下继续工作 
9.2.3.3  内置后备可充电电池，单电池≥150分钟，双电池≥300分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上（如有证明材料请提供）
9.2.3.4  设备自带≥18英寸全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920×1080，采用屏机分离技术，并且屏幕可上下旋转45°，左右旋转270° 
9.2.3.5  可最多5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示 
9.2.3.6  通气模式：
9.2.3.6.1标配有创通气模式：具有压力/容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压通气模式/压力支持通气模式）、双水平气道正压通气、压力释放通气(APRV)、自适应通气模式（如ASV/AMV）、容量支持（VS）等通气模式 
9.2.3.6.2  标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T 
9.2.3.6.3  高级模式：比例通气模式（如PAV/PPS/PPV） （如有证明材料请提供）
9.2.3.6.4  新生儿单支无创通气功能 （如有证明材料请提供）
9.2.3.6.5  具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度 
9.2.3.6.6  新生儿单支管路无创通气模式：NCPAP、NIPPV 
9.2.3.6.7  新生儿单支管路下压力发生器类型 
9.2.3.7  设置参数：
9.2.3.7.1  潮气量：2ml-4000ml 
9.2.3.7.2  呼吸频率：1-150次/min 
9.2.3.7.3  吸/呼比：4:1-1:10 
9.2.3.7.4  吸气压力：1-100 cmH2O 
9.2.3.7.5  压力支持：0-100cmH2O 
9.2.3.7.6  吸气流速：5-180L/min  
9.2.3.7.7  吸气时间：0.1-10s 
9.2.3.7.8  压力上升时间：0-2s 
9.2.3.7.9  叹息压力：off，1-40 cmH2O 
9.2.3.7.10  吸气暂停：off，5-60% 
9.2.3.7.11  最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L （如有证明材料请提供）
9.2.3.7.12  最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s 
9.2.3.8  监测参数：
9.2.3.8.1  气道压力：呼气末正压、气道峰压、平台压、平均压等监测 
9.2.3.8.2  分钟通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测 
9.2.3.8.3  肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数的监测 
9.2.3.8.4  具有浅快呼吸指数、呼吸功、牵张指数、肺过度膨胀系数等监测 
9.2.3.8.5  具有血氧饱和度监测功能、提供SpO2和PR监测值，同时提供ROX呼吸指数（如有证明材料请提供）
9.2.3.8.6  RSS氧浓度与平均压乘积、OSI氧饱和指数、S/F血氧饱和度与吸入氧浓度比值 
9.2.3.9  具有动态肺视图界面，以图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化  
9.2.3.10  具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度自动调节至最佳值，提高人机同步 
9.2.3.11  具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程 （如有证明材料请提供）
9.2.3.12  具有低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值 
9.2.3.13  具有肺复张工具，以控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张治疗 
9.2.3.14  气囊压力管理技术，实时监测气囊压力并自动调节 
9.2.3.15  具有海拔高度补偿、漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 
9.2.3.16  标配化学氧，配顺磁氧监测，使用寿命长 
9.2.3.17  吸气、呼气阀组件一体化设计，均可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染 
9.2.3.18  标配旁流CO2监测，提供相关监测波形及环图 
[bookmark: _Hlk160743006]9.2.3.19  具有HDMI接口，无需转接，输出和主显示器显示内容相同的 HDMI 视频信号，方便医护人员在大屏上观看，或者提供给教学人员做演示教学 
[bookmark: _Hlk160742895]9.2.3.20  信息储存功能：本机自身可储存超过6000个事件，168 个小时趋势图/表数据存储 
[bookmark: _Hlk160743070][bookmark: _Hlk160743064]9.2.3.21  呼吸机自带屏幕录制功能 （如有证明材料请提供）
9.2.3.22  配置清单
9.2.3.22.1  主机1台
9.2.3.22.2  旁流呼末模块1个
9.2.3.22.3  锂电池2个
9.2.3.22.4  吸气阀和呼气阀4套
9.2.3.22.5  一次性呼吸管路3套

9.2.4、呼吸机-1（5台）
9.2.4.1  基本特征
9.2.4.1.1  电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），适用于对成人、小儿、新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，提供中文操作界面 
9.2.4.1.2  屏幕与主机分离式设计，可实现屏机分离 （如有该功能实物图片请提供）
9.2.4.1.3  主机内置一块锂电池使用时间≥150分钟，可升级配置两块锂电池使用时间≥300分钟 
9.2.4.1.4  信息互联：呼吸机支持与监护仪互联，当呼吸机连接监护仪时，可传输呼吸机监测参数、设置参数及报警等数据至监护仪 
9.2.4.1.5  本机具有USB接口，无需外接转接口，病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出 
9.2.4.1.6  吸气安全阀组件和呼气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染 
9.2.4.1.7  支持一体式同步雾化，可配置电子雾化器供电接口功能 
[bookmark: _Hlk160741132]9.2.4.1.8  本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口 （提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
[bookmark: _Hlk128813240]9.2.4.1.9  标配化学氧电池，配顺磁氧监测功能 （提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
9.2.4.1.10  呼吸机自带屏幕录制功能 （提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
9.2.4.2  呼吸模式及功能
[bookmark: _Hlk114842169][bookmark: _Hlk128814743]9.2.4.2.1  配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PSV）、压力支持通气-自主/时控（PSV-S/T）、压力调整容量控制功能、压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气模式、容量支持通气VS 自适应性支持通气（AMV或ASV）、心肺复苏通气（CPRV）模式、
9.2.4.2.2  高级模式：比例压力支持通气（PPS/PAV/PPV） （提供产品第三方检验报告证明）
9.2.4.2.3  配新生儿基础通气和高级通气模式，实现新生儿有创和无创通气 
9.2.4.2.4  其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰-、NIF、PEEPi及P0.1测定 
[bookmark: _Hlk128813105]9.2.4.2.5  具有低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值 
9.2.4.2.6  具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致 
9.2.4.2.6  具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度和压力上升时间自动调节至最佳值，提高人机同步 呼气触发灵敏度可在5-85%范围内手动灵活调节 
9.2.4.2.7  具有自主呼吸试验（SBT）脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT自主呼吸试验脱机功能，脱机失败时自动退出、可实现规范化脱机流程 （提供该功能演示图片）
9.2.4.2.8  可配置肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张 
9.2.4.2.9  具有单位理想体重输送的潮气量（TVe/IBW）的设置及监测功能 
9.2.4.2.10  流速类型可设置方波或递减波，递减波可调范围：0%-75% （提供产品第三方检验报告证明）
9.2.4.3  参数设置范围
9.2.4.3.1  潮气量范围：20mL-4000mL  
9.2.4.3.2  呼吸频率：1-100次/min  
9.2.4.3.3  吸/呼比：4:1-1:10  
9.2.4.3.4  吸气压力：1-80cmH2O  
9.2.4.3.5  压力支持：0-80cmH2O  
9.2.4.3.6  呼末正压：0cmH2O-50cmH2O  
9.2.4.3.7  压力触发灵敏度：-20.0cmH2O--0.5cmH2O  
9.2.4.3.8  流速触发灵敏度：0.5L/min-20.0L/min  
9.2.4.3.9  氧疗流量：2-80L/min  
9.2.4.3.10吸气时间：0.1-10s  
9.2.4.3.11  压力上升时间：0-2s  
9.2.4.3.12叹息压力：off, 1cmH2O-40  cmH2O  
9.2.4.3.13吸气暂停：off,5-60%  
9.2.4.3.14  PPS/PPV支持百分比：25-100%
9.2.4.3.15  PPS/PPV最高压：6-40cmH2O
9.2.4.3.16  PPS/PPV最大潮气量：200-3500ml
9.2.4.3.17最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
9.2.4.3.18最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
9.2.4.4  监测参数
9.2.4.4.1  气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 
9.2.4.4.2  每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测 
9.2.4.4.3  潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量 
9.2.4.4.4  呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 
9.2.4.4.5  波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间监测 
9.2.4.4.6  吸入氧浓度的监测 
9.2.4.4.7  肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测 
9.2.4.4.8  支持牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险 （提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
9.2.4.4.9  支持肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险 （提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
9.2.4.4.10  配置主流二氧化碳及二氧化碳衍生功能，可得出呼出二氧化碳浓度，气道死腔、气道死腔与潮气量比率、肺泡潮气量、肺泡分钟通气量、肺泡平台斜率等之外，还可计算得出肺泡死腔、肺泡通气量、氧合指数等病人生理参数 
9.2.4.4.11  具有动态肺视图界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化 
9.2.4.4.12  配置血氧监测功能，可监测血氧饱和度SPO2和PI数值，可计算得出ROX指数，动态关注氧疗效果 （提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
9.2.4.4.14  分钟通气量：0-100L/min 
9.2.4.4.14  吸呼比：150：1-1：150 
9.2.4.4.15  气道压力-60-120cmH2O 
9.2.4.4.16  吸气峰值流速：成人/小儿：0-300L/min，呼气峰值流速：0-180L/min 
9.2.4.4.17  最大吸气负压（NIF）：-60-0cmH2O 
9.2.4.4.18  口腔闭合压（P0.1）：-60-0cmH2O 
9.2.4.4.19  报警静音计时：≤120s 
9.2.4.5  其他功能
9.2.4.5.1  呼吸机提供锁屏功能 
9.2.4.5.2  主机提供截图功能，支持至少50张截屏图片存储 
9.2.4.5.3  呼吸机应支持至少10个环图存储 
9.2.4.5.4  趋势记录：本机自身可提供最多168小时的全部监测参数的趋势图、表分析 
9.2.4.5.5  日志记录：本机自身可提供最多6000条历史事件信息的记录 
9.2.4.5.6  具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能 
9.2.4.5.7  提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式 
9.2.4.6  配置清单
9.2.4.6.1  主机1台
9.2.4.6.2  锂电池2个
9.2.4.6.3  吸气阀和呼气阀4套
9.2.4.6.4  一次性呼吸管路3套

9.2.5、呼吸机-2（6台）
9.2.5.1  基本特征
9.2.5.1.1  适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面  
9.2.5.1.2  采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1280×800，屏幕可翻转，角度0-30度可调  
9.2.5.1.3  屏幕采用全贴合设计，显示效果更清晰  
9.2.5.1.4  ≥200分钟内置后备可充电电池（1块电池），配≥400分钟内置后备可充电电池（2块电池）（如有证明材料请提供）
9.2.5.1.5  电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运  
9.2.5.1.6  具有有创通气模式和无创通气模式  
9.2.5.1.7  病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出  
9.2.5.1.8  吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染 
9.2.5.2  呼吸模式及功能
9.2.5.2.1  标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压/压力支持通气）以及窒息通气等模式 压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气模式、心肺复苏模式（CPRV）、自适应通气模式（如ASV/AMV）、以及容量支持通气（VS）模式 
9.2.5.2.2  高级模式：气道压力释放通气（APRV）、成比例通气模式（如PAV/PPS/PPV） （提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
9.2.5.2.3  标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T 、APRV、PPS通气模式 
9.2.5.2.4  具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度 
9.2.5.2.5  其他功能：增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸  
9.2.5.2.6  具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致  
9.2.5.2.7  具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适  
9.2.5.2.8  肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张  
9.2.5.2.9具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数  
9.2.5.2.10脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程  
9.2.5.2.11叹息功能、P-V工具  
9.2.5.3  设置参数
9.2.5.3.1  潮气量：20ml-4000ml
9.2.5.3.2  呼吸频率：1-100次/min
9.2.5.3.3  吸/呼比：4:1-1:10
9.2.5.3.4  最大峰值流速：≥210L/min
9.2.5.3.5  吸气压力：1-90cmH2O（如有证明材料请提供）
9.2.5.3.7  压力支持：0-90cmH2O（如有证明材料请提供）
9.2.5.3.8  呼末正压：0-50cmH2O
9.2.5.3.9  吸气时间：0.1-10s
9.2.5.3.10  呼气触发灵敏度：Auto，1-85%
9.2.5.3.11  压力触发灵敏度：-0.5-20cmH2O
9.2.5.3.12  流速触发灵敏度：0.5-20L/min
9.2.5.3.13  氧疗流量：2-80L/min
9.2.5.3.14  PPS/PPV支持百分比：25-100%
9.2.5.3.15  PPS/PPV最高压：6-40cmH2O
9.2.5.3.16  PPS/PPV最大潮气量：200-3500ml
9.2.5.3.17最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L（如有证明材料请提供）
9.2.5.3.18最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s（如有证明材料请提供）
9.2.5.4  监测参数
9.2.5.4.1  压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测  
9.2.5.4.2  每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测  
9.2.5.4.3  潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测  
9.2.5.4.4  呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测  
9.2.5.4.5  波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间  
9.2.5.4.6  具有吸入氧浓度的监测  
9.2.5.4.7  配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波  可实时监测ROX指数及趋势回顾，动态关注氧疗效果 （如有证明材料请提供）
9.2.5.4.9  牵张指数Stress Index（如有证明材料请提供）
9.2.5.4.10  肺过度膨胀系数C20/C等高级肺保护通气监测功能 （如有证明材料请提供） 
9.2.5.4.11  配置主流或旁流二氧化碳监测  
5.5  其他功能
9.2.5.5.1  呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘  
9.2.5.5.2  主机可存储不少于8000事件日志，包括报警日志和操作日志  
9.2.5.5.3具有不少于168小时趋势图和趋势表数据存储  
9.2.5.5.4  本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口  （如有证明材料请提供） 
9.2.5.5.5具有电子雾化器供电接口  
[bookmark: _GoBack]9.2.5.6  配置清单
9.2.5.6.1  主机1台
9.2.5.6.2  锂电池2个
9.2.5.6.3  吸气阀和呼气阀4套
9.2.5.6.4  一次性呼吸管路3套

9.3 供货期要求
9.3.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.3.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.5 安装调试要求
由原厂工程师对设备进行调试。
[bookmark: _Toc244161872][bookmark: _Toc29954]10 人员及设备配备要求
[bookmark: _Toc244161873][bookmark: _Toc25612]投标人为本项目配备专业人员及设备，确保本项目顺利实施。
[bookmark: _Toc244161874]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc244161875][bookmark: _Toc14288]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2 具体服务措施
12.2.1  设备整机原厂保修≥2年 保修期内开机率＞95%，如达不到此要求，保修期将相应顺延，保修期内免费更换零配件及免收维修工时费，保修期满后永久维修并免收维修工时费，整机延保价格不高于整机购买合同金额的5%，保修期内提供1年2次免费保养 
12.2.2  提供24小时联络方法，报修相应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位，如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机 
12.2.3  供应商负责设备安装并提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，以医院设备培训记录单及培训考核表为准，操作培训时需提供笔试考核记录 
12.2.4  如有专用工具，供应商应向买方提供设备维护的专用工具，免费连接至医院所需连接的相关系统(如PACS、HIS、RIS等），提供软件终生免费升级 
12.2.5  供应商提供的货物应是全新的、未使用过的，验收时距生产日期不得超过12个月 在货物按约定时间到达使用单位后，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用 
12.2.6  设备安装并经使用培训后，经过2周的试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算 
12.3使用周期服务
	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件
	供应≥10年
	投标人根据所投产品自报维修零配件清单与价格(市场价)，承诺配件以不高于清单报价8折供应。

	2
	运营、维护、升级
	质保期满后≥8年
	投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。
（1）日常维护方案及收费标准
（2）发生故障后的应急响应方案及收费标准



说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。



[bookmark: _Toc244161876][bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc216446103]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc216446104][bookmark: _Toc244161877]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc216446105][bookmark: _Toc244161878]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc216446106][bookmark: _Toc244161879]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc244161880][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc7129][bookmark: _Toc244161881]16 节能产品政府采购（本项目不适用）
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc12666][bookmark: _Toc244161882]17环境标志产品政府采购（本项目不适用）
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc244161883][bookmark: _Toc14894][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc13049][bookmark: _Toc244161884]19 规范进口产品政府采购（本项目不适用）
19.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。
19.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc210][bookmark: _Toc244161885]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc23498][bookmark: _Toc244161886]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

