[bookmark: _Toc244608362]一、说明
[bookmark: _Toc244608363]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。


[bookmark: _Toc244608364]二、项目概况
[bookmark: _Toc244608365]2 项目名称
项目名称：病房护理用器具
[bookmark: _Toc244608366]3 项目地点
地点：上海市浦东新区新场镇牌楼东路588号。
[bookmark: _Toc244608367]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：妇科检查床（3台），检查及转运床（6台），检查及转运床（3台），抢救车（1台），多功能抢救车（1台），轮椅（37个），婴儿摇床（5台），诊疗床（52台），抢救床（9台），产房病床（5台），电动病床（450台）
4.2 交付日期：自合同签订之日起60天。
[bookmark: _Toc244608368]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc244608369]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc244608370]7 结算原则和支付方式
7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc244608371]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc244608372][bookmark: _Toc476308503]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc244608373]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	妇科检查床
	I类
	详见9.2 设备技术参数
	3台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	2
	检查及转运床
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	6台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	3
	检查及转运床
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	3台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	4
	抢救车
	非医疗器械
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	5
	多功能抢救车
	I类
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	6
	轮椅
	非医疗器械
	详见9.2 设备技术参数
	37个
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	7
	婴儿摇床
	I类
	详见9.2 设备技术参数
	5台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	8
	诊疗床
	I类
	详见9.2 设备技术参数
	52台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	9
	抢救床
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	9台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	10
	产房病床
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	5台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	11
	电动病床
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	450台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
1、妇科检查床（3台）
1.1  采用不锈钢焊接而成，管材厚度1.0mm  
1.2  背部采用气弹簧，腿板采用齿条，可实现各种体位变化，背板 上折45度，腿板下折45度背板和腿板可平行成一床状，适合检查  
1.3  床垫：采用4cm高密度海绵外包人造革制成，病人就座后感觉舒适，且床垫不变形  
1.4  标准附件：托腿架1付(高度可调节),手拉2只
1.5  整床设计简洁、美观、大方，但实用性强。适用于妇科检查、手术、分娩  
1.6  规格尺寸：1680×620×800mm
1.7  配置清单：
1.7.1  床体1张
1.7.2  床面1副
1.7.3  托腿架1付(高度可调节)
1.7.4  手拉2只
1.7.5  不锈钢污物盆1个

2、检查及转运床（6台）
2.1  床面板为优质ABS材质，4段式设计，保证床板的强度  
2.2  床体采用优质钢材，电泳+粉末双喷涂工艺制成，表面光滑，耐腐蚀（如有证明文件请提供）
2.3  采用双液压缸式设计，承重能力更加，稳定性更好，操作更加轻松  安全工作载荷≥225kg   
2.4  床板头部左、中、右各有红色按压抬升手柄，通过气压弹簧控制，便于实现背部升降操作   
2.5  膝部升降采用手摇柄操作，不用的时候手摇柄可以收纳，不占用空间  手摇柄具有过摇保护功能  
2.6  配备转动式护栏，可水平放置（放平全宽1254mm），易于点滴穿刺，承压为10kg、护栏板上T型设计，凹状的设计可防止导管滑落，起到固定作用、调节护栏锁扣采用W型安全锁，防止误操作，提高操作安全性  
2.7  标配有直径≥200mm中控锁树脂脚轮，防腐蚀  耐酸性佳  其中一个含碳导电轮(黄色),起到将静电随时转移至地面作用（如有证明文件请提供）
2.8  标配有导向功能的中心第五轮，直径100mm  
2.9  脚轮采用中控式刹车  定向设计，床体前、后、左、右4向均有操作踏板  
2.10  床头、足部各标配有1根（共2根）折叠升降式点滴杆，使用时升起，不用时可以收纳放置  
2.11  床尾配有记录台（300mm×400mm），台面可向前  后两面水平放置，可作为记录台或监护台使用  不使用时可以收纳放置，不占用空间  
2.12  配有符合人体工程学转运推行把手，头部P型，足部U型的时尚造型，方便推行  
2.13  床体两侧配有倾斜角度显示功能  
2.14  床体四角配有防撞缓冲轮  
2.15  病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋  引流袋及污物袋  
2.16  床体底部托盘配有氧气瓶定位放置槽，可放置2L与4L的氧气瓶，最大直径为140mm  
2.17  床垫采用70mm厚度泡棉，患者平躺更舒适、床垫尺寸1860mm×600mm×70mm  
2.18  全长≥2152mm  全宽≤776mm，高低升降满足560-890mm 
2.19  背部升降0-90° 膝部上升0-40° 床头尾倾斜-18°～18°  
2.20  具有足部床板角度调节功能，可以方便病人的脚部护理  
2.21  在护栏放下时，可以在四个方向同时护理病人  
2.22  单台配置清单：
2.22.1  床体1套 
2.22.2  转动式护栏2片 
2.22.3  200mm的单面脚轮（其中1只带导电功能）4只 
2.22.4  中控锁踏板系统1套 
2.22.5  中心第五轮1套 
2.22.6  记录台1个 
2.22.7  防撞轮1套 
2.22.8  膝部升降手摇柄 1套 
2.22.9  推行把手3个 
2.22.10  背部按压抬升手柄3个 
2.22.11  高度上升踏板2个 
2.22.12  高度下降与倾斜踏板2个 
2.22.13  引流架2个 
2.22.14  点滴架2个 
2.22.15   床垫1张

3、检查及转运床（3台）
3.1  床面板为优质ABS材质，4段式设计，保证床板的强度  
3.2  床体采用优质钢材，电泳+粉末双喷涂工艺制成，表面光滑，耐腐蚀（如有证明文件请提供）
3.3  采用双液压缸式设计，承重能力更加，稳定性更好，操作更加轻松  安全工作载荷≥225kg   
3.4  床板头部左、中、右各有红色按压抬升手柄，通过气压弹簧控制，便于实现背部升降操作   
3.5  膝部升降采用手摇柄操作，不用的时候手摇柄可以收纳，不占用空间、手摇柄具有过摇保护功能、
3.6  配备转动式护栏，可水平放置（放平全宽1254mm），易于点滴穿刺，承压为10kg  护栏板上T型设计，凹状的设计可防止导管滑落，起到固定作用  调节护栏锁扣采用W型安全锁，防止误操作，提高操作安全性  
3.7  标配有直径≥200mm中控锁树脂脚轮，防腐蚀  耐酸性佳  其中一个含碳导电轮(黄色),起到将静电随时转移至地面作用（如有证明文件请提供）
3.8  标配有导向功能的中心第五轮，直径100mm  
3.9  脚轮采用中控式刹车  定向设计，床体前  后  左  右4向均有操作踏板  
3.10  床头、足部各标配有1根（共2根）折叠升降式点滴杆，使用时升起，不用时可以收纳放置  
3.11  床尾配有记录台（300mm×400mm），台面可向前、后两面水平放置，可作为记录台或监护台使用、不使用时可以收纳放置，不占用空间  
3.12  配有符合人体工程学转运推行把手，头部P型，足部U型的时尚造型，方便推行  
3.13  床体两侧配有倾斜角度显示功能  
3.14  床体四角配有防撞缓冲轮  
3.15  病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋  
3.16  床体底部托盘配有氧气瓶定位放置槽，可放置2L与4L的氧气瓶，最大直径为140mm  
3.17  床垫采用70mm厚度泡棉，患者平躺更舒适、床垫尺寸1860mm×600mm×70mm、
3.18  全长≥2152mm、全宽≤776mm，高低升降满足560～890mm 
3.19  背部升降0-90° 膝部上升0-40° 床头尾倾斜-18°～18°  
3.20  具有足部床板角度调节功能，可以方便病人的脚部护理  
3.21  在护栏放下时，可以在四个方向同时护理病人  
3.22  单台配置清单：
3.22.1  床体1套 
3.22.2  转动式护栏2片 
3.22.3  200mm的单面脚轮（其中1只带导电功能）4只 
3.22.4  中控锁踏板系统1套 
3.22.5  中心第五轮1套 
3.22.6  记录台1个 
3.22.7  防撞轮1套 
3.22.8  膝部升降手摇柄 1套 
3.22.9  推行把手3个 
3.22.10  背部按压抬升手柄3个 
3.22.11  高度上升踏板2个 
3.22.12  高度下降与倾斜踏板2个 
3.22.13  引流架2个 
3.22.14  点滴架2个 
3.22.15  床垫1张

4、抢救车（1台）
4.1  适用于医护人员对病人急救护理换药等
4.2  主体用铝、钢、ABS全新料工程结构组成，四柱承重，塑钢立柱，内有铝管支撑力强
4.3  优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，304不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃，
4.4  正面：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是7公分）、二中抽、（抽屉面高度是12公分）一大抽（抽屉面高度是24公分）、每层抽屉内有长宽各3×3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，每层抽屉托盘ABS材质可取出方便清洗，抽屉拉手为直行款式，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上有ABS除颤仪平台可360°旋转方向，隐藏式伸缩304不锈钢输液架一根，台面配：ABS除颤仪平台一个
4.5  背面：氧气瓶支架一个，心肺复苏按压版一个，电源插座一个
4.6  左侧：副工作写字台，资料盒一个
4.7  右侧：两只ABS污物桶，置物篮一个，锐器盒两个
4.8  豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便  
4.9整车尺寸≥750×450×900mm

5、多功能抢救车（1台）
5.1  平车采用PP材料制造  
5.2  中控刹车系统，200防尘脚轮使平车运动稳定、可靠、轻巧  
5.3  可作升降、前倾、后倾体位变化  
5.4  车面为分体结构，上体采用汽簧作支撑力源，操作简易、方便   
5.5  底罩采用PP材质一体成型，方便清理
5.6  车底架采用钢塑喷涂结构，稳固，可靠，安全性高   
5.7  车体为分体结构，上体采用大型油压杆支撑梁柱设计，床身不会摇晃  
5.8  第五轮导向轮准确地控制了车身的行进方向
5.9   PP大护栏有限防止病人滑落，保障病人安全                                              
5.10  背部调节范围：0-75度                                                                                     
5.11  床面最低≤65cm 
5.12  床面最高≥90CM                                        
5.13  整体向前倾斜：0-15度                                               
5.14  整体向后倾斜：0-15度
5.15  最大承载≥250kg
5.16  床垫厚度≥2cm

6、轮椅（37个）
6.1  全幅长≥1000mm
6.2  全幅宽≥660mm
6.3  全副高≥865mm
6.4  收合宽度≤280mm
6.5  座宽≥440mm
6.6  座高≥415mm
6.7  座深≥400mm
6.8  背靠宽度≥445mm
6.9  背靠高度≥450mm
6.10  扶手高度≥220mm
6.11  扶手间距≥440mm
6.12  前轮≥6"PVC
6.13  后轮≥22"铝圈PU胎
6.14  毛重≤17kg
6.15  载重≥100kg
6.16  踏板调节长度 50mm
6.17  踏板离地高度 85-135mm
6.18  配PP手轮，方便用手直接驱动  
6.19  脚踏板：三档可调式踏板，适合不同身高的人使用  
6.20  扶手：扶手垫采用皮革面料，内衬高密度海绵，舒适度好  
6.21  刹车：采用肘节式刹车装置，并配有辅刹，双重制动  
6.22  可折叠，收合体积小，重量轻，便于携带  

7、婴儿摇床（5台）
7.1  整体选用优质钢管，钣金件焊接而成，表面除锈，高档环保静电喷塑，抗老化不生锈  
7.2  底架配有四个静音万向脚轮，脚轮直径75mm，推行灵活转向轻盈，配有刹车，可随时锁定，刹车性能稳定可靠 底架配有透明储物盒，可放置婴儿用品或杂物  
7.3  立柱采用高精密管材，表面喷塑处理，内置液压气杆，可一键控制升降，升降平稳 自由调节高度，最低高度≤850mm，最高≥1000mm  
7.4  配有单向倾斜装置，可倾斜角度≥15度  
7.5  车体上方婴儿睡盆，采用食品级材料，透明婴儿盆，实时观察婴儿的情况，方便母婴交流 盆底放有厚度4CM高度的海绵床垫，防水布外套  
7.6  婴儿床主体颜色：白色，也可按需定制  

8、诊疗床（52台）
8.1  规格≥1900×650×700mm
8.2  床脚和床边框分别由优质冷轧钢方管组焊，整体框架式设计，管壁厚度≥1.2MM
8.3  床面材料为优质皮革，内衬为高密度海绵，床面带有一体式头枕  床面采用优质木材，床腿为方管焊接而成，表面光滑无焊点，美观大方，床面使用优质人造革包面，内衬海绵，易清洁  
8.4  固定式床脚，整体强度牢固，床脚带脚垫保证平稳放置且不损坏地面 

9、抢救床（9台）
9.1  规格尺寸≥2200×1000×450／750mm
9.2  整床具有三种调节功能：背部0－70°±5°，腿部0－40°±5°，背腿联动，整体升降行程：460－760mm  
9.3  床头、床尾板：采用高级PE工程塑料吹塑成型，外观采用流线型设计，可做CPR急救板使用  安装采用挂钩锁定方式，易拆卸 床尾配亚克力透明床头卡  
9.4  床体骨架：床体主架采用30×60×1.5mm优质钢管焊接而成，先进的机器人焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固、床体预留输液架插孔，配有引流挂钩  
9.5  床面：采用1.2mm 的冷轧钢板  床板采用冷轧钢板一次性冲压成凹型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性 表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，滚轮式升降，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命  床板四节设计，各部位活动联接件采用优质冷轧钢板制作  
9.6  护栏：采用四片安全护栏，双孔设计，方便不同身高的护理人员抓握和转运病床，方便观察患者 材质选用高级PE一体成型，安装方式采用阻尼式气弹簧缓降结构，使用方便，背部护栏带有角度显示器  
9.7  电机驱动系统：选用优质品牌电机，安全方便，运行无噪音，无故障运行高达8000小时，配有不断电装置，确保设备24小时间断运行  
9.8  床体焊接：整床焊接采用机器人焊接成型工艺，床架整体焊接，稳固可靠，确保焊接产品质量  
9.9  脚轮：进口双面5寸中控脚轮，轮面采用TPR耐磨材料，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，内置全封闭自润滑轴承，专业品质，静音耐磨，质地坚硬且轻盈 双侧刹车脚踏一脚制动，双边着地稳固牢靠 
9.10  床体表面处理：床体采用内外防锈处理工艺，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后，表面采用先进的自动化涂装双重涂层技术，喷涂材料具有极强的耐腐蚀性和电绝缘性，环保无毒、抗菌 通过SGS测试  
9.11  标准配置：输液架插孔4个，两侧引流挂钩4个  

10、产房病床（5台）
10.1  产品需符合中国医疗器械YY 9706.102-2021医用电气设备基本安全和基本性能的通用要求相关标准（提供检验报告）  
10.2  床体采用电泳+粉末双重喷涂方式，内外防锈，避免管壁内部生锈（如有证明文件请提供） 
10.3  产品规格：床面长1950mm、全长2190±10mm，床面宽860mm全宽1020±10mm （如有证明文件请提供）
10.4  头尾板材质采用高密度聚乙烯(HDPE)树脂材料一体吹塑成型，有模压成型的原材料（HDPE）标识（提供实物照片）
10.5  采用护栏符合IEC60601-2-52关于间隙的规格以及坠床的规范，护栏间隙≤120mm,护栏高度≥395mm，护栏长度≥1550mm（如有证明文件请提供）  
10.6  为保证安全，护栏手握处未锁定时有醒目颜色提示（提供产品实物图）
10.7  背部升降0-70°
10.8  膝部升降0-25°
10.9  可实现背膝联动和一键放平
10.10  为亚洲人体型设计，床板离地高度≤450mm（如有证明文件请提供）
10.11  床体左右两侧均设有手动CPR拉手，共2处（如有证明文件请提供）
10.12  手控器上设有电动CPR按钮1处（如有证明文件请提供）
10.13  床体左右两侧各有1个手控器插座，手控器可以根据病人常用上下床侧而调整（如有证明文件请提供）
10.14  配备蓄电池1只，蓄电池上具有独立开关（如有证明文件请提供） 
10.15  手控器上配备蓄电池电量指示灯，可显示蓄电池状态，满足外出检查供电需求（如有证明文件请提供）
10.16  为满足护理需求，护栏两侧设置引流袋挂钩≥4个钩，且离地面需≥450mm（如有证明文件请提供）
10.17  配备角度计≥4处，可在床体两侧指示背部和膝部角度（如有证明文件请提供） 
10.18  设有一键紧急停止开关  
10.19  床头下方应设置电源线绕线器，外出做检查时保护电源线  
10.20  配备床垫止滑器≥2个  
10.21  配备投标同品牌床垫（床垫具有厂家LOGO及产品说明标签），床垫长≥2000mm,宽≥860mm,厚度≥100mm（提供彩页证明或图示证明）  
10.22  床垫外罩：表层采用优质针织水洗面料，强韧、耐老化，防水透气；内层TPU薄膜复合,防水性能好；具有抗菌、防水、阻燃、吸湿等特点，尾部拉链式设计，方便拆卸  
10.23  床垫内芯：采用一体式波浪形高弹医用海绵制成，软硬双层，软面为波浪型设计，可提高病人卧床的舒适度,有效分解人体压力，硬面为平面设计，满足不同患者的需求 （如有证明文件请提供） 
10.24  配备投标同品牌餐桌板，采用PE树脂制成，需具备耐药性、便于清洁  
10.24.1  一体式餐桌板，餐桌板长度≥1050mm，宽度≥300mm，厚度≥30mm
10.25  同品牌床头柜
10.25.1  整体采用ABS材料制成，面板具有耐药性，易清洁
10.25.2  可拉出式桌板和抽屉，在可拉出式桌板设有放置茶杯和体温计的凹槽
10.25.3  伸缩式抽屉设计，两侧设置可收藏式毛巾架
10.25.4  特殊设计的隔板，可以将热水瓶放在柜体内，柜内配有一层隔板
10.25.5  尺寸≥475×470×800mm
10.25.6  荷重≥30KG
10.25.7  4个直径40mm的尼龙脚轮
10.26  配置清单
10.26.1  电动病床5张
10.26.2  床垫5个
10.26.3  餐桌板5个
10.26.4  床头柜5个
10.26.5  输液杆5个

11、电动病床（450台）
11.1  产品需符合中国医疗器械YY 9706.102-2021医用电气设备基本安全和基本性能的通用要求相关标准（提供检验报告）  
11.2  床体采用电泳+粉末双重喷涂方式，内外防锈，避免管壁内部生锈（如有证明文件请提供） 
11.3  产品规格：床面长1950mm、全长2190±10mm，床面宽860mm全宽1020±10mm （如有证明文件请提供）
11.4  头尾板材质采用高密度聚乙烯(HDPE)树脂材料一体吹塑成型，有模压成型的原材料（HDPE）标识（提供实物照片）
11.5  采用护栏符合IEC60601-2-52关于间隙的规格以及坠床的规范，护栏间隙≤120mm,护栏高度≥395mm，护栏长度≥1550mm（如有证明文件请提供）  
11.6  为保证安全，护栏手握处未锁定时有醒目颜色提示（提供产品实物图）
11.7  背部升降0-70°
11.8  膝部升降0-25°
11.9  可实现背膝联动和一键放平
11.10  为亚洲人体型设计，床板离地高度≤450mm（如有证明文件请提供）
11.11  床体左右两侧均设有手动CPR拉手，共2处（如有证明文件请提供）
11.12  手控器上设有电动CPR按钮1处（如有证明文件请提供）
11.13  床体左右两侧各有1个手控器插座，手控器可以根据病人常用上下床侧而调整（如有证明文件请提供）
11.14  配备蓄电池1只，蓄电池上具有独立开关（如有证明文件请提供）  
11.15  手控器上配备蓄电池电量指示灯，可显示蓄电池状态，满足外出检查供电需求（如有证明文件请提供）
11.16  为满足护理需求，护栏两侧设置引流袋挂钩≥4个钩，且离地面需≥450mm（如有证明文件请提供）
11.17  配备角度计≥4处，可在床体两侧指示背部和膝部角度（如有证明文件请提供）  
11.18  设有一键紧急停止开关  
11.19  床头下方应设置电源线绕线器，外出做检查时保护电源线  
11.20  配备床垫止滑器≥2个  
11.21  配备投标同品牌床垫（床垫具有厂家LOGO及产品说明标签），床垫长≥2000mm,宽≥860mm,厚度≥100mm（提供彩页证明或图示证明）  
11.22  床垫外罩：表层采用优质针织水洗面料，强韧、耐老化，防水透气；内层TPU薄膜复合,防水性能好；具有抗菌、防水、阻燃、吸湿等特点，尾部拉链式设计，方便拆卸  
11.23  床垫内芯：采用一体式波浪形高弹医用海绵制成，软硬双层，软面为波浪型设计，可提高病人卧床的舒适度,有效分解人体压力，硬面为平面设计，满足不同患者的需求 （如有证明文件请提供）  
11.24  同品牌餐桌板，采用PE树脂制成，需具备耐药性、便于清洁  
11.24.1  一体式餐桌板，餐桌板长度≥1050mm，宽度≥300mm，厚度≥30mm
11.25  转运床
11.25.1  用于转移患者的院内转运，尤其是重症患者的搬运，如骨折、脑溢血、术后及超重等患者实现自动过床,具备二类医疗器械注册证
11.25.2  转移车采用双层移动版，运用运动叠加原理确保移动布与患者及病床之间无滑动摩擦，实现患者不需要任何人工搬动，平稳、舒适地进行病床和转移车之间的移动
11.25.3  长宽尺寸：长度应≥2050mm，宽度应≤650mm，方便院内狭小空间的转移
11.25.4 升降范围：最低位≤530mm，最高位≥930mm
11.25.5 最大安全载荷：≥175kg
11.25.6 电动助力：设有≥二档位电动助力，便于轻松推行患者上坡
11.25.7伸缩板的伸缩距离：≤500mm
11.25.8采用≥12V 蓄电池，充足电的情况下可转运≥50人次
11.26  同品牌床头柜
11.26.1  整体采用ABS材料制成，面板具有耐药性，易清洁
11.26.2  可拉出式桌板和抽屉，在可拉出式桌板设有放置茶杯和体温计的凹槽
11.26.3  伸缩式抽屉设计，两侧设置可收藏式毛巾架
11.26.4  特殊设计的隔板，可以将热水瓶放在柜体内，柜内配有一层隔板
11.26.5  尺寸≥475×470×800mm
11.26.6  荷重≥30KG
11.26.7  4个直径40mm的尼龙脚轮
11.27  配置清单
11.27.1  电动病床450张
11.27.2  床垫450个
11.27.3  餐桌板450个
11.27.4  床头柜450个
11.27.5  输液杆900个
11.27.6  蓄电池450个
11.27.7  患者院内转运床1个（具备患者自动过床功能）

9.3 供货期要求
9.3.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.3.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.5 安装调试要求
由原厂工程师对设备进行调试。
[bookmark: _Toc244608374][bookmark: _Toc29954]10 人员及设备配备要求
[bookmark: _Toc244608375][bookmark: _Toc25612]投标人为本项目配备专业人员及设备，确保本项目顺利实施。
[bookmark: _Toc244608376]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc14288][bookmark: _Toc244608377]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2 具体服务措施
12.2.1  设备整机原厂保修≥3年，保修期内开机率≥95%，如达不到此要求，保修期将相应顺延  保修期内免费更换零配件及免收维修工时费，保修期满后永久维修并免收维修工时费，整机延保价格不高于整机购买合同金额的5%，保修期内提供1年2次免费保养。  
12.2.2  提供24小时联络方法，报修相应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位，如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机。  
12.2.3  供应商负责设备安装并提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，以医院设备培训记录单及培训考核表为准，操作培训时需提供笔试考核记录。  
12.2.4  如有专用工具，供应商应向买方提供设备维护的专用工具，免费连接至医院所需连接的相关系统(如PACS、HIS、RIS等），提供软件终生免费升级。  
12.2.5  供应商提供的货物应是全新的、未使用过的，验收时距生产日期不得超过12个月。在货物按约定时间到达使用单位后，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。  
12.2.6  设备安装并经使用培训后，经过2周的试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。 
12.3使用周期服务
	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件
	供应≥10年
	投标人根据所投产品自报维修零配件清单与价格(市场价)，承诺配件以不高于清单报价8折供应。

	2
	运营、维护、升级
	质保期满后≥7年
	投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。
（1）日常维护方案及收费标准
（2）发生故障后的应急响应方案及收费标准



说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。




[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc244608378]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc244608379]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc244608380]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc244608381]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc244608382][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc244608383][bookmark: _Toc7129][bookmark: _Toc243923254]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc12666][bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc243923255][bookmark: _Toc244608384]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc14894][bookmark: _Toc243923256][bookmark: _Toc244608385][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc243923257][bookmark: _Toc236300325][bookmark: _Toc244608386][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc216859745]19实施本国产品标准
19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc236300326][bookmark: _Toc244608387][bookmark: _Toc243923258]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc236300327][bookmark: _Toc244608388][bookmark: _Toc243923259][bookmark: _Toc216859746]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
[bookmark: _GoBack]
