[bookmark: _Toc244506638]一、说明
[bookmark: _Toc244506639]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。


[bookmark: _Toc244506640]二、项目概况
[bookmark: _Toc244506641]2 项目名称
项目名称： 微生物检验设备
[bookmark: _Toc244506642]3 项目地点
地点：上海市浦东新区新场镇牌楼东路588号。
[bookmark: _Toc244506643]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容： 全自动细菌鉴定/药敏系统（1套），全自动细菌/分支杆菌培养监测系统（1套），微生物数字成像分析系统（1套），全自动真菌细菌动态检测仪（1套），全自动抗酸、革兰染片仪（1套）
4.2 交付日期：自合同签订之日起60天。
[bookmark: _Toc244506644]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc244506645]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc244506646]7 结算原则和支付方式
7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc244506647]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc244506648]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc244506649]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	 全自动细菌鉴定/药敏系统
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	1套
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	2
	全自动细菌/分支杆菌培养监测系统
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	1套
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	3
	微生物数字成像分析系统
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	1套
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	4
	全自动真菌细菌动态检测仪
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	1套
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	5
	全自动抗酸、革兰染片仪
	I类
	详见9.2 设备技术参数
	1套
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2. 1、全自动细菌鉴定/药敏系统（1套）
9.2. 1.1  检测通量：设备通量＞15，可同时进行＞15个样品鉴定或药敏实验
9.2. 1.2  鉴定原理：采用生化反应等方法相结合，对分离出的微生物进行鉴定。
9.2. 1.3  单模块具有≥64个孵育位。（如有证明材料请提供）
9.2. 1.4  药敏检测方法：以微量肉汤稀释法为基础，采用氧化还原方法（比色）、比浊法测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）
9.2. 1.5  比浊仪：配套提供比浊仪，用于上机菌株悬液的浊度测定；可实现自动传输菌悬液浊度数据并存储，实现药敏结果与菌液浊度直接溯源；配备标准管长期有效，保障比浊仪校准与药敏检测结果质量
9.2. 1.6  单人份检测板卡孔位≥96孔，多浓度药物包被，真实MIC值检测。（提供试剂板卡照片或试剂说明书佐证）
9.2. 1.7  能够检测革兰阳性球菌、革兰阳性杆菌、革兰阴性菌（肠杆菌、非发酵菌）、真菌；对常见菌、丝状真菌以及少见的致病菌李斯特菌属、蜡样芽孢杆菌、卡他莫拉菌、弧菌属、隐球菌均具备较好的药敏检测能力。
9.2. 1.8  链球菌药敏板卡涵盖包括肺炎链球菌、无乳链球菌、草绿色链球菌及其它β-溶血链球菌等，抗生素检测涵盖青霉素（覆盖CLSI最新判断折点）、替加环素、诱导克林霉素耐药实验等。 
9.2. 1.9  药敏卡包被有符合专家共识治疗方案的高阶/一线抗菌药物，比如应用于多重耐药阴性菌的头孢他啶/阿维巴坦、头孢哌酮/舒巴坦、多粘菌素B，以及应用于阳性菌的替加环素、万古霉素、利奈唑胺、达托霉素等。
9.2. 1.10  真菌药敏卡包被抗生素药物≥9种，平均≥10个浓度梯度，包含阿尼芬净、泊沙康唑、伊曲康唑等，可实现对假丝酵母菌属、隐球菌属、曲霉菌属的药敏检测。（提供试剂说明书） 
9.2. 1.11  鉴定/药敏复合板试验开始后无需添加辅助试剂。（如有证明材料请提供）
9.2. 1.12   包含加样模块、孵育模块、检测模块等模块，实现了加样、孵育、检测一体化。（提供仪器说明书）
9.2. 1.13  专家系统依据最新CLSI标准或EUCAST标准对药物的敏感性进行判断或修正，并显著提示不常见耐药表型，支持专家规则自定义。
9.2. 1.14  具有高级专家系统，能够检测≥13种临床常见耐药表型，如MRSA、D试验、VISA、VRSA、VRE、PRSP、HLAR、ESBL、CRE、FOX、CRAB、CRPA、CRKP等。 
9.2. 1.15  药敏结果数据支持 WHONET、EXCEL 软件分析，可导出数据 DBF 格式直接上报监测网数据。
9.2. 1.16  能够实现多维度数据查询血培养(阳性率、污染率、阳性瓶侦测时间等)、鉴定/药敏结果的统计分析等。（如有证明材料请提供）
9.2. 1.17  全中文界面设计，支持报告模板的自定义。
9.2. 1.18  可实现与Lis 数据的交互，条码跟踪。
9.2. 1.19  客户端支持远程推送最新软件安装包，客户根据需要更新。
9.2. 1.20  支持对药物、菌株、样本类型、试验结果的高级检索、模糊匹配。 
9.2. 1.21  支持微生物信息化系统，可将质谱鉴定结果自动传到药敏仪，有利于微生物检验自动化、信息化和标准化实现。
9.2. 1.22  配置清单：
9.2. 1.22.1  主机1台
9.2. 1.22.2  微生物比浊仪1台
9.2. 1.22.3  不间断电源（≥1.5KW）1个
9.2. 1.22.4  报告工作站1套
9.2. 1.22.5  报告输出工作站1台
9.2. 1.22.5  质控菌株提供1年

9.2. 2、全自动细菌/分支杆菌培养监测系统（1套）
9.2. 2.1  临床应用范围：系统和试剂均适用于血液和其他无菌体液中细菌、真菌的培养和连续监测 
9.2. 2.2  检测原理：设备采用产色法技术非侵入性监测血瓶内二氧化碳浓度变化，对阴阳性结果自动检测，阳性结果给出报警信号提示 
9.2. 2.3  使用年限：设备使用年限≥10年 
9.2. 2.4  孵育时长：最短报阳时间≤3小时（如有证明材料请提供）
9.2. 2.5  培养精度：每组培养箱的温度应可25-45℃ 范围内调校来针对适合临床或环境细菌所需要的生长温度 仪器每10分钟检测一次，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示 
9.2. 2.6  检测系统：系统培养箱的每个孔都设有独立检测器、独立光学检测器、独立指示灯来核正、检测、和指示培养瓶实时情况 
9.2. 2.7  存储功能：系统的记忆体能储存多于1900个瓶的资料 
9.2. 2.8  预警提示：可通过血培养监测大屏、仪器显示屏、预警灯等≥3种方式实现远程阳性预警 
9.2. 2.9  系统通量/容量：系统主机部分可同时处理480个培养瓶以上 
9.2. 2.10  培养时间：设备可批量或单独设置某标本的培养时间 
9.2. 2.11  延迟上机：设备支持血培养瓶延迟装载最长达48小时（如有证明材料请提供） 
9.2. 2.12  采血量监测：系统支持单瓶采血量监测 
9.2. 2.13  流水线拓展：支持流水线拓展，搭配阳性血瓶处理模块可组成血培养流水线，实现血瓶报阳后自动转种，自动孵育等功能 
9.2. 2.14  培养瓶种类：提供适用于成人、儿童的多种类型培养瓶，用于需氧菌、厌氧菌、真菌、分枝杆菌等检测 
9.2. 2.15  抗生素吸附：系统配套的血培养瓶应具备碳青霉烯类、糖肽类等抗生素的中和能力（如有证明材料请提供） 
9.2. 2.16  最低检出限：检测系统最低检出限≤10CFU/瓶（如有证明材料请提供） 
9.2. 2.17  采血量：设备配套的儿童专用血培养瓶最低标本量满足≤0.1mL（如有证明材料请提供） 
9.2. 2.18  二维码标签：血培养瓶提供二维码标签，保留和溯源更多信息 
9.2. 2.19  lis连接：设备具备与医院LIS双向连接能力，可向LIS发布预报阴结果和阳性预警 
9.2. 2.20  配套信息化软件：配套信息化软件，可以提供血培养质量统计分析报告（阳性率、污染率、采血量、报阳时间等）、阳性报告远程预警等功能 
9.2. 2.21  配置清单：
9.2. 2.21.1  主机1台
9.2. 2.21.2  条码读出器1个
9.2. 2.21.3  间断电源（功率≥1.5KW）1个
9.2. 2.21.4  报告输出工作站1台
9.2. 2.21.5  质控菌株提供5年
9.2. 2.21.6  培养使用瓶15000瓶

9.2. 3、微生物数字成像分析系统（1套）
9.2. 3.1  成像装置：
9.2. 3.1.1  全封闭暗箱，能够100%消除外环境杂散光干扰   
9.2. 3.1.2  内置254nm紫外灯，可对腔体杀菌消毒
9.2. 3.1.3  上、下双光源，亮度开启关闭可自由切换，菌落仪主机前置全触摸屏式智能控制面板，具有单独开启、关闭光源及所有紫外灯按钮，采用全触摸式智能调节，非机械开关控制（请提供实物照片） 
9.2. 3.1.4  超清彩色相机850万像素，300万像素高清镜头  
9.2. 3.2  软件功能：
9.2. 3.2.1  7模式菌落分类一键统计按钮，每一种都有单独按钮，按钮点击后直接出结果，没有调节参数界面：支持分散菌一键计数、滤膜一键计数、显色培养皿一键计数、背景相近菌一键计数、微小菌一键计数、粘连菌一键计数、大菌落一键计数（请提供软件截图证明）
9.2. 3.3  辅助统计工具：
9.2. 3.3.1  人工修正：鼠标单击可添加或删除遗漏菌落
9.2. 3.3.2  智能修正：在一键统计基础上可进行智能修正
9.2. 3.3.3  单菌落形态分析：点击单个菌落，可得知这个菌落的圆度、直径、周长、面积等信息
9.2. 3.4  数据安全与管理：
9.2. 3.4.1  多用户登录系统，数据按三级权限管理，分设职能与权限，确保数据信息的安全、完整和真实
9.2. 3.4.2  统计结果以PDF格式输出，原始数据不可更改
9.2. 3.5  配置清单
9.2. 3.5.1  自动菌落计数仪主机 1台
9.2. 3.5.2  自动菌落分析软件 1套
9.2. 3.5.3  分析工作站 1套
9.2. 3.5.4报告输出工作站1台

9.2. 4、全自动真菌细菌动态检测仪（1套）
9.2. 4.1  基本要求：可同时进行真菌(1-3)-β-D葡聚糖和革兰阴性菌脂多糖的定量检测 
9.2. 4.2  设备技术和性能参数
9.2. 4.2.1  检测方法：显色法或光度法
9.2. 4.2.2  孔道数量≥70个
9.2. 4.2.3  全自动操作，自动计算样本中革兰阴性菌脂多糖、真菌（1,3）-β-D葡聚糖的含量 
9.2. 4.2.4  反应器工作温度：37.0±0.5℃
9.2. 4.2.5  检测时间：≤2小时 
9.2. 4.2.6  检测范围：革兰阴性菌脂多糖0.1pg/ml-10000 pg/ml；真菌（1,3）-β-D葡聚糖 0.1 pg/ml-10000pg/ml
9.2. 4.2.7  标本类型：血清或血浆
9.2. 4.2.8  线性相关系数|r|≥ 0.980；相对偏差≤15%；准确度回收率75%-125%；
9.2. 4.2.9  支持样本条码信息录入
9.2. 4.2.10  内置紫外消毒灯消毒功能 
9.2. 4.2.11  样本随到随检，满足紧急样本优先处理 
9.2. 4.2.12  高温报警功能：自动断电保护，声音报警 
9.2. 4.3  耗材/试剂性能参数
9.2. 4.3.1  试剂盒2-8℃储存有效期24个月以上，试剂质量稳定 
9.2. 4.3.2  实现无热原试验 
9.2. 4.4  配置清单
9.2. 4.4.1  主机1台
9.2. 4.4.2  自动加样系统1套
9.2. 4.4.3  自动样本处理系统1套
9.2. 4.4.4  样本及试剂装载模块1套
9.2. 4.4.5  自动孵育系统1套
9.2. 4.4.6  自动清洗系统1套
9.2. 4.4.7  检测及信号读取系统1套
9.2. 4.4.8  样本信息识别模块1套
9.2. 4.4.9  配套计算机及操作软件1套
9.2. 4.4.10  配套试剂及耗材装载装置1套
9.2. 4.4.11  清洗液及废液收集装置1套
9.2. 4.4.12  设备运行所需配套附件及初始耗材1套

9.2. 5、全自动抗酸、革兰染片仪
9.2. 5.1  适用范围：用于临床微生物标本的革兰氏染色，抗酸染色及荧光染色 
9.2. 5.2  工作原理：根据《临床微生物检验标准化操作》流程，模拟手工染色，采用定量滴染技术和微量浸泡技术对标本进行染色，染色均匀 
9.2. 5.3  检测范围：一机实现革兰氏染色、抗酸染色，刘氏染色；抗酸染色有Kinyoun冷染法、改良萋-尼氏热染法、金胺O荧光染色法三种模式可供选择，多种染色模式随心用 
9.2. 5.4  仪器功能：
9.2. 5.4.1  仪器自动识别涂片数量，自动染色，无需设置染片厚薄程度 
9.2. 5.4.2  仪器可直接使用自来水进行自动冲洗，无需特殊处理水，杜绝仪器内部污染，保护仪器长期使用 
9.2. 5.5  仪器容量：单次染色数量≥32片；
9.2. 5.6  革兰抗酸、染色速度：革兰染色≥250片/小时，抗酸染色≥60片/小时；
9.2. 5.7  刘氏染色速度：刘氏染色≥400片/小时；
9.2. 5.8  仪器设计：
9.2. 5.8.1  加液头直径：≥3mm大口径加液头，垂直滴加染液，避免加液头堵塞 
9.2. 5.8.2  染色转速：转盘速度≥200RPM；脱水转速≤309 RPM，避免标本脱落 
9.2. 5.8.3  仪器外置染色液，染色液放置托盘具备剩余液量测定功能，染液不足时仪器自动提示，以便及时更换染液 
9.2. 5.8.4  独立卡槽设计，使染液浸泡更加全面，保证染液与标本的充分接触，标本着色均匀 
9.2. 5.8.5  设备采用液晶触摸式显示屏，界面简洁易操作，多通道管路设计，轻松切换多种染色模式 
9.2. 5.8.6  设备采用双层染色盘，玻片随取随放 
9.2. 5.8.7  人性化设计：任何参数均可根据操作者的需求进行更改设定，可兼容使用不同品牌染色液 
9.2. 5.9  玻片烤片装置，每次可同时加热≥30片，可快速干燥涂片 
9.2. 5.10  配套耗材：配备专用革兰、抗酸染液，染液性能稳定且重复性好 
9.2. 5.11  配置清单
9.2. 5.11.1  主机1台
9.2. 5.11.2  玻片烤片装置1台
9.2. 5.11.3  革兰染色液30盒

9.3 供货期要求
9.3.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.3.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.5 安装调试要求
由原厂工程师对设备进行调试。
[bookmark: _Toc29954][bookmark: _Toc244506650]10 人员及设备配备要求
[bookmark: _Toc244506651][bookmark: _Toc25612]投标人为本项目配备专业人员及设备，确保本项目顺利实施。
[bookmark: _Toc244506652]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc244506653][bookmark: _Toc14288]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2 具体服务措施
12.2.1  设备整机原厂保修≥3年。保修期内开机率＞95%，如达不到此要求，保修期将相应顺延。保修期内免费更换零配件及免收维修工时费，保修期满后永久维修并免收维修工时费，整机延保价格不高于整机购买合同金额的5%。保修期内提供1年2次免费保养
12.2.2  提供24小时联络方法，报修相应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机。
12.2.3  供应商负责设备安装并提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，以医院设备培训记录单及培训考核表为准，操作培训时需提供笔试考核记录
12.2.4  如有专用工具，供应商应向买方提供设备维护的专用工具，免费连接至医院所需连接的相关系统(如PACS、HIS、RIS等），提供软件终生免费升级
12.2.5  供应商提供的货物应是全新的、未使用过的，验收时距生产日期不得超过12个月。在货物按约定时间到达使用单位后，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用
12.2.6  设备安装并经使用培训后，经过2周的试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算 
12.3使用周期服务
	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件
	供应≥10年
	投标人根据所投产品自报维修零配件清单与价格(市场价)，承诺配件以不高于清单报价8折供应。

	2
	运营、维护、升级
	质保期满后≥7年
	投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。
（1）日常维护方案及收费标准
（2）发生故障后的应急响应方案及收费标准



说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。



[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc244506654]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc244506655]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc244506656]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc244506657]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc244506658][bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc243923254][bookmark: _Toc7129]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc12666][bookmark: _Toc243923255][bookmark: _Toc535412970]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc243923256][bookmark: _Toc14894][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc243923257][bookmark: _Toc236300325][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc216859745]19实施本国产品标准
19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc236300326][bookmark: _Toc243923258]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc243923259][bookmark: _Toc236300327][bookmark: _Toc216859746]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

[bookmark: _GoBack]
