[bookmark: _Toc236300302]一、说明
[bookmark: _Toc236300303]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc236300304]二、项目概况
[bookmark: _Toc236300305]2 项目名称
项目名称：手部主被动康复训练设备
[bookmark: _Toc236300306]3 项目地点
地点：上海市浦东新区周园路1500号
[bookmark: _Toc236300307]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：当前脑机接口手功能康复技术已完成基础科研、临床试验、临床落地的全链条突破，以非侵入式脑机接口为核心的康复方案已纳入临床专家共识，成为手功能障碍康复的标准化创新手段，广泛应用于各级康复医疗机构。适配脑卒中偏瘫、脊髓损伤、脑外伤后遗症等各类手部运动功能障碍病症，具备标准化的操作流程、临床疗效数据和安全保障体。
4.2 项目招标范围及内容：手部主被动康复训练设备，数量 1 套，具体详见“第二章项目招标需求”。
4.3 交付日期：自合同签订之日起30天，供货至采购人指定地点，并安装调试培训完毕。
[bookmark: _Toc236300308]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc236300309]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc236300310]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2 付款条件：合同生效后，收到验收合格的货物及发票后 60 天内一次性付清。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc236300311]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc236300312]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc236300313]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注
	

	1
	手部主被动康复训练设备
	2类
	详见 9.2 具体技术参数指标要求
	1
	自合同签订之日起30天内。
	整机原厂保修5年
	
	


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：
脑机接口康复训练系统主要功能是针对脑卒中、脑损伤等手部运动功能障碍患者进行手功能康复训练，可实现训练过程中脑参与度实时监测，形成动态闭环反馈，实现机器人运动柔性控制，增强患者训练参与度，显著提升康复训练效果。
9.2.2 具体技术参数指标要求
1、手功能训练
1.1  康复训练气动手套四指活动角度：-30°～300°范围内,大拇指活动角度：-30°～200°范围内
1.2  角速度：设备的可调角速度在20°/s～100°/s范围内
1.3  气动康复手设备握拳正压：100kpa～150kpa范围内，伸张负压：-100kpa～-30kpa范围内
1.4  康复训练手套可选配至少3个以上手套型号
1.5  紧急保护措施：当系统输出压力不在预期范围内，设备将停止训练
1.6  噪声：系统运转时产生的噪声功率应在60dB（A）范围内
1.7  康复训练模块：可选择不少于3个以上训练模拟场景，精细动作数量不少于20个以上
2、上下肢训练
2.1  训练方式：上肢可水平旋转通过角度传感器控制游，下肢可主被动训练。
2.2  设备具备四种模式，包括：等速模式、自动模式、助力模式、主动模式。
2.3  等速模式的转速设定值分为四档，范围在10r/min～60r/min之内
2.4  自动模式转速的控制由软件结合脑参与度自动控制
2.5  设备提供可调的助力和阻力，在助力与主动模式中，可设置不同的助力或阻力大小，助力大小可逐级增加
2.6  痉挛保护：具备痉挛保护功能，痉挛等级多级可调。检测到痉挛后，设备停止运转，≤30秒内应自动恢复
2.7  转速误差：在1r/min～50r/min范围内转速监测误差：≤±15%或±5r/min，二者取大值。在训练主界面的明显位置显示实时转速监测值。（需提供设备软件截图画面）
3、训练软件功能
3.1  历史记录模块：在历史记录界面下，可查看历史训练报告，报告界面可显示患者基本信息、训练参数、脑电曲线图及百分比、痉挛次数、对称性监测结果、结果评分等信息
3.2  用户管理模块：进入用户管理界面，可对用户信息进行管理。如年龄，手机号，性别，病因等
4、脑电采集及分析系统
4.1  单级脑电32通道、无线WIFI信号传输
4.2  便携式脑电采集器左右两测均可伸缩，可适配不同头围，采集电极Fp1，可实时输出脑参与度指标，并在界面上实时显示。（提供实物照片）
4.3  采样率：具备不少于4种采样率，全通道采样率须达1500Hz以上。单通道采样率在500～2000Hz范围内，脑参与度：1～5Hz范围内
4.4  共模抑制比：80～150dB范围内
4.5  输入阻抗：10～100MΩ范围内
4.6  带宽：0～250Hz，全频带保留直流放大，直流耦合
4.7  供电方式：3.85V可替换式锂电池，可手动更换。电池容量≥1500mAh，提供≥两块电池，单块电池续航时间≥10小时。单通道脑电：内置600mAh锂电池，单次充电续航时间：≥12小时
4.8  姿态检测：检测九轴数据，包括三轴角度、三轴角速度、三轴加速度，可与脑电同步记录，便于后续去除运动伪迹。（提供软件截图）
4.9  同步盒：配套WIFI实现无线同步盒，具有同步状态指示灯，通过电脑USB接口直接供电，具备信号输入IN和信号输出OUT接口，可通过USB接口和信号输入IN接口实现打标。时间精度≤1ms（提供实物截图）
5、脑电系统
5.1  电极类型：脑电电极帽采用盐水电极，电极排布符合国际10-10或10-20系统。单通道模块采用合金干电极，一体式软胶模组集成Fp1、REF、GND三个电极
5.2  连接方式：穿戴式设计，无线放大器通过磁吸固定于电极帽，电极帽通过HRS一体式插头和无线放大器连接
6、脑电采集软件
6.1  配套脑电采集软件，可以在线查看和离线保存数据，保存数据为通用CSV格式
6.2  阻抗检测：可以实时计算每个电极的接触阻抗，并通过红绿黄的颜色直观呈现接触状态。（提供软件截图）
6.3  阻抗检测误差：≤±2kΩ或±10%（提供检验报告证明）
6.4  时域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电时域波形和事件标记。频域波形：可以在线实时展示每个通道的脑电频谱，展示模式可选线性和对数（提供软件截图证明）
6.5  滤波器：软件具有带通滤波，可选范围包括：1～50Hz,7～13Hz,15～50Hz, 5～50Hz, NoFilter；软件具有陷波，可选50Hz,NoFilter
6.6  频域分析：幅值误差1%～10%范围内，频率误差±1%～±5%范围内。（提供检验报告证明）
7、开源接口
7.1  提供开源接口，支持Python、Matlab和C/C++【中文表述】；通过接口可以实时输出原始脑电数据，九轴头部姿态数据，电池电量等数据
7.2  具有可拓展接口与主动康复训练功能，可以外接联机上下肢主被动、康复手、认知软件、下肢外骨骼机器人、经颅磁等相关具备联机接口的设备。（提供连接实物使用照片）
8、脑电训练及分析系统
8.1  软件包含以下训练及评估内容：
认知注意、认知记忆、认知计算、认知思维、认知知觉、认知定向、认知言语；
[bookmark: _Hlk197420479][bookmark: _Hlk196668060]下列不同的量表中至少包含6种以上，MoCA、MMSE、Mini-Cog、ADL、IQCODE、HDS、AD-8、Frenchay及WAB【中文表述】等
8.2  事件相关电位（ERP）：能进行N100、P300、N170、N400、MMN等多种范式检测。并生成事件相关电位报告，包括N100、P300、N170、N400、MMN等。（提供分析结果报告）
8.3  软件具有文件加载、数据回放、预处理、初级分析、高级分析功能，所有功能集成在同一软件里；无需编程、快速分析、可生成分析结果和图像。（提供软件截图）
8.4  软件可以进行脑电基础分析，包括绝对功率、相对功率、脑对称指数BSI、DTABR、DAR等
8.5  软件可以进行时频和地形图分析，通道、时间范围和频带范围可自由设置，图像颜色可调
8.6  软件可以进行脑功能连接网络分析，可以对聚类系数、节点平均度、小世界属性、平均最短路径长度等性能进行评估。可以绘制脑功能连接网络图像
8.7  软件可以进行微状态分析，可以设置状态数，计算状态持续时间、发生率、覆盖率等。可以绘制微状态图像
9、配置要求：
9.1  手功能训练
9.1.1  手功能康复训练设备：1台	
9.1.2  电源线：1根	
9.1.3  USB通信线：1根	
9.1.4  康复运动手套：3双	M、L、XL码
9.1.5  切换开关：1个	
9.1.6  电脑：1台	
9.1.7  键盘：1个	
9.1.8  排插：1个	
9.1.9  脑机接口手功能训练软件：1套	
9.1.10  脑电监测设备：1个	
9.1.11  脑电监测设备充电器（含充电线）	：1个	
9.1.12  数据接收器：1个	
9.1.13  言语与认知功能康复训练评估软件：1套	
9.1.14  保修单/保修协议：1份	
9.1.15  出厂合格证：1个	
9.1.16  产品质量反馈单：1份	
9.2  上下肢训练
9.2.1  上下肢康复运动设备：1台	
9.2.2  电源线：1根	
9.2.3  USB通信线：1根	
9.2.4  电脑主机：1台	
9.2.5  显示器：1台	
9.2.6  显示器支架：1个	
9.2.7  无线多通道放大器主机：1个	
9.2.8  无线数据接收器：1个	
9.2.9  8导干电极帽：1个	
9.2.10  脑机接口上下肢运动训练软件：1套	
9.2.11  无线键鼠：2个	
9.2.12  插线板：1个	
9.2.13  保修单/保修协议：1份	
9.2.14  出厂合格证：1个	
9.2.15  产品质量反馈单：1份	
9.3  脑电采集及分析系统：
9.3.1  无线多通道放大器主机：1个	
9.3.2  无线数据接收器：1个（单独包装）
9.3.3  32导盐水电极帽：1个	
9.3.4  32导导电膏电极帽：1个	
9.3.5  锂电池：2个	
9.3.6  锂电池充电器：1个	
9.3.7  盐水棉托：40个/1盒	
9.3.8  盐水棉(15mm)：120个/1包	
9.3.9  电解质瓶：1个	
9.3.10  润湿盒：1个	
9.3.11  氯化钠：1盒	
9.3.12  导电膏：1件	
9.3.13  网线：1根	
9.3.14  无线脑电采集系统使用说明书：1本	
9.3.15  脑电采集分析软件：1套	
9.3.16  事件相关电位议软件：1套
9.3.17  保修单/保修协议：1份	
9.3.18  出厂合格证：1个	
9.3.19  产品质量反馈单：1份	
10售后要求：
10.1  提供安装：货物按采购人需求运输、搬运至安装地点，安装完成后移交采购单位验收
10.2  质保：自验收合格之日起整机质保5年
10.3  供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各项功能
10.4  供应商承担设备连接至医院相关系统的费用（如PACS、HIS、RIS、等）（若涉及）
10.5  供应商提供的货物影视全新的、到货时距生产日期不得超过12个月
10.6  报修响应时间≤2小时，到场时间≤24小时，维修期间提供备用设备以供临床使用
10.7  供应商负责设备的终身维修，保修期满后应继续提供优质的服务。供应商需填报维修零配件的明细报价，零配件以不高于清单报价8折供应零配件供应年限≥10年
9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
9.4关于样品的相关要求（本项目不适用）
本项目要求提供样品，要求如下：
9.4.1 制作标准和要求
9.4.2 关于检测报告
9.4.3 关于封样
9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。（本项目不适用）
[bookmark: _Toc236300314]10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
人员配备要求：投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
10.2 设备要求
中标人在实施本项目时，自行解决需借助使用的相关设备，确保本项目顺利实施。
[bookmark: _Toc236300315]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc236300316]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1本项目免费质保期：整机保修5年
12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；
12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。
12.3使用周期服务
12.3.1所投货物的配件要求：所投货物的配件供应年限要求：配件供应年限≥10 年
所投货物的配件报价响应要求：供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8 折供应
12.3.2设备出保后的维保费用比例要求：保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的 5%（提供厂家盖章承诺）


[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc236300317]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc236300318]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc236300319]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc236300320]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc236300321][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741][bookmark: _Toc236300322]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc216859742][bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc236300323]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc236300324][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
★18.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
★18.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
★18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
★18.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc236300325][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc216859745]19实施本国产品标准
19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc236300326]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc216859746][bookmark: _Toc236300327]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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