[bookmark: _Toc13787][bookmark: PO_PURCHASE_REQUIREMENT_FILE76646_1]一、说明
[bookmark: _Toc16888]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc6631]二、项目概况
[bookmark: _Toc23029]2 项目名称
项目名称：无影灯
[bookmark: _Toc19500]3 项目地点
地点：采购人指定地点 
[bookmark: _Toc144]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：无影灯主要提供手术过程中的照明，确保医生有清楚的视野和充足的照明，同时保证定位稳定和操作便捷。 
4.2 项目招标范围及内容：本项目采购内容为无影灯 18套，详见第二章9.2具体技术参数指标要求。
4.3 交付日期：合同签订后30天内完成设备交付，安装，培训。
[bookmark: _Toc7101]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc21722]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc11909]7 结算原则和支付方式
[bookmark: _Toc25518]7.1 结算原则
7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc18985]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc24452]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单                                                                         单位：元
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量（套）
	供货期
	质保期
	备注

	1
	无影灯
	第二类医疗器械
	详见9.2.2
	18
	合同签订之日起30天内完成设备交付、安装、培训。
	伍年整机保修
	预算金额：2,160,000元


说明： 投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：无影灯主要提供手术过程中的照明，确保医生有清楚的视野和充足的照明，同时保证定位稳定和操作便捷。
9.2.2 具体技术参数指标要求
 无影灯18套
1、圆形灯盘，非镂空设计，灯盘采用一体化的铝合金铸件，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，易擦洗，耐酸碱腐蚀，控制面板位于灯头上。（可提供彩页、实物照片和材质证明报告）
2、灯盘直径范围：600mm-620mm，无影灯子灯照度≥120,000Lux，母灯照度≤160,000Lux，具备亮度提示和调节功能，照度≥12级可调。（可提供说明书证明）
3、灯头外壳及面板均为一体成型，无拼接方便清洁，灯盘外周配有防撞橡胶装置，防水防尘等级≥IP55，设备使用期限≥10年。（可提供证明材料）
4、20%照明深度≥1300mm（非特定照度级别下），检验结果负偏离≤15mm；单板+单管(%)无影率：所有照度设置时≥50%，要求公差≤10%，保证产品稳定性。（可提供注册用型式检验报告）
5、最高配置同轴四臂，弹簧臂绕旋转臂旋转范围：≥360°，且灯头绕C臂旋转范围：≥330°（可提供注册用型式检验报告证明材料）
6、悬臂系统确保安全性和可靠性，弹簧臂外观无螺丝，弹簧臂调节角度： 向下≥70°，向上≥45°；显示器旋转范围：横向≥+10°/-60°，纵向360°（可提供证明材料）
7、灯头为圆形设计，具有良好的层流效果，灯罩背面无阴角避免藏污纳垢和产生扰流，双灯均符合DIN1946-4层流净化手术室感控的要求，扰流指数≤19%（可提供第三方机构证明材料）
8、灯盘厚度≤8cm，灯盘重量:双灯相等≥13kg
9、LED光源数量，子灯≥48个，母灯均≥66个，多个光源为一组，叠加形成均匀复合光斑，即使术者头部或身体遮挡部分光线，光斑依然保持均匀完整的圆形
10、LED采用透镜反射原理，每组光源，可独立更换，光源寿命≥5万小时
11、无影灯具备一键腔镜光模式，腔镜模式照度≥300lux
12、光斑直径d10≥200mm，光斑均匀度d50/d10≥55%，色彩还原指数Ra:≥95， R9:≥95
13、通过油漆表面的附着力划格试验，油漆附着力达到零级，保证生命周期内，产品在消毒擦拭后油漆不会脱落（可提供证明材料）
14、消毒手柄采用PPSU材质，材料安全无毒、环保，更耐高温、稳定性强不易受到腐蚀，灭菌手柄最大安装力和拆卸力≤10N。（可提供消毒手柄实物照片及拆卸力注册用型式检验报告）
15、高档无影灯配置高清摄像头不安装在灯头正中，以保证术中360度无死角拍摄，≥10倍光学变焦，≥12倍数码变焦。（可提供清晰实物照片及证明材料）
16、高档无影灯配置灯盘内置高清摄像功能，高清摄像头不伸出灯罩表面，小巧不易损坏，灯头内摄像无线传输。（可提供清晰实物照片及证明材料）
17、高档无影灯LED光源数量，单灯均≥90个，多个光源为一组，叠加形成均匀复合光斑，即使术者头部或身体遮挡部分光线，光斑依然保持均匀完整的圆形
18、高档无影灯灯盘厚度≤9cm，灯盘重量:双灯相等≤16kg，同一手术间无影灯有同步调节功能
19、具备色温四档可调功能，调节范围3800K-5600K
20、中置PPSU材质手柄具备触摸式调节无影灯功能.可控制无影灯亮度和光斑大小， 可灭菌,可徒手拆卸。（可提供实物照片及证明材料）
21 .无影灯灯头带有一体化的把手，把手尺寸不超过灯头边缘，以方便非无菌区域人员使用轻巧结构、流线型设计，可轻松舒适地对其进行定位。（可提供实物照片）
	22.配置A清单 单套配置要求（9套）

	1
	天顶底座及预埋件：1

	2
	中心轴：1

	3
	无影灯灯头：2

	4
	无影灯弹簧臂：2

	5
	电源盒：2

	6
	可消毒手柄：2

	23.配置B清单 单套配置要求（5套）

	1
	天顶底座及预埋件：1

	2
	中心轴：1 

	3
	无影灯灯头：2 

	4
	无影灯弹簧臂：2

	5
	摄像弹簧臂：1 

	6
	旁置摄像：1

	7
	电源盒：2

	8
	可消毒手柄：2

	
	

	24.配置C清单（单套）：4套

	1
	天顶底座及预埋件：1

	2
	中心轴：1

	3
	无影灯灯头：2 

	4
	无影灯弹簧臂：2

	5
	中置摄像：1

	6
	电源盒：2

	7
	可消毒手柄：2


[bookmark: _Toc216446100]9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求	
9.3.1安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
9.4 供货期要求
9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.5 质量标准与验收要求
9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.5.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。
9.5.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
10.2 设备要求
投标人应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。
11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
12 售后要求
12.1  整机原厂全保(含配件、易耗品)≥5年（提供厂家盖章承诺）。提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供≥2次免费保养
12.2  供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能
12.3  供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）
12.4  供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月
12.5  到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用
12.6  设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算
12.7  制造商有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）
12.8  保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%，供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应，配件供应年限≥10年。

[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc2961]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc19986]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc3182]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc16946]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额，其中各分项报价均不得超过对应的分项预算金额。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc1811][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741][bookmark: _Toc23498]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc216859742]17 环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
17促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]17.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
[bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
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19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）（本项目不适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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