[bookmark: _Toc243923358]一、说明
[bookmark: _Toc243923359]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。


[bookmark: _Toc243923360]二、项目概况
[bookmark: _Toc243923361]2 项目名称
项目名称：医用电子生理参数检测仪器设备
[bookmark: _Toc243923362]3 项目地点
地点：上海市浦东新区新场镇牌楼东路588号。
[bookmark: _Toc243923363]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：24小时动态心电图（15台），24小时动态血压（10台），便携式心电图机（1台），心电图工作站（1台），病人监护仪（儿童专用）（3台），生命体征监测仪（移动）（1台），遥测监护仪（含中央监护工作站）（1套），动态葡萄糖监测系统-1（10个），动态葡萄糖监测系统-2（40个）
4.2 交付日期：自合同签订之日起60天，具体可自报，不得超过规定期限。
[bookmark: _Toc243923364]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc243923365]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc243923366]7 结算原则和支付方式
7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc243923367]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc243923368]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc243923369]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	24小时动态心电图
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	15台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	2
	24小时动态血压
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	10台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	3
	便携式心电图机
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	4
	心电图工作站
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	5
	病人监护仪（儿童专用）
	III类
	详见9.2 设备技术参数
	3台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	6
	生命体征监测仪（移动）
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	7
	遥测监护仪
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	1拖6
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	核心产品

	8
	动态葡萄糖监测系统-1
	III类
	详见9.2 设备技术参数
	10个
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	9
	动态葡萄糖监测系统-2
	III类
	详见9.2 设备技术参数
	40个
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
1、24小时动态心电图（15台）
1.1  动态心电记录器
1.1.1  重量（不含电池）：≤80克
1.1.2  电源：一节7号碱性电池 
1.1.3  记录时间：支持连续记录时间24小时以上 
1.1.4  导联：支持3导联心电数据记录 
1.1.5  输入阻抗：≥10MΩ  
1.1.6  共模抑制比：≥80dB
1.1.7  转换精度：24位
1.1.8  具备特殊事件按钮
1.1.9  每通道普通心电采集≥4000点每秒采样率
1.1.10  具有独立起博通道，起博通道采样率≥10000点每秒
1.1.11  屏幕显示：支持显示心电波形、记录时间、当前时间等信息 
1.1.12  导联检测：支持佩戴时导联脱落提醒功能 
1.1.13  断电续采：当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形 
1.1.14  呼吸记录功能：能记录呼吸波形 （需提供医疗器械注册证并标注对应功能文字描述证明）
1.1.15  体位及运动记录功能：可显示仰位、俯位、左侧位、右侧位、坐立位和运动曲线 （需提供医疗器械注册证并标注对应功能文字描述证明）
1.2  动态心电分析功能参数
1.2.1  动态心电分析软件应具有药监局颁发的独立的《动态心电分析软件》注册证书 （提供所投产品医疗器械注册证证明）
1.2.2  分析工具自由组合：提供多种分析工具，包括K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等 使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏 （需提供软件截图证明）
1.2.3  智能散点图功能：具有时间散点图、小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能 
1.2.4  阵发性房颤、房扑快速定位分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间 
1.2.5  睡眠分析、运动、体位分析：记录睡眠时呼吸波以及运动、体位的测量数据，与心电图综合分析会诊 （需提供软件截图证明）
1.2.6  具备心电向量、心室晚电位功能，可提供心电向量、心室晚电位报告模版 
1.2.7  具备心率减速力、心率震荡分析功能 （需提供软件截图证明）
1.2.8  具有起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器 自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等 
1.2.9  丰富的分析测量工具：心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值、心率值, 提供最直接的间期分析与心率分析 
1.2.10  提供电压测量尺、平行尺等多种测量分析工具 
1.2.11  具备导联纠错功能，导联接错时，不用重新采集，可直接在软件上进行导联交换 
1.2.12  要求投标人所投设备免费接入医院的信息化管理平台，实现心电图检查的申请、预约和登记、计价、心电图采集和自动存储、检查报告处理、查询病人心电图数据等 
1.3  配置清单
1.3.1  动态心电记录盒15个
1.3.2  动态心电分析软件1套
1.3.3  数据处理报告工作站1台
1.3.4  报告输出工作站（激光）1套
2、24小时动态血压（10台）
2.1  硬件参数
2.1.1  测量方法：示波法
2.1.2  收缩压测量范围：20-260 mmHg
2.1.3  舒张压测量范围：20-210 mmHg
2.1.4  脉率测量范围：20-220 bpm
2.1.5  准确性：血压为±3 mmHg 脉率为±3bpm
2.1.6  监测时长：不低于24小时
2.1.7  手动按钮：具备手动插入测量按钮
2.1.8  事件按钮：具备佩戴者手动按键记录异常情况按钮
2.1.9  工作电源：两节5号AA碱性电池
2.1.10  数据存储器：闪存储存≥300个读数
2.1.11  安全系统：最大充气压力限制到290mmHg 断电自动安全打开阀门 最大BP测量时间限制到少于120秒 
2.1.12  取样周期：具备多个独立可程序化周期5，10，15，20，30，45，60，90、120min
2.1.13  净重量：≤300g，包括电池
2.2  软件参数
2.2.1  新建病历：可通过与医院HIS系统对接，输入门诊号、住院号、检查申请单号等设定好的关联ID，提取已有检查医嘱的对应患者信息，减少手工登记录入 
2.2.2  设置检测方案：利用软件设置的检测周期信息可通过计算机同步至动态血压监测仪，自动采集间隔可设置二十多种以上的测量间隔和测量时间，适用于各种不同的测量需求 
2.2.3  测量值列表：在录入监测仪记录的数据后，可查看对应动态血压数据，自动屏蔽无效数据和已删除的数据 
2.2.4  小时平均表：可将测量数据按小时为单位整理为一个列表 显示内容应包含编号、时间、读数、收缩压、舒张压、平均压、心率、脉压等信息 
2.2.5  血压趋势图：可显示血压数据的收缩压、平均压、舒张压、心率趋势图 
2.2.6  血压变化图：可显示血压数据的收缩压、舒张压、平均压、平均压拟合曲线、平均压变化率趋势图 
2.2.7  K线图：具备可显示血压高低压变化的 K 线图 
2.2.8  柱状图：可显示全天，白天和夜间的柱状图 
2.2.9  饼状图：可统计白天，夜间及全天收缩压、舒张压中大于一定值的血压值占全部值的比例 
2.2.10  血压关联图：可显示某点的收缩压和舒张压数值 
2.2.11  支持比较分析功能 可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析 
2.2.12  具备儿童血压模式，具备5个阶段的数据库 （需提供软件截图证明）
2.2.13  报告功能：可进行报告编写、保存、生成PDF及打印 具备报告助手，可提供丰富的报告诊断库和报告模板 
2.2.14  要求投标人所投设备免费接入医院的信息化管理平台，实现血压检查的申请、预约和登记、计价、血压采集和自动存储、检查报告处理、查询病人血压数据等 
2.3  配置清单
2.3.1  动态血压记录盒10个
2.3.2  动态血压分析软件1套
2.3.3  数据处理报告工作站1台
2.3.4  报告输出工作站（激光）1套
3、便携式心电图机（1台）
3.1  支持18导同步心电图采集，并支持同步12/15/16导联常规心电图（ECG）采集  
3.2  心电图机一体化设计，采集仪模块内置，不接受分离式
3.3  共模抑制比：≥100dB
3.4  耐极化电压：≥±980mV
3.5  频响范围：0.05-500Hz 
3.6  输入阻抗：≥110MΩ 
3.7  定标电压：1mV土1% 
3.8  灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±5% 
3.9  走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±5% 
3.10 多级采样率设置功能，最高采样率≥64000HZ 
3.11  设备小巧轻便，标配可移动台车，采集设备可适应多场景应用方式，便于出诊、床旁的心电图采集
3.12  显示屏：≥10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作 
3.13  设备重量：≤2kg 
3.14  设备支持摄像头扫描识别功能 
3.15  内置4G通信模块，不接受外置USB适配器等形式，设备应同时支持2.4GHz/5GHz双频段Wi-Fi 
3.16  支持12、15、16、18导联同步心电图检查采集、报告功能 
3.17  儿童模式：支持儿童9通道模式 
3.18  支持设置采集时保存原始数据 
3.19  提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式 
3.20  可根据临床实际使用环境，配置急诊模式或病房;
3.21  具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表 
3.22  支持下载心电图报告，并本机显示 
3.23  支持空间向量心电图、时间向量心电图采集与报告功能 
3.24  支持心室晚电位采集与报告功能 
3.25  支持心率变异及多阶段心率变异采集与报告功能 
3.26  支持心电离散度分析、心得安试验检查、阿托品试验检查报告的功能
3.27 具备危急值管理功能,可以在心电图报告界面进行危急值标记、危急内容填写的操作 
3.28  消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒 
3.29  心电图机软件系统具备接口交互功能：可自动从医院系统提取患者信息，无需人工录入 将患者当前检查项目的检查状态、检查报告回传，实现患者信息提取和报告回传功能 
3.30  心电图机软件系统具备实时交互会诊功能：床边心电图数据可以通过设备软件实现WIFI上传，数据上传到心电图室实现远程会诊，诊断报告完成后可以在医生工作站系统和心电图机的软件系统上实时看到诊断报告，实现数据实时交互会诊 
3.31  心电图机软件系统具备数据归档功能:要求支持数据备份与归档功能，保证心电图机数据完善和数据安全 
3.32  要求投标人所投设备免费接入医院的信息化管理平台，实现心电图检查的申请、预约和登记、计价、心电图采集和自动存储、检查报告处理、查询病人心电图数据等
3.33  配置清单
3.33.1  主机1台
3.33.2  台车1辆
4、心电图工作站（1台）
4.1  硬件参数
4.1.1  ECG输入：12导同步采集
4.1.2  输入阻抗：≥110MΩ 
4.1.3  输入回路电流：≤0.1μA
4.1.4  噪声水平：≤15μVp-p
4.1.5  共模抑制比：≥60dB
#4.1.6  频率响应：0.5-150Hz 
4.1.7  时间常数：≥3.2s
4.1.8  采样率：≥4000HZ 
4.1.9  A/D转换：12bit
4.2  软件功能（分析软件）
4.2.1  具备描记和分析ECG（常规心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等功能 
4.2.2  用于医疗机构描记和分析FCG（频谱心电图）、VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图）  
4.2.3  支持12导心电+心向量同步采集技术：可同时支持WILLSON与FRANK两种导联，实现一次采集12导心电图与心电向量的数据  
4.2.4  具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可设置 
4.2.5  支持起搏心电采集功能
4.2.6  具备自动进行ST段分析，生成ST事件列表，并支持手动添加ST-T事件 
4.2.7  具备ST重分析，且测量点可根据波形手动调整，更进一步保证测量的准确性 
4.2.8  具备自动测量、自动诊断功能，能够自动给出自动测量值与自动诊断结果 
4.2.9  支持阿托品实验自动采集和15/18导联组合采集功能  
4.2.10  要求投标人所投设备免费接入医院的信息化管理平台，实现心电图检查的申请、预约和登记、计价、心电图采集和自动存储、检查报告处理、查询病人心电图数据等 
4.3  配置清单
4.3.1  主机1台
4.3.2  采集器1个
4.3.3  工作站1套
4.3.4  打印机1台
5、病人监护仪（儿童专用）（3台）
5.1  适用范围：需包含儿童，新生儿（注册证证明）生命体征检测 
5.2  显示器：≥10英寸彩色液晶屏 
5.3  操作方式：全触摸屏操作，支持手写和中文拼音输入法 
5.4  可测量参数：ECG3/5导联，Resp，NIBP，SpO2，PR，双通道Temp 
5.5  心电监测功能
5.5.1  心率测量范围：0，15至300 bpm 频率特性：0.05-150Hz 
5.5.2  QRS设别模式：包含儿童，新生儿 
5.5.3  支持测量VPC及报警 
5.5.4  支持ECG波形层叠显示以及7导ECG同屏同时显示，具备自动导联切换功能 
5.5.5  具备高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与AHA数据库符合度≥99.8% 
5.6  呼吸功能
5.6.1  呼吸测量范围：0至150 bpm 
5.6.2  APNEA（呼吸暂停）报警范围：5s至40s 
5.7  血氧饱和度测量功能 
5.7.1  显示范围：0% -100% 
5.7.2  波形灵敏度：×1/8、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8或自动 
5.7.3  支持PI灌注指数显示，以及SQI信号质量指示 
5.7.4  血氧饱和度探头防水等级≥IPX7 
5.8  无创血压功能
5.8.1  测量范围：0mmHg至300mmHg
5.8.2  测量模式：手动，定时，连续，腰麻，与生命体征报警联动、静脉穿刺模式 
5.8.3  显示项目：收缩压，舒张压，平均压，NIBP测量期间实时袖带压力，NIBP-PR 
5.8.4  袖带充气时间：新生儿≤7S 
5.9  标配双通道体温接口，测量范围：0到45℃ 
5.10  标配有创血压接口，一个接口可同时支持CVP和ART的监测 
5.11  呼吸末CO2监测功能
5.11.1  监测方法：主流法，可用于小儿和新生儿，测量范围0-150mmHg
5.11.2  支持插管和非插管患者的监测，预热时间≤11秒，防水等级≥IPX7 
5.12  防水防尘等级：≥IP22 
5.13  数据存储：≥120小时 趋势图，列表，NIBP列表，报警履历，不同回顾界面间时间同步链接 
5.14  具备≥120小时OCRG趋势图 
5.15  支持≥96小时的连续全息波形回顾, 波形可扩展或压缩 
5.16  当出现技术报警时，会自动显示与该报警相关的电子图解操作指南，可通过帮助菜单直接显示相关的学习菜单 
5.17  标配有线网口可直接连接中央监护仪，支持HL7数据输出标准 
5.18  具备自定义快捷功能键≥3个，可将常用功能设置为快捷功能按键 
5.19  跨床监护功能：支持同时同屏显示≥8床位患者生命体征数据，且具备跨床报警提示能力 
5.20  标配可充电锂离子电池，一块电池可持续监护≥6小时 
5.21  内置药物计算功能，可用于临床药物滴定计算 
5.22  支持HL7标准协议，HL7的数据输出兼容客户端模式和服务器模式，可以输出患者生命数据和波形 
5.23  可自定义每个参数的显示颜色，支持可选颜色数量≥12种 
5.24  主机重量≤4.0KG 
5.25  产品设计使用寿命≥10年 
5.26  配置清单
5.26.1  心电监护仪主机1台
5.26.2  心电导联线（三导联）1根
5.26.3  血压袖带1副
5.26.4  氧饱和探头1个
5.26.5  体温探头1个
5.26.6  内置热敏打印机1台
5.26.7  电池1个
6、生命体征监测仪（移动）（1台）
6.1  生命体征监测仪，具备无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉率和体温的基本参数监测功能
6.2  触摸彩色显示屏≥5英寸 
6.3  设备由主机、无创血压袖套、血氧传感器、快速体温模块、电池、底座组成 
6.4  支持点测模式、查房模式，可根据科室需要灵活切换测量模式 
6.5  机内扫码仪，可快速读取一维、二维码信息 
6.6  支持一次性干电池供电，同时支持选配2800mAh锂电池，
6.7  底座可拓展记录仪，可对测量结果进行快速打印 机内可存储≥10000条数据 
6.8  具有自动待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗 
6.9  具有脉搏调制音，通过声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 
6.10  支持快速自定义参数，满足科室护理的区分要求 
6.11  产品设计使用寿命≥6年 
7、遥测监护仪
7.1  遥测监护仪床边机参数（数量1拖6）
7.1.1  适用范围：成人，儿童，新生儿 
7.1.2  显示器：≥10.4英寸彩色液晶屏 
7.1.3  操作方式：全触摸屏操作，支持手写和中文拼音输入法 
7.1.4  可测量参数：ECG3/5导联，Resp，NIBP，SpO2，PR，双通道Temp 
7.1.5  心电监测功能
7.1.5.1  心率测量范围：0，15至300 bpm 频率特性：0.05~150Hz 
7.1.5.2   QRS设别模式：成人，儿童，新生儿 
7.1.5.3  支持测量VPC及报警 
7.1.5.4  支持ECG波形层叠显示以及7导 ECG同屏同时显示，具备自动导联切换功能 
7.1.5.5  具备高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与AHA数据库符合度≥99.8% 
7.1.6   呼吸监测功能
7.1.6.1  呼吸测量范围：0至150 bpm 
7.1.6.2   APNEA（呼吸暂停）报警范围：5s至40s 
7.1.7   氧饱和度监测功能
7.1.7.1  显示范围：0%-100%SpO2
7.1.7.2  波形灵敏度：×1/8、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8或自动 
7.1.7.3  支持PI灌注指数显示，以及SQI信号质量指示 
7.1.7.4  血氧饱和度探头防水等级≥IPX7，可升级血氧饱和度测量模块 
7.1.8  无创血压监测功能 
7.1.8.1  测量范围：0mmHg至300mmHg 
7.1.8.2  测量模式：手动，定时，连续，腰麻，与生命体征报警联动、静脉穿刺模式 
7.1.8.3  显示项目：收缩压，舒张压，平均压，NIBP测量期间实时袖带压力，NIBP-PR 
7.1.8.4  袖带充气时间：成人/儿童≤11S，新生儿≤7S 
7.1.9  标配双通道体温接口，测量范围：0到45℃ 
7.1.10  标配有创血压接口，一个接口可同时支持CVP和ART的监测 
7.1.11  标配呼吸末CO2监测
7.1.11.1  监测方法：主流法，可用于成人，小儿和新生儿，测量范围0-150mmHg 
7.1.11.2  支持插管和非插管患者的监测，预热时间≤11秒，防水等级≥IPX7 
7.1.11.3  当监测呼吸末时，支持CVP中心静脉压自动校准功能，消除机械呼吸引起的干扰 
7.1.12  防水防尘等级：≥IP22 
7.1.13  数据存储：≥120小时 趋势图，列表，NIBP列表，报警履历，不同回顾界面间时间同步链接 
7.1.14  具备≥120小时OCRG趋势图 
7.1.15  支持≥96小时的连续全息波形回顾, 波形可扩展或压缩 
7.1.16  当出现技术报警时，会自动显示与该报警相关的电子图解操作指南，可通过帮助菜单直接显示相关的学习菜单  
7.1.17  标配有线网口及无线模块，可直接连接中央监护仪，支持HL7数据输出标准 
7.1.18  具备自定义快捷功能键≥3个，可将常用功能设置为快捷功能按键 
7.1.19  跨床监护功能：，支持同时同屏显示≥8床位患者生命体征数据，且具备跨床报警提示能力 
7.1.20  标配可充电锂离子电池，一块电池可持续监护≥6小时 
7.1.21  内置药物计算功能，可用于临床药物滴定计算 
7.1.22  支持HL7标准协议，HL7的数据输出兼容客户端模式和服务器模式，可以输出患者生命数据和波形 
7.1.23  可自定义每个参数的显示颜色，支持可选颜色数量≥12种
7.1.24  主机重量≤3.5KG
7.1.25  产品设计使用寿命≥10年
7.2  中央监护工作站参数（数量1套）
7.2.1  显示屏≥23英寸，支持≥1920×1080分辨率 
7.2.2  操作系统配置：windows 10专业版及以上 
7.2.3  支持双屏显示，主持主副屏模式或双主屏模式，单台中央站支持最大连接终端数量≥48床 
7.2.4  单屏显示最大床位数≥48床，可显示患者数据和波形 
7.2.5  全床位界面，可显示最大波形通道数≥96通道 
7.2.6  全床位界面具备自定义功能键数量≥9个 
7.2.7  单床位界面可显示波形通道数≥16通道，可显示参数数量≥130个 
7.2.8  每个床位具备自定义快捷键数量≥6个 
7.2.9  每床位可存储≥240小时，16通道的波形 
7.2.10  每个床位支持≥10000个报警事件 
7.2.11  每个床位具备独立的SpO2趋势图和直方图，可统计分析患者24小时内SpO2低于阈值的次数和最长时长，以及24小时的平均值，最大和最小值 
7.2.12  支持≥23种心律失常分析功能，包含房颤，以及12导ECG报告的打印 
7.2.13  所有数据回顾画面，时间同步链接 
7.2.14  具备ECG波形分线规和游标卡尺功能，可自动计算RR，PR，Q-T，QTc，ST等心电图相关参数，可对异常波形进行分析，并登录到异常心律列表里 
7.2.15  具备每床位遥测发射盒电池电量显示以及电量不足报警 
7.2.16  可预设至少三个报警模板，患者入床时直接应用报警模板即可，无需独立设置每一个参数 
7.2.17  可对监测的床位进行组别管理，每个组别使用不通背景颜色区分 最多可设置≥10个组别 
7.2.18  具备全床位报警趋势分析功能，可同屏显示至少24床的患者报警趋势图 
7.2.19  具备退床患者数据回顾功能，可显示每退床患者≥240小时波形和数据，以及报警历史 近期退床患者再入床，将保留退床前的数据和波形 
7.2.20  具备RS-232，HL7波形输出等功能 
7.2.21  支持同一网络内同品牌监护设备最大联网数量不低于1000台 
7.2.22  支持连接时间服务器进行时间同步功能 
7.2.23  支持aEEG趋势图保存和回顾功能 
7.2.24  具备遥测信号场强指示功能，可最多同时显示8通道遥测信号的场强趋势图 
7.2.25   心电监护监测显示
7.2.25.1  支持成人、儿童和新生儿QRS检测 
7.2.25.2  支持QTc和QRSD参数显示 
7.2.25.3  支持异常QRS波形标记及注释功能，可对正常QRS、室性早搏、起搏波，干扰波进行分类并标记 
7.2.25.4  可保存并输出心律失常片段文件，文件以PNG格式输出给第三方系统或存储装置 
7.2.26  无创血压监测显示
7.2.26.1  可支持手动，连续和定时设置测量血压，支持远程控制床边监护仪测量血压 
7.2.26.2  支持手动设置或自动设置报警的上下限范围 
7.2.27  有创血压监测显示
7.2.27.1  支持PPV、SPV、CPP的显示功能 
7.2.27.2  支持远程设置IBP的标签，具备至少20个标签名称可选 
7.2.28  支持CCO的显示，报警设置范围包含0.5-20L/min，CCI的显示，报警设置范围0.5-20L/min/m2 
7.2.29   具备生命体征输出查看功能，可将退床患者的数据和波形自动保存到网络存储服务器，进行集中管理与查看 
7.3  配置清单
7.3.1  遥测监护仪床边机6台
7.3.2  心电导联线（三导联）6根
7.3.3  血压袖带6副
7.3.4  氧饱和探头6个
7.3.5  体温探头6个
7.3.6  内置热敏打印机6台
7.3.7  电池6个
7.3.8  遥测中央站1台
7.3.9  报告工作站1台
8、动态葡萄糖监测系统-1（10个）
8.1  功能：对获取的患者血糖数据进行传输、显示和分析处理 
8.2  设备协同：血糖监测与治疗数据同一界面显示、辅助精准调糖
8.3  自动上传：血糖数据自动上传
8.4  实时报警：高低血糖实时报警、保障患者安全
8.5  血糖检测范围≥1.1-33.3mmol/L
8.6  血酮检测范围≥0.2-8.0mmol/L
8.7  尿酸检测范围≥150-1200μmol/L
8.8  显示窗口：触摸功能的液晶，显示测试过程及测试结果
8.9  具备扫描键
8.10  内置锂电池
8.11  内置 4G SIM卡 
8.12  通信 WIFI：2.4G/5G，需要5G WIFI PA
8.13  通信BT：≥BT5.0
8.14  具备NFC功能
8.15  仪器支持近距&光感
8.16  具有重力传感器
8.17  具有防尘防水功能
9、动态葡萄糖监测系统-2（40个）
9.1  功能： 患者连续血糖监测适用人群
9.2  适用人群：≤18岁及以上糖尿病患者
9.3  形态：一体式葡萄糖传感器包含葡萄糖传感器和贴敷器
9.4  植入部位：至少包含上臂后外侧、腹部
9.5  针头 :≤1根软针
9.6  传输:至少包含蓝牙、无线
9.7  是否校准：免校准
9.8  具备实时上报功能
9.9  数据记录：每≤3分钟1个血糖数据
9.10  进液防护等级：≥IP68防尘等级为6,防水等级为8
9.11  使用期限：≥14天
9.12  寿命：≥12个月
9.13  监测范围：≥0mmol/L-25.0mmol/L36-450mg/dL

9.3 供货期要求
9.3.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.3.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.5 安装调试要求
由原厂工程师对设备进行调试。
[bookmark: _Toc29954][bookmark: _Toc243923370]10 人员及设备配备要求
[bookmark: _Toc25612]投标人为本项目配备专业人员及设备，确保本项目顺利实施。
[bookmark: _Toc243923371]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc14288][bookmark: _Toc243923372]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2 具体服务措施
12.2.1  设备整机原厂保修≥3年，保修期内开机率≥95%，如达不到此要求，保修期将相应顺延，保修期内免费更换零配件及免收维修工时费，保修期满后永久维修并免收维修工时费，整机延保价格不高于整机购买合同金额的6% 保修期内提供1年2次免费保养
12.2.2  提供24小时联络方法，报修相应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位 如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机 
12.2.3  供应商负责设备安装并提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，以医院设备培训记录单及培训考核表为准，操作培训时需提供笔试考核记录 
12.2.4  如有专用工具，供应商应向买方提供设备维护的专用工具，免费连接至医院所需连接的相关系统（如PACS、HIS、RIS等），提供软件终生免费升级 
12.2.5  供应商提供的货物应是全新的、未使用过的，验收时距生产日期不得超过6个月 在货物按约定时间到达使用单位后，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用 
12.2.6  设备安装并经使用培训后，经过2周的试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算 
 12.3使用周期服务
	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件
	供应年限≥10年
	投标人根据所投产品自报维修零配件清单与价格(市场价)，承诺配件以不高于清单报价8折供应。

	2
	运营、维护、升级
	质保期满后≥7年
	投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。
(1) 日常维护方案及收费标准
(2) 发生故障后的应急响应方案及收费标准



[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc243923373]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc243923374]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc243923375]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc243923376]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc243923377][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc7129][bookmark: _Toc243923378]16 节能产品政府采购（本项目不适用）
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc12666][bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc243923379]17环境标志产品政府采购（本项目不适用）
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc243923380][bookmark: _Toc14894][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc13049][bookmark: _Toc243923381]19 规范进口产品政府采购（本项目不适用）
19.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。
19.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc210][bookmark: _Toc243923382]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc23498][bookmark: _Toc243923383]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
[bookmark: _GoBack]
