[bookmark: _Toc243920208]一、说明
[bookmark: _Toc243920209]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。


[bookmark: _Toc243920210]二、项目概况
[bookmark: _Toc243920211]2 项目名称
项目名称：医用外科内窥镜设备
[bookmark: _Toc243920212]3 项目地点
地点：上海市浦东新区新场镇牌楼东路588号。
[bookmark: _Toc243920213]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：脊柱微创椎间孔镜内窥镜系统（1台），膀胱软镜（1台），输尿管硬镜（2根），膀胱镜（4根）
4.2 交付日期：自合同签订之日起60天，具体可自报，不得超过规定期限。
[bookmark: _Toc243920214]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc243920215]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc243920216]7 结算原则和支付方式
7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc243920217]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc243920218]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc243920219]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	脊柱微创椎间孔镜内窥镜系统
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	核心产品

	2
	膀胱软镜（电子膀胱肾盂镜）
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	核心产品

	3
	输尿管硬镜
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	2根
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	4
	膀胱镜
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	4根
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
	序号
	组件名称
	数量
	备注

	1脊柱微创椎间孔镜内窥镜系统

	1.1
	4K高清医用内窥镜摄像光源系统主机
	1台
	II类

	1.2
	经皮脊柱内镜
	2根
	II类

	1.3
	经皮脊柱内窥镜手术器械
	1套
	I类和II类

	1.4
	 UBE器械
	1套
	I类和II类

	1.5
	手术动力系统
	1台
	II类

	1.6
	等离子手术设备
	1台
	III类

	2膀胱软镜（电子膀胱肾盂镜）

	2.1
	主机
	1台
	II类

	2.2
	膀胱软镜
	1根
	II类

	2.3
	输尿管硬镜
	1根
	II类

	2.4
	检查床
	1个
	

	2.5
	尿动力设备
	1套
	II类

	3输尿管硬镜

	3.1
	输尿管硬镜
	2根
	II类

	4膀胱镜

	4.1
	膀胱镜
	4套
	II类


说明：投标人不得对表内产品组件数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
1、脊柱微创椎间孔镜内窥镜系统（1台）
1.1  4K高清医用内窥镜摄像光源系统主机：
1.1.1  4K高清摄像系统  
1.1.2  支持同步录制4K（3840×2160分辨率）  
1.1.3  4K摄像头输出分辨率3840×2160  
1.1.4  操作界面为≥7寸液晶屏显示  
1.1.5  操作界面具有中文和英文语言设置，默认简体中文  
1.1.6  4K摄像系统的静态图像宽容度的标称值≥130  
1.1.7  具备白平衡、十个场景模式选择、拍照、录像、冻结，数字变倍、图像翻转、图像偏移等功能  
1.1.8  具有增益调节，色彩、饱和度、对比度、锐度、降噪、动态范围等图像调节功能  
1.1.9  光输出接口为通用接口，支持多品牌导光束  
1.1.10  可增加用户预设定参数≥10个，具有用户访问控制功能  
1.1.11  USB3.0接口≥3个，可通过USB接口连接键盘、鼠标、USB；存储设备等外设  
1.1.12  支持多种输出端口,  HDSDI、HDMI、DVI等通讯接口  
1.2  冷光源参数（可内置与摄像主机一体，也可分体）：
1.2.1  内置≥80wLED冷光源  
1.2.2  冷光源色温3000K-7000K，显色指数≥94  
1.2.3  在红外（300nm-1700nm）波长范围的辐通量和光通量比值应≤6mW/lm  
1.2.4  支持10级光源亮度调节  
1.2.5  配备4K摄像系统专用纤维导光束  
1.2.6  配备≥32寸，4K专用动态图像高清液晶监视器一台  
1.3  摄像头功能参数：
1.3.1  摄像头传感器CMOS晶片，垂直分辨率≥1500线  
1.3.2  扫描方式：逐行扫描  60帧率
1.3.3  4K摄像头信噪比≥50dB  
1.3.4  摄像头按钮≥3个  每个按钮可独立编程超过10个以上参数  
1.3.5  摄像头封装：双密封封装，电路独立分装，具有防水防震耐摔  
1.3.6  摄像头防水等级  IPX7  
1.3.7  摄像头线缆插头重量≤0.6Kg  
1.3.8  摄像头支持高温高压灭菌
1.4  经皮脊柱内镜参数要求：
1.4.1  视向角≥30°  
1.4.2  视场角≥75°
1.4.3  中心角分辨力≥3.2[C/(°）]
1.4.4  工作通道直径≤3.7mm    
1.4.5  外径6.0-6.5mm
1.4.6  工作长度≥181mm
1.4.7  支持耐高温高压消毒
1.5  经皮脊柱内窥镜手术器械
1.5.1  斜口工作鞘管1支，直径≥7mm，工作长度≥165mm，前端角度≥30°
1.5.2  双通道扩张器1支，直径≤6.3mm
1.5.3  扩张式通道管1支，工作长度≥320mm，外径≥2.9mm
1.5.4  扩张式通道管1支，工作长度≥310mm，外径≥3.9mm
1.5.5  扩张式通道管1支，工作长度≥290mm，外径≥4.9mm
1.5.6  扩张式通道管1支，工作长度≥280mm，外径≥5.9mm
1.5.7  扩张式通道管1支，工作长度≥260mm，外径≥6.9mm
1.5.8  扩张式通道管1支，工作长度≥230mm，外径≥7.9mm
1.5.9  内窥镜手术钳1把，直径≤2.8mm，工作长度≥350mm
1.5.10  内窥镜手术钳1把，上翘，直径≥2.8mm，工作长度≥350mm
1.5.11  内窥镜手术钳1把，直径≥3.0mm，工作长度≥350mm
1.5.12  咬骨钳1把，直径≥3.0mm，工作长度≥330mm
1.5.13  咬切钳1把，直径≤2.8mm，工作长度≥350mm
1.5.14  咬切钳1把，上翘50°，直径≥2.5mm，工作长度≥340mm
1.5.15  神经剥离子1支，直径≥2.5mm，工作长度≥350mm
1.5.16  神经剥离子1支，勾形，直径≥2.5mm，工作长度≥290mm
1.5.17  骨锤，前端直径≥24mm
1.5.18  固定针≥5支，直径≥1.6mm，工作长度≥225mm
1.5.19  定位高弹导丝10支，长度≥400mm
1.5.20  可视环锯1支，杆外径≥7.5mm
1.5.21  环锯工作套筒1支，外径≥8.5mm  
1.5.22  镜子清洁刷1把
1.5.23  器械清洁刷1把
1.5.24  C臂下辅助定位网格1支
1.5.25  消毒灭菌消毒篮（镜子）1个
1.5.26  消毒灭菌消毒篮（综合）1个
1.6  内镜
1.6.1  视向角0°，视角≥100°
1.6.2  直径4.0mm，工作长度≥170mm
1.6.3  视场中心角分辨率≥3.2{C/(°)}
1.6.4  蓝宝石物镜前窗，有效景深0-80mm
1.6.5  D65显色指数Ra≥90，畸变控制量≤15%
1.6.6  内窥镜能够高温高压消毒
1.7  UBE器械及配置
1.7.1  镜鞘一组2支，含鞘芯一支，工作长度≥110mm
1.7.2  各种规格和形状的髓核钳一组，包括直、上翘髓核各1支，直径4.5mm，工作长度≥200mm
1.7.3  剪切钳1支，直径4.0mm，工作长度≥200mm
1.7.4  导向牵开器一组3支，宽度4mm-15mm，工作长度≥108mm
1.7.5  各种规格的椎板咬骨钳，含手柄，直径1mm-5mm不等，工作长度≥200mm
1.7.6  骨锤1支，直径25mm，长度≥220mm
1.7.7  套筒1支，工作长度≥110mm
1.7.8  植入棒压入器一组，包含植骨推棒、Cage调整器，直径≤8mm，工作长度≥170mm
1.7.9  神经剥离器一组，包含双头两个、肌肉剥离器1个，工作长度155mm-295mm
1.7.10  各种规格的双通道骨刀一组，分别为直形、弯形、左弯、右弯、三角形等，宽5mm，长度≥250mm
1.7.11  骨探针1支，直径1.7.0mm，工作长度≥210mm
1.7.12  扩张器一组6支，含扩张器芯一支，直径≥4.5mm，长度100mm-200mm
1.7.13  骨定位针2支，直径5.0mm，工作长度≥210mm
1.7.14  各种形状的骨刮匙一组，包含双通道、终板分离器等，直径3mm-6mm，工作长度≥180mm
1.7.15  植骨漏斗1支，直径6.5mm，长度≥180mm
1.7.16  骨铰刀一支，直径8mm，长度≥200mm
1.7.17  镜子清洁刷1把
1.7.18  器械清洁刷1把
1.7.19  C臂下辅助定位网格1支
1.7.20  内镜消毒蓝1支
1.7.21  UBE器械消毒盒1个
1.7.22  椎板钳消毒盒1个
1.8  手术动力系统技术参数
1.8.1  主机：主机彩色液晶屏≥7寸，触摸式菜单操作界面  
1.8.2  主机：高速微电机转速≥40000rpm
1.8.3  主机：主机具有双输出接口，可同时接两种功能手柄  
1.8.4  主机可连接动力磨钻手柄，刨削手柄  
1.8.5  主机：具备声光文字报警及提示功能  
1.8.6  主机：动力手柄最大扭矩：≥1.8N.m  
1.8.7  主机：主机具有手柄自动识别功能  
1.8.8  主机：BF型电气安全设计和主机IPX1防护  
1.8.9  主机：具备灌注泵功能，用于术中灌注或冲洗  
1.8.10  主机：灌注泵最大流量调节≥1400毫升/分钟  
1.8.11  主机：灌注泵控制方式：具有联动功能，灌注泵在手柄启动时可自动增加压力和流量  
1.8.12  主机：灌注泵状态监测及预警：具备压力动态监测及报警，可配一次性或复用型泵管  
1.8.13  主机：灌注泵压力调节：压力调节范围：0-250mmHg，可选压力自动控制模式  
1.8.14  脚踏开关：线缆长≥2.5m，无级调速，可进行功能切换及注水流量调节  
1.8.15  脚踏开关：防水等级≥IPX8，防滑、防侧翻  
1.8.16  手柄：可适配70mm-355mm有效工作长度磨钻头  
1.8.17  手柄：直手柄最高转速≥80000r/min  
1.8.18  手柄：为保护术中操作安全，手柄按键具有选择功能  
1.8.19  手柄：可高温高压消毒
1.8.20  手柄：马达最大输出功率≥130W  
1.8.21  手柄：可高温高压消毒  
1.8.22  手柄：手柄种类≥2种，包括动力手柄，刨削手柄  
1.9  等离子手术设备
1.9.1  工作频率：≥110kHz  
1.9.2  设备得额定电压和频率：100-240V，50/60Hz  设备输入功率：450VA  
1.9.3  主机工作模式：具备切割（CUT）模式和凝血（COAG）模式  
1.9.4  工作档位：CUT模式档位调节范围：≥9档  COAG模式档位调节范围：≥5档  
1.9.5  防电击的程度分类：防除颤BF型应用部分  
1.9.6  最大输出功率：≥300W@300ohms  
1.9.8  运行模式分类：间歇加载连续运行，运行300s，停止10s  
1.9.9  对进液的防护等级：IPX8  
1.9.10  双踏板结构：分别控制切割、凝血能量输出  
2、膀胱软镜（1台）
2.1  视场角100°  
2.2  视向角0°  
2.3  景深3-150mm  
2.4  插入部外径≤4.9mm，工作通道≥2.2mm  
2.5  工作长度≥380mm  
2.6  弯曲角度向上≥210°/向下≥130°  
2.7  使用期限：有效期为5年可耐受1000次消毒  （提供证明材料）
2.8  中心分辨率≥12线对/毫米（提供证明材料）  
2.9  像素≥100万  
2.10  色彩还原能力不低于4级  
2.11  图像无明显几何失真  
2.12  采用LED光源照明，结构稳定，亮度可调节  
2.13  光照度≥500l×  
2.14  采用电子成像技术  
2.15  配合图像处理器搭配外接监视器电脑均可使用  
2.16  通过视频连接线可连接手机、iPad、笔记本电脑等直接成像显示  
2.17  内窥镜与图像处理器采用航空插头功能，稳定耐用  
[bookmark: _Hlk118722381]2.18  内窥镜支持热拔插，5秒内出图，保证图像显示稳定  
2.19  具有拍照录像以及回放功能  
2.20  具有图像冻结后屏幕双屏显示对比功能、具备缩放功能  
2.21  支持自定义按键设置  
2.22  具有手动、自动白平衡功能  
2.23  自带LED光源，无需冷光源，自动防雾，无需预热  
2.24  内窥镜密封达到IPX7级  
2.25  内窥镜可耐受低温等离子、环氧乙烷等灭菌  
2.26  电子内窥镜图像处理器主机
2.26.1  屏幕尺寸：10.1寸显示屏，外接SD卡存储，可以根据需求自主选择SD卡内存大小  
[bookmark: _Hlk105414694]2.26.2  输出分辨率：1280×800  
2.26.3  信号输出接口：HDMI高清视频输出2路接口，可同时外接2个显示器显示  
2.26.4  具备调光、拍照、录像、图像缩放、回放预览等功能  
2.26.5  内置电池，连续工作时间不低于180分钟  
2.26.6  具有电池低电量提醒功能，当电池电量低于25%时，显示屏左上角会进行电量提示  
2.26.7  显示器后置手提挂置结构，可以实现显示屏挂置或者支撑摆放于桌面上，便于多种使用场景  
2.26.8  显示屏具备按键功能，手术使用时便于多人调试操作使用  
2.27  配置清单
2.27.1  主机全套
2.27.2  膀胱软镜1套
2.27.3  输尿管硬镜6/7.5F1根
2.27.4  检查床1个
2.27.5  尿动力设备1套（灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式  测压方式：水测压+气测压；尿流率测定范围：0～50mL/s，牵引长度：≥280mm  灌注率误差≤2％；主机一体式推注泵检测项目：尿流率测定、充盈期膀胱功能测定、同步测定、尿道功能测定、压力/流率分析、膀胱顺应性分析、漏尿点分析）
3、输尿管硬镜（2根）
3.1  一体式纤维半硬性镜
3.2  具备偏置目镜
3.3  镜鞘头端直径为6Fr，尾端直径为7.5Fr，渐粗，更容易进入输尿管腔内
3.4  视向角：5度，避免器械刚刚进入时的盲区，最大限度防止意外
3.5  工作长度≥430mm  
3.6  最小器械孔道≤1.4mm（提供证明材料）
3.7  工作通道可通过1把4  Fr器械，或2把2.4  Fr器械，或碎石杆
3.8  照明镜体光效≤0.18（提供证明材料）
3.9  综合镜体光效≤0.17（提供证明材料）
3.10  综合边缘光效≤0.01（提供证明材料）
3.11  有效光角度≥2300cd/m²·lm（提供证明材料求）
3.12  视场角：≥87度（提供证明材料）
3.13  景深范围：≤6-22mm（提供证明材料求）
3.14  对A显色指数Ra≥95，对D65显色指数Ra≥90
3.15  角分辨力：≥0.80C/(°)，工作距离≥10mm（提供证明材料）
3.16  镜身具有配套光纤直径数字标示和颜色色环标示
3.17  镜身具有镜子视向角度数字标示和颜色色环标示
3.18  镜身具有器械通道尺寸数字标示
3.19  独立进/出水接口
3.20  双器械通道入口，全程直形器械通道、双层密封防漏设计  
3.21  镜头的前端有小的凸起，可以帮助医生更便捷的寻找通道
3.22  自动压扣式阀门设计
3.23  可兼容各品牌摄像系统及导光束
3.24  可低温等离子、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力
3.25  配置
3.25.1  输尿管硬镜2根
3.25.2  鼠齿抓钳4把
[bookmark: _GoBack]
4、膀胱镜（4套）
4.1  视向角：0°、30°、70°各1根（每套）
4.2  视场角：≥60°
4.3  镜管直径：φ4.0mm  
4.4  景深范围：5mm～50mm
4.5  工作长度：≥300mm  
4.6  分辨率：≥8.34lp/mm(物距20mm)  
4.7  导向器自锁装置,分体式  
4.8  宝石镜片  
4.9  全医用不锈钢  
4.10  镜鞘：F18×2、F21×1（每套）  
4.11  镜鞘长度：230mm  
4.12  导光束：长度≥2.5m×4
4.13  闭孔器与镜鞘配套的型号各1根（每套）
4.14  取石活检钳、异物钳各1根（每套）

9.3 供货期要求
9.3.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.3.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.5 安装调试要求
由原厂工程师对设备进行调试。
[bookmark: _Toc29954][bookmark: _Toc243920220]10 人员及设备配备要求
[bookmark: _Toc25612]投标人为本项目配备专业人员及设备，确保本项目顺利实施。
[bookmark: _Toc243920221]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc243920222][bookmark: _Toc14288]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2 具体服务措施
12.2.1  脊柱微创椎间孔镜内窥镜系统设备、膀胱软镜设备、输尿管硬镜设备、膀胱镜设备整机原厂保修≥3年  保修期内开机率＞95%，如达不到此要求，保修期将相应顺延；保修期内免费更换零配件及免收维修工时费，保修期满后永久维修并免收维修工时费，整机延保价格不高于整机购买合同金额的5%  保修期内提供1年2次免费保养  
12.2.2  提供24小时联络方法，报修相应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位  如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机  
12.2.3  供应商负责设备安装并提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，以医院设备培训记录单及培训考核表为准，操作培训时需提供笔试考核记录  
12.2.4  如有专用工具，供应商应向买方提供设备维护的专用工具，免费连接至医院所需连接的相关系统(如PACS、HIS、RIS等），提供软件终生免费升级  
12.2.5  供应商提供的货物应是全新的、未使用过的，验收时距生产日期不得超过12个月  在货物按约定时间到达使用单位后，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用  
12.2.6  设备安装并经使用培训后，经过2周的试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算
 12.3使用周期服务
	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件
	供应年限≥10年
	投标人根据所投产品自报维修零配件清单与价格(市场价)，承诺配件以不高于清单报价8折供应。

	2
	运营、维护、升级
	质保期满后≥7年
	投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。
(1) 日常维护方案及收费标准
(2) (2)发生故障后的应急响应方案及收费标准




[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc243920223]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc243920224]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc243920225]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc243920226]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc243920227][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc7129][bookmark: _Toc243920228]16 节能产品政府采购（本项目不适用）
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc12666][bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc243920229]17环境标志产品政府采购（本项目不适用）
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc243920230][bookmark: _Toc14894][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc13049][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc243920231]19 规范进口产品政府采购（本项目不适用）
19.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。
19.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc243920232][bookmark: _Toc210]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc23498][bookmark: _Toc243920233]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。



