[bookmark: _Toc234394945]一、说明
[bookmark: _Toc234394946]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10招标文件中要求提供的技术支持资料，是指能够客观、完整、准确、真实反映投标产品资质合规性、技术参数、性能指标、产品规格及技术标准的各类有效佐证文件，外文资料须同步附带规范中文译本。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
[bookmark: _Toc234394947]二、项目概况
[bookmark: _Toc234394948]2 项目名称
项目名称：彩色多普勒超声诊断仪-4
[bookmark: _Toc234394949]3 项目地点
地点：上海市浦东新区范围内（采购人指定地点）。
[bookmark: _Toc234394950]4 招标范围与内容
4.1项目背景及现状
提升诊疗精准度与工作效率，满足日益增长的临床需求与学科发展需要，助力临床科室高质量服务患者。
4.2 项目招标范围及内容
项目招标范围及内容：彩色多普勒超声波诊断仪（心脏超声），数量5台，具体参数要求详见招标需求。本项目最高限价为 8,640,000.00元。
4.3供货期：自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训，具体可自报（具体根据使用方机房情况予以执行），不得超过规定时限。
[bookmark: _Toc234394951]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc234394952]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc234394953]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc234394954]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc234394955]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc234394956]9 招标内容与质量要求
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]9.1 供货清单
	序号
	产品名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	保修期
	备注
	所含组件

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（心脏超声）配置1
	三类
	详见9.2设备技术参数
	3台
	自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训，具体可自报（具体根据使用方机房情况予以执行），不得超过规定期限。
	整机原厂全保（含探头）≥3年（提供厂家盖章承诺）
	
	详见组件清单

	2
	彩色多普勒超声诊断仪（心脏超声）配置2
	三类
	
	1台
	
	
	
	

	3
	彩色多普勒超声诊断仪（心脏超声）配置3
	三类
	
	1台
	
	
	
	


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
组件清单
	序号
	组件名称
	数量
	备注

	配置1（单台配置，共3套）

	1.1
	超声主机
	1台
	

	1.2
	心脏相控阵探头
	1把
	

	1.3
	腹部凸阵探头
	1把
	

	1.4
	三维经食道探头
	1把
	

	1.5
	高频线阵探头
	1把
	

	1.6
	报告工作站
	1套
	

	1.7
	自动室壁运动定量软件包
	1个
	

	1.8
	自动左室应变定量软件包
	1个
	

	1.9
	自动二维心功能定量软件包
	1个
	

	1.10
	自动测量（2D和多普勒）软件包
	1个
	

	配置2（单台配置，共1套）

	2.1
	超声主机
	1台
	

	2.2
	心脏相控阵探头
	1把
	

	2.3
	腹部凸阵探头
	1把
	

	2.4
	线阵探头
	1把
	

	2.5
	腔内探头
	1把
	

	2.6
	容积探头
	1把
	

	2.7
	容积相关软件包（具备四维成像功能、容积厚层成像功能、容积测量功能、实时容积图像渲染功能、容积描迹功能、容积断层成像功能、颅内容积测量功能、胎儿面部容积成像功能、胎心容积切面成像功能、胎心率测量功能、胎心组织追踪定量分析功能、彩色三维成像功能、盆底超声测量功能、卵泡测量功能等）
	1套
	

	2.8
	报告工作站
	1套
	

	2.9
	自动室壁运动定量软件包
	1套
	

	2.10
	自动左室应变定量软件包
	1套
	

	2.11
	自动二维心功能定量软件包
	1套
	

	2.12
	自动测量（2D和多普勒）软件包
	1套
	

	配置3（单台配置，共1套）

	3.1
	超声主机
	1台
	

	3.2
	心脏相控阵探头
	1把
	

	3.3
	腹部凸阵探头
	1把
	

	3.4
	线阵探头
	2把
	

	3.5
	腔内探头
	1把
	

	3.6
	报告工作站
	1套
	

	3.7
	自动室壁运动定量软件包
	1套
	

	3.8
	自动左室应变定量软件包
	1套
	

	3.9
	自动二维心功能定量软件包
	1套
	

	3.10
	自动测量（2D和多普勒）软件包
	1套
	


说明：投标人不得对表内产品组件数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：提升诊疗精准度与工作效率，满足日益增长的临床需求与学科发展需要，助力临床科室高质量服务患者。
9.2.2 具体技术参数指标要求
9.2.2.1主要技术参数
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声波诊断仪（心脏超声）

	产品技术规格
	主机具备≥4个可激活、可互换通用探头接口，支持单晶体探头≥10个
	是

	2
	
	
	具备触摸屏与主显示器实时同步显示动态图像的功能，并进行图像调节
	是

	3
	
	
	系统最大成像深度≥50cm
	是

	4
	
	
	提供成人心脏相控阵三维探头（经食管）探头材质为单晶体，频率范围至少包含3-8Mhz，经食管三维成像角度≥100˚×100˚
	是

	5
	
	
	具有侧向增益补偿技术，支持相控阵、矩阵探头等，增益调节：2D/Color/Doppler， TGC分段≥8，LGC分段≥8，取样宽度范围至少包含：0.5～20mm
	是

	6
	
	
	具备自动左心耳三维定量工具，能自动识别左心耳结构，并自动追踪、描记、获取左心耳开口相关参数
	是

	7
	
	
	具有三维自动右心室定量：自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图
	是

	8
	
	
	具备线阵单晶体探头，阵元数≥1800；具备儿童单晶体心脏探头，且最高频率≥9MHz，成像角度≥120°
	是

	9
	
	
	具备腔内单晶体探头，具有腔内弹性成像技术，具有AI囊实性结构鉴别弹性成像技术
	是

	10
	
	
	具备实时任意多平面成像：同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向，支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影、自动定量等多种模式下应用
	是

	11
	
	
	具备三维心腔成像功能：应用于所有心脏容积图像，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系
	是

	12
	
	
	具备自动组织瓣环位移能够追踪二尖瓣和其他瓣环随时间运动轨迹，计算瓣环位移随时间变化曲线，支持参数化显示瓣环平面运动
	是


[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66]说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。
9.2.2.2投标产品综合性能

	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声波诊断仪
	产品技术规格
	具有超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理，同步进行多个声束的形成、采集和处理
	否

	2
	
	
	显示器尺寸≥22英寸，对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜
	否

	3
	
	
	操作面板的液晶触摸屏尺寸≥12英寸，具备通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转
	否

	4
	
	
	触摸屏可与主显示屏实时同步显示动态图像，并在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整
	否

	5
	
	
	显示器具有全屏显示扫查图像，至少包括二维、彩色、频谱和实时三维等
	否

	6
	
	
	通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，具备同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换
	否

	7
	
	
	可支持单晶体探头≥10支
	否

	8
	
	
	所有矩阵探头均采用单晶体材质，可支持单晶体矩阵实时三维探头≥7支
	否

	9
	
	
	具备数字化二维灰阶成像及M型显像单元
	否

	10
	
	
	具有M型及解剖M型技术
	否

	11
	
	
	具有脉冲反向谐波成像技术
	否

	12
	
	
	具有彩色多普勒成像技术
	否

	13
	
	
	具有彩色多普勒能量图技术
	否

	14
	
	
	具备数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和High PRF）
	否

	15
	
	
	动态范围≥390dB
	否

	16
	
	
	具有智能全域聚焦技术
	否

	17
	
	
	具备实时双同步/三同步功能
	否

	18
	
	
	内置DICOM 3.0 标准输出接口
	否

	19
	
	
	提供内置一体化超声工作站
	否

	20
	
	
	主机内置硬盘≥2TB
	否

	21
	
	
	二维灰阶成像单元具备宽频、变频探头，频率具体数值均在屏幕上显示
	否

	22
	
	
	具有自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，适用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥5级），支持所有探头。
	否

	23
	
	
	具备高级心肌增强功能，使用自适应算法抑制组织杂波。增加心肌和其他心脏结构信号，可根据组织和器械单独选择优化模式。
	否

	24
	
	
	具有实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束
	否

	25
	
	
	具有扩展成像技术，可与空间复合成像、斑点噪声抑制技术联合使用。
	否

	26
	
	
	具有一键优化图像功能，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数。
	否

	27
	
	
	具有自动实时持续增益补偿功能。 
	否

	28
	
	
	具有侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，分段≥8段，且可视可调。
	否

	29
	
	
	具备双幅对比显示功能，可自动识别收缩期及舒张期，便捷辛普森测量。
	否

	30
	
	
	分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头
	否

	31
	
	
	具有超宽视野全景成像技术，支持2D、3D
	否

	32
	
	
	具备专业心超工作者定制界面，支持2D、3D功能选件个性化选择
	否

	33
	
	
	彩色多普勒血流成像单元具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式
	否

	34
	
	
	具有自适应超宽频带彩色多普勒成像技术
	否

	35
	
	
	具备彩色实时同屏双幅对比显像
	否

	36
	
	
	具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）
	否

	37
	
	
	彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头
	否

	38
	
	
	频谱多普勒成像单元提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像
	否

	39
	
	
	具备实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择
	否

	40
	
	
	具备一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数
	否

	41
	
	
	具备频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择
	否

	42
	
	
	具有实时任意多平面模式下支持PW和CW功能
	否

	43
	
	
	组织多普勒成像单元具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像
	否

	44
	
	
	具备二维、速度曲线同屏显示
	否

	45
	
	
	提供专业TDI测量软件包，可对组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析
	否

	46
	
	
	提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示≥32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价
	否

	47
	
	
	组织谐波成像单元具备脉冲反相谐波技术
	否

	48
	
	
	具备显示谐波频率和基波频率
	否

	49
	
	
	超声造影成像单元造影成像单元，至少包含左心腔造影LVO、Low MI低机械指数造影和Flash爆破造影成像
	否

	50
	
	
	具有负荷超声成像下的心肌灌注造影
	否

	51
	
	
	具有心腔和心肌造影成像
	否

	52
	
	
	具有实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术
	否

	53
	
	
	具有矩阵实时三维造影成像技术
	否

	54
	
	
	提供在机及脱机造影定量分析软件，提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥8分钟
	否

	55
	
	
	具备专用经食管心腔造影成像，触摸屏单击LVO选键即可进入造影模式
	否

	56
	
	
	具备常规测量和分析功能（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）
	否

	57
	
	
	一般常规测量（至少包含：直径、面积、体积、压差等测量）
	否

	58
	
	
	提供多普勒血流测量及分析软件包
	否

	59
	
	
	具备专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程
	否

	60
	
	
	具备自动实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用
	否

	61
	
	
	自动测量（2D和多普勒）功能
	否

	62
	
	
	提供NMPA获批的人工智能测量工具，专注于自动化标准多普勒和2D距离测量
	否

	63
	
	
	自动2D测量时，自动基于一个完整心动周期的间距建议一幅适合的帧，自动将卡尺放置在用户已确认的2D测量图像上，进而生成预期测量值
	否

	64
	
	
	经胸多普勒检查期间，自动化选择触摸屏页面上可用的测量标签，对与心脏解剖标志相关的主要血流轮廓的多普勒频谱波形进行分类。所有测量都可以在有无心电图（ECG）的情况下进行
	否

	65
	
	
	自动室壁运动定量
	否

	66
	
	
	连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析。
	否

	67
	
	
	提供专用左心室心腔模型，全自动识别左心室切面并追踪，机器学习算法自动计算左心室≥17节段室壁运动分数及总体室壁运动评分指数，结果以牛眼图显示
	否

	68
	
	
	具有人工智能技术，基于实时经食管三维超声数据，一键式启动，自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期二尖瓣模型视图，不依赖任何二维图像
	否

	69
	
	
	具备全自动识别、描记、分析三维二尖瓣数据的能力，自动生成彩色二尖瓣三维模型，同时获取≥7个测量组别（瓣环、瓣叶、交界处、其他值、手动测量值、动态测量）对应的≥20 项核心参数及其曲线，所有参数均附带3D可视化验证。
	否

	70
	
	
	提供专用左心耳三维定量工具，可快速识别左心耳结构
	否

	71
	
	
	具备自动追踪、描记、获取左心耳开口相关参数的能力
	否

	72
	
	
	具备内置专业负荷超声模板
	否

	73
	
	
	提供负荷超声斑点追踪定量分析
	否

	74
	
	
	智能旋转角度可植入负荷超声模板中，加快工作流程
	否

	75
	
	
	心脏实时三维成像单元
	否

	76
	
	
	提供成人经食管单晶体矩阵实时三维探头
	否

	77
	
	
	具备三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等
	否

	78
	
	
	实时任意多平面成像
	否

	79
	
	
	同屏显示任意相交互的两幅图像，具备横向、旋转和仰角转向
	否

	80
	
	
	支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用
	否

	81
	
	
	实时任意多平面成像具有自动心脏功能定量分析及多普勒定量
	否

	82
	
	
	实时三维成像模式
	否

	83
	
	
	具备实时三维灰阶成像和实时三维血流成像
	否

	84
	
	
	具备实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频
	否

	85
	
	
	具备实时三维缩放成像，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像
	否

	86
	
	
	具备实时三维高帧频成像
	否

	87
	
	
	具备实时三维造影成像
	否

	88
	
	
	提供光源心腔镜：高分辨率成人和儿童心脏三维容积光影渲染模式，实时模拟组织光传播过程中不同组织对光线的不同吸收系数，以三维图像更直观逼真地实时显示组织信息，同时光源位置支持手指在触摸屏上点击放置和调整，光源可以放置在图像的任意位置；心脏经胸和经食管实时三维模式下均可使用
	否

	89
	
	
	提供深度心腔镜：高分辨率成人和儿童心脏三维容积光影渲染模式，叠加特有的蓝色显示组织深度信息，突出结构纵深，帮助临床更易理解组织在实时三维图像中的空间位置；同时可联合可移动光源功能显示，光源位置支持手指在触摸屏上点击放置和调整，通过结构光影和纵深呈现，帮助更精准地呈现结构信息；心脏经胸和经食管实时三维模式下均可使用
	否

	90
	
	
	提供透视心腔镜：成人和儿童心脏实时三维铸型化显示模式，采用全新容积建模算法，直观显示心脏空腔结构铸型，如左心耳三维铸型显示，支持容积透明度0-20级可视调节和可移动光源任意位置投射，心脏经胸和经食管实时三维模式下均可使用
	否

	91
	
	
	提供彩色心腔镜：成人和儿童心脏实时三维彩色血流模式联合高分辨率三维光影模式显示，利用带阴影的光影渲染，呈现逼真三维彩色多普勒血流立体显示；同时可一键与三维透视模式联合使用，实现灰阶透明度调整，心脏经胸和经食管实时三维模式下均可使用
	否

	92
	
	
	具备实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示
	否

	93
	
	
	具备实时三维MPR显示，支持任意平面调整
	否

	94
	
	
	具有实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区
	否

	95
	
	
	具备实时三维两点获取感兴趣区容积图像的功能，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像
	否

	96
	
	
	具备实时三维断层成像功能，在实时或冻结状态下，容积图像一键进入多切面模式，切片方向灵活调整，支持造影、负荷等多种模式应用，可同步显示≥12个切面
	否

	97
	
	
	具有实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，精准测量感兴趣区大小，协助医生正确选择介入装置
	否

	98
	
	
	触摸屏与主显示器具备实时同步显示实时或冻结后的成人和儿童心脏三维图像，支持手指直接在触摸屏上调整心脏三维容积数据的旋转、缩放操作，同时触摸屏上可直接放置可移动光源的位置和任意移动，心脏经胸和经食管实时三维模式下均可使用
	否

	99
	
	
	超声图像及病案管理系统
	否

	100
	
	
	动态图像采集、存储，一次连续采集≥2500幅
	否

	101
	
	
	同屏电影回放≥4画面，且可调回放速度
	否

	102
	
	
	存储图像及文档：≥2TB硬盘，支持CD和DVD存储方式
	否

	103
	
	
	具备报告存储、检索、统计功能
	否

	104
	
	
	为保护病人隐私，图像存储时具有隐去病案信息的功能
	否

	105
	
	
	具备超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择多级可调
	否

	106
	
	
	1.13  速度向量成像功能
	否

	107
	
	
	造影成像和造影定量分析功能
	否

	108
	
	
	实时微血管显像功能
	否

	109
	
	
	微视血流成像技术
	否

	110
	
	
	弹性成像技术（同时含应变弹性及剪切波成像）
	否

	111
	
	
	肝脏、胆囊病灶等自动检测功能
	否

	112
	
	
	部分AI诊断功能（如肝脏、胆囊等）
	否

	113
	
	
	内置图像管理系统
	否

	114
	
	
	血管立体血流增强功能
	否

	115
	
	
	肝脏脂肪定量功能
	否

	116
	
	
	图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元
	否

	117
	
	
	具备数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输等功能，可进行参数编程调节。
	否

	118
	
	
	主机内置硬盘≥2T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等
	否

	119
	
	
	具备主机硬盘图像数据存储功能
	否

	120
	
	
	病案管理单元至少包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等功能。
	否

	121
	
	
	可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节
	否

	122
	
	
	参考信号：ECG心电信号
	否

	123
	
	
	输入信号：DICOM DATA
	否

	124
	
	
	输出信号：DP高清数字化输出
	否

	125
	
	
	内置图像管理系统
	否

	126
	
	
	支持DVD/USB图像导出存储
	否

	127
	
	
	连通性
	否

	128
	
	
	提供医学数字图像和通信协议，DICOM 3.0 版接口部件
	否

	129
	
	
	操作面板液晶触摸屏≥12英寸，通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转
	否

	130
	
	
	标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用
	否

	131
	
	
	功能分区控制面板具备升降、旋转、前后左右平移和电子锁定功能。
	否

	132
	
	
	类型至少包含：相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头
	否

	133
	
	
	压电晶体材料：相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头均采用单晶体材料。
	否

	134
	
	
	矩阵探头晶片≥9000
	否

	135
	
	
	成人心脏单晶体探头成像频率范围至少包含3.5～5MHz。
	否

	136
	
	
	成人经食管单晶体矩阵实时三维探头成像频率范围至少包含2～8MHz。
	否

	137
	
	
	线阵血管探头：成像频率范围至少包含3～10MHz
	否

	138
	
	
	成人腹部单晶体凸阵探头：成像频率范围至少包含3.5～5MHz
	否

	139
	
	
	单晶体小器官宽频线阵探头，成像频率范围至少包含2～20MHz
	否

	140
	
	
	成人单晶体腔内凸阵探头，频率范围至少包含3～10MHz
	否

	141
	
	
	扫描速率：相控阵，全视野，18cm深度时，帧速率≥ 110 帧/秒
	否

	142
	
	
	凸阵，全视野，18cm深度时，帧速率≥ 45 帧/秒
	否

	143
	
	技术参数及要求
	线阵，全视野，4cm深度时，帧速率≥ 70 帧/秒
	否

	144
	
	
	扫描深度：心脏最大扫描深度≥30cm
	否

	145
	
	
	声束聚焦：发射接收动态连续聚焦
	否

	146
	
	
	回放重现及存储：存储时间≥10分钟
	否

	147
	
	
	预设条件：针对不同的检查脏器，可预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，以及常用所需的外部调节及组合调节
	否

	148
	
	
	增益调节：2D/Color/Doppler可独立调节，TGC分段≥8段，支持LGC分段调节
	否

	149
	
	
	实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能
	否

	150
	
	
	具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式
	否

	151
	
	
	具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面
	否

	152
	
	
	具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像
	否

	153
	
	
	支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、光源心腔镜、深度心腔镜、透视心腔镜、彩色心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声
	否

	154
	
	
	具备单心动周期、多心动周期成像模式
	否

	155
	
	
	具备高帧频成像模式
	否

	156
	
	
	实时三维成像容积角度≥105×105度
	否

	157
	
	
	具备光源心腔镜成像模式
	否

	158
	
	
	具备深度光源成像模式
	否

	159
	
	
	具备心脏彩色三维透视成像
	否

	160
	
	
	具备心脏灰阶三维透视成像
	否

	161
	
	
	可在触摸屏上手动调整三维图像缩放、旋转、光源位置
	否

	162
	
	
	具备实时三维断层成像
	否

	163
	
	
	具备实时双容积视野
	否

	164
	
	
	具备三维和MPR直接测量
	否

	165
	
	
	脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF
	否

	166
	
	
	最大测量速度：PW，0°时，血流速度≥9m/s； CW，0°时血流速度≥25m/s
	否

	167
	
	
	最低测量速度≤1mm/s （非噪声信号）
	否

	168
	
	
	显示方式：B/D、B/C/D、D
	否

	169
	
	
	电影回放：≥2000帧
	否

	170
	
	
	取样宽度范围至少包含0.5～20mm，且分级可调
	否

	171
	
	
	滤波器：支持高通滤波或低通滤波
	否

	172
	
	
	显示控制：具备反转显示（左/右，上/下），零移位， D扩展， B/D扩展，局放及移位
	否

	173
	
	
	显示方式至少包含：速度方差显示、能量显示、速度显示
	否

	174
	
	
	具备二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示
	否

	175
	
	
	彩色显示角度范围至少包含：10°-120°，且可选择
	否

	176
	
	
	相控阵彩色显示帧数：全视野，18cm深，帧频≥20帧/秒
	否

	177
	
	
	相控阵组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒
	否

	178
	
	
	显示位置调整：感兴趣的图像范围至少包含：-20～+20°
	否

	179
	
	
	具备显示控制：零位移动多级可调，彩色对比显示
	否

	180
	
	
	具备彩色增强功能：彩色多普勒能量图；组织多普勒（TDI）
	否


说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。

9.3供货组织要求
	序号
	项目
	具体要求

	1
	产品升级、附件及随机工具
	产品升级、附件及随机工具要求
（1）中标人承担设备连接至医院相关系统的费用（如PACS、HIS、RIS等），本项目所涉及的平台对接，数据接口均由采购人负责牵头第三方平台提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。
（2）保修期内免费系统升级，升级需符合国家对医疗器械分类管理和厂商资质要求，避免因软件更新导致设备分类变化引发监管问题。

	2
	安装调试及培训
	（1）人员及设备配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月
（2）安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试（包括硬件及软件）及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
（3）操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

	3
	供货期
	（1）供货期要求
1、本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
[bookmark: OLE_LINK61]2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。


9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc234394957]10 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc234394958]11 售后服务要求
	序号
	技术项
	具体服务措施

	1
	[bookmark: OLE_LINK62]售后服务承诺及保障措施要求

	1.1
	售后服务承诺要求
	整机原厂全保（含探头）≥3年（提供厂家盖章承诺）。提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供1年2次免费保养。

	1.2
	保障措施要求（包括售后服务落实等保障）
	1.2.1 供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）能够正常操作设备的各种功能。
1.2.2供应商承担设备连接至医院相关系统的费用（如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）。
1.2.3供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月
1.2.4到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
1.2.5设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后，设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。

	1.3
	延伸服务、便利服务及其他特色服务等
	制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（提供资质证明文件），备品仓库备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）

	2
	保修期
	整机原厂全保（含探头）≥3年（提供厂家盖章承诺）

	3
	使用周期成本

	3.1
	设备出保后的维保费用比例要求
	 保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%（提供厂家盖章承诺）

	3.2
	所投货物的配件要求
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK26]所投货物的配件供应年限要求
	配件供应年限≥10年

	
	
	所投货物的配件报价响应要求
	供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应



[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc234394959]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc234394960]12 投标报价依据
12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
12.3 供货清单说明
12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc234394961]13投标报价内容
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。
[bookmark: _Toc234394962]14投标报价控制性条款
14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc234394963][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc234394964]15 节能产品政府采购（本项目不适用）
15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
15.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc234394965]16环境标志产品政府采购（本项目不适用）
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
16.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc234394966][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]17 促进中小企业发展
17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc234394967][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172]18实施本国产品标准
18.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
18.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK63]当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
18.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc234394968]19促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _GoBack]19.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
