[bookmark: _Toc230793729]一、说明
[bookmark: _Toc230793730]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10招标文件中要求提供的技术支持资料，是指能够客观、完整、准确、真实反映投标产品资质合规性、技术参数、性能指标、产品规格及技术标准的各类有效佐证文件，外文资料须同步附带规范中文译本。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
[bookmark: _Toc230793731]二、项目概况
[bookmark: _Toc230793732]2 项目名称
项目名称：彩色多普勒超声诊断仪-2
[bookmark: _Toc230793733]3 项目地点
地点：采购人指定地点
[bookmark: _Toc230793734]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：
彩色多普勒超声诊断仪（中端全身超），数量8台。
[bookmark: _Toc230793735]4.2供货期：自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训（具体根据使用方机房情况予以执行）。
5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc230793736]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc230793737]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc230793738]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc230793739][bookmark: _Toc476308503]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc230793740]9 招标内容与质量要求
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]9.1 供货清单
	序号
	产品名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	保修期
	备注
	所含组件

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（中端全身超）
	三类
	详见9.2设备技术参数
	8套
	自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训。
	整机原厂全保(含探头)≥3年
	最高限价6,240,000.00元
	详见组件清单


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。


组件清单
	序号
	组件名称
	数量
	备注

	配置1（单台配置，共2套）

	1.1
	超声主机
	1台
	

	1.2
	需求中列举功能对应的所有软件包
	1个
	

	1.3
	报告工作站
	1个
	

	1.4
	凸阵探头
	1把
	

	1.5
	心脏探头
	1把
	

	1.6
	高频线阵探头
	1把
	

	1.7
	腔内凸阵探头
	1把
	

	配置2（单台配置，共1套）

	2.1
	超声主机
	1台
	

	2.2
	需求中列举功能对应的所有软件包
	1个
	

	2.3
	报告工作站
	1个
	

	2.4
	凸阵探头
	1把
	

	2.5
	线阵探头
	1把
	

	2.6
	高频线阵探头
	1把
	

	2.7
	超高频线阵探头
	1把
	

	配置3（单台配置，共1套）

	3.1
	超声主机
	1台
	

	3.2
	需求中列举功能对应的所有软件包
	1个
	

	3.3
	报告工作站
	1个
	

	3.4
	凸阵探头
	1把
	

	3.5
	心脏探头
	1把
	

	3.6
	线阵探头
	1把
	

	3.7
	高频线阵探头
	1把
	

	配置4（单台配置，共1套）

	4.1
	超声主机
	1台
	

	4.2
	需求中列举功能对应的所有软件包
	1个
	

	4.3
	报告工作站
	1个
	

	4.4
	凸阵探头
	1把
	

	4.5
	心脏探头
	1把
	

	4.6
	 线阵探头
	1把
	

	4.7
	腔内凸阵探头
	1把
	

	配置5（单台配置，共1套）

	5.1
	超声主机
	1台
	

	5.2
	需求中列举功能对应的所有软件包
	1个
	

	5.3
	报告工作站
	1个
	

	5.4
	凸阵探头
	1把
	

	5.5
	心脏探头
	1把
	

	5.6
	线阵探头
	1把
	

	5.7
	腔内凸阵探头
	1把
	

	配置6（单台配置，共1套）

	6.1
	超声主机
	1台
	

	6.2
	需求中列举功能对应的所有软件包
	1个
	

	6.3
	报告工作站
	1个
	

	6.4
	凸阵探头
	1把
	

	6.5
	线阵探头
	2把
	

	6.6
	术中探头
	1把
	

	配置7（单台配置，共1套）

	7.1
	超声主机
	1台
	

	7.2
	需求中列举功能对应的所有软件包
	1个
	

	7.3
	报告工作站
	1个
	

	7.4
	凸阵探头
	1把
	

	7.5
	心脏探头
	1把
	

	7.6
	线阵探头
	1把
	

	7.7
	高频线阵探头
	1把
	

	7.8
	腹部探头穿刺架
	1个
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：提升诊疗精准度与工作效率，满足日益增长的临床需求与学科发展需要，助力临床科室高质量服务患者。
9.2.2 具体技术参数指标要求
9.2.2.1主要技术参数
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（中端全身超）

	产品技术规格
	≥15英寸液晶触摸屏，操作控制台可以上下左右调整
	是

	2
	
	
	声速校正技术，可根据人体组织真实情况，实时匹配至最佳成像声速，并显示≥10个具体声速数值
	是

	3
	
	
	宽景成像，最长视野≥16cm，可用于包含相控阵在内的所有探头
	是

	4
	
	
	心肌负荷成像：具备二维心肌负荷超声
	是

	5
	
	
	二维灰阶血流显像技术（非多普勒原理），无取样框，无角度依赖，可在不需要注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学成像，支持凸阵、线阵等探头
	是

	6
	
	
	内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅
	是

	7
	
	
	系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量
	是

	8
	
	
	可在屏幕上显示自定义按键个数≥10个，且同时显示自定义按键的功能名称
	是

	9
	
	
	自动记忆功能：系统自动记录自装机使用以来的最常用的探头及检查条件，并按照使用频率进行排序，显示在触摸屏右侧以便操作医生第一时间看到并选择选择一个条件之后，触摸屏上立即显示在该条件下最常用的三个功能键，以便节省操作时间
	是

	10
	
	
	触摸屏快捷手势键：触摸屏上可自定义四个快捷手势键并赋予相应功能，通过手指上下左右滑动触摸屏即可实现该功能
	是

	11
	
	
	系统可以导入和显示来自可移动媒介的文件夹和文件，检查者可以在屏幕上实时查阅这些有用的临床数据表，供扫描期间参考
	是

	12
	
	
	图像放大功能：可对感兴趣区域实现全屏放大，支持读取和写入两种模式
	是

	13
	
	
	支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、双平面（包含双凸和一凸一线）、经食道探头、术中、容积腹部、容积腔内探头等
	是

	14
	
	
	凸阵探头最大视角，18cm深度时，帧频≥46帧；相控阵探头90°视角，18cm深度时，帧频≥81帧
	是

	15
	
	
	显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示
	是


[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66]说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。
9.2.2.3投标产品综合性能
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（中端全身超）
	产品技术规格

	高分辨率LED液晶显示器≥23英寸，自由臂设计，可以上下左右俯仰调整
	否

	2
	
	
	二维灰阶成像单元
	否

	3
	
	
	脉冲反相谐波成像
	否

	4
	
	
	M型成像单元
	否

	5
	
	
	彩色多普勒血流成像
	否

	6
	
	
	频谱多普勒显示和分析单元
	否

	7
	
	
	能量多普勒，方向性能量图
	否

	8
	
	
	数字化全程动态聚焦
	否

	9
	
	
	组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真
	否

	10
	
	
	空间复合成像技术：支持梯形成像，具有三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射
	否

	11
	
	
	斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥7档调节
	否

	12
	
	
	智能一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，扫查过程中可以实时动态优化灰阶图、彩色多普勒、频谱多普勒图像
	否

	13
	
	
	切换扫查部位无需重复按键，始终保持优化状态, 扫描深度变化的同时，频率、增益、线密度等参数随之改变
	否

	14
	
	
	B型图像优化具有不同的图像风格可选，3档可调，对实时和冻结图像均可起效
	是

	15
	
	
	PW频谱一键优化对于实时和冻结图像均可起效
	否

	16
	
	
	弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥8个范围进行弹性系数分析，支持腹部、浅表和腔内探头
	否

	17
	
	
	解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图具有M型+彩色多普勒模式
	否

	18
	
	
	曲线解剖M型
	否

	19
	
	
	组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图 ；具有组织多普勒定量分析曲线，一幅图上可取≥8点心肌运动分析曲线
	否

	20
	
	
	通过USB连接外接话筒，点击触摸屏上的功能图标，在图像上添加一段语音注释，与图像一起存储，支持调看图像时回放
	否

	21
	
	
	支持主机一体化耦合剂加热装置，在低温下加热超声耦合剂，两档可调
	否

	22
	
	
	支持造影成像功能，造影成像支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头，腹腔镜探头
	否

	23
	
	
	造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析
	否

	24
	
	
	激活探头接口≥4个
	否

	25
	
	
	频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-20 MHz，可显示具体数值
	否

	26
	
	
	频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率
	否

	27
	
	
	穿刺导向：具有穿刺引导线
	否

	28
	
	
	凸阵探头2-5MHz
	否

	29
	
	
	相控阵心脏探头1.5-4.5MHz
	否

	30
	
	
	线阵探头2.5-9MHz
	否

	31
	
	
	线阵探头4-14MHz
	否

	32
	
	
	高频线阵探头8-18MHz
	否

	33
	
	
	超高频线阵探头9-20MHz
	否

	34
	
	
	腔内凸阵探头3.6-9MHz
	否

	35
	
	
	术中探头2.6-9MHz
	否

	36
	
	
	成人、小儿和新生儿相控阵探头，非扩展全视野扫描角度均≥120°
	是

	37
	
	
	腔内探头角度≥170°
	是

	38
	
	
	B型成像主要参数≥256灰阶
	否

	39
	
	
	回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥180秒
	否

	40
	
	
	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，可自定义建立多个预设条件
	否

	41
	
	
	增益调节：B/M/CF/D可独立调节
	否

	42
	
	
	TGC调节≥10段
	是

	43
	
	
	LGC调节≥8段
	是

	44
	
	
	超声系统最大探查深度≥50cm
	是

	45
	
	
	系统动态范围≥275dB
	否

	46
	
	
	频谱多普勒方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD
	否

	47
	
	
	多普勒发射频率可视可调，可显示具体数值
	否

	48
	
	
	最大测量速度：PWD：≥9m/s ；CWD: ≥30m/s
	否

	49
	
	
	最小测量速度：≤1mm/s
	否

	50
	
	
	多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示
	是

	51
	
	
	PW取样容积宽度0.5-25mm
	否

	52
	
	
	彩色多普勒频率可视可调，可显示具体数值，彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）
	否

	53
	
	
	凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥6帧
	否

	54
	
	
	相控阵探头≥85°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥15帧
	否

	55
	
	
	具有双胎甚至4胎参数测量及生长发育曲线；单胎具有≥20种生长发育曲线
	是

	56
	
	
	产科自动测量软件：对于常见的胎儿发育指标参数（双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长等），系统可以自动识别、测量，并计算出结果
	否

	57
	
	
	具有智能子宫成像技术，直接在屏幕的二维图像的划线标记，三步快速获取子宫冠状切面的图像
	是

	58
	
	
	心功能测量与分析
	否

	59
	
	
	多普勒血流测量与计算
	否

	60
	
	
	频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数
	否

	61
	
	
	泌尿系统测量与分析，具有膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积
	否

	62
	
	
	血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面、且无需180°旋转切面方向的状态下先后自动测量血管前后壁的内中膜厚度，每次可自动测量≥6种参数值
	是

	63
	
	
	 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中
	否

	64
	
	
	系统硬盘≥1TB
	否

	65
	
	
	输入、输出接口：以太网、USB、HDMI等
	否

	66
	
	
	DICOM3.0接口部件
	否

	67
	
	
	卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能
	否

	68
	
	
	投标产品生产厂家在国内建有远程应用支持中心，可与用户之间建立语音、视频联系，以便厂方应用医生随时为用户提供在线、实时的技术指导
	否

	69
	
	
	网络培训：厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站在该网站上，用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动，还可以在论坛里交流技术、讨论专业该网站必须具有微信版
	否

	70
	
	
	彩色多普勒超声诊断系统能提供高质量的超声影像和临床功能该超声系统适合超声科以及其他临床科室其配备先进的临床应用功能，为使用者提供简便快捷的工作流程体验，在腹部，心脏，妇产，血管，泌尿系统，小器官，术中等广泛全身应用领域内提供优异的解决方案
	否

	71
	
	
	具有的一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；彩色血流模式下可实时优化参数，随ROI变化、深度变化而自动调节；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键
	否

	72
	
	
	根据检查和检查期间做所得测量等分析，自动生成报告可在超声主机创建模板，也可以在工作站进行编辑。
	否

	73
	
	
	可以导入各种文件（多种图片/pdf格式）
	否

	74
	
	
	自动优化根据正在检查的组织中的实际超声信号，自动调整二维和频谱的参数，迅速优化B模式或频谱多普勒
	否

	75
	
	
	具有斑点噪音抑制技术，智能性的图像识别，消除图像固有的斑点噪音，大大提高图像的清晰度及对比分辨率，可以实时的分屏显示，保留原始信息和优化后的图像
	否

	76
	
	
	组织二次谐波成像支持所有探头
	否

	77
	
	
	编码谐波技术和反相脉冲谐波成像技术：具有更宽的频带，较常规二次谐波有更高轴向分辨率、更高的帧频，同时多组谐波频率连续可调，适合于不同透声条件的个体可以在各种探头上应用
	否

	78
	
	
	凸型扩展技术：用于凸阵、线阵和相控阵探头，扩大了线阵探头观察面积达20%解决了扇扫探头近场扫描盲区
	否

	79
	
	
	空间复合成像技术：采用多角度声束扫描技术，获得更多的信息，提高边界的显示率及图像的对比分辨率，包括实时的分屏显示，保留原始信息，同时可以和编码谐波技术/ AO自动优化/凸型扩展/宽景成像等技术共同使用；可用于B模式、彩色、三同步、3D/4D等模式在二维模式下左右偏转, 并且与彩色模式的角度偏转相对独立，增加对血管内膜的显示及对穿刺进针的全程观察, 极大的方便了扫描的灵活性与舒适性，应用于线阵探头
	否

	80
	
	
	局部全屏放大：选择感兴趣区，并且实现感兴趣区的全屏放大以进行细致的观察和测量
	否

	81
	
	
	乳腺智能工具包：自动描记功能对组织结构进行测量，并通过分级对乳腺动态评估，备注病变结构特征并生成工作表
	否

	82
	
	
	扫描助手：扫描助手知道扫描的下一步操作是什么并能帮助您完成这一步骤这种可自定义的扫描程序根据实际的用户反馈设计，使您能够专注于重要的检查要素上
	否

	83
	
	
	膀胱容积自动测量：软件自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积
	否

	84
	
	
	产科自动测量：在进行胎儿常见5个参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果
	否

	85
	
	
	语音备注：连接外接话筒，点击触摸屏上的功能图标，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放
	否

	86
	
	
	灰阶重建三维成像/高级灰阶重建三维成像：实时或非实时状态均可获得三维模式，灵活的切片显示、伪彩显示及放大功能，并可任意角度旋转多次重建，快速三维重建过程在主机上以近于实时的速度即可完成，且不需另外的工作站
	否

	87
	
	
	心脏负荷成像：心脏负荷超声定量分析功能，灵活可编程的心脏负荷超声模式，提供运动负荷和药物负荷两种手段，提供6种默认的模版，并且支持原始数据的存储方式以“牛眼”图的形式显示
	否

	88
	
	
	功能齐全的测量分析及软件包：包括腹部、妇产、血管、小器官以及心脏等全面的测量及分析计算功能实时多普勒自动包络、测量和计算功能
	否

	89
	
	
	耦合剂加热装置：在低温下加热超声耦合剂，两档可调，支持12V的直流电
	否

	90
	
	
	能量多普勒成像基础彩色
	否

	91
	
	
	主机一体化报告
	否

	92
	
	
	连续多普勒模块、脉冲多普勒模块
	否

	93
	
	
	DICOM 3.0 高级联网接口
	否

	94
	
	
	数字TGC
	否

	95
	
	
	数字LGC
	否

	96
	
	
	基础软件包：DICOM软件包提供如下的DICOM功能：打印、存储、动态图像存储、工作流程、MPPS、DICOM结构的报告等
	否

	97
	
	
	组织多普勒/定量分析：用彩色多普勒原理显示心肌组织运动，具有组织多普勒速度图、频谱图、曲线解剖M型图以及定量分析功能定量分析功能，能对心肌二维图像、组织速度图像进行定量分析同时取得8条曲线，对8个节段进行定量分析不需通过再取样，可直接将速度曲线转换成组织位移曲线
	否

	98
	
	
	实时解剖M型/曲线解剖M型：实时解剖（M型实时或回放2D图像上M型扫描线可做360度旋转，使M型取样线与解剖结构保持垂直，更加精确的测定房室、心室壁以及射血分数对于心脏形状或位置欠佳的患者显像提供精确的测量与观察心肌运动的条件）曲线解剖M型（实时或回放2D图像上级进行M型曲线分析，可以更加精确的测定房室、心室壁以及射血分数对于心脏形状或位置欠佳的患者显像提供精确的测量与观察心肌运动的条件）
	否

	99
	
	
	弹性成像技术/剪切波弹性成像：利用高分辨率超声成像方法，结合数字信号处理和数字图像追踪技术，可以估计出组织内部的相应情况，从而间接或直接反映组织内部的弹性模量等力学属性的差异
	否

	100
	
	
	肝脏回声强度比：回声强度比可自动测量肝脏与肾脏两个区域的回声强度比值需要在B模式下进行，并且适用所有探头和预设测量方式有自动圆圈和手动描记两种形式，可结合智能随访工具同屏对比两次检查结果
	否

	101
	
	
	乳腺扫描助手：系统内置的规范化乳腺扫查工作流程，自定义规范化流程，单键控制操作流程，扫查中标记病灶位置，协助初学扫查者避免扫查区域的遗漏可调用弹性成像、前次报告，具有专门的乳腺报告设计
	否

	102
	
	
	甲状腺智能工具包：测量甲状腺结节大小，评估甲状腺病变结构特征并在工作表中体现
	否

	103
	
	
	穿刺针增强功能：凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度
	否

	104
	
	
	智能随访工具：智能随访工具包可以还原前次图像的条件参数，并将前次图像与当前实时扫描图像进行同屏对比，前次的测量结果将作为比较参考，以跟进随访病程进展
	否

	105
	
	
	自动心功能测量：测量整体射血分数的半自动工具；与心电图配合使用，在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数；在四腔心和两腔心切面进行自动包络计算；可重新计算和描迹心内膜边界；半自动3点心内膜定义模型
	否

	106
	
	
	血管内中膜厚度可以反应血管粥样硬化的程度，对发生心脑血管疾病进行预测自动包络测量颈动脉内中膜，取样长度可调，准确测量减少手动测量误差，实时测量快速获得数值，测量结果直接显示
	否

	107
	
	
	二维灰阶血流成象，可以使医生在全视野范围内直接观察血流动力学特性和血管壁结构，彻底消除在彩色血流图方式下观察血管时彩色图叠加造成的图象遮盖和彩色混叠伪影，同时获得比彩色多普勒血流图高3倍的帧频和空间分辨率
	否

	108
	
	
	微血流成像技术，使医生对血流信号的观察效果大大提高，可用于腹部、血管检查
	否

	109
	
	
	具备二维立体血流成像，支持腹部及腔内探头
	否

	110
	
	
	根据操作者对图像风格的习惯进行选择，三档选择，能增加组织及病灶边界的连续性，提高图像对比度
	否

	111
	
	
	宽景成像技术实时显示一段扫查过程的所有信息，实现对大面积病变的整体观察与判断，操作简单，重复性强，大大提高医生的工作效率及对大病变的诊断能力实时全面的宽景成像技术，可用于二维模式，探头可进退
	否

	112
	
	
	探头软件包
	否


说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。
9.3供货组织要求
	序号
	项目
	具体要求

	1
	产品升级、附件及随机工具
	产品升级、附件及随机工具要求：
（1）中标人承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等），本项目所涉及的平台对接，数据接口均由采购人负责牵头第三方平台提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。
（2）保修期内免费系统升级，升级需符合国家对医疗器械分类管理和厂商资质要求，避免因软件更新导致设备分类变化引发监管问题。

	2
	安装调试及培训
	（1）人员及设备配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。
供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。
（2）安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
（3）操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

	3
	供货期
	（1）供货期要求
1、本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
[bookmark: OLE_LINK61]2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。


9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc230793741]10 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc230793742]11 售后服务要求
	序号
	技术项
	具体服务措施

	1
	[bookmark: OLE_LINK62]售后服务承诺及保障措施要求

	1.1
	售后服务承诺要求
	整机原厂全保（含探头）≥3年（提供厂家盖章承诺）。提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供1年2次免费保养。

	1.2
	保障措施要求（包括售后服务落实等保障）
	1.2.1 供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）能够正常操作设备的各种功能。
1.2.2供应商承担设备连接至医院相关系统的费用（如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）。
1.2.3供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月
1.2.4到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
1.2.5设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后，设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。

	1.3
	延伸服务、便利服务及其他特色服务等
	制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（提供资质证明文件），备品仓库备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）

	2
	保修期
	整机原厂全保（含探头）≥3年（提供厂家盖章承诺）

	3
	使用周期成本

	3.1
	设备出保后的维保费用比例要求
	保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%（提供厂家盖章承诺）

	3.2
	所投货物的配件要求
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK26]所投货物的配件供应年限要求
	配件供应年限≥10年

	
	
	所投货物的配件报价响应要求
	供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应




[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc230793743]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc230793744]12 投标报价依据
12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
12.3 供货清单说明
12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc230793745]13投标报价内容
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。
[bookmark: _Toc230793746]14投标报价控制性条款
14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc230793747][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc230793750][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]15 促进中小企业发展
15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
15.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
15.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
15.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
15.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc230793751][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823]16实施本国产品标准
16.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
16.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK63]当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
16.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc230793752]17促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]17.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
[bookmark: _GoBack]
