[bookmark: _Toc237851940]一、说明
[bookmark: _Toc237851941]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10招标文件中要求提供的技术支持资料，是指能够客观、完整、准确、真实反映投标产品资质合规性、技术参数、性能指标、产品规格及技术标准的各类有效佐证文件，外文资料须同步附带规范中文译本。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
[bookmark: _Toc237851942]二、项目概况
[bookmark: _Toc237851943]2 项目名称
项目名称：彩色多普勒超声诊断仪-5
[bookmark: _Toc237851944]3 项目地点
地点：采购人指定地点
[bookmark: _Toc237851945]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：
彩色多普勒超声诊断仪（便携式超声），数量7台。
4.2供货期：自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训（具体根据使用方机房情况予以执行），具体可自报，不得超过规定期限。

[bookmark: _Toc237851946]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc237851947]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc237851948]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc237851949]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc237851950]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc237851951]9 招标内容与质量要求
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]9.1 供货清单
	序号
	产品名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	保修期
	备注
	所含组件

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（便携式超声）-1
	二类
	详见9.2设备技术参数
	1套
	自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训。
	整机原厂全保(含探头)≥3年
	参数1，最高限价20万元
	详见组件清单

	2
	彩色多普勒超声诊断仪（便携式超声）-2
	
	
	6套
	
	
	参数2，最高限价240万元
	


说明：以上产品均为核心产品，投标人不得对表内产品数量进行缩减。

参数1组件清单
	序号
	组件名称
	数量
	备注

	配置（单台配置，共1套）

	1.1
	超声主机系统
	1台
	

	1.2
	线阵探头
	1个
	

	1.3
	凸阵探头
	1个
	

	1.4
	台车
	1台
	


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
参数2组件清单
	序号
	组件名称
	数量
	备注

	配置（单台配置，共6套）

	1.1
	主机
	1台
	

	1.2
	凸阵探头：1.0-5.7 MHz
	1个
	

	1.3
	线阵探头：3-15 MHz：
	1个
	

	1.4
	线阵探头：3-9 MHz
	1个
	

	1.5
	相控阵探头：1.5-4.4 MHz
	1个
	

	1.6
	台车
	1台
	


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：提升诊疗精准度与工作效率，满足日益增长的临床需求与学科发展需要，助力临床科室高质量服务患者。
9.2.2 具体技术参数指标要求
9.2.2.1主要技术参数
参数1
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（便携式超声）
	产品技术规格
	最大扫描深度≥40cm
	是





参数2
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（便携式超声）

	产品技术规格
	无缝平板触摸显示屏≥21英寸
	是

	2
	
	
	主机≥3个可激活探头接口（可通过探头扩展器实现）
	是

	3
	
	
	≥250GB SSD硬盘、内置超声工作站
	是

	4
	
	
	所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段，振元：最大有效振元数≥192振元
	是

	5
	
	
	线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能
	是

	6
	
	
	自动电源卷线器
	是

	7
	
	
	内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间≥1小时
	是

	8
	
	
	具备空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合
	是

	9
	
	
	具备解剖M型模式，≥3线，360°可调
	是


[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66]说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。
9.2.2.3投标产品综合性能
参数1
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（便携式超声）
	产品技术规格

	显示器≥12.1”高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，可在屏幕上进行触摸操作功能，人机界面操作简单，物理按钮数量≥5个，且可以自定义按钮≥3个
	否

	2
	
	
	空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头
	否

	3
	
	
	具有专业体表标记图谱，机器内部明确显示为手臂体标标识，非其他部位标识，且个数≥50个
	否

	4
	
	
	穿刺针增强功能，并具有彩色穿刺显影功能，识别针尖穿刺更加安全（支持线阵和凸阵探头）
	否

	5
	
	
	线阵探头具有梯形成像功能
	否

	6
	
	
	具有触摸屏支持手写编辑，可直接用手在屏幕上进行任意图画、标记、书写，而不是通过设备内置的箭头和输入文字进行指示，更加方便患者沟通和教学研究
	否

	7
	
	
	具有二维，彩色实时同屏显示对比功能
	否

	8
	
	
	显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能
	否

	9
	
	
	整机含电池重量≤4.6Kg
	否

	10
	
	
	一般测量
	否

	11
	
	
	多普勒血流测量与分析
	否

	12
	
	
	图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节
	否

	13
	
	
	图像管理与记录装置：可实现病人存储于主机的原始图像与实时扫查图像同屏等比显示，便于病情变化的观察USB接口，支持数据输出
	否

	14
	
	
	监视器：≥12.1″高分辨率触摸操作彩色液晶监视器
	否

	15
	
	
	电子线阵：超声频率3.0-11.0MHz
	否

	16
	
	
	电子凸阵：超声频率：2.0-5.0MHZ
	否

	17
	
	
	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节
	否

	18
	
	
	频谱多普勒方式：脉冲波多普勒
	否

	19
	
	
	正或反向血流速度≥6.0m/s
	否

	20
	
	
	最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)
	否

	21
	
	
	显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等
	否

	22
	
	
	显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT
	否

	23
	
	
	显示控制：零位移动分±10级
	否

	24
	
	
	彩色多普勒能量图
	否

	25
	
	
	彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号）
	否



参数2
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（便携式超声）
	产品技术规格

	主机内置≥4个USB 3.0接口
	否

	2
	
	
	探头类型：凸阵、线阵、相控阵
	否

	3
	
	
	凸阵探头频率范围：1.0-5.7MHz，扩展后最大角度可达100°
	否

	4
	
	
	线阵探头频率范围：3-15MHz，扩展后最大角度40°
	否

	5
	
	
	线阵探头频率范围：3-9MHz
	否

	6
	
	
	相控阵探头频率范围：1.5-4.4MHz，最大角度≥90°
	否

	7
	
	
	台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）
	否

	8
	
	
	具备数字波束增强器功能
	否

	9
	
	
	具备多倍波束合成功能
	否

	10
	
	
	具备二维灰阶模式
	否

	11
	
	
	具备组织谐波成像模式
	否

	12
	
	
	具备宽带频移谐波功能
	否

	13
	
	
	具备组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式
	否

	14
	
	
	支持频率复合成像
	否

	15
	
	
	具备斑点抑制成像
	否

	16
	
	
	具备彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
	否

	17
	
	
	具备频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒
	否

	18
	
	
	具备组织多普勒成像
	否

	19
	
	
	具备自由臂3D
	否

	20
	
	
	具备低机械指数造影模式及造影定量分析功能
	否

	21
	
	
	具备IMT
	否

	22
	
	
	具备独立角度偏转，≥5级可调
	否

	23
	
	
	具备扩展成像
	否

	24
	
	
	具备实时双幅对比成像
	否

	25
	
	
	具备一键自动优化
	否

	26
	
	
	具备支持全屏放大，≥2档可调
	否

	27
	
	
	具备局部放大支持手动、自动、半自动触摸屏上包络测量
	否

	28
	
	
	具备回波增强技术
	否

	29
	
	
	具备智能血流跟踪
	否

	30
	
	
	具备多普勒自动识别功能
	否

	31
	
	
	具备自动下腔静脉定量分析
	否

	32
	
	
	具备支持自动锁屏功能
	否

	33
	
	
	具备自动唤醒功能
	否

	34
	
	
	具备常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包）
	否

	35
	
	
	具备图像后处理，可处理参数≥26种
	否

	36
	
	
	具备支持手动触摸屏上注释
	否

	37
	
	
	具备支持手势操作
	否

	38
	
	
	具备穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头
	否

	39
	
	
	具备屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性
	否

	40
	
	
	具备实时宽景成像单元
	否

	41
	
	
	具备≥142种体位图
	否

	42
	
	
	具备DICOM 3.0标准配置
	否

	43
	
	
	支持英文、中文两种语言
	否

	44
	
	
	内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导
	否

	45
	
	
	自动工作流协议，自动提示检查切面、自动激活彩色多普勒、PW模式，自动添加注释和体
	否

	46
	
	
	具备DVR录像功能模块
	否

	47
	
	
	数字化声束形成器
	否

	48
	
	
	数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit
	否

	49
	
	
	接收方式：发射  接收通道≥1024，多倍信号并行处理
	否

	50
	
	
	扫描线：每帧线密度≥512超声线
	否

	51
	
	
	发射声束聚焦：发射≥8段
	否

	52
	
	
	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件
	否

	53
	
	
	最大显示深度：≥40cm 
	否

	54
	
	
	最大帧率：≥999 帧/秒
	否

	55
	
	
	TGC：≥7段
	否

	56
	
	
	二维灰阶：≥256个
	否

	57
	
	
	动态范围：≥230db
	否

	58
	
	
	增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100
	否

	59
	
	
	伪彩图谱：≥8种
	否

	60
	
	
	包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
	否

	61
	
	
	显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
	否

	62
	
	
	取样框偏转：≥±25度 (线阵探头)
	否

	63
	
	
	最大帧率：≥360 帧/秒
	否

	64
	
	
	支持B/C 同宽
	否

	65
	
	
	包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
	否

	66
	
	
	显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等
	否

	67
	
	
	显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
	否

	68
	
	
	最大速度：≥8.89m/s（连续多普勒速度：≥37.35m/s）
	否

	69
	
	
	最小速度：≤0.5mm /s（非噪声信号）
	否

	70
	
	
	取样容积：0.5-20mm 
	否

	71
	
	
	偏转角度：≥±25度 (线阵探头)
	否

	72
	
	
	零位移动：≥8 级
	否

	73
	
	
	快速角度校正
	否

	74
	
	
	支持频谱自动测量
	否

	75
	
	
	穿刺引导：支持凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能
	否

	76
	
	
	B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节
	否

	77
	
	
	HDMI：1个
	否

	78
	
	
	网口：1个
	否


说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。
9.3供货组织要求
	序号
	项目
	具体要求

	1
	产品升级、附件及随机工具
	产品升级、附件及随机工具要求：
（1）中标人承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等），本项目所涉及的平台对接，数据接口均由采购人负责牵头第三方平台提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。
（2）保修期内免费系统升级，升级需符合国家对医疗器械分类管理和厂商资质要求，避免因软件更新导致设备分类变化引发监管问题。

	2
	安装调试及培训
	（1）人员及设备配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。
供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。
（2）安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
（3）操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

	3
	供货期
	（1）供货期要求
1、本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
[bookmark: OLE_LINK61]2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。


9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc237851952]10 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc237851953]11 售后服务要求
	序号
	技术项
	具体服务措施

	1
	[bookmark: OLE_LINK62]售后服务承诺及保障措施要求

	1.1
	售后服务承诺要求
	整机原厂全保（含探头）≥3年（提供厂家盖章承诺）。提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供1年2次免费保养。

	1.2
	保障措施要求（包括售后服务落实等保障）
	1.2.1 供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）能够正常操作设备的各种功能。
1.2.2供应商承担设备连接至医院相关系统的费用（如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）。
1.2.3供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月
1.2.4到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
1.2.5设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后，设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。

	1.3
	延伸服务、便利服务及其他特色服务等
	制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（提供资质证明文件），备品仓库备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）

	2
	保修期
	整机原厂全保（含探头）≥3年（提供厂家盖章承诺）

	3
	使用周期成本

	3.1
	设备出保后的维保费用比例要求
	保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%（提供厂家盖章承诺）

	3.2
	所投货物的配件要求
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK23]所投货物的配件供应年限要求
	配件供应年限≥10年

	
	
	所投货物的配件报价响应要求
	供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应




[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc237851954]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc237851955]12 投标报价依据
12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
12.3 供货清单说明
12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc237851956]13投标报价内容
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。
[bookmark: _Toc237851957]14投标报价控制性条款
14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc237851958][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc237851959][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]15 促进中小企业发展
15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
15.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
15.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
15.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
15.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc237851960][bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172]16实施本国产品标准
16.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
16.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK63]当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
16.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc237851961]17促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]17.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _GoBack]17.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

