[bookmark: _Toc214978217][bookmark: _Toc486947590]一、说明
[bookmark: _Toc214978218][bookmark: _Toc486947591]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。
1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc214978219]二、项目概况
[bookmark: _Toc490037237][bookmark: _Toc214978220]2项目名称
上海市第七人民医院大修配套信息化开办项目
[bookmark: _Toc214978221][bookmark: _Toc490037238]3项目地点
上海市浦东新区范围内（采购人指定位置）。
[bookmark: _Toc214978222][bookmark: _Toc490037239]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状
根据《关于上海市第七人民医院老旧建筑及设施修缮工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》沪浦发改社[2024]344号文件的精神，本项目为配合上海市第七人民医院老旧建筑及设施修缮工程项目，改善医院硬件条件，提升就医环境，满足医院未来发展需要，更好地服务辖区内居民，提高医疗服务水平，弥补大修项目中信息化建设的不足。
信息化建设是医疗服务水平的重要支撑，完善的医院硬件条件配合信息化能显著提高医护人员的工作效率及患者就医体验，提升医院的运营水平。上海市第七人民医院老旧建筑及设施修缮工程项目涉及现有建筑、机电设备设施、室外总体修缮及更新改造等内容，本项目中建设的内容在大修项目中均不包含。
本项目的旨在替换老旧设备，消除运行隐患，同时通过智能化的信息技术设备建设提高医疗服务水平，减轻人员工作负担，提升患者就医体验。
4.2 项目招标范围及内容
项目建设内容主要分为专用软件、基础设施建设（机房、网络建设、存储）、专用硬件、信息安全、新技术赋能、软硬件系统集成服务。
4.3 接入机房、信息机房平面布置图如下：
[image: ]
USP机房平面布置图如下：
[image: ]
4.4本项目工期为：自合同签订之日起270个日历日，具体可自报，不得超过规定期限。

[bookmark: _Toc214978223]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc214978224]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc214978225]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：
（1）合同签订，采购人收到中标人开具的合法有效发票后的30日内，向中标人支付合同总额的30%。
（2）项目完成中期验收，采购人收到中标人开具的合法有效发票后的30日内，向中标人支付合同总额的50%。
（3）项目验收完成，采购人收到中标人开具的合法有效发票后的30日内，向中标人支付剩余款项。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。


[bookmark: _Toc214978226]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc214978227]8 适用技术规范和规范性文件
《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》，国卫办医函〔2018〕1079号；
《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》，国卫办医发〔2018〕20 号，2018年；
《医院智慧服务分级评估标准体系》，国卫办医函〔2019〕236 号，2019；
《医院智慧管理分级评估标准体系国卫办医函》国卫办医函〔2021〕86 号，2021年；
《WST500.1-53-2016电子病历共享文档规范》，国家卫计委，2016年；
《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，国家卫健委，2018；
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]《智慧医疗评价指标体系总体框架和智慧医院评价指标》，国家卫计委，2016年。
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

[bookmark: _Toc214978228]9 招标内容与质量要求
9.1工作量清单
	序号
	具体内容
	数量
	工期
	备注

	一、专用软件
	详见4.3工期（交付时间）要求
	●

	1
	中医临床决策系统（CDSS）
	详见10.3软件技术方案
	
	●

	二、机房
	
	●

	1
	气体消防系统
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	2
	UPS系统
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	3
	空调系统
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	4
	机房环境监控系统
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	三、网络
	
	●

	1
	内网
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	2
	外网
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	3
	无线网
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	4
	物联网
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	四、基础硬件
	
	●

	1
	核心存储
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	五、专用硬件
	
	●

	替换
	
	●

	1
	业务终端
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	2
	通用终端
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	3
	信息发布终端
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	新增
	
	●

	4
	业务终端
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	5
	通用终端
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	6
	自助终端
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	7
	信息发布终端
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	六、信息安全
	
	●

	1
	内外网
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	2
	密码设备
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	七、新技术赋能
	
	●

	1
	智慧病区
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	2
	数字化手术室
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	3
	智慧诊室
	详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	4
	智慧院区
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]详见10.2硬件设备参数指标
	
	●

	八、系统集成
	
	●

	1
	系统集成
	详见10.4系统集成
	
	●



说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，投标人不得减少核心工作内容数量。

9.2具体技术质量需求
9.2.1建设要求
（1）根据采购人的需求（要求）在采购人的指导下，负责完成方案，负责编制项目实施开发组织设计、质量控制和技术方案等技术文件，交采购人审核后执行。 
（2）负责编制项目进度计划和保障措施，确保按期完成。若有变更，应及时调整进度计划。 
（3）按审核后的技术方案执行项目交付工作，项目各环节应按照方案实施并进行质量自验，保证项目质量符合国家和上海市有关技术标准与规范要求。 
（4）根据采购人的变更要求及实施现场的实际情况，负责完成系统方案的变更与调整，并经采购人及其委托监理单位（如有）审核后实施。 
（5）负责平台安装、测试，并按合同范围、交付期限、质量标准等，保质保量按时完成本项目的测试、调校、系统开通、试运行等全部工作。 
（6）负责将实施方案向有关部门的报批工作，以及项目完成后向有关部门、单位申报测试与验收工作，并确保可以满足主管部门的要求（如安全测评等）。 
（7）协助采购人和主管部门完成项目验收工作。验收按本项目合同以及国家和上海市的有关技术标准与规范进行。 
（8）负责完成和提供项目技术文档和操作、培训手册的编制工作，并在项目完成并交付使用前负责采购人相关人员的技术培训。 
（9）负责项目售后服务（服务期期间的服务响应时间满足招标文件要求）。
9.2.2整体架构概述
整体架构图如下：
本项目建设以“健康中国 2030”规划纲要为指导思想，基于我国现代医院管理制度改革和推动中医药传承创新发展的新要求，为适应浦东新区经济与社会发展新形势，深入推进医院高质量发展和转型升级，更好地满足外高桥区域人民群众日益增长的健康需求，根据国家医改及上海市、浦东新区卫生健康信息化“十四五”的总体规划，以上海市第七人民医院十四五规划的实际需求出发，配合上海市第七人民医院大修整体建设规划补足信息化建设，通过系统性的设备更换与网络结构优化，全面解决现有老旧网络设备带来的各类问题，着力打造符合浦东新区北片区域医疗中心定位、适合医院未来发展格局、适宜健康科技发展的，以做浓中医、做强西医，做实中西医结合为指导思想，最终打造“区内领先、应用创新”的具有示范效应的转型发展中西医结合医院。 
本项目的建设目标主要满足以下要求： 
配合第七人民医院大修改造建设完成信息化配套建设； 
配合大修打造具有示范效应的转型发展中西医结合医院；
[image: ]
[bookmark: _Toc214978229]10 技术指标要求
10.1系统功能与技术指标
系统故障率≤1%
系统故障排除率≥99%
高安全可靠性 
为保证机房能为用户提供连续不间断的7×24小时服务，机房必须具有高可靠性。在设计系统时尽量减少单点故障的存在，对存在单点故障的环节，在设计上必须减少其对整个系统的影响。
为了保证机房的安全性，建设安保系统以保证用户的设备和数据不受侵害。实现高安全性的措施包括：视频监控系统、门禁系统、入侵报警系统等。 
可扩展性 
鉴于信息网络系统需求的不断发展与变化，技术也在不断提高，故在施工建设时应考虑这些变化对资源需求的改变，以使整个系统具有灵活的可扩展性，特别是精密空调、配电开关及配电柜、UPS及供电母线等。 
易于管理 
通过使用先进和可靠的管理工具来实现系统的高质量管理，以节约人力资源。由于机房内设备繁多，具有一定复杂性，随着业务的不断发展，管理的任务必定会日益繁重。所以在中心机房的设计时，必须建立一套完善的机房管理和监控系统。实时监控、监测整个电脑机房的运行状况、语音报警，实时事件记录，可以迅速确定故障，提高可靠性，简化机房管理人员的维护工作。 
高性能价格比 
机房的材料产品、设备的选型以适用为主，合理选择材料与设备；不要造成资源浪费；同时也要保证该机房的高可靠性。应以较高的性能价格比设计机房，能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益。

10.2硬件设备参数指标
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	一、机房

	1
	气体消防系统
	消防报警控制器
	1
	套
	●

	2
	
	智能电源箱
	
	
	●

	3
	
	输入/输出模块
	
	
	●

	4
	
	声光报警器
	
	
	●

	5
	
	点型光电感烟火灾探测器
	
	
	●

	6
	
	点型感温火灾探测器
	
	
	●

	7
	
	探测器通用底座
	
	
	●

	8
	
	柜式七氟丙烷灭火装置
	
	
	●

	9
	
	柜式七氟丙烷灭火装置
	
	
	●

	10
	
	全氟己酮
	
	
	●

	11
	
	泄压装置
	
	
	●

	12
	
	气体释放警报器
	
	
	●

	13
	
	现场紧急启停按钮
	
	
	●

	14
	
	装饰罩
	
	
	●

	15
	
	消防对接
	
	
	●

	16
	UPS系统
	40KVA UPS
	1
	套
	●

	17
	
	电池
	32
	节
	●

	18
	
	电池柜
	1
	套
	●

	19
	
	电池电缆
	1
	套
	●

	20
	
	电池开关箱
	1
	套
	●

	21
	空调系统
	精密空调内机
	4
	台
	●

	22
	
	精密空调室外机
	4
	台
	●

	23
	
	精密空调管道
	4
	套
	●

	24
	
	壁挂空调(电池间）
	1
	台
	●

	25
	
	壁挂空调管道
	1
	套
	●

	26
	机房环境监控系统
	温湿度模块
	1
	套
	●

	27
	
	不定位漏水控制器
	
	
	●

	28
	
	不定位漏水感应线
	
	
	●

	29
	
	烟雾传感器
	
	
	●

	30
	
	声光报警器
	
	
	●

	31
	
	电池监控管理系统
	
	
	●

	32
	
	一体化监控主机
	
	
	●

	33
	
	本地监控系统基础软件
	
	
	●

	34
	
	监控附件包
	
	
	●

	35
	
	集中监控管理服务器
	
	
	●

	二、网络

	1
	内网
	内网核心交换机
	2
	台
	●

	2
	
	服务器电口接入交换机
	2
	台
	●

	3
	
	服务器光口接入交换机
	4
	台
	●

	4
	
	内网楼层汇聚交换机
	10
	台
	●

	5
	
	内网48口楼层接入交换机
	15
	台
	●

	6
	外网
	外网服务器汇聚交换机
	2
	台
	●

	7
	
	外网楼层48口接入交换机
	10
	台
	●

	8
	
	外网楼层汇聚交换机
	10
	台
	●

	9
	无线网
	无线服务器汇聚交换机
	2
	台
	●

	10
	
	无线楼层汇聚交换机
	10
	台
	●

	11
	物联网
	物联网管理控制主机
	2
	台
	●

	12
	
	物联网终端
	200
	台
	●

	13
	
	48口物联网终端接入交换机
	2
	台
	●

	14
	
	24口物联网终端接入交换机
	13
	台
	●

	三、基础硬件

	1
	核心存储
	1
	套
	●

	四、专用硬件

	替换

	1
	业务终端
	医护工作终端
	157
	台
	●

	2
	
	医疗业务-病历打印机
	53
	台
	●

	3
	
	医疗业务-处方打印机
	43
	台
	●

	4
	通用终端
	多合一读卡器
	7
	台
	●

	5
	信息发布终端
	挂墙宣导屏
	12
	块
	●

	6
	
	立式宣导屏
	11
	块
	●

	7
	
	诊室液晶一体机(叫号小屏)
	111
	块
	●

	8
	
	55寸候诊叫号网络液晶一体机（叫号大屏）
	59
	块
	●

	9
	
	排队取号签到终端设备
	5
	台
	●

	10
	
	宣教拼接屏
	86
	块
	●

	新增

	11
	业务终端
	医护工作终端
	199
	台
	●

	12
	
	医生移动查房车
	12
	台
	●

	13
	
	多功能移动护理车
	12
	台
	●

	14
	
	PDA设备
	80
	台
	●

	15
	
	医疗业务-病历打印机
	59
	台
	●

	16
	
	医疗业务-处方打印机
	70
	台
	●

	17
	
	医疗业务-激光打印机
	138
	台
	●

	18
	
	医疗业务-瓶贴打印机
	9
	台
	●

	19
	
	医疗业务-票据打印机
	15
	台
	●

	20
	
	自动标签机
	2
	套
	●

	21
	通用终端
	多合一读卡器
	127
	台
	●

	22
	
	高拍仪
	14
	台
	●

	23
	自助终端
	综合打印自助机（预约、挂号、缴费、报告、发票打印…)
	45
	台
	●

	24
	信息发布终端
	挂号收费唱票机
	29
	台
	●

	25
	
	挂墙宣导屏
	25
	块
	●

	26
	
	立式宣导屏
	21
	块
	●

	27
	
	诊室液晶一体机(叫号小屏)
	56
	块
	●

	28
	
	55寸候诊叫号网络液晶一体机（叫号大屏）
	15
	块
	●

	29
	
	排队取号签到终端设备
	15
	台
	●

	五、信息安全

	1
	内外网
	内外网边界防火墙
	2
	台
	●

	2
	
	内外网防火墙
	2
	台
	●

	3
	
	无线边界防火墙
	2
	台
	●

	4
	
	内网核心业务区防火墙
	1
	台
	●

	5
	
	外网网络准入管理
	1
	台
	●

	6
	
	数据脱敏
	1
	台
	●

	7
	
	日志审计
	1
	台
	●

	8
	
	堡垒机
	1
	台
	●

	9
	
	终端管理系统
	1000
	节点
	●

	10
	
	终端防病毒软件
	1000
	节点
	●

	11
	密码设备
	服务器密码机
	1
	台
	●

	12
	
	签名验签服务器
	1
	台
	●

	13
	
	IPSec/SSL VPN综合安全网关
	2
	台
	●

	14
	
	站点证书
	2
	套
	●

	15
	
	个人数字证书
	10
	套
	●

	16
	
	国密安全浏览器
	10
	套
	●

	六、新技术赋能

	1
	智慧病区
	输液监控终端
	100
	台
	●

	2
	
	护理呼叫终端
	60
	台
	●

	3
	
	EICU访视系统
	1
	套
	●

	4
	
	医护主机
	1
	台
	●

	5
	
	床头分机
	32
	台
	●

	6
	
	床旁分机
	32
	台
	●

	7
	
	悬臂支架
	32
	台
	●

	8
	
	智慧病房交互系统授权扩容
	1
	节点
	●

	9
	
	护理智能看板交互系统授权扩容
	1
	节点
	●

	10
	数字化手术室
	4K医用多功能显示屏
	2
	台
	●

	11
	
	4K医用术野显示屏
	2
	台
	●

	12
	
	高清全景摄像机
	2
	台
	●

	13
	
	高清术野摄像机
	2
	台
	●

	14
	
	语音对讲系统
	2
	套
	●

	15
	
	全高清手术一体化集成控制终端
	1
	台
	●

	16
	
	全高清手术中央集中控制系统
	1
	套
	●

	17
	
	多功能触控一体机
	2
	台
	●

	18
	
	HDMI 光纤信号延长器
	2
	套
	●

	19
	
	同轴双悬臂
	2
	根
	●

	20
	
	智能耗材管理柜
	3
	套
	●

	21
	
	数字化手术室终端应用子系统
	1
	套
	●

	22
	
	数字化手术室基础服务子系统
	1
	套
	●

	23
	
	手术远程指导及观摩子系统
	1
	套
	●

	24
	
	患者手术档案管理子系统
	1
	套
	●

	25
	
	数字化手术室中央监控子系统
	1
	套
	●

	26
	智慧诊室
	多学科会诊终端
	3
	台
	●

	27
	
	高清多学科会诊摄像机
	3
	台
	●

	28
	
	数字阵列麦克风
	3
	台
	●

	29
	
	MCU多点控制单元
	1
	台
	●

	30
	
	视讯管理平台
	1
	台
	●

	31
	智慧院区
	院内定位导诊导航系统
	1
	套
	●



说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心设备，投标人在做投标方案时对该部分设备的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc229494785]10.2.1机房
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	气体消防系统
	消防报警控制器
	具有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，可实现2个防火区的火灾报警和气体灭火控制，可配接各种编码火灾探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块
	1
	套

	2
	
	智能电源箱
	DC24V
	
	

	3
	
	输入/输出模块
	可提供DC24V有源输出或常开和常闭触点输出，用于完成对现场设备的控制，一路开关量信号输入，用于将设备的动作信号反馈给控制器输入常开、常闭模式可设定，输入/输出具有检线功能
	
	

	4
	
	声光报警器
	工作电压24V。四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接。声压级≥85dB（正前方3m水平处（A计权））
	
	

	5
	
	点型光电感烟火灾探测器
	国标，采用电子编码方式，通过编址器或控制器读/写地址。工作电压DC14V-24V
	
	

	6
	
	点型感温火灾探测器
	国标，采用电子编码方式，通过编址器或控制器读/写地址。工作电压DC14V-24V
	
	

	7
	
	探测器通用底座
	定制，配套
	
	

	8
	
	柜式七氟丙烷灭火装置
	120L，装置工作压力2.5MPa，装置最大工作压力4.2MPa
	
	

	9
	
	柜式七氟丙烷灭火装置
	70L，装置工作压力2.5MPa，装置最大工作压力4.2MPa
	
	

	10
	
	七氟丙烷
	七氟丙烷
	
	

	11
	
	泄压装置
	定制
	
	

	12
	
	气体释放警报器
	当气体喷洒后，控制器将启动气体喷洒指示灯发出灯光指示，DC24V
	
	

	13
	
	现场紧急启停按钮
	具有现场紧急启动和停止功能。具备两组备用的常开/常闭端子。自身带有防误动装置。具备现场将气体灭盘切换到手动状态的功能
	
	

	14
	
	装饰罩
	定制
	
	

	15
	
	消防对接
	与大楼消防联动接入
	
	

	16
	UPS系统
	40KVA UPS
	 1、ups要求40KVA 
2、并机系统支持所有功率模块均分负载，任意功率模块退出，余下2N-X个功率模块自动均分负载，系统可用性高                                                            3、UPS应用采用广泛成熟的产品                                                     4、输入电压380V，范围228～478Vac；频率50/60HZ，范围40～70HZ；输出380V±1%；频率50/60HZ自适应。                                     5、彩用≥7寸触摸管理屏，提供触摸屏、显示控制方法、显示设备均为自主研发佐证资料，服务升级有保障。                                            6、UPS系统具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管:记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。
	1
	套

	17
	
	电池
	12V/200AH，蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充设计寿命应不低于12年，并提供相关证明材料。
蓄电池结构和外观要求
进行10h率放电容量测试时，蓄电池实测容量与标称容量不允许出现负偏差。容量保存率
在工作环境温度为25℃±5℃时，蓄电池静置28天后，其容量保存率应不低于99%密封反应效率：
蓄电池密封反应效率应不低于99%。安全阀：蓄电池安全阀开阀压力范围：15～30kPa，闭阀压力范围：10～20kPa。
电池间连接条压降：以5.5I10A电流放电时，电池间连接电压降≤4mV。
	32
	节

	18
	
	电池柜
	电池柜32节电池，
	1
	套

	19
	
	电池电缆
	ZRYJVR50平方
	1
	套

	20
	
	电池开关箱
	直流开关柜，主路100A3P
	1
	套

	21
	空调系统
	精密空调内机
	1、制冷量：12.5kW,上送风含风帽，房间级机房精密空调室内机），总制冷量≥12.5kW，上前送风，风量≥3200m³/h。                                                        2、恒温恒湿，PTC陶瓷套铝翅片电加热器，加热量≥3kW；湿膜加湿，加湿量≥3kg/h，支持R410A环保制冷剂。                                  3、三相380V供电                                                           4、品牌满足温室气体排放、碳足迹ISO14067、PAS2050、CRAA/PG 001-2024规范，提供温室气体排放、碳足迹证书资料。                                                      5、安全节能，通过了3C、CQC节能认证；                                                                                      
	4
	台

	22
	
	精密空调室外机
	配套精密空调制冷量：12.5kW
	4
	台

	23
	
	精密空调管道
	空调配件|延长组件|配套12.5kW空调
	4
	套

	24
	
	壁挂空调(电池间）
	3P空调
	1
	台

	25
	
	壁挂空调管道
	空调配件|延长组件|配套3P空调
	1
	套

	[bookmark: OLE_LINK3]26
	机房环境监控系统
	温湿度模块
	机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH ,Modbus RTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接。
	1
	套

	27
	
	不定位漏水控制器
	用于漏水检测。通过漏水感应线检测到漏水后，输出一个报警干接点，灵敏度可调。DC12V供电，支持蜂鸣器告警，一个不定位漏水控制器占用一个开关量检测端口
	
	

	28
	
	不定位漏水感应线
	与不定位漏水控制器搭配使用，线长5米，据微模块大小周长选配
	
	

	29
	
	烟雾传感器
	用于室内环境烟雾检测。红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰。一个烟感探测器占用一个开关量检测端口
	
	

	30
	
	声光报警器
	微模块或机房声光报警器使用，全红色塑料壳。
	
	

	31
	
	电池监控管理系统
	本次配置包含1台电池监控主机及辅件，可实现3组120节电池的实时监控单体电池的电压、电流、温度及内阻等核心参数，有效识别电池的健康状态的功能。
	
	

	32
	
	一体化监控主机
	1、1U机架式，4个RS232/RS485串口，6个RS485串口，12路输入干接点，4路输出干接点，双网口设计，支持12V直流电源输出，支持选配32G SD卡，支持选配4G通讯模块，单电源供电。
2、需搭载本地监控系统基础软件；
	
	

	33
	
	本地监控系统基础软件
	系统基础功能支持设备监控实时状态，系统日志查询，设备管理、用户管理，系统设置、时间设置等相关系统参数配置，以及系统升级功能；支持配电链路、制冷链路、通讯链路展示；支持自定义计划任务实现制冷调节，UPS关机，UPS放电，支持任务提醒，并可通过短信、邮件等方式提前通知用户；支持告警管理软件，实现告警等级管理、告警事件管理、告警通知方式、用户告警设置、告警通知记录、告警联动管理、告警通知模板设置、告警屏蔽管理、告警收敛管理等功能。
	
	

	34
	
	监控附件包
	1、配置一套49英寸触摸屏，i5处理器，1080*1920分辨率，支持网络接口通讯，大屏首页支持3D机房图展示，含微模块3D、安防视图、U位容量、配电容量、制冷容量功能展示，支持配电链路、制冷链路、通讯链路展示；
2、含1套4G短信模块,一台交换机
	
	

	35
	
	集中监控管理服务器
	包含管理软件，可支持12套环控采集器主机接入；
	
	



[bookmark: _Toc229494786]10.2.2网络
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	内网
	内网核心交换机
	1、 交换容量≥100Tbps，包转发率≥76800Mpps
2、业务插槽数≥6
3、主控引擎模块≥2，满足1+1冗余
4、设备支持FW防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止外网病毒扩散
5、支持端口聚合，802.3ad，支持二，三层聚合
6、支持IPv4/IPv6静态路由，支持路由协议加密，包括RIP V1/V2、OSFPv2、ISISv4、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持ICMPv6转发
7、支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔
8、支持VxLAN多种方式接入 ，支持VxLAN二三层互通, 支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层Anycast分布式网关和集中式网关
9、实配冗余主控，冗余交换网板，冗余电源，提供≥96个千兆电口，≥48个万兆光口，配置48个万兆多模光模块
10、原厂质保3年服务

	2
	台

	2
	
	服务器电口接入交换机
	48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+（含模块）
1、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥207 Mpps
2、转发和CPU采用国产芯片，自主可控
3、支持MAC表项≥32K，支持ARP表项≥1K，支持IPv4 路由表≥2K，支持IPv6 路由表≥1K
4、支持统一用户管理功能，支持MAC/Portal等多种认证方式，支持1024有线认证用户接入，
5、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3
6、支持4K VLAN，支持Voice VLAN
支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)
7、支持IP Source Guard、异常报文检测、攻击防范、SAVI等安全特性
8、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
9、原厂质保3年服务

	2
	台

	3
	
	服务器光口接入交换机
	48口万兆光接口（含模块），支持万兆上联
1、交换容量≥4.8T/48Tbps，包转发率≥	2000Mpps
2、转发和CPU采用国产芯片，自主可控，
3、支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥4，提供中文官网截图和链接证明；
4、支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/portal等多种认证方式，支持10000认证用户同时在线
5、支持MAC表项≥64K，支持IPv4路由表项≥64k，支持IPv6路由表项≥32k，
6、支持防DOS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击
7、支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限，
8、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
9、原厂质保3年服务

	4
	台

	4
	
	内网楼层汇聚交换机
	万兆交换机，万兆光接口48个（含模块），配双电源，支持堆叠支持板卡扩展，含3年原厂维保。
1、交换容量≥4.8T/48Tbps，包转发率≥	2000Mpps
2、转发和CPU采用国产芯片，自主可控，
3、支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥3，提供中文官网截图和链接证明；
4、支持MAC表项≥384K，支持IPv4路由表项≥256k，支持IPv6路由表项≥80k，
5、支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限，
6、支持Macsec，通过部署Macsec，降低信息泄露和遭受恶意网络攻击的风险
7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
8、支持多个物理端口的流量镜像到一个端口，支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN）
9、支持防DOS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击

	10
	台

	5
	
	内网48口楼层接入交换机
	48个千兆电口，≥4个万兆光口
1、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥207 Mpps
2、转发和CPU采用国产芯片，自主可控，
3、支持MAC表项≥32K，支持ARP表项≥1K，支持IPv4 路由表≥2K，支持IPv6 路由表≥1K，
4、支持统一用户管理功能，支持MAC/Portal等多种认证方式，支持1024有线认证用户接入，
5、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3
6、支持4K VLAN，支持Voice VLAN
支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)
7、支持IP Source Guard、异常报文检测、攻击防范、SAVI等安全特性
8、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
9、原厂质保3年服务

	15
	台

	6
	外网
	外网服务器汇聚交换机
	4槽以上机箱，3年服务。
1、交换容量≥100Tbps，包转发率≥76800Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料
2、业务插槽数≥6
3、主控引擎模块≥1
4、设备支持FW防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止外网病毒扩散
5、支持端口聚合，802.3ad，支持二，三层聚合
6、支持IPv4/IPv6静态路由，支持路由协议加密，包括RIP V1/V2、OSFPv2、ISISv4、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持ICMPv6转发
7、支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔
8、支持VxLAN多种方式接入 ，支持VxLAN二三层互通, 支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层Anycast分布式网关和集中式网关
9、实配单主控，冗余电源，提供≥48个千兆电口，≥48个万兆光口，配置48个万兆多模光模块

	2
	台

	7
	
	外网楼层48口接入交换机
	48个千兆电口，≥4个万兆光口
1、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥207 Mpps
2、转发和CPU采用国产芯片，自主可控，
3、支持MAC表项≥32K，支持ARP表项≥1K，支持IPv4 路由表≥2K，支持IPv6 路由表≥1K，
4、支持统一用户管理功能，支持MAC/Portal等多种认证方式，支持1024有线认证用户接入，
5、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3
6、支持4K VLAN，支持Voice VLAN
支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)
7、支持IP Source Guard、异常报文检测、攻击防范、SAVI等安全特性
8、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
9、原厂质保3年服务

	10
	台

	8
	
	外网楼层汇聚交换机
	万兆交换机，万兆光接口48个（含模块），配双电源，支持堆叠支持板卡扩展，含3年原厂维保。
1、交换容量≥4.8T/48Tbps，包转发率≥	2000Mpps
2、转发和CPU采用国产芯片，自主可控，
3、支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥3，提供中文官网截图和链接证明；
4、支持MAC表项≥384K，支持IPv4路由表项≥256k，支持IPv6路由表项≥80k，
5、支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限，
6、支持Macsec，通过部署Macsec，降低信息泄露和遭受恶意网络攻击的风险
7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
8、支持多个物理端口的流量镜像到一个端口，支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN）
9、支持防DOS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击

	10
	台

	9
	无线网
	无线服务器汇聚交换机
	框式交换机，电源模块冗余，支持扩展业务板卡，万兆堆叠线缆2根，含3年原厂维保。
1、交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明材料
2、业务插槽数≥3
3、主控引擎模块≥2，满足1+1冗余
4、设备支持FW防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止外网病毒扩散
5、支持端口聚合，802.3ad，支持二，三层聚合
6、支持IPv4/IPv6静态路由，支持路由协议加密，包括RIP V1/V2、OSFPv2、ISISv4、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持ICMPv6转发
7、支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔
8、支持VxLAN多种方式接入 ，支持VxLAN二三层互通, 支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层Anycast分布式网关和集中式网关
9、实配冗余主控，冗余交换网板，冗余电源，提供≥48个万兆光口，配置40个万兆多模光模块，2根3m万兆堆叠线缆

	2
	台

	10
	
	无线楼层汇聚交换机
	万兆交换机，万兆光接口48个（含模块），配双电源，支持堆叠支持板卡扩展，含3年原厂维保。
1、交换容量≥4.8T/48Tbps，包转发率≥	2000Mpps
2、转发和CPU采用国产芯片，自主可控，
3、支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥3，提供中文官网截图和链接证明；
4、支持MAC表项≥384K，支持IPv4路由表项≥256k，支持IPv6路由表项≥80k，
5、支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限，
6、支持Macsec，通过部署Macsec，降低信息泄露和遭受恶意网络攻击的风险
7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
8、支持多个物理端口的流量镜像到一个端口，支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN）
9、支持防DOS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击

	10
	台

	11
	物联网
	物联网管理控制主机
	智能网络管理中心一体机，自带5个千兆电口；内置有SD-WAN、SD-LAN、SD-WLAN、认证中心、安全中心等模块，支持对出口网关设备、交换机设备、无线AP等设备统一管理与运维；最大可管理用户数65K，最大同时在线用户数8K，默认赠送16个网关管理授权、16个AP管理授权、16个交换机管理授权，最多可管理560个设备节点；内置256G SSD硬盘。
1、提供2个10GE光口, 10个GE电口
2、三层转发吞吐量≥10Gbps
3、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由 
4、国产化自主可控，可提供第三方证明
5、支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证、PPSK、DPSK；
6、支持反病毒功能
7、支持频段指引功能，能够自动指引支持双频段的无线终端工作在5.8GHz频段上
8、支持定时开关SSID功能，在规定的时间内自动关闭指定SSID的发射信号，方便网络控制，提供设备配置截图
9、iConnect自动终端认证
10、支持CLI、WEB管理、SSH管理，支持SNMP v1/v2/v3；
11、原厂质保3年服务

	2
	台

	12
	
	物联网终端
	可支持板卡扩展功能的物联网独立部署网关，支持形成Wi-Fi+IoT融合组网部署方案，可灵活拓展多种物联网协议的应用，可支持物联网级联扩展
1、所有Wi-Fi射频支持802.11be标准
2、内网及外网均支持2.4GHz&5GHz双频段同时工作
3、总空间流数8；整机速率≥7.14Gbps，提供官网链接及截图
4、支持Mini PCIe IoT插卡、支持USB扩展物联网、支持蓝牙BLE6.0
5、2.5G光+10G光+2*2.5GE电+2*GE(1*PoE out)
6、支持IoT AU，每房间有单独的IoT基站，支持房间级定位
7、内外网CPU及Wi-Fi基带器件同时满足100%国产化
8、AU即插即用、状态一键可查，支持内置蓝牙串口，免登高运维
9、原厂质保3年服务
	200
	台

	13
	
	48口物联网终端接入交换机
	支持全端口线速转发；支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率760W；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化
1、交换容量≥1.36Tbps
2、实配48个GE以太网端口 +4个10GE SFP+光口
3、转发和CPU采用国产芯片，自主可控，
4、支持静态路由、路由策略、策略路由、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、 BGP、BGP4+
5、支持 CPU 保护功能
6、支持WDRR、DRR、SP、WDRR＋SP、DRR+SP队列调度算法
7、支持IP Source Guard等安全特性，
8、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms
9、为了提高设备供电的可靠性，支持交流和直流电源，支持电源2+1主备
10、原厂质保3年服务
	2
	台

	14
	
	24口物联网终端接入交换机
	1、交换容量≥1.36Tbps
2、实配24个GE以太网端口 +4个10GE SFP+光口
3、为了提高设备供电的可靠性，支持交流和直流电源，支持电源2+1主备
4、转发和CPU采用国产芯片，自主可控，
5、支持WDRR、DRR、SP、WDRR＋SP、DRR+SP队列调度算法
6、支持静态路由、路由策略、策略路由、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、 BGP、BGP4+
7、支持 CPU 保护功能
8、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms
9、支持IP Source Guard等安全特性，
10、原厂质保3年服务
	13
	台


[bookmark: _Toc229494787]10.2.3基础硬件
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	核心存储
	10TB可用存储
	1
	套



[bookmark: _Toc229494788]10.2.4专用硬件
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	替换

	1
	业务终端
	医护工作终端
	CPU：主频≥2.1GHz 、≥8核处理器12线程，三级缓存≥12MB；集成显卡：≥48个图形处理单元，最大频率≥1.4GHz；或以上、16G内存或以上、256G 固态盘或以上,23寸显示器，五年保修 
1. 前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换；主机机箱后置系统复位键，支持通过物理按键实现系统一键还原。2.终端预装办公软件，可实现桌面快捷操作栏可提供主流大模型应用的快捷入口；支持截屏功能；可对全屏/区域的屏幕内容；支持PDF格式转换功能；支持对格式为txt、html、doc、docx、csv、xlsx、pdf进行大模型识别并进行内容总结，总结后的内容可复制；支持根据总结内容自动生成思维导图，思维导图可以编辑； 
3.终端预装医疗输入法软件，具有医疗领域覆盖写病历、开处方、查药典常用细胞词库；可输入≥23类科室所对应的任意一个疾病诊断关键词，会匹配到对应的临床决策；可输入≥39类中药中的任意一个药品名称，会匹配到对应的药品；可输入≥15类西药中的任意一个药品名称，会匹配到对应的药品 
4.终端预装终端管理系统软件，支持查看设备的相关信息，包括设备名称、连接状态、当前系统、设备类型、IP地址、软件版本、座位编号、分组信息、固件版本、设备型号、MAC地址、网卡速率、SN号码、CPU型号、内存容量、磁盘型号、开机时间、最近运行时长、合计运行时长、CPU温度、USB设备等信息，支持列表数据的排序、筛选与自动更新。终端管理系统平台同时支持C/S架构B/S架构协同管理；支持通过公网访问管理终端，也可以通过浏览器、客户端访问管理后台进行管理，满足管理员不同网络下的远程管理需求。 
5. 终端管理系统支持同传模式，任意终端作为发送端在终端管理系统和操作系统界面下均可直接发起镜像同传，接收端在终端管理系统和操作系统界面下直接接收镜像，无需重启或者进入特定运行模式接收镜像；终端管理系统支持多镜像功能，为便于不同场景、环境下的使用，支持单个终端部署多个系统镜像，多个系统镜像共享整个磁盘空间，系统运行互不影响；在终端管理系统、Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统下都可实现直接切换到目标系统镜像； 
6.终端管理系统平台支持手机扫码配置管理平台绑定，支持手机扫码查看设备SN、软件版本、BIOS版本；支持连续扫码多台设备并配置关联医院、分组、编号、设备名称等信息；支持手机扫码多台终端设备后，统一设置IP地址等网络信息，支持动态获取或静态IP，支持静态IP与编号关联递增；
	157
	台

	2
	
	医疗业务-病历打印机
	24针尺寸:94列打印机 384(宽)×280(长)×230（高)mm 打印方式:24针点阵击打式 打印头寿命:≥5亿次／针 字符集:GB18030 打印速度:超高速  504字/秒；高速 336字/秒；高密 168字/秒 复写能力:1+6
	53
	台

	3
	
	医疗业务-处方打印机
	分辨率≥200DPI，打印速度≥120mm/s尺寸:50列平推250(宽)×254(长)×186(高)mm  打印机针数:24针 打印针寿命:3亿次／针 打印速度:270字符/秒 复写能力:1+3
	43
	台

	4
	通用终端
	多合一读卡器
	多合一读卡器，各类非接触卡的读写；带身份证识别接口，三年保修. 接触式：符合ISO7816 1/2/3的各类逻辑卡、CPU卡、符合PBOC3.0规范的卡、符合
V1.0、V2.0、V3.0上海社保卡规范、符合V2.0和V3.0全国社保卡的规范，符合 GB/T
2423-2001 标准规定，符合银联认证标准；
磁条：符合 ISO7810/7811 规范的磁条卡读取，支持 2、3 磁道读取；
	7
	台

	5
	信息发布终端
	挂墙宣导屏
	[bookmark: OLE_LINK6]1.采用55英寸液晶屏，分辨率3840*2160
2.运行内存 2G，机身存储32G
3.支持显示信息发布系统音视频、文字信息，专家排班系统医生信息与排班信息等
4支持个性化设置开机默认启动应用，无需借助遥控器，每次开机可自动启动单个预装或后装的应用软件
5.支持通过系统设置滚动字幕，可个性化输入文字内容、选择播放模式（静态显示或向左滚动）、调节文字大小及文字颜色、调节背景颜色
6.支持对接集控管理平台，支持个性化编辑设备显示内容，可通过内网远程推送指设备端进行展示
7.支持对接集控管理平台，实现一键巡检设备，实时查看设备运行状态，必要时可通过内网远程桌面操控对应设备
[bookmark: OLE_LINK8]8、提供统一管理软件
9、每台设备考虑电源和设备网线
	12
	块

	6
	
	立式宣导屏
	内存：DDR- 2G
硬盘：EMMC-32G
网卡：集成百兆以太网控制器
操作系统：Android 9.0系统
主板接口：DC-IN、USB2.0*4（机身外置2个）、RJ45、HDMI IN、Line-out、TF Card    
液晶尺寸：55寸 液晶液晶屏 （A+级）
显示区域：1209.6(宽)×680.4(高) mm
显示分辨率：2160*3840
触摸方式：电容触摸
屏幕比例：16:9
面板亮度：300 cd/m2  
可视角度：全视角
显示色彩：16.7M 
对比度：3000:1
功放：双声道功放系统；
喇叭功率：2 x8Ω 3W；
网络：支持wifi功能
开关机功能：自动定时开关机; 遥控功能；
材质：型材+钣金汽车烤漆工艺
安装方式：落地安装
其他：支持显示信息发布系统音视频、文字信息，专家排班系统医生信息与排班信息等
提供统一管理软件
每台设备考虑电源和设备网线
	11
	块

	7
	
	诊室液晶一体机(叫号小屏)
	运行内存 2G，机身存储 32G
支持显示分诊叫号系统中就诊、候诊患者信息、诊室坐诊医生信息，支持显示信息发布系统中音视频、文字信息，支持显示专家排班系统中医生信息和排班信息等内容。
1.产品支持显示分诊叫号系统中就诊、候诊患者信息、诊室坐诊医生信息；支持显示信息发布系统中音视频、文字信息，支持显示专家排班系统中医生信息和排班信息等内容。
提供统一管理软件
每台设备考虑电源和设备网线
	111
	块

	8
	
	55寸候诊叫号网络液晶一体机（叫号大屏）
	1.采用55英寸液晶屏
2.运行内存 2G，机身存储 16G
3.支持显示分诊叫号系统队列患者信息等。
4.支持个性化设置开机默认启动应用，无需借助遥控器，每次开机可自动启动单个预装或后装的应用软件
5. 支持通过系统设置滚动字幕，可个性化输入文字内容、选择播放模式（静态显示或向左滚动）、调节文字大小及文字颜色、调节背景颜色
6.支持对接集控管理平台，支持个性化编辑设备显示内容，可通过内网远程推送指设备端进行展示
7.支持对接集控管理平台，实现一键巡检设备，实时查看设备运行状态，必要时可通过内网远程桌面操控对应设备
8、提供统一管理软件
9、每台设备考虑电源和设备网线
	59
	块

	9
	
	排队取号签到终端设备
	1、排队取号签到终端设备， 
2、外观尺寸：1212mm*683mm。
3、物理分辨率：1920*1080。
4、亮度：≥500cd/㎡。
5、对比度：3500:1。
6、响应时间：≤6ms。
7、可视角度（H/V）：＞178度。
8、显示色彩：10000K。
9、物理拼缝≤1.8mm。
10、使用寿命≥60000小时。
11、电源：AC 100 240V, 50/60Hz。内置拼接高速处理芯片；接口：HDMI≥1路、VGA≥1路、DVI≥1路、BNC≥2路、RJ45 ≥3路、USB ≥1路；支持大分辨率底图输入。输入支持1920*1080分辨率。支持RS-232控制、网络控制，支持电源冗余备份，支持风扇、除尘网开放式更换。
12、主要功能：单屏独立显示、局部拼接显示、整屏拼接显示、参数调节
13、提供统一管理软件
14、每台设备考虑电源和设备网线
	5
	台

	10
	
	大型宣教拼接屏
	1、物理分辨率：1920*1080。
2、电源：AC  240V, 50/60Hz。内置拼接高速处理芯片；接口：HDMI≥1路、USB ≥1路；支持大分辨率底图输入。输入支持1920*1080分辨率。支持RS-232控制、网络控制。
3、主要功能：单屏独立显示、局部拼接显示、整屏拼接显示、参数调节
4、总面积不小于71.25m²
5、提供统一管理软件
6、每台设备考虑电源和设备网线
	86
	块

	新增

	11
	业务终端
	医护工作终端
	CPU：主频≥2.1GHz 、≥8核处理器12线程，三级缓存≥12MB；集成显卡：≥48个图形处理单元，最大频率≥1.4GHz；或以上、16G内存或以上、256G 固态盘或以上,23寸显示器，五年保修 
1. 前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换；主机机箱后置系统复位键，支持通过物理按键实现系统一键还原。
2.终端预装办公软件，可实现桌面快捷操作栏可提供主流大模型应用的快捷入口；支持截屏功能；可对全屏/区域的屏幕内容；支持PDF格式转换功能；支持对格式为txt、html、doc、docx、csv、xlsx、pdf进行大模型识别并进行内容总结，总结后的内容可复制；支持根据总结内容自动生成思维导图，思维导图可以编辑； 
3.终端预装医疗输入法软件，具有医疗领域覆盖写病历、开处方、查药典常用细胞词库；可输入≥23类科室所对应的任意一个疾病诊断关键词，会匹配到对应的临床决策；可输入≥39类中药中的任意一个药品名称，会匹配到对应的药品；可输入≥15类西药中的任意一个药品名称，会匹配到对应的药品 
4.终端预装终端管理系统软件，支持查看设备的相关信息，包括设备名称、连接状态、当前系统、设备类型、IP地址、软件版本、座位编号、分组信息、固件版本、设备型号、MAC地址、网卡速率、SN号码、CPU型号、内存容量、磁盘型号、开机时间、最近运行时长、合计运行时长、CPU温度、USB设备等信息，支持列表数据的排序、筛选与自动更新。终端管理系统平台同时支持C/S架构B/S架构协同管理；支持通过公网访问管理终端，也可以通过浏览器、客户端访问管理后台进行管理，满足管理员不同网络下的远程管理需求。 
5. 终端管理系统支持同传模式，任意终端作为发送端在终端管理系统和操作系统界面下均可直接发起镜像同传，接收端在终端管理系统和操作系统界面下直接接收镜像，无需重启或者进入特定运行模式接收镜像；终端管理系统支持多镜像功能，为便于不同场景、环境下的使用，支持单个终端部署多个系统镜像，多个系统镜像共享整个磁盘空间，系统运行互不影响；在终端管理系统、Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统下都可实现直接切换到目标系统镜像； 
6.终端管理系统平台支持手机扫码配置管理平台绑定，支持手机扫码查看设备SN、软件版本、BIOS版本；支持连续扫码多台设备并配置关联医院、分组、编号、设备名称等信息；支持手机扫码多台终端设备后，统一设置IP地址等网络信息，支持动态获取或静态IP，支持静态IP与编号关联递增；
	199
	台

	12
	
	医生移动查房车
	外型尺寸:宽520mm*高1050mm(台面距地)；工作台面:宽480mm*长460mm
整机重量: 35KG (未含计算机)；
4核CPU；内存: 8GB；硬盘: 256GB SSD固态硬盘；无线:支持802.11 a/b/g/n/ac协议，支持2.4GHz/5GHz双频段；有线:千兆RJ45网口；安全保护:具备过压、过流、欠压、过充、过放功能；
防滑围挡设计：具有与台面一体成型的铝合金材质防滑围挡，围挡高度≥28mm；
键盘托设计：键盘托与推车把手采用全铝合金一体成型工艺，功能整合部位无需螺丝安装固定，无需抽拉，使用便捷。整体向上倾斜10°，契合人体工程学原理。
鼠标托盘：配置旋转式鼠标托盘，支持在键盘托左右侧灵活安装，不用时收缩在键盘托内侧，不占用空间。
	12
	台

	13
	
	多功能移动护理车
	横向设计，主辅双台面设计；
台面内集成高密度高容量电池及智能电源管理系统的使用保障计算机性能和整体续航，可选配热插拔主辅电池搭配，满足临床 24 小时不间断使用需求。
电池仓设计：电池仓（含电池）集成在一体机上，电池支持快速拆卸安装；
台面散热：操作台面底部具有≥200*150mm的散热孔区域；
接口防尘仓：USB和Type C等接口位于一体机背后，具有接口保护盖，关闭时接口完全隐藏。
	12
	台

	14
	
	PDA设备
	处理器:八核2.4 GHz高性能处理器，存储器:128GB ROM+8 GB RAM，触控屏:6英寸1.2mm窄边大屏，分辨率高达2160*1080，电容式10点触摸，支持戴手套、带水触摸；
指纹解锁。电池容量：5100 mAh以上；
可更换电池设计，换电池不断电；支持座充；支持快充；
 三摄像头，其中后置双摄像头5000万像素、1300万像素，前置500万像素。
	80
	台

	15
	
	医疗业务-病历打印机
	24针尺寸:94列打印机 384(宽)×280(长)×230（高)mm 打印方式:24针点阵击打式 打印头寿命:≥5亿次／针 字符集:GB18030 打印速度:超高速  504字/秒；高速 336字/秒；高密 168字/秒 复写能力:1+6
	59
	台

	16
	
	医疗业务-处方打印机
	分辨率≥200DPI，打印速度≥120mm/s50列平推250(宽)×254(长)×186(高)mm  打印机针数:24针 打印针寿命:3亿次／针 打印速度:270字符/秒 复写能力:1+3
	70
	台

	17
	
	医疗业务-激光打印机
	激光自动双面打印机，打印速度30页/分钟，支持复印扫描
	138
	台

	18
	
	医疗业务-瓶贴打印机
	打印方式 热敏/热转印
打印速度 150mm/s
分辨率 203dpi
最大打印宽度 108mm
最大打印长度 151km
	9
	台

	19
	
	医疗业务-票据打印机
	基础功能：
复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）
打印厚度：0.065-0.84mm
针数：24针
列宽：82列
基本参数：
进纸方式：前进纸；后进纸
端口：USB规格:多功能超高速24针82列平推打印机 打印机针数:24针  打印针寿命:4亿次／针 打印速度:450字/秒  复写能力:1+6
	15
	台

	20
	
	自动标签机
	 1.1、设备形式及储管量：桌面式,装管量≥260根管，装管槽位≥10个，单管槽装管量≥26根管，支持同时装载≥10种不同类型采血管进行使用。
1.2、可贴试管类型:管身直径*管身长:13mm*75mm;13mm*100mm。
1.3、打印贴标速度:≥950根试管/小时。
1.4、贴标规范:留出可视空间，标签不贴歪，标签不褶皱。
1.5、贴标精度:贴标100%留出原有试管小标签上的抽血刻度，上下位置±1mm。
 1.6、可识别管帽颜色:机器内置颜色感应器，通过颜色感应器自动感应识别管帽颜色，能够兼容全部采血试管的管帽颜色，二次确认试管种类，确保挑管正确。
1.7、贴标方式:试管水平卧式贴标。（非试管直立贴标）
1.8、添管方式:开放式装卸试管，配备专用装管器，加管一次可以取10-15根管，可批量添加，装管时无需关机。
1.9、打印方式:热敏打印。
1.10、第二打印模块：支持异形管标签打印。
1.11、过载保护:过电流点在105%～135%,自动侦测，自动复原。
1.17、通讯接口:USB、串口（RS232）。
1.18、空管检测:有空管检测提示。
1.19、出管提示:有出管提示。
1.20、故障处理:故障及处理方法提示。
1.21、通讯:自动联机。
1.22、取管方式：试管以单轴旋转方式从储管槽分离，每个储管槽由对应分管轴负责，不共用配件，互为冗余，保证异常情况下设备仍能顺利运行。不接受机械抓举管帽、电磁阀释放、滑道重力落管等方式，避免导致设备取管失败或其他故障问题；
	2
	套

	21
	通用终端
	多合一读卡器
	多合一读卡器，各类非接触卡的读写；带身份证识别接口，接触式：符合ISO7816 1/2/3的各类逻辑卡、CPU卡、符合PBOC3.0规范的卡、符合
V1.0、V2.0、V3.0上海社保卡规范、符合V2.0和V3.0全国社保卡的规范，符合 GB/T
2423-2001 标准规定，符合银联认证标准；
磁条：符合 ISO7810/7811 规范的磁条卡读取，支持 2、3 磁道读取； 
	127
	台

	22
	
	高拍仪
	像素1600万、RGB24位全彩、2592*1944、扫描速度、自动对焦、广角、LED补光灯、USB3.0、尺寸A2、OCR、条码、二维码、图片合成、彩色/黑白，用途：X光、CD、DR、CT、MRI等
	14
	台

	23
	自助终端
	综合打印自助机（预约、挂号、缴费、报告、发票打印…)
	综合打印自助机（预约、挂号、缴费、报告、发票打印…) 
	45
	台

	24
	信息发布终端
	挂号收费唱票机
	收费窗口语音报价显示；CPU:四核1.8G|RAM:2GB|内存:16GB|操作系统:安卓7.0触摸屏:10点电容式触摸
显示:10"高清IPS屏，分辨率1280*800，可视区309.312(H)x73.988(V)，可视角度85/85/85/85(L/R/U/D)，常黑IPS模式，对比度700，亮度250cd/m，屏幕比例16:9
	29
	台

	25
	
	挂墙宣导屏
	1.采用55英寸液晶屏，分辨率3840*2160
2.运行内存 2G，机身存储32G
3.支持显示信息发布系统音视频、文字信息，专家排班系统医生信息与排班信息等。
4支持个性化设置开机默认启动应用，无需借助遥控器，每次开机可自动启动单个预装或后装的应用软件
5. 支持通过系统设置滚动字幕，可个性化输入文字内容、选择播放模式（静态显示或向左滚动）、调节文字大小及文字颜色、调节背景颜色
6.支持对接集控管理平台，支持个性化编辑设备显示内容，可通过内网远程推送指设备端进行展示
7.支持对接集控管理平台，实现一键巡检设备，实时查看设备运行状态，必要时可通过内网远程桌面操控对应设备
	25
	块

	26
	
	立式宣导屏
	内存：DDR- 2G
硬盘：EMMC-32G
网卡：集成百兆以太网控制器
操作系统：Android 9.0系统
主板接口：DC-IN、USB2.0*4（机身外置2个）、RJ45、HDMI IN、Line-out、TF Card    
液晶尺寸：55寸 液晶液晶屏 （A+级）
显示区域：1209.6(宽)×680.4(高) mm
显示分辨率：2160*3840
触摸方式：电容触摸
屏幕比例：16:9
面板亮度：300 cd/m2  
可视角度：全视角
显示色彩：16.7M 
对比度：3000:1
功放：双声道功放系统；
喇叭功率：2 x8Ω 3W；
网络：支持wifi功能
开关机功能：自动定时开关机; 遥控功能；
提供统一管理软件
每台设备考虑电源和设备网线
	21
	块

	27
	
	诊室液晶一体机(叫号小屏)
	运行内存 2G，机身存储 32G
支持显示分诊叫号系统中就诊、候诊患者信息、诊室坐诊医生信息，支持显示信息发布系统中音视频、文字信息，支持显示专家排班系统中医生信息和排班信息等内容。支持显示分诊叫号系统中就诊、候诊患者信息、诊室坐诊医生信息，支持显示信息发布系统中音视频、文字信息，支持显示专家排班系统中医生信息和排班信息等内容。
1.所投产品支持显示分诊叫号系统中就诊、候诊患者信息、诊室坐诊医生信息；支持显示信息发布系统中音视频、文字信息，支持显示专家排班系统中医生信息和排班信息等内容。
提供统一管理软件
每台设备考虑电源和设备网线
	56
	块

	28
	
	55寸候诊叫号网络液晶一体机（叫号大屏）
	1.采用55英寸液晶屏
2.运行内存 2G，机身存储 16G
3.支持显示分诊叫号系统队列患者信息等。CPU：64bit Core-4*A53 主频：1.5Ghz
图形处理单元：集成嵌入式图形处理器，支持OpenGL‑ES 2.0及以上，具备多图层混合渲染能力，支持画面缩放、图层透明叠加；可流畅运行排队叫号列表、滚动字幕、公告图片同时输出，支持1080P@60Hz输出，界面无卡顿、撕裂、花屏现象。
内存：DDR- 2G
硬盘：EMMC-32G
网卡：集成百兆以太网控制器
操作系统：Android 9.0系统
主板接口：DC-IN、USB2.0*4（机身外置2个）、RJ45、HDMI IN、Line-out、TF Card    
显示区域：1209.6(宽)×680.4(高) mm
显示分辨率：2160*3840
屏幕比例：16:9
面板亮度：300 cd/m2  
开关机功能：自动定时开关机; 遥控功能；
材质：型材+钣金汽车烤漆工艺
壁挂件：自带一套壁挂件
其他：支持显示分诊叫号系统队列患者信息等。
提供统一管理软件
每台设备考虑电源和设备网线
	15
	块

	29
	
	排队取号签到终端设备
	排队取号签到终端设备，显示参数：
液晶尺寸：22寸 液晶液晶屏 （A+级）
显示分辨率：1920*（垂直）×1080水平）
屏幕比例：16:9
面板亮度：250 cd/m2  
可视角度：全视角
显示色彩：16.7M 
对比度：3000:1
触摸参数：
触摸嵌入方式：一体式G+G电容
触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（10点）
书写方式：手指、电容触摸笔
触摸响应速度：≤10ms
定位精度：±2mm
通讯接口：B型USB
触摸寿命次数：>5000万次
驱动程序：免驱
触摸功能：支持10点电脑触摸操作
支持图像放大、缩小、旋转
工控主机参数：
I5 四核  16G内存 512硬盘
显示接口：HDMI *1，VGA*1
USB接口：USB*4 外，拓展USB*5
串口：R232*1外，R232*5
通迅接口：RJ45 100M/1000M自适*1
音频：1*LINE_OUT接口，1*MIC_IN接口；内置SPK*1组
糸统管理：看门狗定时器，网络唤醒，自动开机
系统支持Windows 7及以上

	15
	台



[bookmark: _Toc229494789]10.2.5信息安全
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	内外网
	内外网边界防火墙
	内存大小≥32G，硬盘容量≥480G SSD，电源：冗余电源，接口≥4千兆电口，4千兆光口SFP，6万兆光口SFP+；
网络层吞吐量≥65G，应用层吞吐量≥40G，防病毒吞吐量≥10G，IPS吞吐量≥10G,并发连接数≥1600万，HTTP新建连接数≥55万；
产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3,HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御；
产品内置不低于16000种漏洞规则，支持用户自定义IPS规则；
产品支持僵尸主机检测功能，可识别主机的异常外联行为；
产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。
	2
	台

	2
	
	内外网防火墙
	内存大小≥32G，硬盘容量≥480G SSD，电源：冗余电源，接口：≥4千兆电口，4千兆光口SFP，4万兆光口SFP+；
网络层吞吐量≥45G，应用层吞吐量≥30G，防病毒吞吐量≥6G，IPS吞吐量≥6G,并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥20万；
产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3,HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御；
产品内置不低于16000种漏洞规则，支持用户自定义IPS规则；
产品支持僵尸主机检测功能，可识别主机的异常外联行为；
产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。
	2
	台

	3
	
	无线边界防火墙
	网口≥8千兆电口+8千兆光口+4万兆光口，内存≥32G，硬盘≥480G SSD，冗余电源；
网络层吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥4000万，每秒最大新建HTTP链接数≥100万，全威胁应用层吞吐≥13Gbps；
可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级；
支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能；
支持HTTPS加密流量的安全检测；
支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析。
	2
	台

	4
	
	内网核心业务区防火墙
	内存≥16G，硬盘≥512G，电源：冗余电源，接口：≥8个千兆电口，≥10个千兆光口，≥2个万兆光口；
吞吐≥8G，并发连接≥300万，每秒新建连接≥8万，应用层吞吐量≥5G；
支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御；支持2种专业品牌反病毒厂商病毒特征库；
支持针对地址、应用设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义规则，自定义规则支持导入导出；
支持高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，支持监控高级威胁检测数据，并进行可视化展示；
持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT等功能配置。
	1
	台

	5
	
	外网网络准入管理
	接口≥6个千兆电口，硬盘≥1TB，内存≥8G；
支持旁路部署方式，产品兼容多网段、有线\无线AP、跨NAT等复杂网络环境，设备部署过程中不改变原有网络结构；
支持设备类型准入控制，能够按操作系统、MAC厂商、设备类型预置设备的合法/非法状态；
支持802.1X、数据镜像、策略路由、透明网桥、DHCP、MAB、VLAN和Portal认证等多种常用准入控制技术；
支持提供来宾入网申请入口，可自定义设置来宾申请入网需提交的注册信息，支持按VLAN、网段划分不同管理员进行审批，支持控制来宾入网后的访问区域。
	1
	台

	6
	
	数据脱敏
	接口≥2*GE 电管理口+4*GE 电业务口，内存≥64G，硬盘≥2T，冗余电源；
支持≥ 5GB/H 数据脱敏，脱敏速度≥每秒7万个数据单元；
支持AES、MD5、DES、SM4、SHA1、SHA256、SHA384、SHA512算法；
具备断点续脱的能力，保障脱敏的连续性；
脱敏后的数据需要保证是完整的，并且提供不改变原始数据尺寸，不包含无效信息的能力；
支持脱敏后的数据仍具有前后映射关系；
	1
	台

	7
	
	日志审计
	内存≥16G，硬盘≥12T*3，冗余电源，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，授权数量：550个；
支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集。支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集；
可以基于日志等级进行过滤。可以通过自定义配置过滤掉用户不关心的日志；
注册用户资产时，提供自动发现识别能力；
内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析；
	1
	台

	8
	
	堡垒机
	≥4个千兆电口，≥4TB存储，500个主机授权"；
字符型远程操作协议：SSH(V1、V2)、TELNET、RLOGIN、AS400；
图形化远程操作协议：RDP、VNC、X11；
文件传输协议：FTP、SFTP；
支持HTML5调用，运维操作无需JAVA支持；
支持双因素及多因素组合认证：本地静态密码认证、原厂商UsbKey认证、原厂商动态令牌认证、第三方CA证书认证、指纹认证、TOTP认证、RADIUS认证、LDAP认证、AD域认证以及短信认证；
支持以WEB在线视频回放方式重现维护人员对服务器的所有操作过程；
支持双人协同操作功能。
	1
	台

	9
	
	终端管理系统
	系统提供杀毒软件检测、操作系统漏洞检测、终端弱口令检测和自定义脚本检测等计算机安全检测技术，对于检测不合规的终端进行弹窗提醒并引导修复，同时支持设置关键检查项，对未通过关键检查项的终端进行阻断处置；
支持终端文档防勒索功能，通过应用程序指纹库鉴别应用程序身份信息，阻断未授权的非法程序对文档的读写访问；
支持禁止恶意程序修改敏感注册表项，系统内置关键注册表项，支持自定义添加敏感注册表项，支持允许手动修改注册表；
支持屏幕水印设置、桌面壁纸设置、屏幕保护程序设置、待机自动锁屏关机设置、定时关机重启、超时离线锁屏设置、长时间运行关机重启设置；
支持远程文件管理工具，可以远程打开、删除文件；支持批量远程关闭、锁定/解锁、重启、尝试开启计算机。
	1000
	节点

	10
	
	终端防病毒软件
	1000个终端；
能够实时监控并清除来自各种途径的病毒、木马、蠕虫、恶意软件、勒索软件、黑客工具等恶意威胁；
具备爆发阻止功能，管理端可配置爆发阻止策略，封堵共享目录；
支持配置客户端的隔离恢复权限，避免客户端可以随意恢复隔离的病毒文件，造成病毒感染和传播；
可设定文件扫描范围；
提供云检测引擎能力，支持开启或关闭云检测引擎。
	1000
	节点

	11
	密码设备
	服务器密码机
	内存容量≥8G；冗余电源；存储容量≥SSD-256G；网口数量：千兆电口≥2；
"SM2密钥对产生速率≥50000对/秒；
SM2签名速率≥50000次/秒；
SM2验签速率≥20000次/秒；
SM2加密速率≥20000次/秒；
SM2解密速率≥25000次/秒；
支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法；
支持SSL管理，包括SSL证书的创建、导入、编辑、安装、下载等功能；
支持SM9主密钥管理，包括生成、导入以及删除；
支持国产主流CPU、操作系统、数据库、中间件；
	1
	台

	12
	
	签名验签服务器
	内存容量≥8G；冗余电源；存储容量≥SSD-256G；网口数量：千兆电口≥2；
"SM2 P1签名(次/秒)≥25000；SM2 P1验签(次/秒)≥15000；
SM2 P7签名(次/秒)≥15000；SM2 P7验签(次/秒)≥8000；
SM2数字信封加密≥6000；SM2数字信封解密≥8000；
支持 SM1、SM4 国密标准对称算法；DES/3DES、AES 等国际标准对称算法；
支持 SM2 国密标准非对称算法证书应用；RSA、ECDSA、EdDSA 等国际标准非对称算法证书应用；
支持提供基于 SM2、RSA、ECC 等算法的数字信封加密、解密功能；
支持国产主流CPU、操作系统、数据库、中间件。
	1
	台

	13
	
	IPSec/SSL VPN综合安全网关
	千兆电口≥6个；配备冗余电源；
支持证书认证，实现网关和客户端的双向强身份认证，保证接入用户身份的真实性。支持TLS1.1、TLS1.2、TL.S1.3、TLCP协议；
支持对TCP/UDP协议进行国密算法加密，可以对音视频传输加密；
支持口令、动态令牌、数字证书、微信、钉钉、客户端扫码等认证方式，同时支持以上认证方式自由组合进行多因子认证；
支持RSA、SM2、ECC多种格式的站点证书，支持密钥不落地方式上传站点证书；
"SM2新建连接数≥6000次/秒；
RSA 新建连接数≥4000次/秒；
SM2 SSL 隧道吞吐量≥3Gbps;
RSA SSL 隧道吞吐量≥4Gbps。
	2
	台

	14
	
	站点证书
	为BS应用签发服务端站点证书，保证服务的真实性。
	2
	套

	15
	
	个人数字证书
	为用户签发数字证书，实现个人身份合法性。
	10
	套

	16
	
	国密安全浏览器
	用于用户端与安全网关建立国密传输通道。
	10
	套



[bookmark: _Toc229494790]10.2.6新技术赋能
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	智慧病区
	输液监控终端
	内部电池续航时长 正常工作模式下≥450小时。 
探测技术 探测技术稳定成熟，不受外界光线干扰，不对药液发射光波或射频电磁波。 
输液精度控制 设备能够控制输液速度，且实际精度误差不超过3%。 
状态识别 设备能够识别输液状态，且状态识别功能≥6种，必须包含输液完成、输液堵塞、输液过快、输液过慢、空气报警、低电量报警，需提供相关证明文件。
	100
	台

	2
	
	护理呼叫终端
	1.采用安卓11.0操作系统，10.1英寸液晶屏，多点式电容触摸屏，分辨率1280*800；
2.采用4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行；
3.支持IC卡刷卡模块，支持息屏与复位按键；
4.支持连接卫生间分机，在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息；
5.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式；
6.800万像素前置摄像头，保证患者与医护间高清可视通话；
7.支持wifi，2.4G与5G双模，组网方式灵活，支持蓝牙4.2；
	60
	台

	3
	
	EICU访视系统
	EICU访视系统与配套终端，支持家属面对面访视
	1
	套

	4
	
	医护主机
	1.采用15.6英寸高清液晶屏，电容式液晶屏，分辨率1920*1080；采用1300万像素前置摄像头；
2.采用≥6核CPU，主频可达1.8GHz，搭配4G+32G的内存存储组合；
3.双声道立体声输出扬声器，支持双MIC输入；
4.电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作；
5.支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活；
6.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。
7.软件功能：护理通讯、床位一览、呼叫分机、医声助手、门禁控制、话筒广播、音频广播、呼叫记录、留影留言、系统设置等。
	1
	台

	5
	
	床头分机
	1.采用安卓11.0操作系统，7英寸液晶屏，多点式电容触摸屏，分辨率1024*600；
2.采用4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行；
3.支持IC卡刷卡模块，支持护理、增援、呼叫物理按键；
4.支持连接卫生间分机，在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息；
5.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式；
6.采用800万像素前置摄像头，保证患者与医护间高清可视通话；
7.支持wifi，2.4G与5G双模，组网方式灵活，支持蓝牙4.2；
	32
	台

	6
	
	床旁分机
	1.安卓10系统深度定制，采用15.6英寸IPS高清液晶屏，电容式液晶屏，分辨率1920*1080；采用1300万像素前置摄像头；
2.采用6核CPU，主频可达1.8GHz，搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅；
3.支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活；
4.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式；
5.软件功能：可视对讲、电子床头卡、治疗安排、患者娱乐、院内服务、健康宣教、调查问卷、消息提醒、费用查询、充值缴费、身份验证、患者详情、医嘱执行、体征管理、临床报告、护理记录、护理评估、交接记录、手术安排、交接班、病历病程等。
	32
	台

	7
	
	悬臂支架
	1.支架安装方式为墙面安装在床旁。
2.悬臂支架机械弹簧升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停。
3.设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，无外露线束，保证ICU病房的整洁与安全。
4.主体材质：铝合金
	32
	台

	8
	
	智慧病房交互系统授权扩容
	1.账户与权限：管理系统中所有的用户账户信息，并通过护士、护士长、医生、管理员等系统角色的形式将功能权限分配给相关用户，登录后自动显示对应的功能模块；
2.终端管理：显示系统中各项终端的基本信息，可按照设备类型批量对各个终端进行升级操作；
3.调查问卷：统一管理病区、全院的调查问卷，展示答卷的各类统计信息等相关操作；
4.护理级别管理：统一管理全院的护理级别名称、颜色等信息；
5.患者一览：通过患者信息卡的形式展示本护理单元患者的基本信息，点击后查看患者详情；
6.宣教管理：维护本病区和全院的宣教文章、分类及其各类属性设置；
7.床头卡显示配置：管理本病区包括防跌倒、防压疮在内的各类警示信息在床头卡的展示形式；
	1
	节点

	9
	
	护理智能看板交互系统授权扩容
	1.APP管理：应用和系统分离，安装简单，后期维护方便
2.病区呼叫系统对接：支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息。
3.病区首页：
a.展示病区统计信息，支持自定义配置。
b.展示护理任务提醒，系统可自动更新。护理任务项目支持自定义配置。
c.呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。
d.接收并展示病区公告、全院公告等信息。
4.处置查询：护理治疗信息分类展示，便于查看护理任务，同时可展示护理项目的执行状态，便于了解执行进度。
	1
	节点

	10
	数字化手术室
	4K医用多功能显示屏
	医用多功能显示屏，支持DICOM 灰阶曲线，支持Gamma1.8/2.0/2.2/2.4，进口液晶面板，表面防眩光处理，支持3840*2160分辨率
	2
	台

	11
	
	4K医用术野显示屏
	屏幕尺寸：≥27 英寸，支持 IPS-PRO 技术分辨率：3840×2160，支持 DICOM3.14标准，提供医疗液晶显示软件
	2
	台

	12
	
	高清全景摄像机
	高清全景摄像机，4K高清摄像机、发言镜头对焦、360度云台
	2
	台

	13
	
	高清术野摄像机
	4K 医用摄像机。传感器类型：背照式 CMOS，1/1.8 英寸 CMOS 传感器，有效像素不低于 884 万，支持3840*2160@50fps,3840*2160@30fps,
	2
	台

	14
	
	语音对讲系统
	语音对讲系统，语音麦克风、音响
	2
	套

	15
	
	全高清手术一体化集成控制终端
	视频处理能力支持多媒体框架协议：IP H.323 及 SIP（H.225 v.4、H.245 v.10 及 RFC 3261）支持视频图像编解码协议：ITU-T H.261，H.263，H.263++，H.264、H.264_HARDWARE、H.265/HEVC 支持 ITU-T H.239 双流技术协议支持 3840*2160p@60 的 4K视频，支持位置及相位设定支持自定义选择不同的视频信号格式支持 3D 立体手术直播与录播，支持达芬奇机器人、外科显微镜等设备后期 3D 处理
	1
	台

	16
	
	全高清手术中央集中控制系统
	视频处理能力支持多媒体框架协议：IP H.323 及 SIP（H.225 v.4、H.245 v.10 及 RFC 3261）支持视频编解码协议：ITU-T H.261，H.263H.263++，H.264、H.264_HARDWARE、H.265/HEVC 支持 ITU-T H.239 双流技术协议可处理最大并发处理 64路 1080P，可平滑扩容，支持端口容量灵活扩展视频格式支持 QCIF，CIF，SIF 直到 2160P码流支持恒定码流/可变码流两种方式设定，单独带宽设定范围支持 64kbps-50Mbps 支持网络纠错技术，动态调整带宽技术支持 3840*2160p@60 的 4K 视频
	1
	套

	17
	
	多功能触控一体机
	2、27吋操控触摸屏，TFT-LCD模组，分辨率不低于1920x1080，电容式多点触摸；3.专业医用硅胶鼠标、IP65防尘防水；
	2
	台

	18
	
	HDMI 光纤信号延长器
	长距离的 HDMI 信号无压缩传输
	2
	套

	19
	
	同轴双悬臂
	配备专业弹簧臂，移动轻巧，定位稳定，任意位置悬停，可满足手术中不同高度和角度的需要；同轴双水平臂悬臂，其中一支悬吊高清摄像系统，另外一支悬挂术野显示屏
	2
	根

	20
	
	智能耗材管理柜
	一体化智能耗材柜+软件系统。适用于手术部二级库和通道的智能货架,实现自动化的设备实现实时盘库，自动对账，在管理上零取整存，提高管理效率。
	3
	套

	21
	
	数字化手术室终端应用子系统
	患者转入
患者病情摘要
手术视频与患者病历显示
语音识别控制
患者手术档案记录
信息系统与医疗设备集成
	1
	套

	22
	
	数字化手术室基础服务子系统
	手术教学与观摩
学术会议讨论
会议控制管理
跨平台支持
	1
	套

	23
	
	手术远程指导及观摩子系统
	手术观摩与指导
	1
	套

	24
	
	患者手术档案管理子系统
	档案查询、手术档案回顾
	1
	套

	25
	
	数字化手术室中央监控子系统
	集中监控管理、自动关联患者与存储、手术过程回顾
	1
	套

	26
	智慧诊室
	多学科会诊终端
	分体式会议终端，支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，支持1080P，4K超高清分辨率，输出帧率最大可达60帧/秒，支持HDMI输入输出，支持会议分屏，自适应码率控制编解码技术，多显示屏应用，会场字幕，支持 AES媒体流加密算法，支持SM2、SM3、SM4国密加密算法。
	3
	台

	27
	
	高清多学科会诊摄像机
	高清会议摄像机，支持光学变倍镜头，支持不低于800W像素图像，支持不小于80度水平视角，支持不小于两个视频输出接口，支持图像翻转功能，摄像机可任意选择正装或倒装
	3
	台

	28
	
	数字阵列麦克风
	数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米, 支持终端供电，不需要额外电源。
支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。支持最大三级级联，以满足不同面积会议室的应用需求。采样率不小于48KHZ。
	3
	台

	29
	
	MCU多点控制单元
	MCU多点控制单元，双路CPU,256G内存，2*600G SAS SATA,4*GE口, 2*10GE光口，40个MCU并发端口许可(1*1080P30/2*720p30/4*SD port)
	1
	台

	30
	
	视讯管理平台
	视讯管理平台，(8*2.5英寸硬盘机箱,双路CPU,256G内存,2*960G SSD SATA, 4*GE,2*10GE，SMC2.0-50基础软件包,含50设备管理License,50设备注册License，TE软终端注册许可(10个)，支持第三方接口
	1
	台

	31
	智慧院区
	院内定位导诊导航系统
	高精度室内智能地图研发，语音互动及3D数字人引导
	1
	套



10.3软件技术方案
软件技术方案
	序号
	名称
	功能
	备注

	1
	中医临床决策系统（CDSS）
	工作室运营管理
	工作室基础管理
	●

	2
	
	
	工作室活动管理
	●

	3
	
	
	工作室资源管理
	●

	4
	
	
	工作室学员信息管理
	●

	5
	
	
	工作室考核
	●

	6
	
	传承教学与考核
	活态传承
	●

	7
	
	
	跟师抄方
	●

	8
	
	
	模拟开方
	●

	9
	
	
	经验学习
	●

	10
	
	
	在线考核
	●

	11
	
	
	模拟接诊
	●

	12
	
	临床辅助与数据中心
	医案建立
	●

	13
	
	
	医案采集处理
	●

	14
	
	
	医案数据挖掘分析
	●

	15
	
	
	临床指南
	●

	16
	
	
	经典中成药、方剂查询
	●

	17
	
	
	查询检索
	●

	18
	
	系统与知识库管理
	学术流派数据库建立
	●

	19
	
	
	方剂筛选
	●

	20
	
	密码应用
	密码应用改造
	●



说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心软件模块，投标人在做投标方案时对该部分内容的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

具体配置要求如下：
下列技术要求中带符号的系统或功能如有相关截图或证明材料，请提供。  
10.3.1 [bookmark: _Toc229494792][bookmark: _Toc224031862]中医临床决策系统（CDSS）
10.3.1.1 [bookmark: _Toc229494793]工作室运营管理
工作室基础管理
支持名中医药专家传承工作室管理、工作室成员管理，如工作室的图片、名称、简介、专长介绍、成员基本信息等。
1.工作室信息录入：支持录入名中医药专家传承工作室的详细信息，包括工作室的图片、名称、简介、专长介绍等。
2.工作室信息编辑：可对已录入的工作室信息进行修改和更新，如随着工作室的发展，调整专长介绍内容，或更换更具代表性的图片等。
3.工作室成员信息录入：能够录入工作室成员的基本信息，如姓名、性别、学历、职称、专业、联系方式等，方便对成员进行统一管理。
4.成员角色设置：为工作室成员设置不同的角色，如普通角色或成员角色。
5.成员信息编辑：允许对成员的基本信息进行修改、删除，及时更新系统中的信息。
6.成员查询：支持通过多种条件（角色、姓名等）对工作室成员进行查询，便于快速找到特定成员的信息。
7.工作室展示功能：在系统前台展示工作室的信息和成员信息。
工作室活动管理
支持工作室讲座、读书会、名中医查房、病案讨论、示教观摩、培训等活动的信息管理。
1.活动信息录入：支持工作室讲座、读书会、名中医查房、病案讨论、示教观摩、培训等各类活动的信息录入，包括活动标题、工作室、主持人、活动时间、活动地点、活动内容、附件。配备文本编辑器，方便编写内容，支持段落格式调整、插入图表等操作。
2.活动详情编辑：可以对已录入的活动信息进行修改、删除，如更新活动内容介绍、调整活动时间地点、修改主持人信息等。
3.活动资料上传：允许活动组织者上传活动相关的资料，如讲座的PPT、病案讨论的病例资料、培训的学习资料等。
4.活动搜索查询：支持通过标题、发布人、名医工作室等条件对已录入的活动进行搜索查询，方便用户快速找到所需的活动信息。
工作室资源管理
支持对医案基本信息进行管理维护，如医案名称、医师姓名、辨证分型、治则治法等;支持复诊管理，如处方名称、复诊日期、处方用量、中药名等;支持医案资源分享管理;支持工作室学员进行评论。
1.医案基本信息录入：提供界面用于录入医案的详细基本信息，包括医案名称、对应的医师姓名、辨证分型、治则治法，以及其他相关的信息。
2.医案基本信息编辑：可对已录入的医案基本信息进行修改、删除，当发现信息有误或有新的补充内容时，能够及时更新，确保医案信息的准确性。
3.复诊信息录入：针对医案的复诊情况，支持录入复诊相关信息，如处方名称、复诊日期、处方用量（精确到具体剂量）、中药名（可详细列出每味中药）、处方组成、针灸治疗、治疗变化、目前情况、按语等，全面记录复诊过程。
4.复诊信息编辑：允许对复诊信息进行修改、删除，若复诊处方或相关信息发生变化，可在系统中进行调整，保证复诊记录的实时性。
5.医案资源分享：提供设置功能，管理员或有权限的人员对医案资源进行分享。
6.学员评论功能：工作室学员能够针对医案进行评论，发表自己的见解、疑问或学习心得等。
7.医案检索查询：支持通过多种条件（如医案名称、名医工作室等）对医案进行检索和查询，方便快速找到所需的医案资源。
工作室学生信息管理
支持对名中医工作室学生信息进行管理维护，如个人图片、基本信息、姓名、性别、身份证号等。
1.学生信息录入：提供专用界面录入学生信息。除个人图片、基本信息、姓名、性别、身份证号外，还可录入以下内容：联系方式、科室、职称、学历、个人简介等内容，确保信息全面记录。
2.信息编辑更新：允许对已录入的信息进行修改、删除，如联系方式变更、专业方向调整等，方便及时更新学生最新情况。
3.信息检索查询：提供多条件检索功能，可通过所属角色、姓名等关键词快速定位学生信息，提高检索效率。
支持跟师申请查询、跟师批准、跟师管理等流程。
1.跟师申请提交：学生可在系统内选择名医进行跟师申请，提交后进入审批流程。
2.申请状态查询：学生能够随时查看自己跟师申请的进度，如“已跟师”、“审核中”、“未跟师”。
3.跟师申请审核：管理员或指定审核人员收到跟师申请后，可在系统内进行审批操作，通过或驳回申请。
4.取消跟师：学员可取消已审核通过的跟师。
5.信息检索查询：提供多条件检索功能，可通过名医级别、工作室名称等关键词快速检索。
支持对论文基本信息进行管理维护，如论文标题、论文内容编写、上传相关附件;论文分享管理。
1.论文信息录入：提供专用界面，学生可录入论文标题、论文内容、附件等信息；同时配备文本编辑器，方便编写内容，支持段落格式调整、插入图表等操作。
2.论文内容编辑：允许学生对已录入的论文信息和内容进行修改、删除，包含调整论文标题、完善论文内容、更新附件。
3.论文检索查询：提供搜索功能，支持通过论文标题、名医工作室等条件进行查询。
4.论文分享：学生或管理员可对论文进行分享。
支持查询学生考核成绩，如按学生姓名、工作室名称、是否合格、分数排序查询；查看考核结果和详情。
1.按学生姓名查询：输入学生姓名，系统可快速检索出该学生的所有考核成绩信息。
2.按工作室名称查询：选择工作室名称后，系统能展示该工作室所有学生的考核成绩，方便对工作室整体成绩进行查看和分析。
3.按是否合格查询：可筛选出所有合格或不合格的学生成绩，便于统计和管理。
4.按分数排序查询：支持对学生成绩按照分数从高到低或从低到高进行排序展示，直观地了解学生成绩的排名情况。
5.考核结果展示功能：系统以清晰的列表展示学生的考核结果，包括学生基本信息（姓名、工作室名称）、考核科目、分数、是否合格等内容，方便用户快速浏览。
6.成绩详情查看功能：点击具体学生的成绩记录，可查看详细的考核详情，为学生和教师提供更深入的分析依据。
支持查看跟师抄方和模拟抄方统计情况;支持按抄方内容和工作室查询;能够查看抄方详情、名医点评、删除模拟处方结果等。
1.统计分析：对学员的跟师抄方和模拟抄方进行统计，按医案标题、名医工作室、匹配度、模拟时间等维度生成统计列表。
2.多条件查询：支持按抄方内容进行查询，快速定位相关的抄方记录。支持按工作室名称查询，展示该工作室所有学生的跟师抄方和模拟抄方情况。
3.抄方详情展示：点击具体的抄方记录，显示详细的医案信息，包括名医医案、自开方；以饼状图的形式展示本次模拟与原方剂中四气、五味的统计分析；原医案处方与模拟处方的方剂匹配度；展示名医在抄方过程中的点评内容。
4.名医点评管理：名医可以对学生的抄方进行点评，输入点评内容，包括对抄方的优点、不足以及改进建议等。
5.删除模拟处方结果：对于模拟抄方的结果，系统允许有权限的用户进行删除操作，清理无效或错误的模拟处方数据。
工作室考核
支持名中医工作室考核。	
1.考核项目设置：支持管理员灵活设置考核指标，每个指标可设置分值权重。
2.考核上报：根据考核指标要求，各工作室按年度上报考核数据。
3.上报审核：对各工作室的上报数据进行审核，审核不通过说明原因。
4.考核统计：自动汇总各工作室的考核得分，生成总分排名、指标得分明细等。
10.3.1.2 [bookmark: _Toc229494794]传承教学与考核
活态传承
支持名中医诊疗过程、老药工特色技艺展示等直播发布、管理。
1.直播发布
创建预约直播：提供可视化界面，支持填写直播名称、直播类型、开始时间、结束时间、简介等信息。
直播类型分类：区分名中医诊疗过程直播、老药工特色技艺展示等直播类型，便于用户快速筛选感兴趣的内容。
2.直播管理
直播审核机制：设置审核流程，对发布的直播内容进行合规性审查，审核通过后才能正式开播。
直播管理：观众在观看直播时可发送弹幕和评论，支持文字输入，实现与主播及其他观众的实时互动。
可通过重播和点播两种方式查看各个工作室上传的视频。	
1.视频资源分类存储
建立统一的视频资源库，按照工作室名称、视频类型（名中医诊疗、老药工技艺等）、上传时间等维度对视频进行分类归档，方便用户快速定位所需视频。
2.视频上传与审核
工作室通过系统上传视频，视频上传后进入审核流程，审核通过后视频方可进入点播和重播环节。
3.点播
提供视频点播列表页面，用户可通过搜索框输入关键词快速查找视频。
4.重播
用户可通过搜索框输入关键词快速查找视频，对直播的内容进行重新播放。
5.统计分析
统计视频点播和重播的相关数据，如点播次数、重播次数。
实现资源发布、管理、下载等功能实现。
1.资源发布
资源上传界面：提供简洁直观的资源上传界面，支持多种类型的资源上传，如视频、图片等。
资源信息填写：上传资源时，要求用户填写详细的资源信息，包括标题、副标题、视频排序、标签、类型、图片、视频等。
资源审核机制：设置资源审核流程，由管理员或指定审核人员对上传的资源进行审核。审核通过后，资源方可正式发布，供用户查看和使用。
2.资源管理
资源分类管理：建立完善的资源分类体系，支持按资源类型进行分类。例如，可将资源分为诊疗技术类、学术研究类、技艺传承类等；也可按名中医或老药工的个人分类进行管理。同时，允许用户自定义标签，方便对资源进行更细致的分类和检索。
资源检索查询：提供强大的搜索功能，用户可通过关键词（资源标题、标签等）进行查询，快速定位所需资源。
资源修改：允许资源上传者对已发布的资源进行修改。
资源删除：对于过期、不再需要或不符合规定的资源，管理员有权进行删除操作。
3.资源下载
只有具备相应权限的用户才能下载资源。
建立医案、影像学习资料、音频学习资料之间的索引关联。
1.资料录入
提供专门的界面分别录入医案、影像学习资料、音频学习资料。
2.关联关系建立
提供可视化操作界面，方便用户手动建立医案、影像学习资料、音频学习资料之间的索引关联。
跟师抄方
支持跟师信息查看，包括抄方记录查看、跟师过程记录查看(如医案、影像学习资料、音频学习资料等)。	
1.跟师信息查看
学生登录系统后，可在名医跟师板块查看跟师基本信息，包括跟师的名中医姓名、所属工作室、目前跟师状态，快速了解跟师整体概况。
2.抄方记录查看
提供跟师抄方和模拟抄方记录列表，每条记录包含医案标题、匹配度、抄方时间等信息。
3.资料关联查看
查看跟师过程中涉及的医案、影像学习资料、音频学习资料。
模拟开方
支持学员模拟中医开方;支持模拟处方记录查看和删除等操作。
1.模拟开方：跟师审核通过后，学员才能进行模拟开方；系统内置医案库，学员根据学习需求选择不同难度和类型的病例进行模拟开方；学员在自开方界面进行模拟开方，录入药品、用量，提交处方，完成本次模拟开方。
2.模拟处方记录查看：查看模拟开方记录，显示详细的医案信息，包括名医医案、自开方；以饼状图的形式展示本次模拟与原方剂中四气、五味的统计分析；原医案处方与模拟处方的方剂匹配度；展示名医在抄方过程中的点评内容。
3.模拟处方记录删除：对于模拟抄方的结果，系统允许有权限的用户进行删除操作，清理无效或错误的模拟处方数据。
经验学习
支持工作室发布各种形式的名中医药专家经验传承学习记录。
1.名中医药专家经验发布
工作室管理员通过系统提供的界面，填写名中医药专家经验，包含标题、工作室、内容、附件。
提供文本编辑器，方便录入详细的经验内容，支持文本格式设置、插入图片、表格等操作。
2.名中医药专家经验编辑
修改操作：有权限的用户（如发布者或管理员）可对已发布的老中医药专家经验进行修改，包括标题、内容和附件等。
删除操作：对于不再需要或不符合要求的老中医药专家经验，管理员可执行删除操作。
分享操作：提供分享功能，可将老中医药专家经验分享到所有工作室。
3.名中医药专家经验学习
名中医经验展示：展示所有跟师审核后的名中医药专家经验，包含经验标题、发布日期。
名中医经验学习：查看具体的经验内容，学生可对经验内容进行评论，表达自己的观点和见解。
在线考核
支持设置单选题、多选题、问答题、模拟接诊处方等格式题目。
1.单选题设置：提供可视化界面，支持录入题干、多个选项（含正确答案）、是否必填、计分方式、答案解析。
2.多选题设置：提供可视化界面，支持录入题干、多个选项（含正确答案）、是否必填、计分方式、答案解析。
3.问答题设置：提供可视化界面，支持录入题干、题目概述、是否必填、计分方式、积分规则、答案、答案解析。
4.模拟接诊处方题设置：考生可模拟问诊过程，通过考题模拟整个接诊过程。
支持对试卷进行浏览和批阅;支持客观题进行自动阅卷。
1.试卷浏览：在试卷页面设置题目导航栏，点击题目快速跳转至相应题目，便于快速定位和浏览；展示题目时，完整呈现题干、选项（针对单选题、多选题）、答案等内容。
2.试卷批阅：针对每道题目设置独立的打分区域，考官可根据评分标准直接输入分数，系统自动保存分数并实时计算该考生当前试卷的累计得分，同时支持修改分数，修改后自动更新总分。
3.客观题自动阅卷：系统预设各客观题（单选题、多选题）的正确答案，考生提交答卷后，自动将考生作答选项与正确答案进行逐题匹配。匹配正确则按题目预设分值自动计分，匹配错误不得分，快速准确地完成客观题评分，并生成客观题得分明细。
模拟接诊
模拟中医类接诊规范流程，提供多病种选择、临床问诊替代、学员线上答题、系统能够实现自行编辑接诊步骤等功能。
1.多病种选择
管理员可对病种库进行添加、删除、修改操作，补充新病种或更新病症信息，确保病种库的时效性和准确性。
2.临床问诊替代
针对每种病种，学员按照模板顺序依次答题，引导其掌握规范的问诊流程。
3.学员线上答题
辨证分析答题：完成问诊后，学员根据收集到的信息进行辨证分析，系统提供答题界面，学员需选择正确的辨证结果。
治疗方案制定：针对辨证结果，学员选择相应的治疗方案。
答题提交：学员完成答题后，提交答卷。
4.系统自行编辑接诊步骤
步骤自定义：管理员拥有编辑权限，通过可视化界面自定义模拟接诊步骤，可添加、删除、调整步骤顺序。
内容编辑：对于每个接诊步骤，可编辑相关内容，如修改问诊问题、调整辨证分析的答题要求、更新治疗方案制定等。
10.3.1.3 [bookmark: _Toc229494795]临床辅助与数据中心
医案建立
支持自建或从电子病历系统中建立医案;建立名中医病案数据库;支持中医专家系统;支持应用于临床辅助决策和中医诊断教学。
1.医案建立：提供界面用于录入医案的详细基本信息，包括医案名称、对应的医师姓名、辨证分型、治则治法，以及其他相关的信息。
2.名中医病案数据库：建立名中医病案数据库，对医案数据进行分类存储；支持通过关键词进行快速查询。
3.中医专家系统
知识图谱构建：整合中医经典理论、名中医经验、临床指南等知识资源，构建中医知识图谱，为专家系统提供知识基础。
分析：基于患者的四诊信息，运用人工智能算法进行智能辨证，帮助用户理解辨证过程。
4.临床辅助决策：输入的医案信息，自动检索数据库中相似案例，为当前医案的诊疗提供参考。
5.中医诊断教学：学生可选择教学案例进行模拟诊断，模拟真实的诊疗流程；完成练习后，系统自动评分，并给出详细的诊断分析，帮助学生提升诊断能力。
医案采集处理
支持批量采集医案;支持如中医诊断、证型、治则治法等规范处理;支持如医案的中医诊断、证型等内容与标准化中医术语的自动匹配。
1.批量医案采集：支持从Excel等常见格式文件批量导入医案数据，用户只需按照系统提供的模板整理医案信息，即可快速完成数据导入。
2.医案内容规范处理：在自建医案和批量导入医案时，提供标准化的医案模板，明确中医诊断、证型、治则治法等内容的填写规范和格式要求，通过模板引导用户录入标准化的医案内容。
3.术语自动匹配：建立标准化的中医术语库，涵盖中医诊断、证型、治则治法等各类术语。
医案数据挖掘分析
支持如临床中四诊、病症、证型、治法处方、用药等频次统计;支持医案多维度分析，如统计分析、关联分析等。
1.医案数据频次统计
包含临床四诊统计，如下：
病症频次统计：对医案中的病症名称进行归类统计，分析各类病症在医案库中的出现频率。
证型频次统计：统计不同证型在医案中出现的频次，展示常见证型的出现频率。
治法处方频次统计：对医案中的治则治法和处方进行分析，统计各类治法和方剂的使用频次。
用药频次统计：统计单味中药在处方中的出现频次，挖掘高频用药，发现用药规律。
2.医案多维度分析
统计分析：（1）症候分析：统计症状规律（症状模式、规则分析、网络展示）、症状聚类（聚类、提取组合、症状系数）；（2）方证分析：网络展示（药-症网络、药-证网络）、关键药物、关键症状。
关联分析：（1）组方分析：用药模式、规则分析、网络展示；（2）类方分析：相似方剂、方剂匹配。
临床指南
提供对病证的解读，如临床症状、诊断、证型，治则治法等。
1.临床指南录入：提供专业的编辑界面，支持管理员录入病证解读信息，包括临床症状、诊断标准、常见证型、治则治法等内容。
2.临床指南修改：管理员可对临床指南进行修改，包括临床症状、诊断标准、常见证型、治则治法等内容。
3.删除操作：对于不再需要或不符合要求的临床指南，管理员可执行删除操作。
4.检索查询：提供检索功能，用户通过关键词进行搜索，快速找到相关病证解读。
经典中成药、方剂查询
提供查询了解古今方剂、中成药的用法用量、功能主治、药物不良反应等知识。
1.经典中成药、方剂录入：提供专业的编辑界面，支持管理员录入经典中成药、方剂信息，包括用法用量、功能主治、药物不良反应等内容。
2.经典中成药、方剂修改：管理员可对经典中成药、方剂进行修改，包括用法用量、功能主治、药物不良反应等内容。
3.删除操作：对于不再需要或不符合要求的经典中成药、方剂，管理员可执行删除操作。
4.检索查询：提供检索功能，用户通过关键词进行搜索，快速找到相关经典中成药、方剂。
查询检索
提供经典名医医案和期刊文献查询检索。
1.经典名医医案和期刊文献录入：提供专业的编辑界面，支持管理员录入经典名医医案和期刊文献信息。
2.经典名医医案和期刊文献修改：管理员可对经典名医医案和期刊文献进行修改。
3.删除操作：对于不再需要或不符合要求的经典名医医案和期刊文献，管理员可执行删除操作。
4.检索查询：提供检索功能，用户通过关键词进行搜索，快速找到相关经典名医医案和期刊文献。
10.3.1.4 [bookmark: _Toc229494796]系统与知识库管理
学术流派数据库
按如学术思想、特色技法、优势病种、特色方药等要素建立中医学术流派数据库。
1.数据录入：提供专门的录入页面，针对学术思想、特色技法、优势病种、特色方药等要素，设置独立的录入板块。
2.数据库管理：按照学术流派名称、地域、形成年代等维度对数据进行分类存储。
3.数据展示：以专题页面形式展示每个学术流派，整合学术思想、特色技法、优势病种、特色方药等内容。
方剂筛选
支持分析名中医用药习惯；支持筛选有效方剂。
1.名中医用药习惯分析：运用数据分析算法，对名中医用药数据进行处理，分析用药模式、规则等；统计不同病症下名中医的用药偏好。
2.有效方剂筛选：输入诊断、症状，系统自动流派老中医AI计算，推荐相似案例。
10.3.1.5 [bookmark: _Toc229494797]密码改造
密码应用模块改造。

10.4对于系统扩容与升级项目，尚需有与原系统的兼容与接口要求
软硬件系统集成服务，包含上海市第七人民医院大修配套信息化开办项目所有建设内容的集成服务。
中标人需详细调研本项目相关系统的对接需求，结合采购人提供的接口信息，设计并实现相应的数据接口，确保系统上线后可按照上级部门（如医保局等）要求进行相关接口对接，接口设计应遵循统一的数据格式规范和开发标准，具备接口管理平台，提供工作方案和能力证明。所涉接口调研、设计、开发、测试及实施的全部费用应包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
 系统兼容性要求
1）系统应选用支持国产服务器和操作系统部署的开发技术，适配X86和ARM服务器架构；
2）系统应支持接口与应用分离，接口需满足在医院内网及互联网环境下的调用和数据交互，适配整体的技术和安全管理要求。

[bookmark: _Toc214978230]11质量标准和验收方案
11.1质量标准
11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。
11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。
11.2系统测试及验收方案
11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。
11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。
11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。
11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。
11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。
11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。
11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。
11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。
11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期15个工作日，直至系统完全符合验收标准。
11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。
11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

[bookmark: _Toc214978231]12人员及设备配备要求
	序号
	岗位名称
	岗位配置人数
	基本要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	负责统筹计划、质量与沟通，整体进度管理。保障项目按期高质量交付。
具备信息项目管理能力，具有高级职称，具有相关项目经验。
	主要人员

	2
	项目技术负责人
	1
	负责项目的技术架构设计与方案设计，技术方向把关，攻克重难点并指导团队研发。
具备系统架构设计、软件设计能力，具有高级职称，具有相关项目经验。
	主要人员

	3
	项目团队成员
	28
	完成项目需求调研，软件开发，部署与调试，确保系统如期上线运行。
项目团队中不少于15人有成员具备网络、系统集成项目管理、信息安全相关能力，如有提供证书复印件。
	

	合计
	30
	
	

	备注：
1、投标文件中请提供项目团队中所有人员名单、岗位分工、资质。
2、以上人员应为本单位在职人员，请提供近6个月内任一月份单位在职证明材料。
3、本包件主要人员为：1名项目经理、1名项目技术负责人。



[bookmark: _Toc214978232]13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求
13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。
13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。
13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。
13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

[bookmark: _Toc214978233]14售后服务要求（包括延伸服务要求）
14.1 售后服务机构或团队构成
项目验收后进入运维期，中标人配备相关技术团队，并结合项目特点和部署方式，提供联合运维的组织、联动机制、数字化工具、运维中心等。
14.2 具体服务承诺
本包件系统整体质量保证期2年、硬件质量保证期3年、软件质量保证期2年。质量保证期从项目验收通过并交付之日后起计。
14.2.1 免费质保期间的服务承诺
（1）日常维护方案
（2）系统发生故障后的应急响应方案
（1）系统在服务期内的应急响应要求： 
①一般故障应急响应时间为每周7天×24 小时，4小时内到达现场； 
②重大故障应急响应时间为每周7天×24 小时，2小时内到达现场。 
（2）在质量保证期结束前，由中标人工程师与采购人进行一次全面检查，任何与合同要求不符的缺陷将由中标人负责修理，在修理之后，将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。 
（3）所有质量保证期服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到使用单位使用现场维护。由此产生的一切费用均由中标人承担； 
（4）质量保证期定期进行系统巡检； 
（5）投标人需提供完整售后服务和保障方案。 
中标人提供免费技术支持服务期（质量保质期）内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供每周7 天×24小时响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，中标人将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。中标人将通过以下四种服务方式进行技术支持： 
1） 电话支持：客户通过拨打中标人指定的维护工程师电话，由中标人工程师进行电话支持。 
2）远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。 
3）现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的 24 小时内，中标人将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。 

[bookmark: _Toc214978234]15 项目的保密和知识产权
[bookmark: _Hlk491545887]15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。
15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。
15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。
15.5采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。
15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。
[bookmark: _Toc214978235]16 技术培训
投标人针对本项目提出详细的培训方案。 
培训对象：系统相关维护人员。 
培训内容：系统功能、日常操作、维护等方面。
培训工具：具有培训平台，有丰富的培训教材储备，并根据不同角色进行教材分类。16.2技术服务：

[bookmark: _Toc214978236][bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc506191154]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc490037251][bookmark: _Toc214978237][bookmark: _Toc506191155]17 投标报价依据
17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。
17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。
17.3工作量清单说明
17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。
[bookmark: _Toc490037252][bookmark: _Toc214978238][bookmark: _Toc506191156][bookmark: _Toc490037253]18投标报价内容
18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。
18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。
18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。
18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。
[bookmark: _Toc214978239][bookmark: _Toc490037254][bookmark: _Toc506191157]19投标报价控制性条款
19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
19.4.1减少工作量清单中核心工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量；或人员岗位配置数量；
19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc495411563][bookmark: _Toc506191158][bookmark: _Toc214978240]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc506191159][bookmark: _Toc495411564][bookmark: _Toc214978241]20 节能产品政府采购
[bookmark: _Toc506191161][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc495411566]20.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc214978242][bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc4671589]21环境标志产品政府采购
21.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc214978243]22 促进中小企业发展
[bookmark: _Toc506191162][bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc495411567]22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
22.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
22.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
22.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
22.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc214628799][bookmark: _Toc214978244]23实施本国产品标准
23.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
23.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
23.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc495411568][bookmark: _Toc214978245][bookmark: _Toc495411569]24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]24.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
[bookmark: _GoBack]
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