[bookmark: _Toc229574267]一、说明
[bookmark: _Toc229574268]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10招标文件中要求提供的技术支持资料，是指能够客观、完整、准确、真实反映投标产品资质合规性、技术参数、性能指标、产品规格及技术标准的各类有效佐证文件，外文资料须同步附带规范中文译本。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
二、项目概况
[bookmark: _Toc230793732]2 项目名称
[bookmark: _Toc230793733]数字减影血管造影机（DSA）
3 项目地点
地点：上海市浦东新区范围内（采购人指定地点）。
[bookmark: _Toc230793734]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：数字减影血管造影机（DSA）是介入诊疗核心设备，通过数字化减影去除骨骼软组织干扰，清晰显示全身血管形态、狭窄、栓塞、畸形及出血病灶。主要用于心脑血管、肿瘤、外周血管介入手术，可完成诊断成像与术中实时透视，辅助开展造影、栓塞、支架植入等微创介入操作。
4.2 项目招标范围及内容：采购用于医疗机构的4台数字减影血管造影机（DSA）
4.3供货期：自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训，具体可自报。

[bookmark: _Toc230793735]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc230793736]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc230793737]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc230348602]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc230348603][bookmark: _Toc476308503]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc230348604]9 招标内容与质量要求
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]9.1 供货清单

	序号
	产品名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	保修期
	备注
	所含组件

	1
	数字减影血管造影机
	三类
	详见9.2设备技术参数
	4套
	自合同签订之日起30天
	2年
	
	详见组件清单


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
组件清单
	序号
	组件名称
	数量
	备注

	1
	高压注射器接口
	4套
	

	2
	激光相机接口
	4套
	

	3
	DICOM Send
	4套
	

	4
	DICOM Print
	4套
	

	5
	DICOM Query / Retrieve
	4套
	

	6
	DICOM Worklist
	4套
	

	7
	[bookmark: _GoBack]提供适用于全身的低剂量高清影像链平台技术:最新版本的适配投标机型适用于全身的最高级低剂量高清影像链平台技术
	1套
	

	8
	原厂双向对讲通话系统
	4套
	

	9
	悬吊式手术灯
	4套×1个
	

	10
	高压注射器（根据单位要求）
	4套×1台
	

	11
	符合临床要求的全身铅衣
	4套×5套
	

	12
	铅衣架
	4套×1套
	

	13
	心电监护仪（与DSA互联并同步显示在检查室和控制室的显示屏）
	4套×1套
	



9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：
9.2.2 具体技术参数指标要求
★9.2.2.1关键技术参数
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	数字减影血管造影机
	机架系统
	全自动悬吊式C臂
	是

	2
	
	X线球管
	阳极热容量（非等效）≥3.8MHU
	是

	3
	
	数字化平板探测器
	平板有效探测面积≥29cm×38cm
	是

	4
	
	高级三维图像后处理工作站
	配置原厂独立的三维重建及分析工作站
	是


[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111]说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件实质要求。
9.2.2.2主要技术参数
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	数字减影血管造影机
	机架系统
	C臂在头位时CRA≥90°
	是

	2
	
	
	C臂在头位时CAU≥90°
	是

	3
	
	导管床
	床的纵向运动范围≥122cm
	是

	4
	
	X线高压发生器装置
	发生器功率≥100kW
	是

	5
	
	
	最短曝光时间≤0.5ms
	是

	6
	
	X线球管
	最大透视管电流≥250mA
	是

	7
	
	
	球管阳极连续高速旋转，转速≥9000转/分钟
	是

	8
	
	
	阳极最大散热功率≥6500W
	是

	9
	
	
	最小焦点功率≥19kW
	是

	10
	
	
	阳极靶面角度≥12°
	是

	11
	
	数字化平板探测器
	系统采集≥2480×1920矩阵
	是

	12
	
	
	视野≥6视野
	是

	13
	
	
	最小视野≤8×8cm
	是

	14
	
	
	平板四侧均有智能调节按键，保证了手术操作的便利性，平板每一侧面按键≥3组
	是

	15
	
	图像显示系统
	[bookmark: _Hlk208839982]检查室1台≥55英寸（8M）融合大屏显示器，用于实时图像和参考图像4分屏显示，控制室≥2台（19英寸）TFT显示器，用于主机操作以及实时图像显示
	是


说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。
9.2.2.3投标产品综合性能
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	数字减影血管造影机
	机架系统
	机架多位置预设, 存储位置≥58种
	是

	2
	
	
	具有智能床旁控制系统，可以控制机架和导管床的运动
	是

	3
	
	
	C臂在头位时RAO≥180°
	是

	4
	
	
	C臂在头位时LAO≥120°
	是

	5
	
	
	C臂旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒
	是

	6
	
	
	C臂头位旋转采集速度≥60度/秒
	是

	7
	
	
	C臂侧位旋转采集速度≥60度/秒
	是

	8
	
	
	机架可移动至抢救位，即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗
	是

	9
	
	
	准直器和平板探测器具备同步旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转
	是

	10
	
	
	伺服旋转技术，在机架运动过程中，投照角度可保持不变，快速让出患者头位操作空间，减少机架反复摆位时间
	是

	11
	
	导管床
	碳纤维浮动床面
	是

	12
	
	
	床长≥280cm（不包含延长板的长度）
	是

	13
	
	
	床宽≥45cm
	是

	14
	
	
	床的最大病人承重≥250kg+100kg（CPR）
	是

	15
	
	
	床面的垂直升降范围≥28cm
	是

	16
	
	
	床面最低高度≤80cm
	是

	17
	
	
	床面最高高度≥110cm
	是

	18
	
	
	床面上下运动速度≥30mm/s
	是

	19
	
	
	床面旋转角度顺时针≥120度
	是

	20
	
	
	床面旋转角度逆时针≥120度
	是

	21
	
	
	床面的横向运动≥17cm
	是

	22
	
	
	导管床包含手臂支架、床垫、输液支架、头托
	是

	23
	
	液晶触摸控制屏
	检查床旁具备液晶触摸控制屏
	是

	24
	
	
	液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求
	是

	25
	
	
	液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强以及电子遮光器等参数设置
	是

	26
	
	
	配备立体三键鼠标手柄，便于医生操作
	是

	27
	
	X线高压发生器装置
	最大管电流支持≥1000mA（100kV/100kW时）
	是

	28
	
	
	最小管电流≤0.5mA
	是

	29
	
	
	高频逆变频率≥70kHz
	是

	30
	
	
	最小管电压≤40kV
	是

	31
	
	
	最大管电压≥125kV
	是

	32
	
	
	最大连续透视功率≥3000W
	是

	33
	
	
	无需测试曝光进行自动曝光控制
	是

	34
	
	X线球管
	管套热容量≥4.9MHU
	是

	35
	
	
	球管焦点≥2个
	是

	36
	
	
	最小焦点≤0.3mm
	是

	37
	
	
	最大焦点≥1.0mm
	是

	38
	
	
	最大焦点功率≥90kW
	是

	39
	
	
	为提升透视图像质量，要求焦点可实现标准正方形
	是

	40
	
	
	球管阳极靶边直径≥120mm
	是

	41
	
	
	球管带有防碰撞保护装置
	是

	42
	
	
	曝光自动调节参数≥5项
	是

	43
	
	
	球管采用油冷或油冷加水冷的冷却方式
	是

	44
	
	
	球管采用液态金属轴承技术，非滚珠轴承
	是

	45
	
	
	具备焦点熔断技术，允许1个焦点熔断球管依然可以正常使用，不需要更换球管，且术中亦不影响正常使用
	是

	46
	
	
	球管内金属铜滤片最小厚度≤0.1mm
	是

	47
	
	
	球管内金属铜滤片最大厚度≥0.9mm
	是

	48
	
	数字化平板探测器
	采用非晶硅数字化平板探测器技术
	是

	49
	
	
	为满足综合介入需求，要求平板为长方形平板，非正方形平板
	是

	50
	
	
	具备独立的平板探测器液态冷却系统
	是

	51
	
	
	平板分辨率≥3.25LP/mm
	是

	52
	
	
	平板像素尺寸≤154μm
	是

	53
	
	
	动态范围≥16bit
	是

	54
	
	
	平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制
	是

	55
	
	
	平板检测器光子转换效率≥77% DQE
	是

	56
	
	
	平板上具备控制机架和C型臂运动的开关
	是

	57
	
	
	平板内具备可抽取滤线栅
	是

	58
	
	图像采集及处理系统
	主机配备双工作站处理系统，分别完成图像采集和后处理操作
	是

	59
	
	
	标准DR模式，速率≥0.5-7.5帧/秒
	是

	60
	
	
	标准DSA模式，速率≥0.5-7.5帧/秒；并具有实时DSA功能
	是

	61
	
	
	最大脉冲透视频率≥30幅/秒
	是

	62
	
	
	最小脉冲透视频率≤0.5幅/秒
	是

	63
	
	
	数字脉冲透视≥7档
	是

	64
	
	
	透视图像存储量≥1024幅
	是

	65
	
	
	最大透视图像储存时间≥68s
	是

	66
	
	
	图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能
	是

	67
	
	
	具有实时动态范围管理功能
	是

	68
	
	图像采集及处理及优化技术软件包
	由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚
	是

	69
	
	
	由被投照部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性
	是

	70
	
	
	由C型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径
	是

	71
	
	
	图像曝光自动补偿调节
	是

	72
	
	
	射线剂量自动适应图像降噪优化
	是

	73
	
	
	血管边缘实时增强显影
	是

	74
	
	
	非边缘实时增强显影,智能锐化，优化细小结构成像
	是

	75
	
	
	运动伪影自动补偿，轮廓跟踪可自动亮度、对比度实时调节
	是

	76
	
	
	图像质量定制化处理
	是

	77
	
	图像显示系统
	采用医用高分辨率TFT显示器
	是

	78
	
	
	可视角度（水平及垂直可视角度）≥178°
	是

	79
	
	
	显示器分辨率≥1280×1024
	是

	80
	
	
	显示器悬吊架可纵向及旋转运动
	是

	81
	
	图像存储及图像分析系统
	主机硬盘图像存储：1024×1024矩阵,容量≥25000幅
	是

	82
	
	
	主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘
	是

	83
	
	
	自动回放采集序列
	是

	84
	
	
	回放序列的速度及方向可调
	是

	85
	
	
	可进行减影及非减影切换
	是

	86
	
	
	后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽和窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等
	是

	87
	
	智能二维路径导航功能
	可实现传统Roadmap功能
	是

	88
	
	
	可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图
	是

	89
	
	
	可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图
	是

	90
	
	
	路径导航功能可用于心脏介入
	是

	91
	
	
	实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像
	是

	92
	
	
	可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要
	是

	93
	
	
	可在低剂量条件下，实现二维颅内支架增强显影，能够识别不同厂家支架，并增强图像清晰度。具备支架精显功能，并安装配套软件
	是

	94
	
	实时旋转DSA
	为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集
	是

	95
	
	
	头位机架旋转采集最快速度≥60度/秒
	是

	96
	
	
	侧位机架旋转采集最快速度≥60度/秒
	是

	97
	
	
	侧位机架旋转采集范围≥180度
	是

	98
	
	
	最快采集速率≥75帧/秒
	是

	99
	
	
	真正意义的动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影
	是

	100
	
	血管分析软件
	可进行血管狭窄测量及分析，包括：测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量等
	是

	101
	
	自动机架存储功能
	三维图像或参考图像具有显示对应的机架参数功能，机架能自动回到所需的对应位置
	是

	102
	
	高级三维图像后处理工作站
	Intel® Xeon, ≥3.6GHz CPU，≥六核
	是

	103
	
	
	RAM≥64GB
	是

	104
	
	
	图像硬盘容量≥1TB
	是

	105
	
	
	可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换
	是

	106
	
	
	配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准血管造影光盘，输出及叠加单幅图像，可用AVI文件输出完整图像
	是

	107
	
	
	光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析
	是

	108
	
	
	控制室≥19英寸高分辨率LCD彩色监视器一台
	是

	109
	
	
	可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档
	是

	110
	
	
	最短重建时间≤30秒
	是

	111
	
	
	具有快速二维和多平面显示、回放。三维处理：3D血管表面重建（SSD）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT）
	是

	112
	
	三维血管路图导航功能
	三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行
	是

	113
	
	
	三维路图能够自动追踪C臂角度、检查床面即解剖投照位置、投照视野大小、SID位置变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程
	是

	114
	
	血管机类CT成像功能
	能完成CT断层图像重建和显示
	是

	115
	
	
	断层扫描机架头位最快旋转速度≥60度/秒
	是

	116
	
	
	断层扫描机架侧位最快旋转速度≥60度/秒
	是

	117
	
	
	类CT最快扫描速率≥75帧/秒
	是

	118
	
	
	重建矩阵≥512×512
	是

	119
	
	
	最短传输及重建时间≤60秒
	是

	120
	
	
	密度分辨率≤5Hu
	是

	121
	
	
	可实现CT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系
	是

	122
	
	
	可实现一键高清类CT成像
	是

	123
	
	双轨采集
	支持偏中心部位类CT采集
	是

	124
	
	
	采集旋转角度≥180度
	是

	125
	
	
	完成CT断层图像重建和显示
	是

	126
	
	
	密度分辨率≤5Hu
	是

	127
	
	
	可实现CT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系
	是

	128
	
	
	床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作
	是

	129
	
	三维/三维融合功能
	血管机类CT，CT, MR和PET影像均可作为融合影像，进行融合处理
	是

	130
	
	
	多个自由度的可视算法
	是

	131
	
	
	运用解剖标记，可方便地进行标记编辑，进行点对点的标记配准
	是

	132
	
	
	可并列显示相关点对点的信息
	是

	133
	
	
	在不同2个显示（影像）间调级2维单色显示和伪彩显示平衡
	是

	134
	
	二维/三维融合功能
	术前CT等三维图像可以直接和术中实时透视图像进行融合，且完成骨性标记的配准
	是

	135
	
	
	融合过程无需术中在血管机上进行三维或者其他的容积成像
	是

	136
	
	射线剂量防护技术
	采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预
	是

	137
	
	
	自动插入铜滤片数≥5片
	是

	138
	
	
	透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥68s, 最大透视图像连续存储≥1000幅,透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上
	是

	139
	
	
	具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值
	是

	140
	
	
	具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏
	是

	141
	
	
	透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置
	是

	142
	
	
	无射线病人定位，即透视末帧图像上可实现无射线病人投照视野的改变，根据中心点的位置在无射线的条件下移动床即可到达目标位置
	是

	143
	
	
	可以提供低剂量的透视协议
	是

	144
	
	
	可以提供DICOM格式的剂量报告
	是

	145
	
	
	脚闸具备低剂量采集专用踏板，脚踏时无需调节参数
	是



说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。
9.3供货组织要求
	序号
	项目
	具体要求

	1
	产品升级、附件及随机工具
	产品升级、附件及随机工具要求
（1）中标人承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等），本项目所涉及的平台对接，数据接口均由采购人负责牵头第三方平台提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。
（2）保修期内免费系统升级，升级需符合国家对医疗器械分类管理和厂商资质要求，避免因软件更新导致设备分类变化引发监管问题。

	2
	安装调试及培训
	（1）人员及设备配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。
（2）安装调试： 
到货后，接到各使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
（3）操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。

	3
	供货期
	（1）供货期要求
1、本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。


9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK22]本项目交付验收工作，应遵照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的相关规定。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc230348605]10 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc230348606]11 售后服务要求
	序号
	技术项
	具体服务措施

	1
	售后服务承诺及保障措施要求

	1.1
	售后服务承诺要求
	[bookmark: _Hlk207619093][bookmark: _Hlk207616268][bookmark: _Hlk207615126]提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急预案。保修期内提供1年2次免费保养。

	1.2
	保障措施要求（包括售后服务落实等保障）
	供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（保修期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能。
制造商有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）。

	1.3
	延伸服务、便利服务及其他特色服务等
	投标人自述

	2
	保修期
	整机原厂全保(含球管、配件、第三方)≥2年（提供厂家盖章承诺）

	3
	使用周期成本

	3.1
	设备出保后的维保费用比例要求
	保修期满后，年度全保服务费（含第三方）不超过设备总价的8%（提供厂家盖章承诺）

	3.2
	所投货物的配件要求
	所投货物的配件供应年限要求
	配件供应年限≥10年

	
	
	所投货物的配件报价响应要求
	供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应

	3.3
	所投货物专用耗材报价响应要求
	

	3.4
	运营、维护、升级要求
	

	3.5
	处置报废要求

	





[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc229574281]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc229574282]12 投标报价依据
12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
12.3 供货清单说明
12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc229574283]13投标报价内容
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。
[bookmark: _Toc229574284]14投标报价控制性条款
14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc229574285][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc229574286]15 节能产品政府采购
15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
15.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc229574287]16 环境标志产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
16.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc229574288][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]17 促进中小企业发展
17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc229574289][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172]18 实施本国产品标准
18.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
18.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK63]当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
18.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc229574290][bookmark: _Toc229574291]19 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
19.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。


