[bookmark: _Toc237942395]一、说明
[bookmark: _Toc237942396]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc237942397]二、项目概况
[bookmark: _Toc237942398]2 项目名称
项目名称：全导联监护除颤起搏仪（带呼末二氧化碳）
[bookmark: _Toc237942399]3 项目地点
地点：上海市浦东新区范围内（采购人指定地点）
[bookmark: _Toc237942400]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：
4.2 项目招标范围及内容：采购19台全导联监护除颤起搏仪（带呼末二氧化碳）。
[bookmark: OLE_LINK19]4.3 交付日期：合同生效后45天内交货至采购人指定的地点 ，具体可自报，不得超过规定天数。
[bookmark: _Toc237942401]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc237942402]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc237942403]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2合同生效后，货物完成安装、调试、验收合格后，收到发票后30天内一次性转账付清。。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc237942404]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc237942405]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc237942406]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单

	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	全导联监护除颤起搏仪（带呼末二氧化碳）
	第三类医疗器械
	详见“9.2 设备技术参数
	19台
	合同生效后45天内交货至采购方指定的地点。
	设备整机质保期≥5年；
锂电池质保期≥3年
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：满足院前急救车载环境使用要求，具备心电、呼末二氧化碳、血氧饱和度、无创血压、呼吸、体温等生命体征监护功能，配置12导联心电图采集与分析、体外除颤（含AED模式）、体外无创经皮起搏、同步电复律等功能。设备整机重量轻、体积小，具备良好的抗振动、抗冲击及电磁兼容性能，运行稳定可靠。
A、优先采购节能产品：需载明产品的节能要求、合格产品的条件；
B、优先采购环境标志产品：需载明产品的环保要求、合格供应商、合格产品的条件；
C、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]（1）产品名称：；数量：
	序号
	参数项
	具体技术参数
	
备注

	1
	硬件与自检功能
	显示屏：≥9.0英寸彩色触摸屏；分辨率≥1200×1000像素，自适应环境光强，支持戴手套触屏。
	

	2
	
	开机时间≤2秒。
	

	3
	
	具备每天定时自检（含监护模块和治疗模块）及定期自动大能量自检（最大放电能量）功能。
	

	4
	
	可自动上传自检报告,并支持在设备管理系统或中央站集中查看设备状态。
	

	5
	
	具备自检放电能量精度显示和打印。
	

	6
	环境适应性与抗干扰
	#需具备抗工频干扰、肌电干扰、移动伪差的处理能力。
	提供技术支持资料

	7
	
	#需通过救护车车载环境适应性测试，具备抗振动、抗冲击、抗碰撞能力。
	提供技术支持资料

	8
	
	工作温度：-20℃～55℃。
	

	9
	
	#主机防水防尘等级：≥IP55。
	提供技术支持资料

	10
	
	裸机耐受跌落高度≥1.5米。
	

	11
	
	整机重量（含电池）：≤5.0kg。
	

	12
	除颤功能

	#需具备手动非同步除颤、手动同步电复律及自动体外除颤（AED）功能。
	提供技术支持资料

	13
	
	双相波，具备自适应阻抗补偿技术。
	

	14
	
	最大能量360J，分档≥22档。最低能量档≤10J，以适应不同体重患者的临床需求。
	

	15
	
	充电至200J的时间≤3秒（新电池满电状态）。
	

	16
	
	除颤手柄具备接触阻抗状态显示，具备能量选择、充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
	

	17
	
	除颤后心电基线恢复时间≤2.5秒。
	

	18
	
	除颤后自动打印报告。
	

	19
	
	AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，抢救过程具备自动录音功能，记录时长≥8小时。
	

	20
	体外起搏功能
	起搏模式：按需型和固定型。
	

	21
	
	脉冲宽度：20ms、40ms两档可选。
	

	22
	心电监护功能
	具备12导联同步心电图采集与分析报告功能，具备危急值和心梗区域可视化图形标记。
	

	23
	
	通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥30种，支持ST/QT实时分析。
	

	24
	
	#具备12导联线，肢体导联与胸导联分体式设计。

	提供技术支持资料

	25
	
	同屏显示心电波形≥3道，可自由选择导联组合。
	

	26
	
	心电波形扫描时间≥30秒；扫描速度具备6.25、12.5、25、50mm/s四档可调。
	

	27
	呼吸末二氧化碳（EtCO2）监测功能
	#具备呼气末二氧化碳监测功能，采用旁流技术，监测模块集成在主机内。
	提供技术支持资料

	28
	
	EtCO2测量范围：0-150mmHg。
	

	29
	
	EtCO2 精确度：±2mmHg (0-40mmHg)。
	

	30
	
	呼吸频率范围：0-150次/分。
	

	31
	生命体征监护功能
	具备成人、儿童、新生儿三种患者类型的SpO₂血氧、NIBP无创血压、心率、呼吸、体温监测功能。
	

	32
	
	同屏显示≥7通道监护参数波形。
	

	33
	
	需具备生理参数越限声光报警及报警限值自定义设置。
	

	34
	CPR质量监测与反馈功能
	具备CPR辅助功能，实时提供胸外按压深度、频率的反馈。
	

	35
	
	设备界面提供按压频率、深度等实时参数显示。
	

	36
	
	具备CPR按压干扰过滤功能。
	

	37
	
	支持与心肺复苏机（同品牌或第三方）的联动控制。
	

	38
	数据管理与导出功能
	设备内置存储容量≥4G，可保存≥200例完整病人记录（含事件、报警、心律失常等监护数据）存储与回顾。
	

	39
	
	每位病人可存储≥120小时连续心电波形。
	

	40
	
	可通过USB存储介质将数据导出。
	

	41
	
	具备除颤、用药等关键事件的快捷记录。
	

	42
	
	具备回溯打印全程心电波形、事件标记及除颤/起搏操作摘要，避免实时打印对抢救操作的干扰。
	

	43
	
	支持生命体征数据自动匹配到电子病历系统。
	

	44
	联网与信息化功能
	内置WIFI、4G/5G网络模块，支持在移动急救场景下实时联通用户信息化系统，实现心电波形、监护数据传输和历史数据回顾。
	

	45
	
	需采用TLS 或同级别加密协议进行数据传输，确保监护数据、病人信息的传输过程安全。
	

	46
	
	提供IHE HL7协议，确保与院前急救信息系统及目标医院信息系统的联通。
	

	47
	电源与电池

	电源：具备AC/DC/配套电池三种供电模式。
	

	48
	
	具备电池电量显示及低电量报警功能。
	

	49
	
	单块电池连续监护时间≥6.5小时，360J放电≥200次。
	



[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]说明：1.技术要求中标注需提供技术支持资料的参数，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等、注册证及检测机构出具的检测报告等为准），上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有 CMA 标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等。供应商提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。
[bookmark: _GoBack]2. 技术要求中未标注需提供技术支持资料的参数，若有技术支持材料，请提供。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等、注册证及检测机构出具的检测报告等为准），上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有 CMA 标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等。供应商提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。

（2）标准配置（每套）
	序号
	参数项
	具体技术参数

	1
	
	监护除颤起搏仪主机1台

	2
	
	可充电锂电池2块

	3
	
	12导联心电导联线2套

	4
	
	成人多功能除颤/起搏电极片2副

	5
	
	CPR监测反馈装置2套

	6
	
	体温监测传感器1套

	7
	
	旁流型EtCO2监测管路包2套

	8
	
	SpO2延长线及成人血氧探头2套

	9
	
	NIBP导气管及成人袖带（标准）2套

	10
	
	儿童NIBP袖带1个

	11
	
	交流电源适配器1个

	12
	
	锂电池充电基座1个

	13
	
	车载可充电固定支架1套

	14
	
	设备便携包1个

	15
	
	用户操作手册（中文）1套

	16
	
	快速操作参考卡（中文）1套


心电导联线、按压反馈装置、旁流型EtCO2管路包、血氧探头等配件为原厂配件。
.
9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
9.3.1 心电导联线、按压反馈装置、旁流型EtCO2管路包、血氧探头等配件为原厂配件，投标时须提供全部配件含税单价报价清单。配件供应年限≥10年。
9.3.2 按照采购人要求，根据设备的技术规格要求和质量标准，对设备进行安装调试（含车载可充电固定支架安装）。
9.3.3 供应商须免费提供安装调试所需的辅材。
9.4关于样品的相关要求
本项目不适用
9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照招、投标文件一次验收合格。。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。
[bookmark: _Toc237942407]10 人员及设备配备要求
[bookmark: _Toc237942408]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc237942409]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
12.1.1 供应商应在设备安装调试期间，免费对采购人的使用人员进行培训，并提供培训资料。培训内容包括但不限于：装机培训、临床操作培训、基本维护保养及简单故障排除。
12.1.2 供应商应在设备使用期限内，免费对采购人的设备使用人员按采购人需求提供培训，培训内容包括但不限于：临床操作培训、基本维护保养及简单故障排除。每年培训6次。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1本项目免费质保期：设备整机质保期≥5年。锂电池质保期≥3年。
12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；
12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。
12.2.4 主机使用年限≥10年，每年不低于2次上门维护与保养。
12.2.5 数据与软件服务
供应商需免费提供完整的院前急救数据管理与传输全套解决方案，同步配套抢救记录回顾分析、设备管理应用软件，并承诺全部软件终身免费升级。
12.2.6 院前急救数据管理与传输
（1）中心服务器部署：免费提供满足心电波形、生命体征、EtCO₂、CPR 参数、抢救事件记录接收、存储、转发需求的全套中心服务器硬件，预装正版操作系统、数据库、数据交互网关软件；免费完成送货、安装、调试并部署至采购人指定地点，服务器整机质保≥ 3 年。
（2）数据交互对接：免费提供技术支持与标准接口服务，保障监护数据按采购人规范要求，安全传输至院前急救信息系统及各目标医院信息系统。
12.2.7终身免费软件升级保障
所有配套应用软件、设备本体软件均提供终身免费升级服务，服务范围包括但不限于：
（1）定期推送功能更新与性能优化；
（2）及时修复软件缺陷与安全漏洞；
（3）适配未来新的信息系统接口标准；
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]（4）提供必要的技术支持与培训服务。
12.2.8若有软件功能测试报告、代码审计报告、软件安全测试报告，请提供。
12.2.9 服务响应
（1）配有专职工程师7×24小时提供技术援助。
（2）接到采购人报修等信息后2小时内予以响应，24小时内上门服务。
（3）48小时内不能修复的，须免费提供同等或更高配置的备用机，并在2小时内送达采购人指定地点。

12.3使用周期服务
	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	运营、维护
	质保期满后8年
	投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。
（1）日常维护方案及收费标准
（2）发生故障后的应急响应方案及收费标准

	2
	升级
	终身
	终身免费软件升级保障
所有配套应用软件、设备本体软件均提供终身免费升级服务，服务范围包括但不限于：
（1）定期推送功能更新与性能优化；
（2）及时修复软件缺陷与安全漏洞；
（3）适配未来新的信息系统接口标准；
（4）提供必要的技术支持与培训服务。


	3
	配件：可充电锂电池、12导联心电导联线、CPR监测反馈装置、体温监测传感器、旁流型EtCO2监测管路包、SpO2延长线及成人血氧探头、NIBP导气管及成人袖带（标准）、儿童NIBP袖带、交流电源适配器、锂电池充电基座、车载可充电固定支架、设备便携包
	质保期满后8年
	[bookmark: OLE_LINK82]原厂配件 ，并提供所有配件报价


说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。



[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc237942410]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc237942411]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc237942412]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc237942413]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc237942414][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741][bookmark: _Toc237942415][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]16 节能产品政府采购本项目不适用
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc216859742][bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc237942416]17环境标志产品政府采购本项目不适用
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc237942417][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc237942418][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc216859745]19实施本国产品标准
19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc237942419]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc216859746][bookmark: _Toc237942420]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

