## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称： 鼻咽喉电子内窥镜

### 3 项目地点

地点：上海市浦东医院

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：鼻咽喉电子内窥镜：用于鼻部、咽喉部的检查和确诊。主要应用于声带白斑、声门癌等疾病的诊断

4.2 项目招标范围及内容：本项目采购内容为鼻咽喉电子内窥镜1台，详见第二章9.2具体技术参数指标要求。

4.3 交付日期：合同签订后设备交付，安装，培训需30天内完成，具体可自报，不得超过规定期限

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单                                                                         单位：元

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量（套） | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻咽喉电子内窥镜 | 第二类医疗器械 | 详见9.2.2 | 1 | 合同签订之日起30天内完成设备交付、安装、培训。 | ≥5年整机保修 | 预算金额：1200000元 |

说明：1、投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：用于鼻部、咽喉部的检查和确诊。主要应用于声带白斑、声门癌等疾病的诊断。

9.2.2 具体技术参数指标要求

1  鼻咽喉电子内窥镜；

1. 1、硬件参数

1.1  图像处理器与光源为一体机设计，支持频闪功能，可连接软式电子鼻咽喉镜及硬管喉镜

1.2  图像输出：支持≥3840×2160 4K分辨率数字输出图像

1.3  高清输出信号接口：具有高清数字图像输出SDI、DVI、HDMI接口，数量≥3个

1.4  频闪方式：电子快门频闪，可自动调节电子快门的曝光时间

1.5  支持喉频谱功能，可显示声音频率和声压级

1.6  测光模式：具有平均测光、峰值测光、自动测光，每种测光方式≥18级可调

1.7  光学染色功能：具有≥2种光学染色成像功能，用于癌前病变的诊断和观察

1.8  对比度调节：具有对比度调节功能，5档可调

1.9  调光方式：自动调光和手动调光模式，手动调光≥100级可调

1.10  血液强化：对内窥镜图像进行图像处理，强化显示血管组织，增强对比

1.11  具有结构强化与轮廓强调模式，调节档位皆≥16档

1.12  图像冻结：具有内镜按键、脚踏、图像处理器等至少3种冻结控制模式；在冻结时能同屏显示冻结和实时图像

1.13  数字放大：≥6档可调

1.14  PIP/POP功能：具有画中画和画旁画功能；画中画同屏显示冻结图像与实时内镜画面；画旁画可同屏实时显示内镜画面与外部输入视频画面

1.15  ≥3路LED光源，光源寿命≥20000h

1.16  高清电子鼻咽喉检查镜；视野角度：≥120°，有效长度：≥300mm

1.17  高清电子鼻咽喉检查镜；景深：2-100mm，先端部外径≤2.8mm，主软管外径≤2.8mm

#1.18  高清电子鼻咽喉检查镜；弯曲部弯曲角度上160°，下130°

1.19  高清电子鼻咽喉治疗镜视野角度：≥120°，有效长度：≥380mm

#1.20  高清电子鼻咽喉治疗镜景深：2-100mm，先端部外径≤4.9mm，主软管外径≤4.9mm，钳道内径≥2.2mm

1.21  高清电子鼻咽喉治疗镜弯曲部弯曲角度上160°，下130°

1.22  配备头戴式、距嘴距离4-10cm的全向式麦克风

1.23  环境适配：支持自习室等安静场景测量，减少环境噪音干扰，保障数据准确性

2、软件功能

2.1  患者管理模块：具备病史、体征、专科检查等数据采集

2.2  量表问诊模块：内置标准评估量表GRBAS、CAPE-V，自评估量表VHI-30、VHI-10

2.3  输出能力：可打印报告、导出数据图表（PDF/Excel格式），满足临床诊疗与科研分析需求

2.4  支持第三方系统：批量语音数据和元数据导入，元数据包括患者信息和主观/客观评估数据，内容自动识别匹配，自动重新计算评估报告

#2.5  嗓音评估模块：支持实现基频，声压，基音微扰，幅度微扰，信噪比，谐噪比，DSI，AVQI/ABI，CPPS，H1，H2，HNRD，HFNO等39声学参数的多线程并发实时分析，实时比≥4.2

2.6  嗓音评估模块：可打印评估记录；可导出评估记录为word格式、csv格式的文件；可导出明细为csv格式的文件；批量导出嗓音评估指数

#2.7  具备移动端嗓音训练模块

2.8  七大训练模式：气息训练（反馈MPT/MCA）、响度训练（声压实时监测）、滑音/声调/构音训练（舌位动画引导）、音高/跟读训练（多模式音准反馈）

3、配置清单

3.1  4K医用监视器：1个

3.2  内窥镜图像处理器和光源：1套

3.3  摄像头：1个

3.4  工作站：1套

3.5  台车：1台

3.6  电子鼻咽喉镜：2根

3.7  硬镜：4根

3.8  嗓音分析软件（免费升级，包含噪音评估及噪音训练模块）：1套

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

投标人应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1  整机原厂全保(含配件、易耗品)≥5年（若有厂家盖章承诺，请提供）。提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供≥2次免费保养

12.2  供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能

12.3  供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）

12.4  供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月

12.5  到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用

12.6  设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算

12.7  制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）

12.8  保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%，供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应，配件供应年限≥10年。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额，其中各分项报价均不得超过对应的分项预算金额。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

15.4.3 任一分项报价超过对应的分项预算金额的。

## 五、政府采购政策

### 16 节能产品政府采购本项目不适用

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 17环境标志产品政府采购本项目不适用

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 18 促进中小企业发展

18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 19实施本国产品标准

19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。