[bookmark: _Toc216446088]一、说明
[bookmark: _Toc216446089]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc216446090]二、项目概况
[bookmark: _Toc216446091]2 项目名称
项目名称：手术设备1
[bookmark: _Toc216446092]3 项目地点
地点：上海市浦东新区新场镇牌楼东路588号。
[bookmark: _Toc216446093]4 招标范围与内容
[bookmark: _Toc216446094]4.1 项目招标范围及内容：医用手术刨削器设备（1台）、电刀设备（10台）、超声刀设备（2台）、高频手术设备（低温等离子）设备（1台）、Leep刀设备（1台）
4.2 交付日期：自合同签订之日起60天。
[bookmark: _Toc216446097]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc216446095]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc216446096]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 
本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
三、技术质量要求
[bookmark: _Toc216446098][bookmark: _Toc476308503]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc216446099]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	医用手术刨削器设备
	II类
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	整机原厂保修≥3年
	核心产品

	2
	电刀设备
	III类
	详见9.2 设备技术参数
	10台
	自合同签订之日起60天
	整机原厂保修≥3年
	核心产品

	3
	超声刀设备
	III类
	详见9.2 设备技术参数
	2台
	自合同签订之日起60天
	整机原厂保修≥3年
	

	4
	高频手术设备（低温等离子）设备
	III类
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	整机原厂保修≥3年
	

	5
	Leep刀设备
	III类
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	整机原厂保修≥3年
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1具体技术参数指标要求
9.2.1、医用手术刨削器设备（1台）
9.2.1.1  内窥镜手术刨削器
9.2.1.1.1  用途：适用于泌尿外科内窥镜手术下，对软组织进行绞碎或切除操作
9.2.1.1.2  最大输出转矩：≥80mN·m
9.2.1.1.3  最高输出转速：≥2500r/min
9.2.1.1.4  调速范围：10档可调
9.2.1.1.5  极限负压：-88kPa
9.2.1.1.6  吸引通道液体流量：≥400mL/min
9.2.1.1.7  刀具外径：φ4.5mm、φ4.2mm、φ4.0mm
9.2.1.1.8  刀具工作长度：400mm
9.2.1.1.9  噪声：≤65db
9.2.1.1.10  手柄可高温高压消毒，手柄可消毒次数：≥200次
9.2.1.2  电切内窥镜
9.2.1.2.1  内窥镜：视向角≥25°
9.2.1.2.2  工作长度：≥300mm
9.2.1.2.3  光谱显色指数Ra：≥85
9.2.1.2.4  有效光度率DM：≥1000；
9.2.1.2.5  外鞘≤Fr26，内鞘≤24Fr，内鞘可360度旋转
9.2.1.2.6  操作器匹配≤1000μm和≥500μm的激光光纤，也可匹配等离子手件
9.2.1.2.7  操作器内置式光纤锁止机构设计，无需外接光纤固定器
9.2.1.3  尿道膀胱镜
9.2.1.3.1  内窥镜：视向角≤6°
9.2.1.3.2  镜鞘工作长度：≥200mm
9.2.1.3.3  景深：3-50mm
9.2.1.3.4  光谱显色指数Ra：≥85
9.2.1.3.5  有效光度率DM：≥1000
9.2.1.3.6  镜管外鞘24Fr，26Fr可选
9.2.1.3.7  可与同品牌电切镜共用外鞘
9.2.1.3.8  器械孔道最小宽度：3.8mm，可匹配多种规格粉碎刀具
1.4  配置清单
9.2.1.4.1  主机1台
9.2.1.4.2  手柄2把
9.2.1.4.3  刀具4套
9.2.1.4.4  脚踏开关1只
9.2.1.4.5  台车1台
9.2.1.4.6  控制软件-嵌入式1套
9.2.1.4.7  负压吸引装置1套
9.2.1.4.8  器械盒(可供手柄、刀具、软管消毒)1个
9.2.1.4.9  25°电切镜2支
9.2.1.4.10  操作手件（激光）2支
9.2.1.4.11  操作手件（电切）2支
9.2.1.4.12  内鞘2支
9.2.1.4.13  外鞘2支
9.2.1.4.14  内鞘闭孔器2支
9.2.1.4.15  尿道膀胱镜2支

9.2.2、电刀设备（10台）
9.2.2.1  工作频率：单极512kHz±5%、双极300kHZ±5%
9.2.2.2  输出功率：≥350W
9.2.2.3  额定负载：单极≤400Ω、双极≤50Ω
9.2.2.4  屏幕显示：≥7.0英寸，LED液晶可触摸显示屏
9.2.2.5  输出方式：具有5路输出，含两路单极手控输出、两路单极脚控输出及一路双极脚控输出  
9.2.2.6  工作模式：≥11种具备单极电切≥5种，单极电凝≥3种，双极凝模式具备≥3种效果可调  
9.2.2.7  自动保护装置：开路、短路自动保护功能  
9.2.2.8  断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能  
9.2.2.9  具有中性极板检测系统：单片极板连续性检测连接状态，双片极板进行全程接触质量动态监测，可防止患者高频灼伤  
9.2.2.10  采用自适应功率输出高频能量控制技术，通过整流滤波、全桥可调隔离及反馈控制电路技术，实时监测组织阻抗，控制高频能量输出，实现安全、高效的组织凝闭及切割  
9.2.2.11  PPS功率峰值补偿系统：根据探测组织阻抗，智能释放附加电脉冲能量，以支持初始切割顺畅  
9.2.2.12  具备开机自检功能，可进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能  
9.2.2.13  输出功率调节模式最小可以1W为步进  
9.2.2.14  程序选择：具备基本程序及存储程序两种程序选择模块  
9.2.2.15  智能程序存储功能：支持≥6组程序存储设置，支持子程序设置替换，独立记忆手术参数设定，提高手术效率  
9.2.2.16  单双极切换：可使用手控及脚控在单极模式与双极模式之间进行切换  
9.2.2.17  设备上可以连接2个脚踏开关，可用脚踏或按键两种方式控制  
9.2.2.18  浮地CF型设备安全性高，双反馈自动控制，输出功率稳定可靠  
9.2.2.19  硬件升级：可连接氩气控制器升级为同品牌氩气工作站
9.2.2.20  使用年限≥8年  
9.2.2.21  配置清单（单台）
9.2.2.21.1  高频手术器1台
9.2.2.21.2  单极脚踏1只
9.2.2.21.3  双极脚踏1只
9.2.2.21.4  单极腔镜连接线2根
9.2.2.21.5  双极腔镜连接线2根
9.2.2.21.6  负极板3片
9.2.2.21.7  负极板连接线2根
9.2.2.21.8  电刀笔50把
9.2.2.21.9  双极镊子10只

9.2.3、超声刀设备（2台）
9.2.3.1  主机用于手术中闭合和分离血管、淋巴管和组织束，具备对5-7mm血管的闭合能力  
9.2.3.2  具备双路能量输出，同时可以输出超声能量和高频能量，具备双接口，可以同时连接超声和高频器械使用，无需术中更换器械，且每种能量均具备对5-7mm血管的闭合和切割能力  
9.2.3.3  具有LED彩色显示屏，触屏可调，显示清晰鲜艳，工作状态可视角度佳、清晰，高频模式下档位固定无需调节，超声模式下有功率大小的档位显示并可调节  
9.2.3.4  具备开机快速自检功能，能快速诊断并提示故障信息；主机自检同时能快速识别刀头是否处于正常工作状态，刀头使用前无需做“预激发测试”，实现“即插即用”功能  
9.2.3.5  运行过程中，自带软件系统能对设备运行情况进行诊断并做出精确提示，异常情况下工作停止，系统故障灯亮起并发出故障提示音  
9.2.3.6  工作状态可由刀头手柄或脚踏开关分别控制 MAX档和MIN档分别对应大小激发档位（其中MAX档可更快速地切割组织，MIN档可更好地凝闭组织）；可以通过主机设置进入高级止血模式，进入该模式后MIN档固定，无需再调档  
9.2.3.7  输出过程中主机可调节提示音量大小  
9.2.3.8  操作系统具备多种语言模式可选  
9.2.3.9  超声能量输出模式下具备组织自适应算法，随钳口组织情况实时动态调整能量输出，无需术前、术中人工调制档位，确保更好的切割止血效果  
9.2.3.10  高频能量输出模式下，具备多脉冲组织感应算法，根据组织的阻抗进行实时反馈，结合止血时的压力和凝闭时间，达到最佳的血管凝闭止血效果  
9.2.3.11  主机可以通过更新系统软件方式进行升级  
9.2.3.12  配套枪式换能器与剪式换能器，剪式刀头有“蝶翼”设计，增加换能器安装时的握持力，方便安装，减少术中配置和等待时间  
9.2.3.13  配套的超声刀头种类齐全,有14cm、23cm、36cm、45cm多种枪式长度，也有9cm、17cm多种剪式长度，可满足不同术式需求  
9.2.3.14  超声刀头具备分体式和集成式（含换能器）  
9.2.3.15  配套的高频切割闭合器种类齐全,有14cm，25cm，37cm，45cm多种弯头枪式长度，也有精细剪式，及用于开放手术的大钳口刀头，可满足不同术式需求  
9.2.3.16  配置清单
9.2.3.16.1  超声高频外科集成手术设备2台
9.2.3.16.2  脚踏开关2个
9.2.3.16.3  超声换能器12根
9.2.3.16.4  车架2台

9.2.4、高频手术设备（低温等离子）设备（1台）
9.2.4.1  适用于人体软组织的切割、凝血；等离子模  块需在生理盐水环境下使用，适用于扁桃体、腺样体肥大、鼻部、喉部肿物及息肉等病变的汽化、切割、凝血  
9.2.4.2  多功能高度集成：集电刀、100kHz等离子、1.7MHz射频三合一能量系统
9.2.4.3  自由操控：增加手控模式，术者可自由切换手控/多功能脚控工作模式,具备开展鼻科/扁腺/咽喉手术的手控电极，可直接通过手柄进行切割消融/凝固止血按键操作，且具备一键识别工作端口按钮  
9.2.4.4  灵活高效：三种能量输出模式切换，可同时接多个电极使用，免除术中设备频、繁切换之扰，操作快速便捷  
9.2.4.5  操作简便：面板触摸屏操作界面，采用液晶屏显示，屏幕尺寸：10.3英寸
9.2.4.6  单极端口工作模式最大功率可调，设置范围分别为：10W-300W和10W-200W,步进10W  
9.2.4.7  双极端口档位指示、电极连接指示、流体通断器连接指示
9.2.4.8  电极温度指示，显示范围：30-90℃
9.2.4.9  显示超温提示阈值，显示范围：40-80℃
9.2.4.10  电极间工作组织阻抗值显示，显示范围：200-600Ω
9.2.4.11  设备连续工作时间显示，显示范围：0-99S
9.2.4.12  配备开展扁桃体、腺样体、鼻部、喉部病变手术的电极，电极具备手控、多功、能脚控两种功能模式，可自如切换
9.2.4.13  配置清单
9.2.4.13.1  主机1台
9.2.4.13.2  脚踏开关1个
9.2.5、Leep（1台）
9.2.5.1  工作频率：双频型电刀，具备512kHz、300kHz双工作频率
9.2.5.2  输出功率：≤150W
9.2.5.3  额定负载：400Ω、50Ω
9.2.5.4  控制方式：触屏控制
9.2.5.5  输出方式：间歇加载连续运行,支持单极手控、单极脚控、双极脚控3种输出方式  
9.2.5.6  工作模式:≥5,其中电切模式≥3，包括混切1、混切2、混切3；电凝模式≥2，包括强制凝、双极凝  
9.2.5.7  自动保护装置：开路、短路、过功率、过电流自动保护功能  
9.2.5.8  断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能（提供该功能证明性资料）
9.2.5.9  中性极板检测系统：动态监测电流密度及双片负极板的电流对称性监测，单片极板连续性检测连接状态，双片极板进行全程接触质量动态监测，可防止患者高频灼伤，如遇故障，仪器将发出声光提示（提供该功能证明性资料）
9.2.5.10  具备开机自检功能及故障识别功能,故障预警时，界面有图文提示（提供该功能证明性资料）  
9.2.5.11  浮地CF型设备安全性高，采用微机（CPU）双重闭环系统控制输出，输出功率稳定可靠  
9.2.5.12  功率自动补偿系统：手术过程中依据人体不同组织的阻抗变化，双反馈回路自动控制，恒定功率输出，确保切凝效果稳定  
9.2.5.13  PPS功率峰值补偿系统：根据探测组织阻抗，智能释放附加电脉冲能量，以支持初始切割顺畅  
9.2.5.14  采用自动控制技术，自动反馈功率密度，精细、快速的调整各种电切和电凝的参数，在医生设定的经验功率值范围内，根据不同组织在切割的每个阶段，将自动输出实际需要的功率和电弧强度，实现低功率高效率切割/凝血性能，将病人的手术负损伤程度降至最低，加快术后愈合（提供该功能证明性资料）
9.2.5.15  具备断电记忆功能，再次开机时可复现上次手术所用模式和功率设定值  
9.2.5.16  支持单/双极自动切换  
9.2.5.17  输出功率调节模式最小可以1W为步进  
9.2.5.18  可升级LEEP刀系统
9.2.5.18.1  吸烟系统最大输出功率：≤200W
9.2.5.18.2  额定风量：500L/min
9.2.5.18.3  控制方式：3种方式（自动吸烟、感应吸烟、远程脚控）
9.2.5.18.4  显示方式：LED触摸屏
9.2.5.18.5  吸烟模式：2种模式（标准模式、增压模式）
9.2.5.18.6  吸烟流速：1-100%可调，按键调节
9.2.5.18.7  吸烟延时：0-99s可调节
9.2.5.18.8  滤芯检测：滤芯寿命检测功能，显示于主机屏幕，滤芯耗尽时，吸烟器将会报警  
9.2.5.19  使用年限≥8年 
9.3 安装调试要求等要求
9.3.1由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
9.4 供货期要求
9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.5 质量标准与验收要求
9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.5.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。
9.5.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc216446100]10 人员及设备配备要求
[bookmark: _Toc216446101]10.1 人员配备要求
投标人为本项目配备专业人员及设备，确保本项目顺利实施。
11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc216446102]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1医用手术刨削器、电刀、超声刀、利普刀仪器、高频手术设备（低温等离子）整机原厂保修≥3年，保修期内开机率≥95%，如达不到此要求，保修期将相应顺延，保修期内免费更换零配件及免收维修工时费，保修期满后永久维修并免收维修工时费，整机延保价格不高于整机购买合同金额的5%，保修期内提供1年2次免费保养  
12.2.2 提供24小时联络方法，报修相应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位，如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机  
12.2.3 供应商负责设备安装并提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，以医院设备培训记录单及培训考核表为准，操作培训时需提供笔试考核记录  
12.2.4如有专用工具，供应商应向买方提供设备维护的专用工具，免费连接至医院所需连接的相关系统(如PACS、HIS、RIS等），提供软件终生免费升级  
12.2.5 供应商提供的货物应是全新的、未使用过的，验收时距生产日期不得超过12个月  在货物按约定时间到达使用单位后，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用  
12.2.6  设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。  
12.3使用周期服务
	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件
	供应≥10年
	投标人根据所投产品自报维修零配件清单与价格(市场价)，承诺配件以不高于清单报价8折供应。

	2
	运营、维护、升级
	质保期满后7年
	投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。
（1）日常维护方案及收费标准
（2）发生故障后的应急响应方案及收费标准



说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。



[bookmark: _Toc216446103][bookmark: _Toc475631915]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc216446104]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc216446105]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc216446106]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc216859742]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc216859745]19实施本国产品标准
19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc216859746]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
[bookmark: _GoBack]
