## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：麻醉工作站

3 项目地点

地点：上海市浦东新区即墨路150号

4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容：本项目采购内容为麻醉工作站，数量;3台

4.3 交付日期：合同签订后设备交付，安装，培训30天内完成

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1

本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2

项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后90日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉工作站 | Ⅲ类 | 详见9.2.2 | 3 | 30天 | 3年整机保修 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：

9.2.2 具体技术参数指标要求

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：麻醉机用于在术中替代患者自主呼吸，安全给予麻醉气体并维持生命体征

9.2.2 具体技术参数指标要求

1、工作条件

1.1  操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500 至 800 mmHg

1.2  电源：120/220V-240V (±10%), 50Hz-60Hz

1.3  标配后备铅酸电池（非锂电池），使用时间：≥90分钟

1.4  机架：带推车，前扶手，三个大抽屉，中央脚刹

1.5  外置可视上升式风箱，便于远距离可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全，成人、小儿不用更换风箱。提供实物图片证明

1.6  工作台双层灯光，无极亮度可调（非档位调节），全金属台面

1.7  标配单宽度麻醉气体模块侧插槽，气体模块可适配麻醉机、监护仪互相通用。

1.8  显示屏（非主机）标配RS232接口，两个USB接口，以太网络接口，投影仪分屏VGA接口。

1.9  标配缆线防缠绕功能，防止在推动机器过程中脚轮被环境中线缆缠绕。

2、气源

2.1  配置双气源：氧气、空气。氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警

2.2  笑气：当氧气供应失灵时，具有笑气自动切断装置；Link-25笑氧联动，保证笑氧混合时，氧浓度不低于25%

2.3  气源供气通过中心供氧和中心供气实现

2.4  具有空气气源及接口

2.5  快速充氧范围25-75L/min

2.6  配置附加吸氧功能，可在不开机的情况下给患者吸氧

3、流量计

3.1  电子流量计（数控流量阀技术），氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕及数码管两种方式电子显示；流量范围0.1-15 l/min

3.2  具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作

4、挥发罐

4.1  标配2个挥发罐的使用位置，带自动互锁装置，标配同品牌原装七氟醚挥发罐一个，挥发罐具备生物兼容性测试，标配快速加药器,避免麻药泄露。可选配同品牌同生产厂家的地氟醚挥发罐。，地氟醚挥发罐在未通电时无法开启，避免药物泄露风险。提供相关证明材料，如说明书，注册证等。

4.2  主机自带挥发罐专用照明灯，灯光亮度可调，方便腔镜手术昏暗环境下精准调控挥发罐。提供实物图片证明

4.3  开机自检具备挥发罐泄漏自检程序，可实现程序化挥发罐自检，并可自动识别罐位，避免长期使用橡胶圈老化带来的麻药泄露风险。提供设备挥发罐自检照片

5、呼吸回路

5.1  ≤3.1L极小的回路容积（包含回路系统、二氧化碳吸收罐、风箱），为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障，且手动皮囊不参与机械通气。提供相关材料证明，如技术白皮书等。

5.2  机控下所有与患者呼出气体接触部分的呼吸回路（含标配流量传感器、风箱折叠皮囊，二氧化碳吸收罐，呼吸活瓣）可耐受≥134℃高温高压消毒避免院内交叉感染，流量传感器、风箱折叠皮囊、二氧化碳吸收罐上均必须具有134℃国际认证标识。提供照片证明

5.3 小容积模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内(提供图片）；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装，所有模块(包含流量传感器)

5.4  标配可重复使用具备干湿分离功能的双层二氧化碳吸收罐，具备水管理系统，采用冷凝方式管理回路积水

5.5  标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换可重复使用的同品牌二氧化碳吸收罐，无需关停机械通气，可方便直接更换，不会产生漏气。

5.6  使用备用电池时回路仍可部分加热解决回路积水问题

5.7  智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态

5.8  采用水管理回路构造，智能引导水行进方向，保证回路不受积水影响

5.9  具备手动皮襄支架，支架可不同角度及高度的调整，且不参与手动通气，不存在回路漏气风险，避免通气管道难以消毒彻底，减少交叉感染风险。提供图片证明和其他相关材料证明，如说明书等。

5.10  最新一代回路设计，回路无需单向活瓣观察窗，呼吸活瓣由水平变为垂直放置，垂直放置活瓣没有自身重力影响，避免因水汽影响打开失败，从根本上杜绝活瓣长时间使用无法正常开启的隐患，保障患者生命安全。提供实物图片证明

6、呼吸机

6.1  气动电控呼吸机或电动非涡轮非活塞式呼吸机，支持中英文界面

6.2  应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气

6.3  投标麻醉机型号通过FDA、NMPA认证

6.4  ≥15英寸彩色触摸显示屏，可平面旋转至少270度及可调节倾斜度（非第三方外置屏幕），方便医生全方位多角度观察和灵活操作机器，具备双分屏显示功能，当触屏失灵，手动可调

6.5  用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检

6.6  提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、SIMV-PCV、SIMV-VCV、PSVPro、PCV-VG、SIMV PCV-VG、手动通气、电子PEEP

6.7  配置SIMV模式：流速触发，触发范围: 0.2–10 L/min；触发窗范围: 关，5%–80% 呼气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒；压力支持：2-40cmH2O

6.8  配置具备窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：吸气暂停：关，5%-60%时间；吸气终止水平：5%-75%；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式；当患者触发的呼吸次数的达到“退出后备”中设置的参数后，呼吸机将自动恢复 PSVPro 模式。

6.9  触发退出后备通气模式的自主呼吸次数设置范围：关，1-5次，提供相关材料证明，如说明书等。

6.10  支持通气模式之间切换时，切换后的RR、I:E、PEEP、Pmax保持与当前模式中使用的参数相同。且在容量通气模式下，潮气量不变，通过当前驱动压或者Ppeak （峰压）- PEEP自动设定Pinsp（吸气压力）。在压力通气模式下， Pinsp（吸气压力）不变，可通过Vtinsp（吸气压力设置测得的潮气量）自动设定TV（潮气量）。

6.11  配置VCV心脏旁路功能，并可在VCV模式下进行机械通气；容量、呼吸暂停、低浓度麻药、二氧化碳、低气道压和呼吸频率报警都暂停。

6.12  开始心肺旁路之前，≤170 毫升的潮气量设置仍为设定的潮气量。开始心肺旁路之前，≥170 毫升的潮气量自动调整为 170 毫升。

6.13  配置气流暂停功能，适用于机械通气，通过一键式操作即可实现暂停新鲜气流和报警，方便术中吸痰，管位调整等操作，且暂停1分钟之后会自动跳转原工作状态，避免忘记操作的风险

6.14  潮气量范围:5-1500ml

6.15  呼吸频率：4-100 次/分钟

6.16  吸呼比：2:1到1:8

6.17  最大吸气流速：120 L/min+新鲜气体流量

6.18  压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O

6.19  压力限制范围：12到 100 cmH2O

6.20  PEEP范围：关，4 到 30 cmH2O

6.21  具备吸入端，呼出端双流量传感器；具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

6.22  智能化呼吸机，具有智能回路切换功能，防止错误设置，保证麻醉安全

6.23  标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式

6.24  具备30分钟迷你趋势追踪，可以动态显示压力、分钟通气量、CO2等参数30min内的变化，可与术中麻醉机其他参数同屏显示。提供图片证明

6.25  标配被动排污系统,可选配内置（非接口）主动排污。提供机器图片证明和其他相关材料证明，如说明书等。

7、数字和波形监测

7.1  监测参数：吸入氧、空气流量、可选笑气、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。

7.2  标配的回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环，并可与波形同屏显示；回路顺应性；气体流速。

7.3  可冻结六个呼吸环（不包括基础环），用于不同手术期间肺顺应性监测对比。提供机器屏幕图片证明

7.4  报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

7.5  内置单宽度插件槽（仅用于麻醉气体模块），可支持热插拔麻醉气体模块，无需关机重启，开机状态下即可更换，麻醉气体模块与监护仪和呼吸机均可互用节约成本

7.6  具备单宽度气体模块采用旁路式气体监测：O2、N2O、CO2及五种麻醉气体吸入和呼出浓度，有病人顺应性监测；MAC值计算及年龄校正；体积为一个槽位

7.7  潮气量监测可提供两种监测数据来源（患者端和机器端）。提供相关材料证明，如说明书等。

7.8  智能报警限设置功能，可以根据手术参数运行情况智能给出报警限值参考，智能节约操作，提高效率。

8、传感器

8.1  金属膜片抗变型可变孔口压差式流量传感器，金属膜片更能耐受高频次流量监测，流量传感器具备自加热功能（非回路整体加热），避免水汽凝结影响流量传感器监测精准。提供相关材料证明，如说明书等。

8.2  具备吸入和呼出端双高精度流量传感器，并且吸入、呼出端传感器可互换位置。具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施

8.3  吸入和呼出端双高精度流量传感器具备自校准功能，各自包含柔性电路板（芯片）具备数据储存功能

8.4  吸入和呼出端双高精度流量传感器具备黄金触点结构，抗腐蚀性更好，传导性更好

8.5  金属膜片抗变型可变孔口压差式流量传感器为非耗材设计，可重复性使用

8.6  金属膜片抗变型可变孔口压差式流量传感器可以134℃高温高压消毒，避免交叉感染，具有134℃国际认证标识。提供实物图片证明

9、病人监护仪

9.1  主机功能

9.1.1  同厂、同品牌模块化、插件式监护仪。提供注册证证明

9.1.2  主机：低功耗、无风扇设计

9.1.3  ≥15.6英寸医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：1366×768像素。提供相关材料证明，如技术白皮书，说明书等。

9.1.4  一键操作模式：触屏、旋钮及屏幕快捷键

9.1.5  标准配置网络接口，可连接中央站

9.1.6  具有≥7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置

9.1.7  可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作

9.1.8  屏幕显示波形通道数≥12，数字区4

9.1.9  中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节

9.1.10  具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

9.1.10.1  大字体界面显示：可根据临床需求选择4个或6个参数分别在四个/六个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察

9.1.10.2  两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换

9.1.10.3  两种主界面均支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置

9.1.11  具有教学演示模式

9.1.12  具有新生儿氧心呼吸图界面，快速反映新生儿生命体征变化

9.1.13  具有高清分屏显示功能

9.1.14  具有≥168小时趋势及图表回顾。提供说明书证明

9.1.15  具有≥72小时全息回顾功能。提供说明书证明

9.1.16  具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照

9.1.17  报警功能：

9.1.17.1  四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置

9.1.17.2  具有报警自动触发记录打印功能

9.1.17.3  具有报警突破功能，开启后即使在声音报警暂停时也可令致命性心律失常报警突破 限制及时报警，提升医疗安全和诊疗质量

9.1.18  标配电池槽，可配置内置式高性能锂电池，续航时间>4小时

9.1.20  主机重量不超过5.2kg （含电池）

9.1.21  主机经过CNAS认证实验室≥25cm六面跌落测试。提相关材料证明。

9.2监测功能

9.2.1  标配基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创、疼痛应激水平监测（手术体积描计指数SPI），血氧饱和度可升级为Masimo和Nellcor血氧饱和度。提供相关材料证明，如技术白皮书等。

9.2.2  心电监测 ECG

9.2.2.1  标配抗干扰心电电缆线，支持选配注册证上的新生儿心电附件

9.2.2.2  可选择3/5/10导联心电监测，支持级联导联监测，支持采集12导联心电波形

9.2.2.3  同步多导联心律失常分析，可同时对≥4道ECG心电导联进行分析。提供相关材料证明，如技术白皮书等。

9.2.2.4  支持≥20种心律失常分析

9.2.2.5  起搏器监测功能：单腔或双腔

9.2.2.6  支持ST段分析及≥168小时趋势回顾

9.2.2.7  ST段测量功能可用于新生儿、儿童及成人）

9.2.2.8  测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节

9.2.2.9  心率测量范围：20-300bpm

9.2.2.10  扫描速度：12.5或25或50 mm/s

9.2.2.11  标配抗干扰心电电缆线，以减少电刀等干扰。

9.2.3血氧饱和度监测 SPO2

9.2.3.1  采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注

9.2.3.2  测量和显示范围：1 ~ 100 %；精度：± 2 ~ 3 %

9.2.3.3  脉率：30 ~ 250次/分；精度：± 2次/分

9.2.3.4  支持PI灌注指数

9.2.3.5  传感器：软指套，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。提供  相关材料证明，如彩页证明等。

9.2.3.6  测量响应时间可选，支持快速模式3s响应

9.2.4  无创血压监测 NIBP

9.2.4.1  测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法。提供相关材料证明，如技术白皮书等。

9.2.4.2  测量模式：手动、自动、序列测量模式、STAT

9.2.4.3  测量范围：

9.2.4.3.1  收缩压：成人/小儿：30-290mmHg  新生儿：30-140mmHg

9.2.4.3.2  平均压：成人/小儿：20-260mmHg  新生儿：20-125mmHg

9.2.4.3.3  舒张压：成人/小儿：10-220mmHg  新生儿：10-110mmHg

9.2.4.4  主界面同屏显示6条测量记录

9.2.5  呼吸监测 RESP

9.2.5.1  测量方法：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别

9.2.5.2  阻抗法监测导联：呼吸I、II、RL-LL导联识别，识别胸式呼吸和腹式呼吸

9.2.5.3  测量范围: 成人/儿童 4-120次/分，新生儿 4-180次/分

9.2.5.4  测量精度：±5 % or ±5 次/分

9.2.6  体温监测 TEMP

9.2.6.1  采用YSI温度测量技术

9.2.6.2  支持两道体温监测

9.2.6.3  测量范围: 10℃-45℃

9.2.6.4  测量精度: ±0.1℃

9.2.7  有创压力监测 IBP

9.2.7.1  测量范围: -40 to 320 mmHg

9.2.7.2  测量精度: ±5 % or ±2 mmHg

9.2.7.3  双有创压力与双体温可同时监测

9.2.7.4  最大支持三通道有创压力监测

9.2.7.5  监测同一个有创压力时，可同屏同时显示收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV）。提供产品界面实际截图和说明书证明

9.2.7.6  自动优化最佳标度

9.2.7.7  支持组合最大三道有创压波形

9.2.8  麻醉气体监测 ：

9.2.8.1  氧气测量技术：标配采用顺磁氧技术，无需氧电池支持

9.2.8.2  二氧化碳/吸入性麻醉气体/氧化亚氮测量技术：红外光技术

9.2.8.3  水-气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，精准测量的同时并延长设备使用寿命。提供技术白皮书等文件证明

9.2.8.4  可自动识别、分析5种吸入性麻醉气体及O2、CO2、N2O共计8种气体的实时吸入/呼出浓度，并提供实时MAC值及具有年龄特异性MACage值。提供相关材料证明，如说明书等。

9.2.8.5  呼吸回路中混合2种不同成分的吸入性麻醉气体时，设备即刻报警

9.2.8.6  测量精度：O2  测量范围：0 ~ 100%，测量时间：≤ 360 ms，精度：± 2 %；

CO2 测量范围：0 ~ 15% ，测量时间：≤ 360 ms，精度：± 0.2 %；

N2O 测量范围：0 ~ 100%，测量时间：≤ 360 ms，精度：± 2 %；

氨氟烷、异氟烷、氟烷测量范围：0 ~ 6%，测量时间：≤ 520 ms，精度：± 5 %；

七氟烷测量范围：0 ~ 8%，测量时间：≤ 520 ms，精度：± 5 %；

地氟烷测量范围：0 ~ 20%，测量时间：≤ 520 ms，精度：± 5 %

9.2.9 疼痛应激水平监测（手术体积描计指数SPI）：

9.2.9.1  监测血氧脉冲波形振幅和脉冲间隔双信号，通过无创的方式可实现连续疼痛应激水平监测，分析并转换得出能反映全麻术中镇痛效果的疼痛应激水平监测数值（手术体积描计指数SPI）。提供相关材料证明，如说明书等。

9.2.9.2  同时显示疼痛应激水平监测数值和波形，且该疼痛应激水平监测数值（手术体积描计指数SPI）可以被手麻系统采集。提供实物截图证明

9.2.9.3  测量范围：0 ~ 100。

9.2.10  双频指数监测：

9.2.10.1  通过采集脑电信号分析并转换得出能反映中枢神经系统状态的双频指数（BIS）数值。

9.2.10.2  支持显示1通道脑电波形。

9.3  网络功能

9.3.1  支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统

9.3.2  标配网口，支持与中央监护系统的数据传输

9.3.3  内置无线网卡功能，可通过无线局域网络与中央监护系统等设备进行数据传递和通讯：

9.3.3.1  采用IEEE802.11 a/b/g/n协议，数据传输速率更高

9.3.3.2  具备企业级加密认证，提升无线网络安全

9.3.4  支持同网络内≥1023台设备隔床跨视，且支持远程报警自动查看

9.4  资质证书

9.4.1 麻醉机主机具备NMPA认证，三类的注册证

10、整机保修≥3年，具体可自报

11、单台配置清单

11.1  麻醉机主机

11.1.1  麻醉机主机

11.1.2  中文软件和用户手册

11.1.3  国际标准化认证颜色， NIST 管路配置，氧气左侧

11.1.4  氧空双气源，数字流量计

11.1.5  备用氧接口

11.1.6  氧气驱动

11.1.7  中国制式电源及电源插座

11.1.8  单宽度气体模块插槽

11.1.9  麻醉显示屏支臂

11.1.10  手动皮囊支臂

11.1.11  排污系统组件

11.1.12  钠石灰罐组件

11.2  气源管路

11.2.1  德标管路，空气

11.2.2  德标管路，氧气

11.3  挥发罐

11.3.1  七氟醚挥发罐

11.3.2  七氟醚加药器

11.4  标准通气模式

11.4.1  VCV 容量控制模式

11.4.2  PCV压力控制模式

11.5  高级通气模式

11.5.1  SIMV PCV同步间歇指令通气模式（压控）

11.5.2  SIMV VCV同步间歇指令通气模式（容控）

11.5.3  PSVpro 带窒息保护的后备压力支持模式

11.5.4  PCV-VG 压力控制容量保证模式

11.5.5  SIMV PCV-VG 同步间歇指令下的压力控制容量保证模式

11.5.6  气流暂停

11.5.7  呼吸环监测

11.5.8  VCV 心肺旁路功能

11.6  气体监测

11.6.1  麻醉气体监测模块

11.6.2  呼末二氧化碳监测模块

11.7  病人管路套装

11.7.1  成人麻醉管路

11.7.2  儿童麻醉管路(蛇形管，管子为120cm×2pcs+1L乳胶杨桃袋×1pc)

11.7.3  采样管(3米）

11.7.4  输氧面罩（4号充气面罩，有阀门，成人）

11.8  监护部分

11.8.1  监护仪主机

11.8.2  血流动力学模块

11.8.3  BIS模块

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

9.3.1安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

9.4 供货期要求

9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.5.2 本项目验收将由采购人组织进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。

9.5.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

网络培训形式：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

12.2免费质保期服务承诺

12.2.1本项目免费质保期：

1、备件，资料及技术服务

1.1  为保证设备正常运行，在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件

1.2  提供操作手册一套。

1.3  提供设备的运行、安装、使用环境要求

1.4  在货物到达使用单位后，在7天内派工程技术人员到达现场，在院方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，投标人承担因此发生的一切费用。

1.5  设备安装后，院方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。

1.6  在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构。

12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；

12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

12.3使用周期服务

| 序号 | 服务内容 | 约定期限 | 具体服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件 （钠石灰罐，流量控制阀，集水器） | 供应商自报 | 供应商自报，作报价响应供采购人参考 |

说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 以下选一

采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 节能产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 17环境标志产品政府采购（本项目不适用）

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 18 促进中小企业发展

18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 19实施本国产品标准

19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。