[bookmark: _Toc230793729]一、说明
[bookmark: _Toc230793730]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10招标文件中要求提供的技术支持资料，是指能够客观、完整、准确、真实反映投标产品资质合规性、技术参数、性能指标、产品规格及技术标准的各类有效佐证文件，外文资料须同步附带规范中文译本。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
[bookmark: _Toc230793731]二、项目概况
[bookmark: _Toc230793732]2 项目名称
项目名称：三维移动式C形臂X射线机
[bookmark: _Toc230793733]3 项目地点
[bookmark: _Toc230793734]地点：上海市浦东新区范围内（采购人指定地点）
4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：为更好地满足人民群众不断增长的医疗服务需求，提升医院的整体诊疗水平与服务能力，同时积极响应国家关于提升基层医疗机构服务能力及推动医疗设备更新的政策号召，采购一批三维移动式C形臂X射线机（国产）设备，顺应技术发展趋势、改善患者就医体验、实现医院高质量发展的战略性举措。
4.2 项目招标范围及内容：本项目采购用于医疗机构的2套三维移动式C形臂X射线机，项目分2个包件。
其中包件1：三维移动式C形臂X射线机1，1套；包件2：三维移动式C形臂X射线机2，1套。该设备主要用于对人体进行断层扫描，并借助计算机处理产生身体内部结构的详细图像，应用于各种疾病的诊断。
本项目包件1最高限价为3,200,000.00元，包件2最高限价为1,600,000.00元。
本项目包含2个包件，同一投标人允许最多中标2个包件。
4.3供货期：自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训，具体可自报。
[bookmark: _Toc230793735]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc230793736]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc230793737]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 
本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2
项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc230793738]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc230793739]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc230793740]9 招标内容与质量要求
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]9.1 供货清单
9.1.1包件1 供货清单
	序号
	产品名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	保修期
	备注
	所含组件

	1
	 三维移动式C形臂X射线机1
	三类
	详见9.2设备技术参数
	1套
	自合同签订之日起30 天
	整机原厂全保≥3年
	最高限价3,200,000.00元
	详见组件列表


包件1组件列表
	组件列表

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	 三维C形臂X射线机系统
	1套
	

	2
	 晶体硅高清平板探测器
	1套
	

	3
	 4K高清触控显示器
	1套
	

	4
	三维成像后处理工作站平台
	1套
	

	5
	图像标记功能
	1套
	

	6
	图像测量功能
	1套
	

	7
	双脚踏曝光开关
	1套
	

	8
	完整DICOM 3.0功能
	1套
	

	9
	系统软件
	1套
	

	10
	遥控曝光手闸
	1套
	

	11
	热敏打印机
	1套
	

	12
	存储硬盘
	1套
	


9.1.2 包件2供货清单
	序号
	产品名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	保修期
	备注
	所含组件

	1
	 三维移动式C形臂X射线机2
	三类
	详见9.2设备技术参数
	1套
	自合同签订之日起30 天
	整机原厂全保≥3年
	最高限价1,600,000.00元
	详见组件列表


包件2组件列表
	组件列表

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	 C臂机架
	1套
	

	2
	 平板探测器
	1套
	

	3
	 X线发生器&球管组件
	1套
	

	4
	全电动限束器
	1套
	

	5
	 激光灯套装
	1套
	

	6
	影像后处理移动工作
	1套
	

	7
	专业显示器
	1套
	

	8
	触摸控制显示屏
	1套
	

	9
	有线曝光开关（手闸）
	1套
	

	10
	有线曝光开关（脚闸）
	1套
	

	11
	脚闸线缆
	1套
	

	12
	操作系统
	1套
	

	13
	超低剂量模块
	1套
	

	14
	 球管寿命延长模块
	1套
	

	15
	 逆变电源
	1套
	

	16
	 DICOM 工作列表
	1套
	

	17
	热敏打印机
	1套
	



9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：主要用于对人体进行断层扫描，并借助计算机处理产生身体内部结构的详细图像，应用于各种疾病的诊断。
9.2.2 具体技术参数指标要求
9.2.2.1主要技术参数：
包件1：
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	 三维移动式C形臂X射线机1
	高压发生器
	最大输出功率≥15kW
	是

	2
	
	
	最小曝光时间≤9ms
	是

	3
	
	球管系统
	管套热容量≥1.8MHU
	是

	4
	
	影像截取部件
	平板探测器类型：CMOS晶体硅平板探测器
	是

	5
	
	
	探测器尺寸≥31×31cm
	是

	6
	
	显示器及触控屏
	显示器尺寸≥32英寸
	是

	7
	
	C形臂结构 
	机架采用碳纤维材质
	是

	8
	
	
	弧深≥75cm
	是

	9
	
	
	C臂垂直升降高度≥46cm
	是

	10
	
	三维扫描过程
	三维扫描旋转角度≥200度
	是

	11
	
	三维影像处理
	三维重建视野（FOV）≥19×19×19cm
	是

	12
	
	其他
	C形臂重量≤340kg
	是



包件2：
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	 三维移动式C形臂X射线机2
	C型臂架构
	轴向旋转：≥±220°
	是

	2
	
	
	 C臂开口径：≥940mm
	是

	3
	
	
	 机身重量：≤350KG
	是

	4
	
	X线发生器
	最大输出功率：≥8.5KW
	是

	5
	
	球管
	阳极类型：旋转阳极
	是

	6
	
	
	阳极热容量：≥80KHU
	是

	7
	
	平板探测器
	平板探测器主体材质：CMOS或IGZO
	是

	8
	
	
	 像素尺寸：≤150um
	是

	9
	
	
	三维成像区域尺寸：≥19cm×19cm×19cm
	是

	10
	
	三维断层扫描功能
	具备三维断层扫描功能
	是


[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。
9.2.2.2投标产品综合性能
包件1：
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1.1
	三维移动式C形臂X射线机1
	高压发生器
	最大电压≥120KV
	是

	1.2
	
	
	发生器频率≥60 KHz
	是

	1.3
	
	
	 数字电影采集透视最大mA值≥150mA
	是

	1.4
	
	
	动态连续透视模式
	是

	1.5
	
	
	分体式高压发生器球管设计
	是

	2.1
	
	球管系统
	双焦点设计
	是

	2.2
	
	
	球管焦点：0.3mm/0.6mm
	是

	2.3
	
	
	阳极热容量≥300,000HU
	是

	2.4
	
	
	阳极散热率≥85KHU/MIN
	是

	2.5
	
	
	管套散热率≥68,000 HU/min
	是

	2.6
	
	
	总X线滤过：6.75mm±0.75mm Al
	是

	2.7
	
	
	球管转速：3450RPM
	是

	2.8
	
	
	冷却方式：油冷+导管散热
	是

	2.9
	
	
	连续曝光时间：45分钟
	是

	3.1
	
	影像截取部件
	图像采集最大像素矩阵≥1.5k×1.5k
	是

	3.2
	
	
	图像采集灰阶≥16 bit
	是

	3.3
	
	
	可变三视野：31、21、15cm
	是

	3.4
	
	
	 滤线栅栅格比≥15:1
	是

	3.5
	
	
	滤线栅栅密度≥60lp/cm
	是

	4.1
	
	限束器 
	双叶限束器
	是

	4.2
	
	
	虹膜限束器
	是

	4.3
	
	
	可拆卸滤线栅
	是

	5.1
	
	显示器及触控屏
	 显示器最高分辨率≥3840×2160
	是

	5.2
	
	
	显示器采用万向臂设计
	是

	5.3
	
	
	显示器向前延伸移动≥67cm
	是

	5.4
	
	
	显示器上下延伸移动≥34cm
	是

	5.5
	
	
	 触控屏分辨率≥1366×768
	是

	5.6
	
	
	触控屏可支持多点触控，双指缩放
	是

	6.1
	
	C形臂结构
	采用等中心结构设计
	是

	6.2
	
	
	 SID≥108cm
	是

	6.3
	
	
	开口≥85cm
	是

	6.4
	
	
	C臂最低水平位投照高度≤100cm
	是

	6.5
	
	
	C臂轨道内旋转角度≥200°
	是

	7.1
	
	二维影像处理 
	多种临床应用预设图标
	是

	7.2
	
	
	实时自动亮度对比度调整
	是

	7.3
	
	
	图像放大及游走≥400%
	是

	7.4
	
	
	实时图像边缘增强技术
	是

	7.5
	
	
	 智能数字画笔技术
	是

	7.6
	
	
	动态视频放大功能
	是

	7.7
	
	
	末帧图像优化
	是

	7.8
	
	
	图像左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能
	是

	7.9
	
	
	图像回调及预览
	是

	8.1
	
	三维扫描过程
	三维扫描张数≥400张
	是

	8.2
	
	
	提供居中对位步骤≥3种
	是

	8.3
	
	
	 任意模式下三维扫描时间≤30s
	是

	8.4
	
	
	无需选择病人重建部位与体型
	是

	8.5
	
	
	 扫描步骤中能够提供完整预碰撞测试流程
	是

	8.6
	
	
	 一键三维/二维功能切换功能
	是

	9.1
	
	三维影像处理
	行业领先的原厂后处理影像平台
	是

	9.2
	
	
	 三维重建时间≤30s
	是

	9.3
	
	
	三维容积像素≥512×512×512
	是

	9.4
	
	
	可无级动态调整任意断层层厚
	是

	9.5
	
	
	最薄层厚≤0.36mm
	是

	9.6
	
	
	任意斜面断层图像，可以逐层翻页浏览，并直观显示断层图像方位图标
	是

	9.7
	
	
	旋转三个轴线显示任意方位的断层图像
	是

	9.8
	
	
	三维图象可自由旋转
	是

	9.9
	
	
	三维图像可自由缩放
	是

	9.10
	
	
	三维图像可自由调节渲染程度
	是

	9.11
	
	
	三维图像调整可通过触摸完成操作
	是

	10.1
	
	其他
	操作系统 Linux 安全系统
	是

	10.2
	
	
	可移动虚拟键盘设计
	是


包件2：
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1.1
	三维移动式C形臂X射线机2
	C型臂架构
	垂直升降：≥380mm
	是

	1.2
	
	
	水平移动：≥200mm
	是

	1.3
	
	
	沿轨道旋转：≥180°，电动旋转
	是

	1.4
	
	
	平板探测器到焦点距离：≥1080mm
	是

	1.5
	
	
	 C臂深度：≤740mm
	是

	1.6
	
	
	运动控制解锁方式：电磁或电控解锁
	是

	1.7
	
	
	电动轴数：≥3
	是

	2.1
	
	 X线发生器
	发生器频率：≥40KHZ
	是

	2.2
	
	
	 普通透视最大电流：≥6mA
	是

	2.3
	
	
	脉冲透视最大电流：≥80mA
	是

	2.4
	
	
	脉冲透视：具备自动变频控制技术
	是

	3.1
	
	球管
	X射线管组件热熔：≥850KHU
	是

	3.2
	
	
	球管焦点：双焦点
	是

	3.3
	
	
	焦点尺寸：小焦点≤0.3mm，大焦点≤0.6mm
	是

	4.1
	
	平板探测器
	尺寸：≥30cm×30cm
	是

	4.2
	
	
	 采集矩阵：≥1952×1952
	是

	4.3
	
	
	量子转化率（DQE）：≥70%
	是

	5.1
	
	监视器
	主要监视器尺寸：≥27英寸
	是

	5.2
	
	
	主监视器分辨率：≥3K
	是

	5.3
	
	
	主监视器支臂轴数：≥5
	是

	6.1
	
	二维数字图像处理
	具备图像左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能
	是

	6.2
	
	
	具备实时边缘增强功能
	是

	6.3
	
	
	具备实时自动、手动窗位调整功能
	是

	6.4
	
	
	具备实时动态降噪功能
	是

	6.5
	
	
	具备实时去除运动伪影功能
	是

	6.6
	
	
	具备实时金属修正功能
	是

	7.1
	
	三维断层扫描功能
	三维采集为CT等中心采集
	是

	7.2
	
	
	三维扫描旋转角度：≥180°
	是

	7.3
	
	
	三维CT扫描时间：≥30s
	是

	7.4
	
	
	 CT断层扫描投影数：≥200
	是

	7.5
	
	
	三维容积像素数：≥5123
	是

	7.6
	
	
	CT扫描后自动显示三维断层图像与VRT图像
	是

	8.1
	
	三维断层图像后处理功能
	三维断层图像重建
	是

	8.2
	
	
	具备旋转三个轴线显示任意方位的断层图像
	是

	8.3
	
	
	 具备自由浏览任意轴线上的断层图像
	是

	8.4
	
	
	具备可自定义层厚与层间距
	是

	8.5
	
	
	 具备三维容积重建技术VRT
	是

	8.6
	
	
	具备三维VRT图象可自由旋转
	是

	8.7
	
	
	具备末帧保持（LIH）+末段序列保存（LSH）动态序列循环播放
	是

	8.8
	
	
	具备三维金属去伪影功能
	是

	8.9
	
	
	自动LUT图像处理技术：自动分析图像灰度的分布特征，采用有所区别的图像算法，获得视觉效果一致的清晰图像
	是

	9.1
	
	图像资料存储
	存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）：≥10000幅
	是

	9.2
	
	
	具备Dicom3.0图像格式USB导出功能
	是

	9.3
	
	
	具备JPG图像USB导出功能
	是

	10.1
	
	操控部件
	具备全自动曝光控制
	是

	10.2
	
	
	 具备同屏触控设定检查前曝光参数功能
	是

	10.3
	
	
	具备同屏触控图像后处理功能
	是

	10.4
	
	
	具备手闸曝光
	是

	11.1
	
	其它
	具备正位激光定位灯
	是

	11.2
	
	
	具备三维导航连接口
	是


说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。
9.3供货组织要求
	序号
	项目
	具体要求

	1
	产品升级、附件及随机工具
	（1）中标人承担设备连接至医院相关系统的费用(如 PACS、HIS、RIS 等），本项目所涉及的平台对接，数据接口均由采购人负责牵头第三方平台提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。 
（2）保修期内免费系统升级，升级需符合国家对医疗器械分类管理和厂商资质要求，避免因软件更新导致设备分类变化引发监管问题。

	2
	安装调试及培训
	（1）人员及设备配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。
（2）安装调试：到货后，接到各使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清 点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
（3）操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如对设备进行操作，以及简单故障的排除等。设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。

	3
	供货期
	（1）供货期要求
1、本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
[bookmark: OLE_LINK61]2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
（2）供货要求
供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。


9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK42]本项目交付验收工作，应遵照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的相关规定。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc230793741]10 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc230793742]11 售后服务要求
	序号
	技术项
	具体服务措施

	1
	[bookmark: OLE_LINK62]售后服务承诺及保障措施要求

	1.1
	售后服务承诺要求
	提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案保修期内提供1年2次免费保养

	1.2
	保障措施要求（包括售后服务落实等保障）
	1、供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能
2、生产厂家在本市设有维修点以及有经验丰富的专业维修工程师（提供资质证明文件）

	1.3
	延伸服务、便利服务及其他特色服务等
	投标人自述

	2
	保修期
	 整机原厂全保≥3年（提供厂家盖章承诺）

	3
	使用周期成本

	3.1
	设备出保后的维保费用比例要求
	保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的6%（提供厂家盖章承诺）

	3.2
	所投货物的配件要求
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK23]所投货物的配件供应年限要求
	配件供应年限≥10年

	
	
	所投货物的配件报价响应要求
	供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应




[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc230793743]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc230793744]12 投标报价依据
12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
12.3 供货清单说明
12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc230793745]13投标报价内容
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。
[bookmark: _Toc230793746]14投标报价控制性条款
14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc230793747][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc230793748]15 节能产品政府采购
15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
15.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc230793749]16环境标志产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
16.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc230793750][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]17 促进中小企业发展
17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc230793751][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172]18实施本国产品标准
18.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
18.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK63]当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
18.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc230793752]19促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
19.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
[bookmark: _GoBack]
