[bookmark: _Toc216446088]一、说明
[bookmark: _Toc216446089]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc216446090]二、项目概况
[bookmark: _Toc216446091]2 项目名称
项目名称：一体化手术室系统
[bookmark: _Toc216446092]3 项目地点
地点：上海市浦东新区拱为路2800号。
[bookmark: _Toc216446093]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：一体化建设：本项目供应商需要结合数字化手术室的部署条件，使用环境和新一代信息技术的应用，充分保证数字化手术室的一体化建设、超高清远程传输、系统安全可靠和快速响应服务。设备用途:提供视频示教功能，连接病人PACS影像、HIS、LIS等系统的信息。
4.2 项目招标范围及内容：本项目采购内容为一体化手术室系统,提供视频示教功能，连接病人PACS影像、HIS、LIS等系统的信息，需要结合数字化手术室的部署条件，使用环境和新一代信息技术的应用，充分保证数字化手术室的一体化建设、超高清远程传输、系统安全可靠和快速响应服务
[bookmark: _Toc216446094]4.3 交付日期：自合同签订之日起30天。
5 承包方式
[bookmark: _Toc216446097]5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc216446095]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc216446096]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 
本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2
项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc216446098]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc216446099]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	一体化手术室系统
	不属于医疗设备（无影灯II类）
	详见9.2设备技术参数
	2
	合同签订后30日内
	整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年（提供厂家盖章承诺）
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：本项目采购内容为一体化手术室系统,提供视频示教功能，连接病人PACS影像、HIS、LIS等系统的信息，需要结合数字化手术室的部署条件，使用环境和新一代信息技术的应用，充分保证数字化手术室的一体化建设、超高清远程传输、系统安全可靠和快速响应服务
9.2.2 具体技术参数指标要求
（1）产品名称： 一体化手术室系统
[bookmark: _Toc216446100]1.1	  麻醉塔
1.1.1  机械臂长≥600+600mm，水平旋转角度≥340度。箱体自身旋转角度≥340度
1.1.2  气体插座：通用的德标制式，空气插座2个，CO2插座2个，O2插座2个，Vac插座2个，AGSS废气插座1个
1.1.3  电源插座：10A电源插座≥12个，≥2个等电位端子
1.1.4  托盘2层，投影面积≥450×400mm，高度在全箱体长度的导轨上可调节，抽屉1个、负载能力≥15kg，投影面积≥400×330mm。托盘结构为一体化压铸，四周防滚落凸边无缝隙，背面采用整体平面，满足感控要求，负载能力≥50kg。含≥25mm×10mm设备边条。实心材质，承载≥15kg
1.1.5  吊塔配置的层板和挂架数量可以升级，所配置的附件可以按照用户要求灵活更换，所配置附件可在其它吊塔上互换应用
1.1.6  气电箱高度≥800mm，旋转角度≥340°，附件与气电箱连接采用导轨式连接，气电箱体为内嵌式结构设计，≥6条可承重导轨，设备导轨与箱体紧密结合，保证设备承重，托盘高度可调，安装位置可上下贯通箱体高度，不受输液架的固定基座干扰且能随意在前后两面增加托盘。（提供产品彩页或含产品结构图片的白皮书，作为证明材料）
1.1.7  箱体结构可现场便捷升级为数字化吊塔
1.1.8  "主机为无风扇设计，集成于吊塔内部，除接口和开关，指示灯外无结构外露，具备如下配置：（提供产品配置和结构的彩页或产品白皮书作为证明材料）
1.1.8.1  数字化内核整合进吊塔箱体内部，电源和主机开关以及通电指示灯在箱体外表面，主机可安装客户端提供临床信息化数据
1.1.8.2  具有≥5个COM口，保证系统采集设备数量的最大化
1.1.8.3  具有≥4个USB接口（其中≥2个为USB3.0接口）
1.1.8.4  具备HDMI接口，确保显示的清晰度达到高清标准
1.1.8.5  具备≥1个DP口，与医院的PACS系统连接时显示8K的画面信息
1.1.8.6  数字化内核具备箱体内置医用级电源，通过emc检测"
1.1.9  可配置同品牌手术麻醉管理软件系统客户端完成麻醉手术记录单(提供软件证书和实际软件界面)
1.1.10  可内嵌式设备数据采集解码模块，用于对围塔区域的医疗设备数据采集，本体通过IEC60601-1-2﹑IEC62368安全认证，自带的WIFI或者4G可无线传输，模块外露面板的配置：RJ45≥2个，兼容RS232≥1个，USB2.0≥2个，TYPE-C≥1个，标配蓝牙4.2/5.0,Wifi2.4G/5G,移动网络4G等通讯模块,嵌入式系统满足现有主流十个品牌型号以上的设备临床数据和波形的采集。（提供彩页和可采集的监护仪，呼吸机，输注泵等设备的品牌型号列表）
1.1.11  网口≥2个，输液杆≥2个	
1.1.12  电动升降高度≥400mm,升降速度≥9mm/s(无噪音)机械摩擦刹车+气刹车
1.1.13  标配集成的监护仪支架1套；含有电脑支架1套，可水平旋转角度≥340度；输液杆2套
1.1.14  提供设计方案，根据图纸提供定位图，正视图以及样品箱	
1.1.15  环保要求：设备主要部件如悬臂、立柱、轴承和顶罩通过重金属检测，型材，气体管路通过ROHS检测，气体终端通过抗菌检测（提供获得CMA认证的检测机构第三方测试报告）
1.1.16  气体终端要求：符合ISO9170-1、YY0801。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作。可保证10万次以上的插拔，具备通、断、连三种工作状态。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修（提供产品内部结构图片说明）
1.1.17  吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角≤0.6°（提供获得CMA认证的检测机构第三方测试报告）
1.1.18  箱体内部电源线和气源管走线排布在不同腔体内，全箱体纵向有金属隔离板分割腔体，做到分仓式电气分离，通过气电分离测试（提供产品图片说明）
1.1.19  气体终端：表面抗菌功能，对革兰氏阴性、阳性菌以及真菌的抑菌率≥99%（提供获得CMA认证的检测机构第三方测试报告）
1.1.20  医用级气体软管路链接点用不锈钢无极卡箍固定，牢固，不漏气（图片证明）
1.1.21  主体材料要求为高强度、环保铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，铝型材型号≥6063-T5（提供获得CMA认证的检测机构第三方测试报告）
1.1.22  轴承采用滚针式锥形轴承，有效的分解径向与轴向的力，使吊塔自重较轻的同时又能达到较好的设备承重要求（提供图片证明）
1.2  外科塔
1.2.1  电动臂长≥600+600mm，水平旋转角度≥340度。箱体自身旋转角度≥340度	
1.2.2  气体插座：通用的德标制式，空气插座2个，CO2插座2个，O2插座2个，Vac插座2个，氮气插座1个				
1.2.3  电源插座：10A电源插座≥12个，≥2个等电位端子
1.2.4  托盘2层，投影面积≥450×400mm，高度在全箱体长度的导轨上可调节，抽屉1个、负载能力≥15kg，投影面积≥400×330mm。托盘结构为一体化压铸，四周防滚落凸边无缝隙，背面采用整体平面，满足感控要求，负载能力≥50kg。含≥25mm×10mm设备边条。实心材质，承载≥15kg
1.2.5  吊塔配置的层板和挂架数量可以升级，所配置的附件可以按照用户要求灵活更换，所配置附件可在其它吊塔上互换应用
1.2.6  气电箱高度≥800 mm，旋转角度≥340°，附件与气电箱连接采用导轨式连接，气电箱体为内嵌式结构设计，≥6条可承重导轨，设备导轨与箱体紧密结合，保证设备承重，托盘高度可调，安装位置可上下贯通箱体高度，不受输液架的固定基座干扰且能随意在前后两面增加托盘（提供产品彩页或含产品结构图片说明）	
1.2.7  箱体结构可现场便捷升级为数字化吊塔
1.2.8  主机为无风扇设计，集成于吊塔内部，除接口和开关，指示灯外无结构外露，具备如下配置（提供含产品配置和结构的彩页或产品白皮书）
1.2.8.1  数字化内核整合进吊塔箱体内部，电源和主机开关以及通电指示灯在箱体外表面，主机可安装客户端提供临床信息化数据
1.2.8.2  具有≥5个COM口，保证系统采集设备数量的最大化
1.2.8.3  具有≥4个USB接口（其中≥2个为USB3.0接口）
1.2.8.4  具备HDMI接口，确保显示的清晰度达到高清标准
1.2.8.5  具备≥1个DP口，与医院的PACS系统连接时显示8K的画面信息
1.2.8.6  数字化内核具备箱体内置医用级电源，通过emc检测
1.2.9  可配置同品牌手术麻醉管理软件系统客户端完成麻醉手术记录单(提供软件证书和实际软件界面)
1.2.10  可内嵌式设备数据采集解码模块，用于对围塔区域的医疗设备数据采集，本体通过IEC60601-1-2﹑IEC62368安全认证，自带的WIFI或者4G可无线传输，模块外露面板的配置：RJ45≥2个，兼容RS232≥1个，USB2.0≥2个，TYPE-C≥1个，标配蓝牙4.2/5.0, Wifi2.4G/5G,移动网络4G等通讯模块,嵌入式系统满足现有主流十个品牌型号以上的设备临床数据和波形的采集（提供彩页和可采集的监护仪，呼吸机，输注泵等设备的品牌型号列表）
1.2.11  网口≥4个
1.2.12  标配集成的监护仪支架1套；含有电脑支架1套，可水平旋转角度≥340度；输液杆2套
1.2.13  提供设计方案，根据图纸提供定位图，正视图以及样品箱	
1.2.14  环保要求：设备主要部件如悬臂、立柱、轴承和顶罩通过重金属检测，型材，气体管路通过ROHS检测，气体终端通过抗菌检测（提供获得CMA认证的检测机构第三方测试报告）	
1.2.15  气体终端要求：符合ISO 9170-1 、YY0801。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作。可保证10万次以上的插拔（提供检测机构证明），具备通、断、连三种工作状态。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修（提供内部结构图片）。
1.2.16  吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角≤0.6°（提供获得CMA认证的检测机构第三方测试报告）	
1.2.17  箱体内部电源线和气源管走线排布在不同腔体内，全箱体纵向有金属隔离板分割腔体，做到分仓式电气分离，通过气电分离测试。（图片证明）	
1.2.18  气体终端：表面抗菌功能，对革兰氏阴性、阳性菌以及真菌的抑菌率≥99%（提供获得CMA认证的检测机构第三方测试报告）	
1.2.19  医用级气体软管路链接点用不锈钢无极卡箍固定，牢固，不漏气（图片证明）	
1.2.20  主体材料要求为高强度、环保铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，铝型材型号≥6063-T5（提供获得CMA认证的检测机构第三方测试报告）	
1.2.21  轴承采用滚针式锥形轴承，有效的分解径向与轴向的力，使吊塔自重较轻的同时又能达到较好的设备承重要求（提供图片证明）	
[bookmark: _GoBack]1.2.22  电动升降高度≥500mm,升降速度≥12mm/s机械摩擦刹车+气刹车	
1.3  无影灯
1.3.1  子母灯，配置白色LED灯泡，色温调节范围：3650-5000K（提供注册证检测报告证明）
1.3.2  每个灯头具备10级亮度调节，除操控面板外，带无线感应调光（只需用手放于感应区域即可进行调光，无需助手辅助，提供照片说明）
1.3.3  具备调节功能，至少包含：照明亮度、开关灯源，色温，腔镜模式，光斑调节，双灯互控等（提供证明文件）
1.3.4  聚焦手柄可快速拿下消毒，在134℃±4℃的饱和压力蒸气灭菌，时长为20分钟的情况下消毒1000次，外形不变形、配合可锁紧、尺寸不偏差。，不出现变形、龟裂、材料退化等现象（提供证明文件）
1.3.5  每个灯瓣具备感应窗，能检测术野灯照光路遮挡物，自动提示整体灯盘照度，具备自动光照补偿功能（提供彩页和照片证明）
1.3.6  灯头具备IP55防水防尘功能
1.3.7  采用花瓣式外形设计，并都带一体化成型的拉手柄，灯盘超薄设计，边缘厚度≤7cm；镂空结构符合手术室净化要求
1.3.8  母灯照度≤160000Lux，子灯照度≥130000Lux	
1.3.9  双灯光照深度≥1040mm
1.3.10  冷光源系统：医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃
1.3.11  最大辐照度 Ee≤1000W/m2，辐照密度Ee/Ec≤6mW (m2•lux)	
1.3.12  d50≥光斑直径d10的50%	
1.3.13  具备一键切换腔镜模式，腔镜模式下3种以上色温可调整	
1.3.14  具备一键切换光斑大小功能
1.3.15  手术灯具备抗频闪功能，使用PWM调光技术，非DC调光方式
1.3.16  吊顶式安装，母灯直径≥70cm，子灯直径≥60cm，灯泡数≤20+20个，降低能耗的同时又能提供手术区域稳定的照明
1.4  数字化手术室智能控制系统
1.4.1  高端数字化手术室智能控制系统应采用一体化整机式控制系统设计，集成化的设备，包括：内置音视频矩阵、内置调音功能、嵌入式控制系统、内置信号网络路由转发功能、内置数据存储功能等、内置RS-232\RS-485等接口
1.4.2  嵌入式系统支持全天候的开机运行，可便捷安装于手术室内，外形尺寸≤445mm×260mm×183mm（提供产品彩页或产品实拍图）
1.4.3  中控主机内置视频路由矩阵功能，支持8~16路SDI口、DVI-I口、光纤口任意组合选择输入，支持至少8~16路SDI口、DVI-I口、光纤口任意组合选择输出（提供产品彩页或产品实拍图）	
1.4.4  满足1+1冗余电源，任意一电源模块作为主用、另一模块作为备用，具备热备份功能；当其中任一电源模块发生故障或被拆除时，设备可由剩余电源模块独立供电并持续正常工作，无需中断或重启（提供产品彩页或产品实拍图）	
1.4.5  设备应自带触摸屏，尺寸≥10.1寸，且可在该触摸屏上完成对设备的所有操作（提供产品彩页或产品实拍图）
1.4.6  可在术中手术室实现智能交互、三维重建等一体化融合场景（提供软件截图和三维可视化重建分析软件著作权证书）
1.4.7  应支持至少3路音频混音输入，2路音频输出（提供产品彩页或产品实拍图）
1.4.8  视频输出卡支持解码输出，整体延迟≤16ms
1.4.9  噪声声压级≤50dB，小于手术室净化噪音（提供获得CMA认证的检测机构检测机构出具的检测报告）
1.4.10  支持不少于4个RS232/RS422/RS485控制接口，可升级对摄像机云台、无影灯等设备进行控制等设备进行控制（提供获得CMA认证的检测机构检测机构的报告以及数字化手术室远程控制软件著作权证）	
1.4.11  内置1个SSD硬盘，具有1T存储空间并可向上扩展
1.5	  嵌入式显示器
1.5.1  屏幕尺寸：≥65英寸
1.5.2  分辨率：≥3840×2160
1.5.3  最大亮度：≥400cd/㎡
1.5.4  对比度：≥1400:1
1.5.5  支持颜色：≥10.7亿
1.5.6  影像标准：符合DIOCM3.14医学影像标准
1.5.7  CCC认证
1.5.8  安装方式：嵌入式安装
1.6  医用显示器
1.6.1  最大分辨率≥3840×2160
1.6.2  亮度：≥1850cd/m2	
1.6.3  对比度：≥1,000,000:1
1.6.4  像素效率：≥99.99%
1.6.5  信号输入接口：HDMI接口(x1)、DVI-D接口(x1)、12G-SDI接口(BNC型)(x1)、DP接口(x1)、D-sub 9针(RS-232C) (x1)、RJ-45接口(以太网)(x1)、立体声迷你插孔(x1)
1.6.6  信号输出接口：DVI-D接口(x1)、12G-SDI接口(BNC型)(x1)、DP接口(x1)
1.6.7  满足产品安全标准(如IEC60601-1，CQC)
1.7  护士工作站
1.7.1  嵌入式一体化≥27寸显示模组，满足手术医疗场景下的洁净规范与压差要求，可直接擦拭消毒
1.7.2  最大分辨率≥2560×1440
1.7.3  亮度：≥350cd/m2
1.7.4  对比度：≥1000:1
1.7.5  响应时间：≤12ms
1.7.6  信号输入接口：DVI-IN、HDMI2.0、DP、SDI
1.7.7  GAMMA设置：GAMMA1.7、GAMMA2.0、GAMMA2.2、GAMMA2.4、GAMMA2.6、DICOM
1.7.8  触摸玻璃盖板：支持10点触控，玻璃厚度≤3mm，支持常见医用手套，可防止水滴误触发
1.8  术野摄像机
1.8.1  图像传感器≥1/2.5英寸CMOS
1.8.2  有效像素≥850万
1.8.3  图像输出格式≥2160P，30hz
1.8.4  镜头倍数≥20倍光学变焦，数码变焦≥12倍，总变焦数≥240倍
1.8.5  摄像机表面光洁，无任何卫生死角，配套相应的摄像机终端挂架，无任何外露线缆
1.8.6  视频输出格式：4KHDMI端口3G-SDI端口同时输出
1.8.7  控制为双控模式，摄像主机配有按键面板以及配有无线手持遥控器
1.8.8  手持遥控器为非红外遥控，可用WIFI2.4G等无线遥控方式，操作更简便灵敏
1.8.9  最大变焦状态下，工作距离≤800mm
1.9  全景摄像机
1.9.1  图像传感器: ≥1/2.5英寸CMOS传感器
1.9.2  像素：≥200万像素
1.9.3  镜头：支持≥10倍光学变焦，数字变焦≥10倍
1.9.4  分辨率：≥1920×1080
1.9.5  帧率：≥60fps
1.9.6  云台水平方向：±175°
1.9.7  云台垂直方向:-30°- +90°
1.9.8  数字一体化手术室系统可以控制手术室术者摄像的缩放和云台的运动（提供数字化手术室摄像机控制软件著作权证）
1.10  吸顶音箱
1.10.1  频率响应：20Hz-28kHz
1.10.2  输入功率：≥25W
1.11  功放	
1.11.1  额定输出功率：≥200W
1.11.2  失真度：0.008%THD
1.11.3  频率响应：6Hz～80KHz(-3dB)
1.11.4  转换速率：≥240V/US
1.12  头戴式麦克风	
1.12.1  类型：头戴式或领夹式佩戴耳麦
1.12.2  响应频率： 80~18000 HZ
1.12.3  信噪比： ≥106dB
1.12.4  连续工作时间： ≥5 小时
1.12.5  麦克风和基站具备工作状态LED指示灯
1.12.6  含耳麦及附件嵌入式放置盒
1.13  服务器1		
1.13.1  提供音视频处理、运算、传输等服务设备
1.13.2  硬件一体化结构，可安装在标准机架中，采用嵌入式操作系统，具备双机热备功能
1.13.3  采用双电源1+1备份设计，在单路电源因故障中断或断电时另一路电源可自动接管
1.13.4  系统支持不同IP网段上终端系统的统一接入，满足不同院区、地域之间不同网络互通
1.13.5  具备良好的网络适应性，支持高抗网络丢包技术，至少满足在网络丢包 30%以上的情况下，视音频可以正常通信，无马赛克和中断等
1.13.6  开放性：配套提供手术室支撑与管理软件模块，可提供二次开发接口，根据用户的需求将系统修改为适合应用需求的方式（提供软件功能截图和流媒体服务器通讯软件著作权证书）
1.14  服务器2				
1.14.1  CPU≥6核12线程
1.14.2  系统内存≥32G
1.14.3  提供满足医院至少三年的手术数据、音视频及病例存储服务，存储可用容量≥40T
1.14.4  至少支持 G.711、G.722、G.722.1C、G.729、Opus、AAC-LD、AAC-LC 音频编解码协议
1.14.5  支持≥2个10M/100M/1000M 自适应网口
1.14.6  至少支持网口、风扇、电源备份机制
1.14.7  至少支持 RAID 0、RAID 1、RAID 5 备份模式
1.14.8  开放性：配套提供图像综合管理软件模块，可提供二次开发接口，根据用户的需求将系统修改为适合应用需求的方式（提供软件功能截图和数字化手术影像存储软件著作权证书）
1.15  示教终端
1.15.1  最高支持4K超高清视频解码输出
1.15.2  视频输入：≥1个DVI输入接口，≥1个SDI输入接口
1.15.3  视频输出：≥1个HDMI输出接口，≥1个DP输出接口
1.15.4  音频输入：1个专用的有源MIC接口和1组线路音频接口；
1.15.5  音频输出：1组线路音频接口，支持G.711、G.719、G.729、G.722.1、G.722等多种音频协议，支持双声道立体声
1.16  功放	
1.16.1  失真度低、频率响应6HZ-80KHZ、转换速率快、额定功率大		
1.17  无线麦克风			
1.17.1  发射机：使用5号电池 ，接收机：AC220V 50Hz
1.17.2  话筒耗电量：35mA
1.17.3  载波频率：UHF600～690MHz
1.17.4  频率稳定度：±0.002%
1.18  音响
1.18.1  频率响应：20Hz-28kHz
1.18.2  输入功率：≥25W
1.19  示教室大屏				
1.19.1  显示器≥86寸				
1.19.2  屏幕分辨率：≥ 3840×2160				
1.19.3  色彩深度：≥10bit(D)/1.07Billon				
1.19.4  对比度：≥ 1200:1 Typ				
1.19.5  亮度：≥ 500cd/m2 Typ				
1.19.6  可视角度： R/L178°,U/D 178°				
1.19.7  视频信号输入： HDMI×1				
1.20  谈话间大屏			
1.20.1  显示器≥55寸				
1.20.2  屏幕分辨率：≥3840×2160				
1.20.3  视频信号输入：HDMI×1				
1.21  谈话间麦克风			
1.21.1  拾音距离5-10米
1.21.2  动态噪音抑制，消除回音和背景噪音
1.22  谈话间终端				
1.22.1  视频输入：1×CompositeVideo，1×DVI-I数据输入，1×SDI高清输入、接口支持264High-Profile编码
1.22.2  视频输出：具备2个DVI-I接口的视频输出（兼容VGA/HDMI/DVI），可最多选择4个接口同时输出
1.22.3  音频输入：2个专用的有源MIC接口和1组线路音频接口
1.22.4  音频输出：1组线路音频接口；支持G.711、G.719、G.729、G.722.1、G.722等多种音频协议；支持双声道立体声
1.23  多媒体手术病历记录系统软件
1.23.1  具备角色分配和权限管理功能，支持对数字化手术室所有的角色定义、人员定义和权限定义；手术影像文件、患者信息数据等均支持分部门、分角色权限进行控制、查询、管理；可支持科主任模式，科主任拥有本科室最高权限；提供授权管理功能，支持对手术资料的授权操作，包括永久授权、3个月授权、6个月授权、9个月授权、1年授权等多种时间选项，授权到期后自动取消，支持手动授权功能，用户可选择授权时间并搜索目标医生或学生进行授
1.23.2  可通过数字化手术室系统的触摸屏完成录像功能、手术隐私部位马赛克功能、存储录像路径可自由选择功能。支持4K、1080P、720P等高清医学影像录像。单台手术可同时录像数量≥8路
1.23.3  具备音视频存储模块，集中存储与管理数字化手术室所有采集的音视频数据，包括4K、1080P、720P等高清录像、照片与音频数据。支持音视频信息以列表形式进行管理，可关联患者和手术等基本信息，并支持按患者ID、日期、主刀医生、手术间等多种查询条件查找对应记录内容
1.23.4  手术医生可以批量上传患者围手术期资料，并可在线浏览图片、视频、PDF等文件，与患者手术音视频资料形成手术患者信息资料的全生命周期管理；
1.23.5  手术医生可在线编辑、标记与管理自己的手术录像及图片，支持分类查询、保存手术录像及图片，支持手术录像批量下载
1.24  手术示教系统软件
1.24.1  示教室在进行远程直播示教时，可同时进行网络多媒体信号解码观看和光纤视频信号点对点无损传输，同时传输的光纤视频信号不少于两路
1.24.2  满足远程示教以及联合会诊要求，具备多学科会诊（MDT）模块，支持在数字化手术室发出会诊申请，支持邀请方通过固定工作站与手术间的单对单、多对多双向音视频互通和在线调阅手术间各路音视频画面、实时生命体征、检验/检查数据等（提供数字化诊疗软件著作权证）	
1.24.3  多点通讯：能够实现手术端与手术端、手术端与示教室端之间一对一或一对多的视音频交流，延迟≤200ms
1.24.4  内容共享：可进行共享临床内容和患者实时状况，以实现专家会诊，或者给医学院的学生或进修医生授课
1.24.5  观摩功能：同时要求每间手术室至少能同时转播4路高清信号到示教室，示教室可随意选择手术室内图像观看，可通过触摸屏幕进行控制切换
1.24.6  自由布局：观摩端应能够根据手术室端授权的视频自动调整分屏布局模式，并且应能够提供多种分屏布局模式供选择,可以选择多路视频显示还是某一路视频全屏显示
1.24.7  观摩权限管理：示教人员需要进入远程手术室内进行观摩时，需要提出授权请求，手术室医生同意的情况下才可进入进行示教观摩，保护手术室内信息安全，手术室主刀医生拥有最高权限
1.24.8  具备示教管理模块，示教室可向在线手术室发起示教申请，无需导播等第三方干预即可完成示教，示教方式应为软件客户端和示教直播设备两种方式，软件客户端可部署运行于windows系统、andriod系统等系统，且兼容4K显示模式；能够实现单画面、双画面、4画面分屏模式显示，支持双向语音通话
1.24.9  支持远程指导模块，支持在本地进行远程指导协同标记画线等动作，可同步在手术室大屏显示且延时不超过 200ms
1.24.10  手术室可邀请示教室进行通话，手术室有权接通或挂断
1.24.11  整合手术室内设备数据包括但不限于内窥镜、腔镜、显微镜、关节镜、术野摄像机、全景摄像机、手术机器人、术中影像（CT、DSA、MRI、C臂等）、术中导航、超声、显微镜、无线麦克风、音响话筒、远程场景音视频、专科类手术三维重建图像等
1.24.12  支持集中控制手术室所有显示屏所显示内容，且在同一个屏上实现单屏、画中画、二分屏、以及四分屏显示，组合后的画面可推送至手术室任意显示屏上
1.24.13  支持实现术中辅助协同，方便医务人员查阅患者电子病历、影像、检查检验、生命体征信息以及设备影像、术中导航等信息。所有助手、手术室护士能够在术中看到手术的实时进程，配合医生进行手术
1.24.14  所有手术间控制系统能够被集中控制管理，能够实现对所有手术间控制系统设备的远程配置管理、远程协助、远程升级维护、设备运行情况的实时统计呈现、记录及历史数据汇总等
1.25  音视频专网			
1.25.1  按照数字化手术室系统布线路径规划需求部署手术室、示教室内布线（包所有线材和安装施工）及设备安装调试，传输套件采用光纤的无损传输方式，满足4K信号传输需求
1.26  接口面板				
1.26.1  麻醉塔3GSDI一个、12GSDI一个、HDMI一个				
1.26.2  腔镜塔预留3GSDI一个、12GSDI一个、DVI一个、HDMI一个		
1.26.3  面板尺寸≤80×60mm、投标商自行预留				
1.27  增值服务				
1.27.1  直播现场支持，一年≥2次				
1.27.2  额外预埋≥3间布线				
2、配置清单					
2.1	  麻醉塔：2台	
2.2	  外科塔：2台	
2.3	  无影灯：2套	
2.4	  数字化手术室智能控制系统：2台	
2.5	  嵌入式显示器：2个	
2.6	  医用显示器：4个	
2.7	  护士工作站：2个	
2.8	  术野摄像机：2个	
2.9	  全景摄像机：4台	
2.10  吸顶音箱：2套	
2.11  功放：2台	
2.12  头戴式麦克风：2套	
2.13  服务器：1台	
2.14  服务器-2：1台
2.15  示教终端：1台
2.16  功放：1套
2.17  无线麦克风：1套
2.18  音响：1套
2.19  示教室大屏：1台
2.20  谈话间大屏：1台
2.21  谈话间麦克风：1台
2.22  谈话间终端：1台
2.23  多媒体手术病历记录系统软件：1套
2.24  手术示教系统软件：1套
2.25  音视频专网：1套
2.26  接口面板：1套
2.27  增值服务：1套
9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求	
9.3.1安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
9.4 供货期要求
9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.5 质量标准与验收要求
9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.5.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。
9.5.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
 10 人员及设备配备要求
[bookmark: _Toc216446101]10.1 人员配备要求
投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
10.2 设备要求
供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。
11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc216446102]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1本项目免费质保期：
1、整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年（提供厂家盖章承诺）。提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供≥2次免费保养					
2、供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能					
3、供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）	
4、供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月
5、 到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用	
6、 设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算	
7、制造商有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）	
12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；
12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。
12.3使用周期服务
	1
	使用周期成本

	1.1
	设备出保后的维保费用比例要求
	保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%

	1.2
	所投货物的配件要求
	所投货物的配件供应年限要求
	配件供应年限≥10年

	
	
	所投货物的配件报价响应要求
	供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应


说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。



[bookmark: _Toc216446103][bookmark: _Toc475631915]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc216446104]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc216446105]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc216446106]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc216859742]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc216859745]19实施本国产品标准
19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc216859746]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

