[bookmark: _Toc216446088]一、说明
[bookmark: _Toc216446089]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc216446090]二、项目概况
[bookmark: _Toc216446091]2 项目名称
项目名称：彩色多普勒超声诊断仪（普通全身）
[bookmark: _Toc216446092]3 项目地点
地点：浦东新区拱为路2800号
[bookmark: _Toc216446093]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：本次招标采购上海市浦东医院彩色多普勒超声诊断仪（普通全身）的供货、安装及调试。数量：1台，医疗器械类别：Ⅲ类。
4.2 交付日期：自合同签订之日起30天内供货至采购人指定地点并完成安装、调试等。
[bookmark: _Toc216446094]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc216446095]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc216446096]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成并经验收合格，且采购人收到货物及其发票90日内，支付全部合同金额。
 
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc216446097]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc216446098]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc216446099]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（普通全身）
	Ⅲ类
	详见9.2.2
	1台
	30天
	≥6年整机保修
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、儿科、腔内、术中、介入、肛肠等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具备持续升级能力，可以满足临床应用需求的拓展。
9.2.2 具体技术参数指标要求
（1）产品名称：彩色多普勒超声诊断仪（普通全身）；数量：1台
	一、硬件参数
1.	≥21.5英寸高分辨率监视器，分辨率1920×1080，具备自由臂设计，可实现上下左右多方位调节
2.	≥10英寸彩色液晶触摸屏
3.	可任意互换电子探头接口：≥4个
4.	系统数字化通道≥570,000
5.	主机硬盘≥500G，电影回放单元≥63000帧
6.	输入/输出信号：输入：DVI、S端子；输出：DVI、S端子
7.	图像管理与记录装置：内置DICOM 3.0标准输出接口
8.	数字式声束形成器： 数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12-bit
9.	配备超宽频凸阵探头，频率：1.5-5.0MHz
10.	配备超宽频经阴凸阵探头，频率：3.0-10.0MHz  ，扫查角度≥200°
11.	配备生殖专用曲柄超宽频经阴/经直肠凸阵探头，频率：3.0-10.0MHz  ，扫查角度≥200°，探头弯曲角度≥30°
12.	配备超宽频经阴容积探头，频率：3.0-8.0MHz ，扫查角度≥140°
二、涉及后处理的软件功能：
1.	多重高速数字化声束处理技术：有效的提高了图像的帧频，可以表现组织结构的动态变化
2.	空间复合成像单元：通过多方向偏转的超声波束获取，提高对比分辨率及减少噪声，从而弥补由于声学伪像引起的回声失落，增强组织边界的可视化
3.	高精细动态组织谐波技术：精细动态组织谐波成像是在加强动态组织谐波和宽带脉冲反转技术相结合的基础上开发的谐波成像技术，利用了次谐波信号，获得高分辨率和高穿透力谐波图像。
4.	智能声学降噪：声学降噪，减少个体依赖，获得清晰图像
5.	智能近场降噪：实时分析整幅图像的信号变化，识别并抑制非运动状态下的固有斑点噪声，使得组织结构清晰可视
6.	具备数字化高分辨率二维灰阶成像单元
7.	具备数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元
8.	具备数字化能量多普勒血流成像单元
9.	具备数字化频谱多普勒显示及分析单元
10.	具备数字化M型显示及分析单元
11.	具备组织多普勒成像单元
12.	具备图像一键优化技术，可以一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门角度、取样门位置
13.	具备自适应成像技术，智能化解析滤波技术，抑制图像斑点噪声，可分级调节≥8级
14.	具备声速校正技术分级可调，并显示具体声速数值
15.	具备实时二同步/三同步显示技术
16.	具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野
17.	具备高分辨率血流成像技术，高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息，具备方向性显示，可进行频谱测量
18.	具备全域聚焦技术，图像无聚焦点或聚焦带，并可根据需求切换单焦点或多焦点模式
19.	具备实时多门多普勒功能，
19.1在同一心动周期内，可实时获取2个取样点的多普勒频谱，为临床提供更多血流动力学诊断信息；
19.2≥3种模式可选：PW&PW、PW&TDI、TDI&TDI；
19.3支持凸阵、线阵、相控阵探头；
19.4无需启动测量按键，自动获得E/e’测量分析
20.	具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能：
20.1慢放倍率可实时调节
20.2慢放速度可达原速度1/10
21.	具备超精微血流成像技术，滤除组织运动伪像，以与信号强度相关的颜色显示血流图像
22.	具备实时3D(4D)成像功能
22.1具有可移动光源系统，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获 得的多方位容积增强显示
22.2具有反转成像模式，清晰显示低回声或液性暗区的立体结构
22.3具备断层超声显像技术，层数及间隔距离可调节
23.	具备数字式触控TGC软件，精简物理键设置，替代传统TGC滑块，便于清洁，可一键复位，简化操作步骤
24.	具备二维和彩色多普勒实时双幅显示穿刺引导线
25.	具备穿刺针增强显示功能
26.	具备一般测量：距离、面积、周长、角度、容积等
27.	具备M型测量
28.	具备多普勒血流测量及分析
29.	具备产科测量与分析：包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数等
30.	具备妇科测量与分析
31.	具备生殖专业卵泡测量软件包；
31.1可自动计算卵泡大小及平均值；
31.2具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序；
31.3报告中每侧显示卵泡≥10个
32.	具备心脏功能测量与分析
33.	具备外周血管血流测量与分析
34.	具备乳腺测量与分析
35.	具备髋关节角度测量与分析
36.	具备报告功能：可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示
37.	具备增益调节功能：
38.1B、M、CF、D可独立调节；
38.2TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段；
38.3实时及冻结后均可调
38.	最大扫描深度 ≥40cm
39.	取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调
40.	具备数字化图像管理与记录装置
41.	具备说明书显示：可通过PDF查看器在主机显示器上显示
42.	动态图像及静态图像以AVI、BMP、JPEG等PC通用格式直接储存
三、单台配置
（1）主机：1
（2）超宽频凸阵探头：1
（3）生殖专用曲柄超宽频经阴/经直肠凸阵探头：1
（4）超宽频经阴凸阵探头：1
（5）超宽频经阴容积探头：1
（6）金属穿刺架：10





9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
9.3.1 安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。
9.3.2合同签订且设备供货到采购人指定地点后，中标人应及时派资深工程师到达现场，在采购人指定人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，确保符合出厂技术标准。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由中标人提供，并承担因此发生的一切费用。
9.3.3 中标人承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）。
9.4 供货期要求
9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.5 质量标准与验收要求
9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.5.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到采购需求要求，中标人与采购人签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从采购人验收通过之日起计算。
9.5.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc216446100]10 人员及设备配备要求
[bookmark: _Toc216446101]10.1 人员配备要求
投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
10.2 设备要求
供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。
11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc216446102]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
原制造商免费提供临床操作及设备维修培训（到医院现场培训次数≥3次），以医院设备培训记录单为准；提供操作培训及维修培训教程资料（以视频格式存放于≥32G U盘内）。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1本项目免费质保期：设备整机保修期≥6年（含附件，以装箱单为准）超宽频经阴容积探头≥3年，保修范围包含因操作不当或意外导致的人为损坏。设备保修方式若无特别说明，则以保修期限为准。
12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案
（1）维修响应时间不超过12小时，48小时内上门维修；
（2）免费质保期内免费提供每年≥2次设备(包括附件)保养及检测，并提供保养单及检测报告；
（3）设备生产厂家有专业维修点以及经验丰富的专业维修工程师，备品仓库备件充足。
12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。
12.3使用周期服务
超过免费质保期后中标人及设备生产厂家对于设备不得设置密钥等方式来控制设备使用，维修响应时间不超过12小时及48小时内上门维修，不向医院收取维修产生的人工费用（包括国家法定假日），若产生配件费用，则中标人承诺先修复后付款,不支付任何差旅费、食宿等其他费用，配件价格不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格。

	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件
	供应商自报
	
投标人需提供维修零配件的明细报价，配件不高于市场价的8折。

	2
	年度全保服务
	供应商自报
	免费质保期满后，年度全保服务费不超过设备总价的3%


说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。
[bookmark: _GoBack]


[bookmark: _Toc216446103][bookmark: _Toc475631915]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc216446104]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc216446105]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc216446106]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc216859742]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc216859745]19实施本国产品标准
19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc216859746]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
