
数字X线摄影系统、口腔全景机、牙片机技术规格及参数

	序号
	设备名称
	数量(套）
	单价预算金额(元)
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别
	交付日期

	1
	数字X线摄影系统
	1
	900000
	否
	二类
	自合同签订生效之日30天内。


	
	口腔全景机
	1
	150000
	否
	二类
	

	2
	牙片机
	1
	50000
	否
	二类
	


数字X线摄影系统（DR）为核心产品。
注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。
投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》
供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》《辐射安全许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）、《辐射安全许可证》。
投标人的总体要求:
售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。
一、
设备使用单位：  青浦区赵巷镇社区卫生服务中心特色居住区分中心

二、
设备名称： 数字X线摄影系统、口腔全景机、牙片机 

三、
数量：各1套

四、
所属医疗设备类别：数字X线摄影系统、口腔全景机、牙片机 

属于二类
五、
是否可以采购进口产品：否

六、
总体要求：

1、
制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、
如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与中心现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、
技术规格、参数以及要求

1.数字化X射线摄影系统
（一）整体要求：
1.1设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字成像、数字图像的存贮管理。
（二）设备主要构成及附件：
▲2.1无线移动非晶硅平板2块。
2.2 X线球管一套。
2.3高频高压发生器1套。
2.4 DR双立柱机架一套。
2.5滤线栅一个。
2.6限束器一个。
2.7专用图像采集/处理工作站一套。
2.8 纸质报告打印机一个。
2.9 语音呼叫系统一套。
（三）主要技术及系统概述：
3.1 无线移动非晶硅平板探测器2块:
3.1.1平板探测器像素：≤145um 
▲3.1.2平板探测器成像区域：≥17×17英寸 
3.1.3预览时间：≤1秒，成像时间：≤2秒。
3.1.4空间分辨率：≥3.5LP/MM。

3.2 X线球管组件:
▲3.2.1焦点：小焦≤0.6mm、大焦≤1.2mm。

＃3.2.2 焦点功率：33kw/78kw

3.2.3最高X射线管压：150kV。
3.2.4摄影管电流的调节范围:100～710mA

3.2.5阳极容量：≥350KHU。

3.2.6阳极最高转速：≥9500转/min。
3.3高压发生器（数字高压发生器）及曝光控制系统:
3.3.1类型：数字高频高压发生器≥30KHZ
3.3.2输出电压：40kV～150kV。
3.3.3最大摄影电流：＞650mA。
▲3.3.4功率：≥65KW。
3.3.5摄影电流时间积: 0.4mAs-650mAs。
3.4 DR双立柱机架:
3.4.1床面移动纵向行程：≥1000mm；
3.4.2床面移动横向行程：≥250mm；
3.4.3立柱沿床身纵向移动范围：1800mm；
3.4.4 X射线管组件绕横臂轴向旋转范围：±180°；
3.4.5立柱自身旋转范围：±180°；
3.4.6X射线管组件沿立柱上下移动范围：450mm～1850mm；

＃3.4.7摄影床下滤线器纵向移动范围：≥1300mm；
＃3.4.8胸片架探测器沿立柱上下移动范围：400～1850mm
3.4.9胸片架有操作液晶显示屏

3.4.10球管自动跟踪胸片架探测器。
3.4.11 床面下表面至片盒上表面的距离应≤40mm

3.5限束器：具备限束器。
3.6图像采集/处理工作站:
3.6.1专业图像工作站:
3.6.2内存容量：≥16GB。
3.6.3硬盘容量：≥1T。
3.6.4工作站显示器：≥23"液晶显示器。
3.6.51000M网络接口。
3.6.6 DICOM 3.0接口。
3.7 工作站图像处理软件功能：
3.7.1 DICOM传输:可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站，支持DICOM3.0标准激光相机打印

3.7.2病人管理:手工登记，WORKLIST自动查询;图像采集:自动调窗，自动裁剪，自动发送;图像处理:图像校正，图像翻转;图像观察:窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原;病历报告:病人信息自动加载。

3.7.3具备图像拼接功能
3.7.4质保期≥3年

2.口腔全景机技术参数
1、功能综述
主要用于口腔科成人、儿童患者的颌面部左半边、右半边、前侧、TMJ开闭口、上颌窦等八种拍摄模式的X线医学诊断及辅助治疗。

2、主要特点


2.1
完全数字化电脑操作界面:

2.2
固定头锁+三激光束定位(面对面开放式定位)

2.3
中文软件操作系统

2.3.1 根据种植功能能任意设定种植体参数;2.3.2 能形成等比例模拟种植的图像直接显示在显示屏上或数字化全景图片，2.3.3在屏上能进行 360°旋转，模拟种植效果逼真，方便医患交流;

2.3.4能多窗口显示不同影像，亮度，对比度，伽玛值调节、并能各种画图等图像处理;有影像信息备忘录入，人性化搜索方式功能。(可按病历编号、姓、名、拍摄日期、拍摄类型搜索);

2.3.5全景机终端软件为中文版本(非汉化)，必须具备模拟种植功能、及模拟修复冠功能(需交货时候演示验收)。

3、技术参数规格


3.1
管电压可调范围:60-90kV;每1kVp调节

3.2
管电流可调范围:4-10mA;每 1mA调节

3.3
电源:220VAC±10%,50/60Hz;

3.4
焦点大小:≤0.5*0.5mm;

4、 传感器


4.1传感器类型:CMOS 传感器

＃4.2
像素尺寸大小:≤100um;

▲4.3
图像灰度:≥14bits;

5、全景模式


5.1
X线控制:60-90KV，4-10mA;

5.2
感光区域(mm): 6x150

5.3
曝光时间:13.5秒

5.4
全景分辨率≥3.1lp/mm

5.5
全景图像放大倍数:≥1.3倍

6、售后服务
质保期≥3年。由于该设备为高精端产品，为保证能提供方便快捷的售后服务，厂家在中国建有工厂，当地有售后服务工程师常驻。

3.牙科X射线机

参数
1. 电源要求
电源电压：220V

频    率：50Hz

最大功率：≤1100VA

2、基础参数
2.1射线焦点：0.4mm

2.2管 电 压：65KV±10%

2.3管 电 流：7mA±20%

2.4剂 量 率：6mGy/s

2.5负载循环：1/30

2.6球管组件重量：≤4Kg
2.7漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h(65KV ,7mA，1S，加载间隔1S/30S)

2.8座椅式可升降牙片机
3、技术模式：采用高频技术，逆变频率60KHz—150KHz。
4、曝光时间调节范围：最低单次曝光时间≤0.04S，最大单次曝光时间≥2S。
5、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。

＃6、拍摄模式：胶片，扫描仪，传感器三种拍摄模式。可以根据人群选择儿童或者成人模式拍摄。共6组不同拍摄模式，每种模式均可选择前牙、磨牙、后磨牙。不同的牙位曝光时间可以单独设定并进行记忆存储。
▲7、曝光方式：每次拍摄，需要在手控板上按一下曝光键，留有≥60秒的准备时间，在该时间之内可以通过无线遥控曝光器，在铅房外曝光。
8、使用年限：≥12年，设备生产日期在一年内

9.质保期≥3年

影像板扫描仪参数
参数

1 .1  影像板材质：（软片）

1.2.可适用于4种规格影像板尺寸.0-31*22mm.1-40*24mm.2-41*31mm.3-54*27mm
1.3 不限分机数量
1.4自带隐藏式置物盒可存储各型号的影像板。
1.5 可连接平板 
1.6 分辨率：  ≥10lp/mm
1.7  灰阶：16bit

1.8 影像板寿命：≥2000次

2.1  重量：≤3KG

2.2 成像速度：≤3S
2.3  连接方式：USB连接线

PAGE  
1

