
彩色多普勒超声诊断仪技术规格及参数

	序号
	设备名称
	数量(套）
	单价预算金额(元)
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别
	交付日期

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	1
	1000000
	否
	二类
	自合同签订生效之日30天内。


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》
供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
投标人的总体要求:
售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。
一、
设备使用单位：  青浦区赵巷镇社区卫生服务中心特色居住区分中心

二、
设备名称： 多普勒超声诊断仪
三、
数量：1套

四、
所属医疗设备类别：
属于二类医疗器械

五、
是否可以采购进口产品：否

六、
总体要求：

1、
制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、
如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与中心现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、
技术规格、参数以及要求

彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

1设备名称：彩色多普勒超声诊断仪
2用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

3要求为2025年最新版本及最新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
4系统技术规格及概述：
1.1主机成像系统
▲1.1.1 高分辨率液晶显示器≥23英寸，操作面板具备液晶触摸屏≥10英寸。

▲1.1.2 全域聚焦技术，可实现全域无聚焦点或聚焦带的高清成像，全场图像均匀一致。

1.1.3 声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速。

#1.1.4 组织谐波成像，≥3种不同方式的组织谐波成像
1.1.5 内有一体化超声工作站。

1.1.6 具备空间复合成像技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声。

1.1.7扩展成像技术：支持凸阵、线阵以及相控阵等探头，两档可调，最大扩展角度≥60°。

        1.1.8探头接口≥4个，全激活、相互通用
1.1.9 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥14 bit
1.1.10多倍信号并行处理

1.1.11数字化二维灰阶成像及M型显像单元；
1.1.12彩色多普勒成像技术；
1.1.13彩色多普勒能量图技术；
1.1.14方向性能量图技术
1.1.15 解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

1.1.16 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)
1.1.17 斑点噪声成像，显著降低噪声，支持凸阵、线阵、双平面等探头类型。
1.1.18 智能图像一键优化技术，一键快速实时优化二维、频谱、彩色多普勒及造影图像，可实现增益、标尺、基线、ROI位置、彩色偏转、多普勒取样门等多个参数的自动调节。

#1.1.19 系统动态范围≥330dB（提供技术白皮书）
1.2测量/分析和报告
1.2.1 心脏功能测量与分析。

1.2.2 妇、产科测量与分析。
1.2.3 血管血流测量与分析。
1.2.4 血管内中膜自动测量。

1.2.5 颈后透明层自动测量。

1.2.6 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度。
1.2.7 2D直方图分析工具。
1.3电影回放和数据存储
1.3.1 二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能

#1.3.2 回放重现：2D灰阶图像回放≥9900帧

1.3.3 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储
11.3.4 同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

1.3.5 原始数据存储或以图像形式存储
▲1.3.6 采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度。SSD容量：≥256G；HDD容量：≥1000G
1.3.7 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

1.4连通性要求
1.4.1 网络连接，开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输。

1.4.2 输入接口：音外部视频输入
#1.4.3输出信号：复合彩色视频、S-Video、HDMI、USB接口，USB接口≥7个

4.1系统技术参数及要求
4.1.1探头规格

#4.1.1.1 性能：宽频可变频成像技术，灰阶、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调、具体频率数值可显示，二维成像频点可视可调≥13段，彩色成像频点可视可调≥8段

▲4.1.1.2 系统最大成像深度≥50cm（依据探头）

▲4.1.1.3 探头个数：4个。扫描频率：凸阵探头：带宽: 1.5~6.1MHz；

线阵探头：带宽: 3.8~14.5MHz ，前端扫描视野≥58mm； 
相控阵探头：带宽：2.0-5.0MHz；

腔内探头：带宽：3.6~11.0MHz，成像角度≥180°
      ▲4.1.1.4 取样宽度及位置范围：至少包括0.3mm-20mm，多级可调
4.2外设和附件
4.2.1 中文报告工作站（含打印机） 

4.2.2耦合剂加热器

4.2.3质保期≥3年
PAGE  
1

