物理治疗、康复及体育治疗仪器设备

采购项目
青浦区各医疗卫生单位物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
购置明细表
	序号
	设备名称
	数量(台)
	单价预算金额(万元)
	总价预算金额(万元)
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别
	质保期限
	交付期限

	1
	体外冲击波治疗仪
	1
	15
	15
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	2
	超短波电疗机
	1
	2.34
	2.34
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	3
	超声理疗仪
	1
	2.56
	2.56
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	4
	经颅磁刺激仪
	1
	30
	30
	否
	II
	≥5年
	≤60天


	5
	电脑中频治疗仪
	1
	2.78
	2.78
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	6
	电动起立床
	1
	1.98
	1.98
	否
	II
	≥5年
	≤60天

	7
	多感官视听功能检测处理系统
	1
	28
	28
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	8
	儿童注意力测试仪
	1
	20
	20
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	9
	儿童外骨骼康复器
	1
	60
	60
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	10
	生物反馈胃肠起搏治疗仪
	4
	0.8
	3.2
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	11
	体外冲击波治疗仪
	1
	12
	12
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	12
	微波治疗仪
	1
	4.45
	4.45
	否
	III
	≥3年
	≤60天

	13
	体外膈肌起搏治疗仪
	1
	2.7
	2.7
	否
	II
	≥5年
	≤60天

	14
	红外线治疗仪
	1
	0.8
	0.8
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	15
	颈椎牵引器
	1
	1.5
	1.5
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	16
	中频理疗仪
	2
	0.8
	1.6
	否
	II
	≥3年
	≤60天


儿童外骨骼康复器为核心产品
注:★上述设备不得少报漏报，每台设备投标价不能超过单价预算金额，否则将作为无效投标处理。
供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》（若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
投标人的总体要求:
售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。
1.技术参数（中医医院）

一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：体外冲击波治疗仪
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类
是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5供应商需提供体外冲击波治疗仪3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。
6.6如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
6.7产品交付期限：合同签订后60天内。

七、技术规格、参数及要求：
▲1、工作压力：1×10²kPa～5.5×10²kPa（1～5.5bar），调节步进值0.1×10²kPa。
▲2、最大能量密度：≥7mJ/mm²。
3、冲击频率：1～25Hz，调节步进值0.5Hz。
4、冲击次数：100～9900次，调节步进值100次。
5、具有4种脉冲模式：单次模式、自动脉冲、手动脉冲、自动间歇。
6、操作显示：≥12.1英寸液晶触摸屏。
7、输出通道：双通道（2把手枪），可独立调节、同时使用。
8、手枪具有减振功能。
9、传导子：≥8个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦、震动、伸缩等传导子；标配三个子弹和三个弹道。
10、VAS疼痛评估模式：内置4种，动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情VAS，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算。
11、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。
12、具有语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。
13、输出压力波脉宽最小为180μs，其误差不应超出±10%。
14、具有双重过压安全装置。
15、具有自定义处方功能，带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方。
16、具有气压不足的提示功能。
17、具有保养提示功能。
18、具有无线联网功能。
19、支持手柄识别功能。
20、具有手柄状态声音提示功能。
21、具有对压缩空气除水并自动排放功能。
22、具有压缩机液位观察功能。
23、具有不少于6种机器软件背景颜色切换的功能。
24、具有10种治疗模式，分别为默认模式、低强度低频率治疗、低强度中频率治疗、低强度高频率治疗、中强度低频率治疗、中强度中频率冲击波治疗、中强度高频率治疗、高强度低频率治疗、高强度中频率治疗、高强度高频率治疗。
25、阶梯输出控制模式：五种，压力、频率阶梯参数可调。
26、系统显示生成的报告，支持导出或打印功能。
2.超短波电疗机技术参数（中医医院）
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：超短波电疗机
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5供应商需提供超短波电疗机3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。
6.6如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
6.7产品交付期限：合同签订后60天内。

七、技术规格、参数及要求：
1、振荡频率：40.68MHz±1.5%。
2、结构及组成：电疗机主要由柜式主机、连接电缆、电极板组成。
▲3、最大输出功率：≥200W±20%。
4、输出模式：三种输出模式，根据不同病症治疗的需要进行选择。
4.1连续输出模式
4.2断续输出模式
4.3脉冲输出模式
5、断续频率： 10～200Hz，步进10 Hz。

6、脉冲脉宽：200～1000μs，步进50 μs。
7、电源条件：220V/50HZ。

8、定时范围：0～99min，误差不大于±1min（结束治疗自动停机，并发出声音提示）
9、输出电缆：防辐射、耐高温、损耗小，两线交叉不打火。
10:输入功率：≤1000VA。
设备配置清单
	项目
	部件编号
	名称
	数量
	单位

	1
	——
	设备主机
	1
	台

	2
	——
	高频电缆
	2
	条

	3
	——
	电极板
	4
	片

	4
	——
	电子管
	2
	支


3.技术参数（中医医院）
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：超声理疗仪
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5供应商需提供超声波治疗仪3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。
6.6如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
6.7产品交付期限：合同签订后60天内。

七、技术规格、参数及要求：
1、工作频率：1MHz±10%，3MHz±10%，两个治疗头均有1MHz和3MHz两种工作频率
2、输出功率：0.5W-10W±20%，当占空比≧80%，使用5 cm²治疗头。
0.5W-15W±20%，当占空比≦70%，使用5 cm²治疗头。
0.1W-2.0W±20%，当占空比≧80%，使用1 cm²治疗头。
0.1W-3.0W±20%，当占空比≦70%，使用1 cm²治疗头。
3、脉冲持续时间：
1ms-56ms
4、脉冲重复周期：
63ms，21ms，10ms
5、脉冲重复频率：
16Hz，48Hz，100Hz
6、占空比：
10%-100%，每步调节10%
7、治疗时间：
1-30分钟可调
8、有效辐射面积：
1 cm²±20%；5 cm²±20%
9、最大输出强度： 占空比≧80%：2W/cm²； 占空比≦70%：3W/cm²
10、有效声强：
1.0W--3.0W/ cm²，每档调节0.1W/ cm²
11、波束不均匀系数：≦8.0 
12、波束类型：
准直型
13、波形类型：
连续波、脉冲波
▲14、波束最大声强：
24W/cm²
15、负载检测：超声探头可自动检测负载，无负载时指示灯闪烁，自动暂停输出；有负载时指示灯常亮，自动开始输出
16、超温保护：超声探头具备超温保护功能，防止过热
17、旋钮操作：便捷旋钮控制，旋钮有输出强度调节、暂停治疗、开始治疗等功能
配置清单
 
	描述
	规格
	数量

	超声探头
	5CM2
	1个

	超声探头
	1CM2
	1个

	适配器
	
	1个


4.经颅磁刺激仪技术参数（朱人医）
一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院
二、设备名称：经颅磁刺激仪
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：第二类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点，要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整机保修时间≥5年。如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参各类学术讲座。
4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5、如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。
6、产品交付期限：合同签订后60天内。

七、技术规格、参数及要求：
1、输出脉冲频率（Hz）0-100±3%可调，输出脉冲频率1Hz以下时，步长为0.1Hz；输出脉冲频率1Hz以上时，步长为1Hz。
2、串刺激时间范围：0.1s-20s可调，步长0.1s，时间精度0.01秒。
3、串间歇时间范围：0-60s可调，步长1s。
▲4、最大磁感应强度: 1.5T~6.0T；磁感应最大变化率30-80kT/s
5、脉冲上升时间：≥60μs±10μs。
6、脉冲宽度：≥340us±20μs。
7、输出脉冲波形为双相波。
8、刺激总时间调节范围：1min-30min。
9、仪器数据通讯接口与电脑相连，控制软件实现参数设定、刺激控制、数据存储等功能。
10、具有手动单次刺激和自动连续刺激的程序模式。
11、冷却系统与刺激发生器一体化设计，方便设备院内周转。
▲12、冷却系统为惰性液态内冷却，冷却液无毒性无刺激（需提供检测报告证明），兼顾冷却效果与使用安全保障。
13、在脱离TMS软件控制系统情况下，调节刺激仪上编码开关，可调节刺激强度，并在面板上同步显示，按下刺激线圈上出发按钮可以实现单次刺激功能。
14、刺激线圈具有独立的保护装置，当刺激线圈发生故障时，刺激仪可以自动停止磁场输出并作出提示，确保仪器使用安全。
15、高压储能电容电介质强度可达d.c.3000V，确保仪器安全稳定。
16、当冷却系统发生故障时，刺激仪可以自动停止磁场输出并作出提示，确保仪器临床使用安全。
17、刺激模式支持单脉冲、重复脉冲、爆发刺激等多种刺激模式。
18、具备触发输入和输出端口，可与主流肌电、脑电、近红外、核磁等设备连接。
19、后续可升级为影像定位辅助系统，通过精神影像精确引导定位，实现rTMS治疗定位和过程监控。
20、MEP评估模块要求：
（1）EMG（肌电）检测
（2）为满足临床皮层及髓鞘抑制性评估特殊需求，软件必须有单独的静息期检测模块。
（3）包含两种阈值测定模块，分别适用于使用MEP模块运动阈值测量和不使用MEP的运动阈值测量，方便临床选择和使用。
（4）支持左右脑阈值检测，规范化经颅磁治疗。
（5）显示范围：1μV～15000uV。
（6）分辨率（测量灵敏度）：≤1μV。
（7）示值准确度：误差不大于±5%或±2uV。两者取较大值。
（8)系统噪声：≤1μV。
（9）通频带：频带范围不窄于20Hz～650Hz（-3dB）（不包括陷波波段）。
（10）差模输入阻抗：≥20MΩ。
（11）共模抑制比：≥100dB。
（12）工频陷波器：50Hz陷波滤波器，衰减后幅值应不大于5μV（峰-谷值）。
（13）带通滤波器：选择范围为1Hz-650Hz。
（14）信号采样率：≥2kHz。
21、保修≥5年
配置清单
	编号
	配置规格

	1
	数量：1套；要求：全新原装

	2
	产品组成（配置）：

	2.1
	刺激发生器（经颅磁主机）
	1台

	2.2
	刺激线圈
	1副

	2.3
	TMS控制系统
	1套

	2.4
	冷却系统
	1套（内置）

	2.5
	支架
	1副

	2.6
	推车
	1台

	2.7
	肌电图机
	1套

	2.8
	工作站
	1套


5.多功能中频治疗仪技术参数（朱人医）
一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院
二、设备名称：多功能中频治疗仪
三、设备数量：1台

四、所属医疗设备类别：第二类
五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点，要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整机保修时间≥3年。如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参各类学术讲座。
4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5、如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。
6、产品交付期限：合同签订后60天内。

七、技术规格、参数及要求：

1、 显示方式：≥10.1寸彩色LCD显示，能同时显示输出的时间，处方，温度，部位，通道数，等相关信息。

2、 操作方式：触摸屏操作
3、 热疗温度≤25℃室温工作条件下，工作20min后到达稳态，热疗带的温度≥37℃。

4、 热疗带温度范围：分3档可调，低温、中温、高温。

5、有效加热区域内最高温度应≤60℃。

6、中频载波频率：≥6000Hz。

▲7、 波形：正弦波、三角波、锯齿波、尖波和指数波。

8、 低频调制频率：0.4Hz～100Hz。

9、输出电流：在500Ω的负载电阻下，最大输出电流≥35mA（r.m.s）。
10、 输出幅度：在500Ω的负载电阻下，输出幅度为≥0.5V～30V。

11 、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应≤10%。

12 、脉冲宽度：≥80μs。

13、 调幅度：调幅度为100%。

14、 定时功能：10min、20min、30min三档 、自动定时、倒计时.

15、 输出通道设置：四路输出，每路输出可单独控制时间，处方，部位和强度。可同时治疗多个病人，也可以多个部位同时进行治疗。

16、 治疗项目设置：中文处方选择，时间选择，强度选择、温度选择。

17、 倒计时：显示屏上会显示治疗的剩余时间.

▲18、 处方≥6种治疗部位选择，≥72种治疗处方模式选择组合。

19、保修≥3年

6.电动康复直立床技术参数（朱人医）
一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院
二、设备名称：电动康复直立床
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：第二类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点，要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整机保修时间≥5年。如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参各类学术讲座。
4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5、如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。
6、产品交付期限：合同签订后60天内。

七、技术规格、参数及要求：
1、产品尺寸规格：≥190*64*51cm

2、床面长度：≥190cm
3、框架材质：铁框架加喷塑处理
4、承重≥180kg
5、电机调节时间：35-40秒
6、足部可以上下调节，调节角度-10度到20度
▲7、倾斜角度-2度到85度
8、12.5cm直径承压轮
9、绑带能承载 1000N±2%
10、站立板能承载2000N±2%
11、使用期限:≥8年
12、保修≥5年

7.多感官视听功能检测处理系统设备参数（精卫）
1.主要技术指标：
1.1谐波频率误差:±4%；
1.2基频实时响应速率：≤6ms；
1.3FFT实时响应速率：≤48ms；
1.4LPC实时响应速率：≤45ms；
1.5语谱图实时分辨率：窄带60Hz：12.7ms±4%；中带120Hz：12.7ms±4%；宽带240Hz：12.7ms±4%；
2.口鼻混合式单通道低通滤波：
2.1增益：共四档：25dB，30dB，35dB，40dB，每档误差±1.0dB；
2.2频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB；
2.3静止噪声≤2mV；
2.4低通滤波：共三档：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50dB；
3.功能指标：
3.1可视音乐干预策略：采用正性、中性、负性音乐，结合现实与虚拟画面，结合现实与虚拟画面，使听觉信号与视觉信号共同作用于人体生理与心理；
3.2视觉交叉干预策略：采用三屏动态显示技术，其中干预用左右屏分别设置为现实显示屏与虚拟显示屏，通过对图像、视频等素材从虚拟到现实显示的动态迁移，实现视觉感知效果的变换；
▲3.3脑电波干预策略： 通过脑电波嵌入音乐、特效视频（图像、动漫、虚拟画面），脑电波嵌入灯光等多重刺激方式诱导出期望脑电波状态；通过实时主频模拟调整技术进行脑电波检测来观察受试者脑电波的活动状态并进行相应的特征分析；
3.4可视序列画面诱导：采用可视序列诱导式注意力训练和视交叉视听诱导治疗相结合进行可视序列画面诱导；
3.5康复效果监控：采用单一被试技术对康复训练效果进行全程监控；
▲3.6一个主机同时可以治疗≥50个病人，需提供≥50套治疗座椅；
3.7支持并需接入医院LIS系统，数据接口费用由供应商承担；
4.1制造商在中国境内有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，保修期内每年提供4次免费上门保养。需提供24小时响应电话热线，维修接到通知1小时内到场，1小时内修复，4小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。终身免费提供软件升级服务。提供原厂家维修承诺书，并由厂家专业人员提供现场技术培训，保证采购单位的使用人员正常操作。

4.2如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。
4.3产品交付期限：合同签订后60天内。

4.4产品具有医疗器械二类注册证。
8.儿童注意力测试仪设备参数（精卫）
1.主要技术指标：
▲1.1四种诊断方式：稳定性、广度性、分配性和转移性；
1.2稳定性光点移动距离：440mm，±10%；
▲1.3稳定性光点运动方式：变速、匀速、固定三种，匀速、变速为3.6秒/周期；
1.4测试者眼睛与屏幕的位置关系：正对屏幕，距离屏幕35cm～40cm；
1.5测量探头：三极探头；
1.6具有≥八种训练功能：从稳定性、广度性、分配性和转移性四个维度进行训练，每个维度有二种训练方法；
1.7具有松弛调节功能；
1.8具有信息管理功能；
1.9具有诊断及训练评分功能；
1.10具有打印测试结果功能；
1.11具有数据备份恢复功能。
2. 售后服务：
2.1设备配套的耗材为通用型，非专机专用型；
2.2设备配套的耗材享受三折以下优惠；
2.3提供线上实时技术服务咨询，无间歇的远程网络服务支持；
2.4终身免费提供软件升级服务；
2.5每年≥4次，按季度对设备进行维护、保养、清洁，保证设备一年四季稳定运行；
2.6保修期≥3年，终身维修保养，保修期内工程师提供24小时维修服务，保修期内，涉及人工费、交通费、零配件更换等一切维修费用由供应商承担。
2.7产品交付期限：合同签订后60天内。

2.8产品具有医疗器械二类注册证。
9.儿童外骨骼步行训练器（北大居社区）
一、技术参数：
产品适用范围：用于因大脑、神经、脊髓、肌肉或骨骼疾病导致的步行功能障碍的儿童患者进行步行康复训练。
1.设备的登录方式不少于三种。
2.设备需医生登录使用，主机屏幕上可显示医生姓名、电池电量等信息。屏幕尺寸:≥75x140mm。

3.设备适配最低身高要求80cm。

4.电池充电时间不超过3小时。

5.电池容量不小于6Ah。电池续航时间:连续使用≥3小时。
6.设备电池可随时更换，保证设备持续工作。配2块电池。
7.设备步长调节在主机屏幕界面上设置，触屏操作。
▲8.设备配悬吊装置，为用户躯干提供固定保护。立柱上装专用悬吊架及带子，减轻减重。可以控制外骨骼落地高度，当设备高度升高至双脚悬空，即在空中进行原地踏步。如果将设备双脚下降到与地面接触，可以实现在地面上自由行走
▲9.设备行走方式有两种：单步控制和连续行走。
10.设备单步步长可调，调节范围不少于200mm。
11.设备大腿部分调节范围≥115mm。
12.设备小腿部分调节范围≥125mm。
13.设备胯部宽度调节范围≥140mm。
14.髋关节机械运动角度范围≥115°。
15.膝关节机械运动角度范围≥115°。
16.踝关节机械运动角度范围≥20°。
17.设备训练功能模式≥4种。包括被动训练，助力模式，主动模式，原地训练。

18.设备训练可选步态≥2种。流畅步态，自然步态。
▲19.设备具有关节活动度测试和等速肌力测试功能。设备主机处有显示屏。
20.设备有痉挛保护功能。
二、设备注册要求：医疗器械II类
三、售后服务承诺及保障措施：
销售方承诺为使用单位提供以下高质量的售后服务：
1.在线咨询服务：任何问题。
2.快速响应：对于任何产品故障或技术问题，销售方在接到报告后的24小时内给予响应，并提供解决方案。
3.免费维修服务：质保期：≥3年，在产品保修期内，对于因产品质量问题导致的故障，销售方提供免费维修服务。
4.产品更新提示：当产品有新的升级或改进时，销售方及时通知使用单位，并提供相关的技术支持和服务。
5.培训和指导：销售方应为使用单位提供操作培训和技术指导，确保使用单位能够熟练使用。
6.产品交付期限：合同签订后60天内。

保障措施：
1.专业的售后服务团队：销售方应拥有一支专业的售后服务团队，能够为使用单位提供及时、专业的服务。
2.完善的售后服务体系：销售方应有完善的售后服务体系，包括在线客服、电话热线、技术支持等多个渠道，确保使用单位能够便捷地获取服务。为了确保快速响应，销售方应备有充足的备品备件库存，能够在最短时间内为使用单位提供维修或更换服务。
3.定期回访：销售方定期对使用单位进行回访，了解产品使用情况和用户意见，以便不断优化服务。
4.技术支持与培训：销售方提供持续的技术支持和培训服务，帮助使用单位更好地使用和维护产品。

10.生物反馈胃肠起搏治疗仪参数（4台）（中医医院、北大居社区）

一、技术参数

▲1.机器具有“肠胃检测”和“肠胃治疗”2种功能。

2.“肠胃检测”具有“胃检测（餐前）”、“胃检测（餐后）”、“胃检测（联测）”、“肠检测”4种模式。

3.“肠胃检测”时可对患者的“编号”“性别”“年龄”信息进行录入。

4.“肠胃治疗”有2路输出，可同时治疗2人。

5.“肠胃治疗”有2路输出，治疗时间（5~60分钟）和治疗强度（32档）可单独调节。

6.“肠胃检测”和“肠胃治疗”电极贴位，均有彩色人体示意图和文字说明。

7. ≥7寸彩色液晶触摸屏，操作直观、简单。
8.肠胃检测后检测报告可打印。

9.产品使用期限长达≥7年。

10.基本性能：

    检测：胃电信号输入 中心频率0.05Hz 幅值150μV 测量1分钟，有正弦波形输出。

    治疗：胃电强度调整为8，示波器有波形输出μV（峰-谷值）。

11.产品性能：

1）分辨率（测量灵敏度）

中心频率，测量分辨率≤2μV。

2）系统噪声

输入端对地短路，在计算机上显示的幅值读数应小于1μV。

3）通频带

胃电：通频带应不窄于0.025Hz～0.067Hz；

肠电：通频带应不窄于0.025Hz～0.33Hz。

4）差模输入阻抗

大于5MΩ。

5）共模抑制比

大于100dB。

6）工频陷波器

生物反馈胃肠起搏治疗仪应有50Hz陷波滤波器，衰减后幅值应不大于5μV（峰-谷值）。

7）胃肠治疗

a)治疗频率

胃电：0.05Hz ±15%；

肠电：0.2Hz±15%。

b)脉冲宽度

胃电：0.1ms±0.05ms；

肠电：0.1ms±0.05ms。

c)脉冲周期和频率

胃电：脉冲周期：22ms±15%；脉冲频率：45.45Hz±6.8Hz

肠电：脉冲周期：22ms±15%；脉冲频率：45.45Hz±6.8Hz。

d)输出波形幅度

峰值 0V-35V可调，允差±1V（500Ω负载电阻）。

e)中心频率和YY/T 1095-2015（肌电生物反馈仪） 中表1中所规定的测试点

[image: image1.png]Wi >

LMY
<0.025Hz 0.067Hz
Jpiliti: 0.2Hz | Jfidiiti: >033Hz
30 TR TR PR
30-500 JEMR X T
—— Lol #2 —
500 TR IR




二、设备注册要求：医疗器械二类

三、售后服务承诺及保障措施：

销售方承诺为使用单位提供以下高质量的售后服务：

1.保修≥3年
2.在线咨询服务：销售方设立在线客服，解答使用单位在使用过程中遇到的任何问题。

3.快速响应：对于任何产品故障或技术问题，销售方在接到报告后的24小时内给予响应，并提供解决方案。

4.免费维修服务：在产品保修期内，对于因产品质量问题导致的故障，销售方提供免费维修服务。

5.产品更新提示：当产品有新的升级或改进时，销售方及时通知使用单位，并提供相关的技术支持和服务。

6.培训和指导：销售方应为使用单位提供操作培训和技术指导，确保使用单位能够熟练使用婴幼儿经皮黄疸测试仪。
7.产品交付期限：合同签订后60天内。

保障措施：

1.专业的售后服务团队：销售方应拥有一支专业的售后服务团队，能够为使用单位提供及时、专业的服务。

2.完善的售后服务体系：销售方应有完善的售后服务体系，包括在线客服、电话热线、技术支持等多个渠道，确保使用单位能够便捷地获取服务。为了确保快速响应，销售方应备有充足的备品备件库存，能够在最短时间内为使用单位提供维修或更换服务。

3.定期回访：销售方定期对使用单位进行回访，了解产品使用情况和用户意见，以便不断优化服务。

4.技术支持与培训：销售方提供持续的技术支持和培训服务，帮助使用单位更好地使用和维护产品。

11.体外冲击波治疗仪（白鹤社区）

一、
设备使用单位：上海市青浦区白鹤社区卫生服务中心
二、
设备名称：体外冲击波治疗仪

三、
数量：1台

四、
所属医疗设备类别：二类
五、
是否可以采购进口产品：否
六、
售后总体要求：
1、制造商在中国境内有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，保修期内每年提供4次免费上门保养。需提供24小时响应电话热线，维修接到通知1小时内到场，1小时内修复，4小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书，并由厂家专业人员提供现场技术培训，保证采购单位的使用人员正常操作。
2、如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。
3、产品交付期限：合同签订后60天内。

七 、技术参数：

1.本设备应采用国际先进气压弹道技术研发的发散式冲击波治疗仪；

2.产品应采用真彩触摸屏，更简便快捷，优化了临床使用的治疗效率；

3.便携台式机设计，小巧便携；

4.标配6种治疗头，规格为：6mm准直式、9mm准直式、15mm准直式、15mm发散式、20mm发散式、25mm发散式；可根据治疗部位更换治疗头，使临床治疗更灵活；

▲5.新型循环充放气的压力控制装置，配合先进软件算法，气压控制精度高，确保稳定的治疗效果；
6.无油空压机
7.治疗能量压力：0～4Bar可调，步长0.1Bar； 

8.治疗频率：1～21Hz可调，步长1Hz，误差≤±5%； 

9.治疗计数范围：0～9999次,步长为100，误差≤±5%； 

10.内置人体彩色图谱，包含≥11个部位的多种处方，处方包括：冲击强度、冲击次数、手持压力、频率、治疗次数、间隔周期和治疗探头的选择； 

11.最大能量密度为≥1.83mJ/mm2
▲12.最大穿透深度≥12mm
13.子弹体质保，使用总次数为≥500万次；
14.包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件

12.微波治疗仪技术参数（盈浦社区）
一、设备使用单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心
二、设备名称：微波治疗仪
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：三类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.1供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.2定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.3如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。
6.4产品交付期限：合同签订后60天内。

七、技术参数
1、立式结构，双微波源。

2、液晶触摸屏，微电脑控制，输出功率稳定。

3、工作频率：2450MHz±30MHz。

4、驻波比≤3。

5、非期望辐射≤10mW/cm²。

6、治疗模式：理疗模式。

7、▲输出功率：理疗模式0～80W连续可调，步长可调：1W或5W或10W。
8、工作时间：理疗模式0～30min；

9、三种输出方式：连续式、间歇脉冲式、间歇集束式；

10、具有三维照射功能：理疗模式下同时开启两通道输出进行治疗；

11、病例信息管理：记录患者姓名、性别、治疗次数等信息，并可删除病例；

12、支持自定义方案：可新增、修改、载入和删除方案，病例详情显示方案名、输出方式、治疗时间等；

13、设备界面上可以查看所有通道的运行状态；

14、可以选择配置Wi-Fi无线网络接口，用于数据传输；

15、治疗结束后，机器有蜂鸣器提醒；

16、理疗应用器不低于两个：大圆杯尺寸：≥φ155mm，弧形理疗杯尺寸：≥248mm*78mm。
13.技术参数（中医医院）
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院

二、设备名称：体外膈肌起搏治疗仪
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5供应商需提供体外膈肌起搏治疗仪5年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。
6.6如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
6.7产品交付期限：合同签订后60天内。

七、技术规格、参数及要求：
1、工作电压：d.c.3.7V ±10％，锂电池
2、工作模式：连续运行
3、治疗时间（指每一次治疗的持续时间）在5min～120min 内可分档设定，允差±10%
4、脉冲频率：30Hz、35Hz、40Hz、45Hz和50Hz可设定，允差±10%
5、输出强度0-32分档可调
6、负载阻抗为 500Ω±10% 时，输出脉冲幅度应不大于30V
7、开路测量，输出峰值电压必须不超过 500V
8、脉冲宽度：脉冲宽度应为 200μs，允差±10%
▲9、刺激次数：5-15次/分钟，手动可调
10、电源中断要求：当本产品在电源中断后再恢复通电时，除最小位置外，本产品不得有输出
11、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能
12、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有图标闪动指示的功能 

13、有电量提示功能
14、全中文显示，全触控液晶屏
15、主机一台，台式小车一个，充电器一个

14.红外线治疗仪（赵巷社区）
一、技术参数 
1、输出通道：单通道。

2 、支架高度调节范围：460～1400 mm,  允差± 30mm。

3、显示方式：数码管显示。

4、治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子 不掉落。

5、艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。

6、红外光波长范围：580nm～1050nm。

7 、输出光功率：最大10W,  允差±2W。

8、光疗档位：1～3档可调。

9、光疗频率：≥5 档，其中至少包括5Hz 、10Hz、 25Hz、50Hz、60Hz。
10 、工作时间：1min～99min 可调，级差1min,   允差±60s。

11、具有双重独立的温度保护装置。

▲12、红光和艾灸可单独或同时使用。

13、具备防倾倒保护功能。

14、无烟灸疗，自动控温，环保高效。

二、设备注册要求：医疗器械二类
三、售后服务承诺及保障措施
（一）安装
1.产品交付期限：合同签订后60天内。

2．合同签订后，及时建立用户资料档案，在货物到达使用单位后，卖方尽早派人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试等，并承担因此发生的一切费用。
3．设备安装后，买方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。我方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校准。质保期≥3年。
15.颈椎牵引器（赵巷社区）

一、技术参数

▲1、颈椎牵引力：0－300N任意可调  

2、牵引总时间：0～99min钟可调， 级差1min                   

3、 间歇牵引时间：0～90s分钟可调 ，级差10s 

4、持续牵引时间：0～9min内设定，级差1min，允差±30s 

5、颈椎牵引行程：0－500mm

6、多种安全设计（最大牵引力300N，患者控制应急开关，医务人员操作急退键）。

7、数码显示，牵引力自动补偿

8、牵引既可以用上、下键手动控制；也可以设置参数自动控制。

9、具有牵引力过大自动保护。
配置清单：

	类别
	数量

	主
机
附
件
	主机（含椅子）
	1台

	
	颈牵套
	2个

	
	电源线
	1条

	
	熔断器
	6个


二、设备注册要求：医疗器械二类

三、售后服务承诺及保障措施

（一）安装
1.产品交付期限：合同签订后60天内。

2．合同签订后，及时建立用户资料档案，在货物到达使用单位后，卖方尽早派人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试等，并承担因此发生的一切费用。

3．设备安装后，买方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。我方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校准。质保期≥3年。
16.中频理疗仪（2通道 ）（赵巷社区）
一、技术参数

大屏幕中文液晶显示，大容量内存，在菜单内可查询禁忌症。

1. ▲双通道输出方式：可同步或异步输出,含两组中频电疗法，含一组干扰电疗法
2. 内存99处方: 低频调制中频电流疗法、离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法

3. 电疗仪输出的调制频率范围为：0Hz～150Hz, 允差±10%

4. 电疗仪有透热功能，六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃

5. 工作频率(载波频率)：方波2.0HZ, 输出电流≤50毫安
6. 电疗仪的调幅度为：0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

7. 电疗仪其干扰电动态节律为4s～10s范围内，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%。

8. 电疗仪其干扰电差频变化周期为15s～30s，允差±10%

二、设备注册要求：医疗器械二类

三、售后服务承诺及保障措施

（一）安装
1.产品交付期限：合同签订后60天内。

2．合同签订后，及时建立用户资料档案，在货物到达使用单位后，卖方尽早派人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试等，并承担因此发生的一切费用。

3．设备安装后，买方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。我方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校准。质保期≥3年。


