医用超声波仪器及设备采购项目
青浦区各医疗卫生单位医用超声波仪器及设备购置明细表
	序号
	设备名称
	数量(台)
	单价预算金额(万元)
	总价预算金额(万元)
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别
	质保期限

	交付期限

	1
	彩色多普勒超声
	2
	80
	160


	否
	II
	≥36个月
	≤60天


彩色多普勒超声为核心产品
注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》
供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
投标人的总体要求:
售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。
彩色多普勒超声诊断设备技术参数（华新社区、练塘社区）
一、主要技术规格及系统概述
1主机成像系统
1.1主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。    
▲1.2.1  ≥21”高分辨率彩色液晶显示器，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。
1.2.2≥12”彩色液晶彩色触摸屏，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数。
1.3多波束信号并行处理
1.4集束精准发射技术，利用脉冲波的宽度, 强度, 相位及脉冲个数来优化发射和接收改变每一个脉冲波的特性发射/接收时, 选择性滤除谐波/基波信号优化组织谐波及造影谐波成像
1.5二维图像灰阶≥256
1.6数字化处理通道≥4000000通道数（提供技术白皮书证明）
▲1.7系统接收超声信号动态范围≥280dB
1.8彩色多普勒频率独立可调
1.9脉冲优化处理功能，突出主瓣信号声束发射减少伪像及散射噪声侧向分辨率的图像和边界回声
1.10数字化二维灰阶成像及M型显像单元
1.11解剖M型，解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度进行测量，可支持相控阵探头、凸阵探头及线阵探头
1.12组织多普勒成像技术，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式
1.13脉冲反向谐波成像单元
1.14一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围，可通过触摸屏操作
1.15空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。
1.16频谱自动分析系统：包括多普勒频谱实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据需要灵活选择
1.17自适应核磁像素优化技术，支持所有成像探头
1.18一键图像优化技术，作用于2D及Doppler,单键操作，可自动调节增益，动态范围，Doppler基线，标尺等参数
1.19具备高级磁共振像素优化技术
▲1.20增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节,且具有实体键及触摸屏调节两种模式，方便操作；触摸屏具有LGC≥4段侧向增益补偿调节。
1.21彩色多普勒能量图技术和方向性能量技术
1.22智能容积断层成像，可在X,Y,Z轴具有多层断层显示方式并可同屏显示至少25幅图像，断层间隔及深度可调节;具有可调节不同层厚显示方式，最小层厚≤0.1mm
1.23具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术。
1.24组织多普勒技术(TDI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式
▲1.25组织差异校正技术，针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响（提供技术白皮书或者检测报告证明）
1.26主机具备中文操作界面及中文输入功能报告系统，可生成完整的图文报告
1.27弹性成像技术：
实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式
具备囊实性结构鉴别弹性成像技术
具备浅表及腔内弹性成像
主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。
1.28主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、
动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。
1.29多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览既往超声图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断
2测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)
2.1一般测量：距离、面积、周长等；用户可建立特殊用途测量软件包
2.2产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；
2.3血管中内膜自动测量与分析
要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计
计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置
2.4多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);
2.5心脏功能测量
3图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元
3.1数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。
3.2硬盘≥500G，DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧。
4输入/输出信号
4.1输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频
4.2输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频
4.3动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换。
二、系统技术参数及要求
1系统通用功能
1.1操作面板：多方向控制转位, 可升降，具有触摸屏操作界面
1.2探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用
1.3预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。
2探头规格
2.1频率：超宽频带或变频探头。
2.2类型：电子扇扫、线阵、凸阵、微凸、双微凸。
2.3探头：
▲2.3.1心脏相控阵探头（2.0-4.0MHz）；
▲2.3.2腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz）；
▲2.3.3浅表小器官线阵（4.0-12.0MHZ）；
▲2.3.4腔内微凸阵探头（4.0-9.0MHZ）
2.4腹部探头扫描角度≥100°
▲2.5探测深度≥45CM
3二维显像主要参数
3.1成像速度：相控阵探头，扫描角度85°角,扫描深度18CM深度时,帧速度≥58帧/秒；凸阵探头, 扫描角度85°角,扫描深度18CM深度时,帧速度≥47帧/秒
3.2扫描线：每帧线密度≥230超声线。
3.3增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节。
3.4数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。
3.5高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。
3.6声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦。
3.7接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。
3.8二维灰阶成像256 灰阶
4频谱多普勒
4.1方式: 脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF；连续波多普勒 CWD
4.2显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW；B/CDE/PW；B/CDV/CW；B/CDE/CW。
4.3最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 7.6 m/s；CWD:血流速度≥19.0m/s。
4.4最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)
4.5 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调。
4.6零位移动：≥ 9 级。
4.7自动包络频谱并完成频谱测量计算。
5彩色多普勒
5.1显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CDE)、高分辨率血流成像（HD-Color）；BDF/MDF、BDF/MDF/FFT。
5.2扫描速率：扇扩探头，全视野，18 cm深度时，彩色扫描帧率≥15 帧/秒。
5.3显示方式：B/CDV、B/CDV/PW、B/CDV/CW、B/CCD、B/CCD/PW、B/CCD/CW 。
5.4具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)。
5.5自动角度校正功能
5.6显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。
5.7干扰抑制技术，快速过滤脏器运动及杂波、伪像的干扰
6超声功率输出调节
6.1B/M、PWD、COLOR DOPPLER。
6.2输出功率选择分级可调。
7记录装置
7.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。
7.2DVD-RW or CD—RW图像存储。
7.3USB接口≥4个，用于图像传输。
7.4内置高级图像数据管理软件：可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件，可储存患者数据≥10000个。
三、配置要求
1 彩色多普勒超声诊断仪主机1套
2 腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz） 1个 
3 线阵探头（4.0-12.0MHZ）1个
4 相控阵心脏探头（2.0-4.0MHz）1个
5 腔内微凸阵探头（4.0-9.0MHZ）1个
6 符合上海质控要求的单机版超声工作站1套
四、技术及维修服务、培训要求
1.机器所配软件为最新版本，终生免费升级
2.提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。
3卖方应配置多名工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试或维修等服务
4卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能
5 交货期限：合同签订后60天内。
6 整机质保期：≥36个月
设备医疗注册：属于二类器械


