医用光学仪器采购项目
青浦区各医疗卫生单位医用光学仪器购置明细表
	序号
	设备名称
	数量(台)
	单价预算金额(万元)
	总价预算金额(万元)
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别
	质保期限
	交付期限

	1
	光学相干断层扫描仪
	1
	60
	60
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	2
	视野计
	1
	7.6
	7.6
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	3
	回弹眼压计
	1
	3.8
	3.8
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	4
	免散瞳眼底照相机
	1
	22.8
	22.8
	否
	II
	≥3年
	≤60天

	5
	眼科光学生物测量仪
	8
	26.78
	214.24
	否
	II
	≥3年
	≤60天


光学相干断层扫描仪为核心产品

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》
供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
投标人的总体要求:
售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。
1.技术参数（中医医院）
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：光学相干断层扫描仪
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付；且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5供应商需提供光学相干断层扫描仪3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。
6.6如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
6.7产品交付期限：合同签订后60天内。

七、技术规格、参数及要求：
1、光学相干断层成像系统
1）信号类型：生物组织对入射光的散射信号
2）固视方式：内固视和外固视
3）光源：超辐射发光二极管，840nm
4）光能量：≤0.6mW
▲5）轴向分辨率：≤5μm(生物组织)
6）横向分辨率：≤15μm(生物组织)
7）扫描装置：高速振镜
▲8）后节扫描模式：黄斑高清直线扫描(6mm/12mm/16mm)、深度脉络膜成像（DCI）、黄斑区域扫描(6mm×6mm)、黄斑六线扫描、九线扫描、十线扫描、视盘区域扫描(6mm×6mm)
▲9）前节扫描模式：高清直线扫描(6mm/12mm)、六线扫描、全景前房扫描、晶状体扫描
10）扫描速率：80,000/120,000 A-scans/秒
11）纵向(深度)扫描范围
≥2.1mm(实测大于3.1mm)
12）屈光补偿范围：-20D～+20D
2、眼底预览系统
1）信号类型：线扫描激光眼底镜SLO
2）视野范围：≥47°
3）成像速度：≥7帧/秒
4）分辨率：1024*1000
5）动眼追踪：运动校准，去除运动伪迹功能
3、血管成像系统
1）技术原理：基于光学相干断层扫描术的血管成像技术。主要用于视网膜脉络膜的血流成像。能够对血流信号进行探测和量化分析，并且能够分层观察和判断视网膜脉络膜的血流改变情况。
2）血流成像分层：玻璃体视网膜交界面、视网膜浅表层、视网膜中层、视网膜深层、视网膜外层、脉络膜毛细血管层、脉络膜层
▲3）扫描范围：80,000 A-scans/秒
扫描密度
4）扫描密度
黄斑区：
3mm×3mm；6mm×6mm；8mm×8mm；12mm×8mm；
▲视盘区：
4.5×4.5mm；6×6mm；
120,000 A-scans/秒；
黄斑区：
3mm×3mm；3mm×3mm HD 6mm×6mm；8mm×8mm；12mm×8mm；   12mm×8mm fast
视盘区：
4.5×4.5mm；6×6mm；
5）血管成像计算方法：COMAG算法，采用幅值+相位全部信号
6）同一位置扫描重复次数：2次-4次
7）投射伪迹去除：具备
8）智能分层标记线修改：手动修改1-3个B扫描的分层标记线，则整个扫描结果的分层标记线均可自动调整至所需位置
9）量化分析：血管密度分析、灌注密度分析、无灌注区分析、
10）血管缺损分析、异常血管分析
11）血流密度测量包含：浅层毛细血管网测量、深层毛细血管网测量
12）深度色彩编码成像：具备
4、软件系统
1）WINDOWS 10或以上操作系统：可供选择的多语言操作系统以及图文管理系统。各种扫描模式在同一操作界面，可任意切换，方便操作。
2）OCT图像伪彩色表示，伪彩色模式不少于三种。
3）100幅图像高清叠加
4）黄斑分析功能：视网膜厚度分析；3D视图；EN-FACE分析；进展性分析。
5）有DCI深层脉络膜成像。
6）青光眼分析功能：GCC分析；视网膜神经纤维层分析；神经节细胞分析；杯盘面分析；7）随访分析；双眼对比分析
8）血管网成像，可以清晰呈现视网膜微小毛细血管
9）前节分析功能：角膜厚度分析；角膜上皮层厚度分析；全房角分析
10）视网膜视经纤维层正常值及黄斑厚度正常值数据库
11）完善的病例数据管理，快速方便的数据查询和备份恢复系统
12）独特的SLO降噪技术，使成像更清晰
13）具有眼追踪功能，确保扫描部位一致，使得随访更精确
5、配置清单
1）主机：后处理数据工作台1个
2） 升降台1个
3） 打印机1台
2.技术参数（中医医院）
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：视野计
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5供应商需提供视野计3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。
6.6如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。
6.7产品交付期限：合同签订后60天内。

七、技术规格、参数及要求：
▲1.最大颞侧范围：单90°或双180°；
2.检测距离：30cm；
3.视野屏背景亮度：31.5asb（100cd/㎡）
4.视标亮度：0.08asb~10000asb；
5.刺激光能级：50级，每级1db；
6.视标尺寸：GoldmannⅢ；
▲7.视标呈现时间：200ms；
8.固视监测：Heijl-Krakau盲点检测，实时凝视监视，凝视跟踪；
9.腮托移位：通过感应原理实现全自动移位；
10.检测方法：阈值、筛选、盲点检测、复检；
▲11.中心视野：T10-2,T24-2,T30-2；周边视野：T60-4,S60；全视野：SF-81,SF-120,SF-135；
12.水平视野:刺激点沿水平子午线鼻侧/颞侧最大离心角应为90°±1°，判断单眼视力障碍且优眼水平视力有无狭窄或缺损（具有国家专门机构检测报告)；
13.软件特性：VFI视野指数分析、GHT青光眼半视野分析、单视野分析，HISA智分析、单视野分析；
14.联网共享文件检索：采用数据库的文档管理，能够进行复合检索。
3.技术参数（中医医院）
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：回弹眼压计
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付；且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5供应商需提供回弹眼压计3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。
6.6如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
6.7产品交付期限：合同签订后60天内。
七、技术规格、参数及要求：
1基本参数要求：适用于眼压数值的测量
▲2测量范围：3mmhg-70mmhg
3测量误差：3mmhg-25mmhg被测球内眼压误差≤1.5mmhg
            25mmhg-90mmhg被测眼球内压误差<2.5mmhg
▲4工作距离：4mm－8mm
5显示方式：液晶屏显
6数据输出：红外无线接口的打印机打印输出
7测量方法：手动测量
8技术规格：
  8.1.回弹式眼压计为手持式设备。
  8.2.可以自动退针的功能。
  8.3.数据存储，内部存储≥2000例病例。
  8.4.满足卧式，立式两种测量姿势。

4.免散瞳眼底照相机技术参数（白鹤社区）
一、
设备使用单位：上海市青浦区白鹤社区卫生服务中心
二、
设备名称：免散瞳眼底照相机
三、
数量：1台

四、
所属医疗设备类别：二类
五、
是否可以采购进口产品：否
六、
售后总体要求：
1、制造商在中国境内有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，保修期内每年提供4次免费上门保养。需提供24小时响应电话热线，维修接到通知1小时内到场，1小时内修复，4小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书，并由厂家专业人员提供现场技术培训，保证采购单位的使用人员正常操作。
2、如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。
3、产品交付期限：合同签订后60天内。
七、技术参数
1、成像模式：免散瞳彩照，无赤光

2、视场角：45度、30度

▲3、最小瞳孔直径：≤3.3mm.

4、屈光度补偿范围：-33D到+40D

5、闪光强度：≥15档可控制，可自动曝光。

6、自动聚焦：可轻松实现自动聚焦，并保证获得清晰完美的图像。

7、自动曝光：自动调整曝光强度，照明强度适当，即能获得高质量图像，患者感觉舒服利于医患配合。

▲8、无需操纵杆,可实行全自动图像拍摄，仪器可以自动寻找眼睛的位置，确定眼位，并实现自动对焦，自动拍摄，自动切换左右眼

9、数码相机：≥500万像素
10、监视器：≥10.4英寸彩色触摸控制屏。
操控面板360度可旋转设计，方便检查者任意方位（病人侧、对侧、旁侧）检查病人

11、图像显示：在主机监视器可多幅图像显示（4幅、9幅、16幅）

12、图像传输控制：通过快捷键控制，照相、CF储存和USB传输可轻松切换。
13、图像处理系统可以进行图像整体色度调节、图像增强、图像局部增强。
 配置清单：
1. 主机1台
2. 电脑工作站1台
3. 电动升降台1台
4. 彩色照片打印机1台
5. 眼科光学生物测量仪技术参数
（徐泾社区、北大居社区、华新社区、赵巷社区、重固社区、白鹤社区、香花桥社区、朱家角社区）
一、主要功能：

1.一次采集即可获得眼轴长AXL、中央角膜厚度CCT、角膜屈光度K、前房深度ACD、瞳孔直径PD、白到白距离WTW、角膜散光轴等多项参数。

2.可获取清晰的前后节OCT图像，并同时成像对眼前节、眼底疾病进行筛查。
3.非接触式，主机和电脑一体化的设计，高清触摸显示屏，可外接显示器。

二、主要技术指标

1.超级发光二极管 ( LED)，采用850nm波长的光，低相干干涉测量法。

2.入眼功率：≤730μw

3.A扫描频率：≥19KHz

4.B扫描率：≥500扫描/桢

5.眼轴长(AXL)测量范围: 12.1 mm – 38.0mm

▲6.眼轴长测量精度：±20um, 
7.中央角膜厚度CCT测量范围0.2mm-1.4mm

8.中央角膜厚度测量精度±10 um， 
9.角膜屈光度K测量范围：28.1D-84.3D

▲10.角膜屈光度测量精度：±0.25D, 
11.前房深度ACD测量范围：0.7mm-5.4mm

12.前房深度测量精度：±0.01mm,
13.瞳孔直径PD测量范围0.5mm-13.5mm

14.瞳孔直径测量精度：±0.09mm， 
15.白到白距离WTW测量范围：6-16mm

16.白到白距离测量精度：±0.1mm,
17.角膜散光轴测量范围：1°-180°, 
18. 角膜散光轴测量精度：±5°，
▲19.可视化测量
▲20.可进行视网膜厚度测量

21.具有固视功能

22.左右眼自动识别

23.屏幕尺寸：≥10.1寸触摸屏（支持外接显示器）
配置清单：
1、主机1套

2、笔记本电脑1台

3、电源线1条

4、热敏打印纸

5、下巴托纸

6、电动升降台

7、校准工具

8、防尘罩
二、设备注册要求：医疗器械注册2类

三、售后服务承诺及保障措施：

（一）质保期及售后服务承诺

1、质保期：整机保修≥3年，质保期内免费保修，质保期满后，如产生零件或耗材类费用，按照合同内承诺的价格支付给供应商。

2、需提供专业的技术指导和技术咨询。

3、保修期内非因人为原因造成设备故障，负责保修（不含耗材产品）。

4、售后响应时间：工作日4小时内做出响应,12小时内出具初步处理意见,24小时内上门。

（二）运输、装机调试、培训及验收服务

1、设备由供应商负责免费运送至采购人指定地点。

2、根据采购人需求安排安装日期，由供应商指派工程师负责免费上门安装服务，并进行设备调试。

3、装机调试完毕后，进行设备免费操作培训。
4、产品交付期限：合同签订后60天内。


