临床检验设备采购项目

青浦区各医疗卫生单位临床检验设备购置明细表
	序号
	设备名称
	数量(台)
	单价预算金额(万元)
	总价预算金额(万元)
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别
	质保期限
	交付期限

	1
	自动组织脱水机
	1
	30
	30
	否
	Ⅰ
	≥5年
	≤60天

	2
	轮转式切片机
	1
	7.6
	7.6
	否
	Ⅰ
	≥5年
	≤60天

	3
	冷冻血浆解冻箱
	1
	10
	10
	否
	Ⅱ
	≥5年
	≤60天

	4
	包埋机
	1
	10
	10
	否
	Ⅰ
	≥5年
	≤60天

	5
	全自动血液流变分析仪
	1
	9.9
	9.9
	否
	Ⅱ
	≥3年
	≤60天

	6
	血液分析仪
	2
	18.96
	37.92
	否
	Ⅱ
	≥3年
	≤60天

	7
	全自动特定蛋白分析系统
	1
	5
	5
	否
	Ⅱ
	≥3年
	≤60天

	8
	尿液分析仪
	1
	0.45
	0.45
	否
	Ⅱ
	≥3年
	≤60天

	9
	全自动免疫蛋白印迹
	1
	50
	50
	是
	Ⅱ
	≥3年
	≤60天

	10
	丙氨酸氨基转移酶干式分析仪
	2
	1.5
	3
	否
	Ⅱ
	≥3年
	≤60天

	11
	多通道微流控荧光免疫分析仪
	2
	0.4
	0.8
	否
	Ⅱ
	≥3年
	≤60天

	12
	生物显微镜
	1
	0.5
	0.5
	否
	Ⅱ
	≥3年
	≤60天


全自动免疫蛋白印迹为核心产品
注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应根据需求提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。
供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
投标人的总体要求:
售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。
1.招标参数（朱人医）
一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院
二、设备名称：自动组织脱水机
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：一类备案
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点，要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整机保修时间≥5年。如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参各类学术讲座。
4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5、如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。
6、产品交付期限：合同签订后60天内。
七、技术规格、参数及要求：
1、用户交互：全中文彩色液晶触摸显示屏≥12英寸
2、操作台面：操作台面采用大理石设计，表面光滑，方便日常清洁；
▲3、单个组织缸容量：≥300个组织包埋盒。
4、组织缸开关盖方式：采用电子锁自动进行锁紧和打开，具有双重触发装置
5、组织缸盖：缸盖可加热，室温～70°C可调，防止液体在缸盖内壁上发生冷凝，减少试剂的交叉污染，耐腐蚀，清洁方便。
▲6、液位监测：单个组织缸内具有≥3个传感器
7、蜡缸体积≥4L
8、温度设置：试剂温度范围为室温～65°C可调，控温精度±1°C。石蜡应设置安全最低温度具有≥50℃。最高可达75℃。
9、脱水程序：用户可编辑脱水程序，可存储脱水程序数量≥100个，每个程序最多有 13 个步骤。
10、流体控制系统：应用陶瓷材料制作多向旋转阀，使用陶瓷旋转阀可以减少粘连组织掉落的脂肪或石蜡杂质，极大的减少管道或阀孔堵塞的风险。
11、报警方式：具有本机报警和远程报警、监控功能。
12、试剂质控功能：可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数等设置阈值，多维度监测试剂状态，提示更换试剂。
13、试剂自动轮换功能：每次更换石蜡或同一种试剂后，系统将以正确的顺序 (根据清洁度由低至高排列)自动使用试剂，无需手动轮换试剂瓶位置。
14、具有试剂自动补液功能：石蜡或脱水试剂不足时，可以进行自动补液，保障本次脱水程序的顺利完成。
15、具有断电记忆保护功能：断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行剩余步骤时间，保证样本安全。
16、后期涉及软件升级费用，由供应商承担
17、配UPS稳压电源，维持时间≥2小时
18、保修≥5年                    

2.切片机参数需求 （朱人医）
一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院
二、设备名称：轮转式切片机
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：一类备案
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点，要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整机保修时间≥5年。如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参各类学术讲座。
4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。
6产品交付期限：合同签订后60天内。
七、技术规格、参数及要求：
（一）
1、切片方式：半自动轮转式切片机；
2、显示方式：机身内置≥5英寸彩色触控屏；
3、用户管理：≥3个用户，实现对不同操作用户的切片数据管理；
▲4、切片厚度：0.5-100μm； 
5、切片厚度调节范围： 0.5-5μm，0.5μm增幅 
5-20μm，1μm增幅 
20-60μm，5μm增幅 
60-100μm，10μm增幅
6、修片厚度：1-600μm; 
7、修片厚度调节范围： 1-10μm，1μm增幅 
10-20μm，2μm增幅 
20-50μm，5μm增幅
50-100μm，10μm增幅 
100-600μm，50μm增幅
8、样本回缩：0-100μm，5μm增幅；
9、行程范围：水平行程范围≥25㎜，垂直行程范围≥70㎜;
10、进样速度：前进后退速度0—1800μm/s，速度可自由调节
11、最大样本夹头尺寸：≥55㎜×55㎜
12、样本头角度：样本头调节角度X/Y±8°，具有零位标识刻度位，且X轴、Y轴均具有各8度的可视化刻度显示指引；
13、样本头记忆：具有样本头位置记忆功能，可进行一键快速定位
14、大手轮力平衡系统。
15、配刀架，刀架结构采用燕尾槽结构的底座。
16、粗修方式：小手轮，按键，外接控制面板，定值修片
17、样本头进样方式：机身按键，小手轮，外接控制面板
18、半刀修片功能：大手轮转动角度≥10°即可触发修片模式，半刀修片完成后整圈转动轮，即可自动切换到切片模式； 
19、废屑收集盘：容积≥2L，采用磁吸结构和防静电设计，减少石蜡粘附，易拆卸易清洁；
（二）
配漂片机， 集漂片、烤片和烘片三种功能于一体，数码显示温度状态
（1）采用精确温度控制方式，温度精确
（2）具备固定的工作参数自动记忆并贮存的功能
（3）具备自己保护功能。当温度控制处于失控或损坏时，能自动切断加热并报警提示
(4)分体式漂缸，漂缸尺寸: 长x宽x高≥205x155x80mm
(5)烤片箱容积≥3个常规染色架
(6)烘片槽容量≥60 张玻片
(7)温度设置范围:漂片:30℃~80℃:烤片:30℃~90℃:烘片:30℃~90℃
(8)功率≥600W
（三）、后期涉及软件升级费用由供应商承担
（四）、保修≥5年
3.冰冻血浆解冻箱参数需求（朱人医）
一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院
二、设备名称：冰冻血浆解冻箱
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：第二类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
1.制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点，要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整机保修时间≥5年。如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
2.供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
3.供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参各类学术讲座。
4.定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。
6. 产品交付期限：合同签订后60天内。
七、技术规格、参数及要求：
1. 存 水 量：≥58Kg±10％
2. 水泵流量：≥40 kg/min 
3. 控温范围：30～45℃
4. 控温精度：≤2±0.5℃
5. 摇摆频率：≥30次/分钟
6. 加热功率：≥2×1500W
7. ▲最大化浆量：≥12袋（每袋50～200ml）
8. 解冻时间：≤20分钟（200ml×12袋, -20℃扁平冰袋）
9. 采用双CPU控制系统的PLC温控模块，灵敏度高，控温效果好。
10. 具有彩色液晶触摸屏，全中文操作界面，能动态显示温度曲线图、即时解冻时间，实时监测血浆解冻全过程。
11. 触摸屏、物理按钮双重控制。
12. 具有自动诊断故障信息，并能自动弹窗提示详细信息，便于产品维护。
13. 具有大容量数据存储功能，实时记录血浆的解冻温度和解冻时间。
14. 内置WIFI和USB模块，可无线传输数据，也可用U盘导出数据（EXCEL格式)
15. 免费下载APP，连接WIFI，随时随地通过移动终端（手机、平板）、电脑远程实时监控解冻箱的运行。
16. 有预约功能：可设置24小时内预温启动时间，无需等待，即时解冻，方便、快捷。

17. 配有解冻专用袋，解冻过程中血浆袋与水隔离。
18. 有五路预先设置的解冻程序，以适应不同容量的冰冻血浆的解冻。
19. 可根据需要自行设定解冻温度和解冻时间，在解冻过程中可随时调整解解冻时间，还可设定不计时循环解冻模式，便于用户即时解冻。
20. 当产品出现超温情况时，具有自动降温功能。
21. 报警功能：当产品出现超温或故障时，具有声、光双重报警及弹窗提示功能，并可以一键消警。
22. 大容量且轻柔的水循环系统，无瞬间温差、无“热点”，不破坏血浆有效成分，能够迅速、充分地融化血浆，减少纤维蛋白的析出，保证冰冻血浆的解冻质量。
23. 配备能重复使用的解冻专用袋（采用医用输血袋材质），隔离每个血浆袋，有效防止交叉污染，确保血浆袋外面干爽、清洁，保证标签清晰、不脱落。
24. 加热水箱与解冻水槽为分离式设计，保证恒定的水温能均匀、快速的解冻血浆，解冻完成后循环水自动回落，有效避免过度解冻。
25. 具有自动进水、排水功能，设有一键自动清洗功能。
26. 采用不锈钢水箱，便于清洁和消毒。
27. 采用高精度温度传感器，控温稳定、准确。
28. 采用品牌循环水泵，静音运转，性能可靠。
29. 具有上排水功能，工作室内无需地漏。
30. 配有漏电保护插头，有自动断电功能。
31. 后期涉及软件升级费用，由供应商承担
32. 保修≥5年
4.包埋机技术参数（朱人医）
一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院
二、设备名称：包埋机
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：一类备案
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点，要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整机保修时间≥5年。如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床临床相关医护人员参各类学术讲座。
4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。
6产品交付期限：合同签订后60天内。
七、技术规格、参数及要求：
1. 集成与主机的快速致冷台，修蜡模块。
2. 手动和脚踏开关都可控制出蜡。
3. 具有 ≥5寸彩色液晶触摸屏，全中文，图标显示清晰
▲4. 五处温度显示，可独立控制
5. 具有可加热储镊孔，可放置≥六个镊子
6 左右两边配备抽屉式废蜡收集盒，避免废蜡流出污染样本
7.出蜡流速可调节，性能稳定，功能完善
8.温控精准，误差士1°℃。
9.具备自动关机功能，加热后，如四个小时内没有任何操作，机器加热自动关闭，
提高使用安全。
10.出蜡端配备LED灯光照明，亮度五级可调，满足使用者需求。
11.可数控单次出蜡量，保证每次出蜡量精准。
12.具备定时加热功能，包埋机可设定一星期定时加热，提高工作效率。
13.具备故障报警功能，遇到故障会自动切断加热，液晶屏会报警提示，确保机器使用安全。
14.左右宽大的保存盒，可容纳市面主流脱水机的脱水篮，保存盒可取出，方便清理。
15.后期涉及设备软件升级费用，由供应商承担
16.保修≥5年
5.全自动血液流变分析仪设备参数（精卫中心）
1.国产品牌；
▲2.支持并需接入医院LIS系统，数据接口费用由供应商承担（提供承诺函）； 
3.具有自动进样功能；
4.切变率范围：1[image: image2.png]


~200[image: image4.png]


；
5.全血重复性偏差：
5.1高切变率≤1%；
5.2低切变率≤1.5%；
6.血浆重复性偏差≤1%；
7.温度控制：37℃±0.1；
8.样品测试时间：
8.1全血检测时间≤20秒/测试；
8.2全浆检测时间≤15秒/测试；
9.售后服务：
9.1设备配套的试剂、耗材为通用型，非专机专用型；
9.2设备配套的试剂、耗材享受三折以下优惠；
9.3提供线上实时技术服务咨询，无间歇的远程网络服务支持；
9.4每年≥4次，按季度对设备进行维护、保养、清洁，保证设备一年四季稳定运行；
9.5每年免费提供一次校准；
9.6保修期≥3年，终身维修保养，保修期内工程师提供24小时维修服务，保修期内，涉及人工费、交通费、零配件更换等一切维修费用由供应商承担。保修期届满后，维修费用享6折以下优惠。
9.7产品具有医疗器械二类注册证。
9.8产品交付期限：合同签订后60天内。
6.全自动血细胞分析仪（徐泾社区、金泽社区）
技术参数
▲1.单机检测速度：CBC+DIFF+≥100样本/小时；CBC+RET≥80样本/小时
2.样本用血量：全自动进样模式用血量≤100微升；开盖模式用血量≤100微升；末梢血预稀释模式用血量≤40微升；
3.检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道。
4.网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色技术，具有全自动网织红细胞计数和对网织红。
5.细胞进行成熟度的分类，无需机外染色处理。
6.网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。
7.有核红细胞检测功能：无需特殊通道和试剂进行具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。
8.白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰
▲9.低值白细胞检测：具有单独的低值白细胞检测模式，可根据客户自定义设置的白细胞低值界限，自动重新检测白细胞计数及分类
10.血小板计数：具有单独的通道做低值血小板（不与网织红通道共用），单独的检测通道有校准，CBC+PLT-F≥60样本/小时
11.血小板计数结果（20-100）×10^3/μL时CV≤5%，避免因假性降低带来不必要的输血风险和假性增高带来的术中出血风险。（提供证明文件）
12.血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物。
13.体液单机检测速度：≥40样本/小时；
14.体液检测功能：具备体液报告参数≥5项，可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数；以仪器注册证具备体液细胞计数功能为准 
15.进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释。
16.数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制
17.质控品：定期提供原厂配套的高、中、低值全套质控品。同一质控品中包含CBC、网织红细胞及分类、白细胞分类等在内的所有报告项目，提供NMPA注册证，并包含NRBC、IG、PLT-O、AS-LYMP#、HPC等项目，以靶值表为准；
18.血液质控：所投设具备原厂配套血液分析质控品，质控品的主要成分要是人血红细胞，人血白细胞、类血小板物质，以NMPA注册证为准。
19.校准品：定期提供原厂配套的校准品，一只校准品可提供多个校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。以NMPA注册证和靶值表为准；
20.智能管理软件：包含复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能、自动审核功能，且可提供多中心自动审核评估文章作为凭据。
21.线性范围（静脉血）：白细胞：0-440*10^9/L，红细胞：0-8.6 *10^12/L，血小板：0-5000* 10^9/L
22.正确度（静脉血）:白细胞：≤3.0%, 红细胞：≤2.0 %, 血红蛋白：≤2.0%, 血小板：≤5.0 %。
二、设备注册要求：医疗器械注册2类
售后服务承诺及保障措施：
（一）质保期及售后服务承诺
1、质保期：整机保修≥3年，质保期内免费保修，质保期满后，如产生零件或耗材类费用，按照合同内承诺的价格支付给供应商。
2、需提供专业的技术指导和技术咨询。
3、保修期内非因人为原因造成设备故障，负责保修（不含耗材产品）。
4、售后响应时间：工作日4小时内做出响应,12小时内出具初步处理意见,24小时内上门。
（二）运输、装机调试、培训及验收服务
1、设备由供应商负责免费运送至采购人指定地点。
2、根据采购人需求安排安装日期，由供应商指派工程师负责免费上门安装服务，并进行设备调试。
3、装机调试完毕后，进行设备免费操作培训。
4、产品交付期限：合同签订后60天内。
7.全自动特定蛋白分析仪（白鹤社区）
一、
设备使用单位：上海市青浦区白鹤社区卫生服务中心
二、
设备名称：全自动特定蛋白分析仪
三、
数量：1台
四、
所属医疗设备类别：二类
五、
是否可以采购进口产品：否
六、
售后总体要求：
1、制造商在中国境内有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，保修期内每年提供4次免费上门保养。需提供24小时响应电话热线，维修接到通知1小时内到场，1小时内修复，4小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书，并由厂家专业人员提供现场技术培训，保证采购单位的使用人员正常操作。
2、如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。
3、产品交付期限：合同签订后60天内。
七、技术参数
▲1、测试速度：≥200测试/小时；
2、光学系统：双光路检测系统；
3、分析原理：散射比浊法，比色法；
4、样本种类：尿液、血清(血浆)、脑脊液、全血等；
5、可检测项目≥30项；血液项目含：微量白蛋白，肌酐，总蛋白，转铁蛋白，免疫球蛋白G，a2-巨球蛋白，a1-微球蛋白，CRP，HS-CRP，SAA等。
6、有试剂冷藏系统，试剂可待机保存；
7、试剂位、样本位有条码扫描功能；
8、样本位≥40个，原始管可直接上机；试剂位≥40个；
9、自定义设置稀释倍数、能一健稀释；
10、多点定标和单点定标；
11、能随时插入急诊样本、并优先处理；
12、≥81个机内冲洗半永久杯。
8.尿液分析仪（盈浦社区）
一、
设备使用单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心
二、
设备名称：尿液分析仪
三、
数量：1台
四、
所属医疗设备类别：二类
五、
是否可以采购进口产品：否
六、
总体要求：
1、制造商在中国境内有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，保修期内每年提供2次免费上门校准保养。需提供24小时响应电话热线，维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修。提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书，并由厂家专业人员提供现场技术培训，保证采购单位的使用人员正常操作。
2、产品交付期限：合同签订后60天内。
七、
技术规格、参数以及要求
1.测定原理：冷光源反射测定原理
2.测试波长：525，635nm
▲3.测试速度：连续测试≥500个标本/小时
4.存储功能：≥2000个检测结果，有断电数据保护功能
5.试纸条选择：8、10、11、14项试纸条
6.联机操作：标准RS232C输出端口可与电脑联网，进行数据管理
7.条码扫描仪：标准RS232C输出端口可与条码扫描仪配套使用
8.打印：内置热敏打印机，配有外置打印机接口
9.屏幕：大于等于115mm×90mm触摸式液晶显示器

10.其它：完善的系统调节菜单，可实现参数调节

9.技术参数（疾控中心）
一、设备使用单位：上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）
二、设备名称：全自动免疫印迹仪
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类
五、是否可以采购进口产品：是
六、总体要求：
6.1 设备安装调试
6.1.1 中标人须在合同生效后30天内向购方提供一套完整的产品资料，包括使用说明书、操作手册、安装要求，本项资料的提供不影响随机资料、投标资料的提供；
6.1.2 合同签定后，仪器公司协助用户进行安装前的准备工作；
6.1.3 供应商在接到用户安装通知后，须在10天内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在20天内安装调试完毕；仪器公司免费提供全面安装工具，安装工程师费用由仪器公司承担；
6.1.4 在设备安装调试结束后，按照招标文件及合同要求对所提供设备验收（包括外观、性能验收等）；
6.2 技术培训
6.2.1 提供详细的中文操作指南，简单易行的中文操作步骤，仪器维护的有关资料及质量认证书；安装调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真讲解和回答，明确会操作的认可；
6.2.2 安装验收期间，仪器供应商需在用户所在地对用户进行3天以上的仪器操作和日常维护的现场免费培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等，提供完整的中文操作维修手册；
6.3 保修期
6.3.1 中标仪器公司厂家应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。
6.3.2 安装验收后3年内，全机免费保修（3年质保）。质保期内的售后服务方式均为仪器供应商上门保修，即由仪器供应商派人员到用户设备使用现场维修；
6.3.3 每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案，质保期内免上

门费及人工费；
6.3.4 质保期时间：整体及附件自安装、调试、验收合格之日起36个月；终身维护；
6.4 维修响应时间
6.4.1 如果仪器出现故障，无论保修期内还是在保修期外，在接到用户维修服务的请求后，仪器公司要在2小时内作出响应，并在24小时到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案；
6.4.2 终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费，不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.4.3 电话技术支持：应提供免费电话服务，为用户提供免费的电话咨询及技术 服务。主要是对一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对技术人员存在疑问时使用，通过电话、传真、EMAIL的指导方式解决问题；
6.5 必须有完整的技术参数偏离表；必须提供设备原厂DATASHEET，并与彩页一致。
6.6 交货期：合同生效后60天内，交货于用户指定地点。
6.7 投标人保证其向采购人提供的所有仪器设备均为2025年7月1日之后制造的、全新的、未使用过的。
七、技术规格 参数及要求：
★1、用于HIV、HCV等确证检测试验，需确保检测结果准确可靠，数据结果可用于艾滋病确证实验室出具具有法律效应的艾滋病确证报告（需提供由艾滋病确证实验室用应标产品同型号设备检测并出具的具备法律效应的艾滋病确证既往报告，涉隐私内容请规避或隐藏）。
2、基于免疫印迹原理在NMPA注册证上适用范围/预期用途为病原体/传染性疾病项目的检测。
3、测试最大容量：≥48个/次，可任意位置开始检测。
4、在封闭的实验环境内全自动化操作，为免疫印迹仪膜条提供全自动操作。
▲5、温控功能，配备新型PID温控模块，可对试剂进行预热，预热范围：室温～80℃，并实时显示实验反应温度，温控精度：±1℃。(需提供医疗器械质量检验中心出具的检验报告，作为响应依据，投标时原件备查)
6、孵育时间：时间长度任意设置，增量单位为1分钟。
7、试剂分配体积范围：250μl～4000μl。（需提供技术参数彩页以证明）
8、试剂分配精确度：≤10%（最小分配体积：10μl）。（需提供技术参数彩页以证明）
9、液体通道：标准型7个，可选配≥3个。
10、加液、吸液系统均为双针操作，缩短实验操作时间，避免试剂浪费。
11、具有节省试剂特点：加样系统可自动回收管道中残留的试剂，避免试剂浪费。
▲12、废液泵为蠕动泵，避免真空泵吸力过大，造成膜条粘附，导致实验交叉污染。
13、试剂瓶、泵、管道和配套编程软件内相应系统设置同一色码标识，防止误操作。
14、可编程序数目：≥12个，编程步骤无限制。
15、电脑接口：同时配备RS232和USB，支持远程控制；涉及接口费时需包含接口费费用。
▲16、板槽类型：可配备高温高压消毒、重复使用的环保型金属板槽或一次性板槽。（需提供技术参数彩页以证明）
17、配置要求：
主机1台（包含试剂瓶、泵、管道、软件等）；配套相应电脑、打印机、扫码枪、板槽。
装机调试验收时，必要时需配备检1盒配套用检测试剂，并出具性能验证报告。
10.丙氨酸氨基转移酶干式分析仪（血站）
设备注册要求：二类
（一）技术参数、配置要求
1.标本：全血、血清、血浆
2.测定原理：光反射法
3.参考值：0-40U/ L 或0-0.68ukat/ L (37℃)（配套试剂）
▲4.检测时间：≤120秒
5.检测范围：0-800U/ L 或0-13.36ukat/ L 
6.标本量：≤30μ L 
7.数据容量：≥9999份检测结果
8.系统检验：使用质控条对仪器光学系统进行检验
9.屏幕： LCD 电容全触控屏
10.联机操作：标准RJ45网络接口，可与计算机联网，进行数据管理
11.操作语言：中文
12.内置微型热敏打印机，可自动打印检测结果。
13.出具设备零配件价格清单及耗材价格清单。
质保要求：
1.整机免费保修≥3年。
2.在本市有维修点和有资质的工程师，故障叫修4-8小时内到位修理。
3.维保要求：每年负责对仪器全面保养和校准，且提供正式的校准文件。
4. 产品交付期限：合同签订后60天内。
11.多通道微流控荧光免疫分析仪（香花桥社区、金泽社区）
一、功能参数：
1. 开机时间：≤1分钟
2. 测试时间：≤10分钟
3. 首份结果：≤10分钟
▲4.最大检测速度: ≥180T/h
5. 通道容量：10 通道，最高30个项目
6. 样本操作：样本直接测试，无需稀释
7. 技术原理：基于MEMS 的免疫荧光微流控技术
8. 搭配检测卡：免疫荧光微流控检测卡
9. 样本类型：全血、血浆和血清
10.检测项目: TnI、心梗三联(TnI/CK-VB/MYO)系BNP、NT-proBNP、D-Dimer、PCT、PCT/CRP、LP-PLA2、NGAL、AMH、ST2 *
11.质控：原厂质控品
12. 精密度: 仪器精密度CV<1%
13.存储容量：不低于100000条测试结果14.信息系统:支持 (串口或网口)连接LIS/PIS
14.打印方式：自带热敏打印机、支持外接打印机
15. I/O接口: USB*4、Ethernet*1、RS232*1、
二、设备注册要求：医疗器械注册二类
三、售后服务承诺及保障措施：
（一）质保期及售后服务承诺

1、质保期：整机保修≥3年，质保期内免费保修，质保期满后，如产生零件或耗材类费用，按照合同内承诺的价格支付给供应商。

2、需提供专业的技术指导和技术咨询。

3、保修期内非因人为原因造成设备故障，负责保修（不含耗材产品）。

4、售后响应时间：工作日4小时内做出响应,12小时内出具初步处理意见,24小时内上门。

（二）运输、装机调试、培训及验收服务

1、设备由供应商负责免费运送至采购人指定地点。

2、根据采购人需求安排安装日期，由供应商指派工程师负责免费上门安装服务，并进行设备调试。

3、装机调试完毕后，进行设备免费操作培训

4. 产品交付期限：合同签订后60天内。
12.显微镜技术参数（金泽社区）
技术参数：
‌1.目镜‌：WF10X/18，提供清晰视野
2.目镜筒‌：30°倾斜设计，单边视度调节，适应不同使用者
3.物镜‌：消色差物镜，支持多种倍率，放大倍率40×~1000×（标配10×目镜+4×~100×物镜）满足多样观察需求
4.物镜转换器‌：内定位四孔，方便快速切换物镜
▲5.‌载物台‌：双层复合机械移动平台，稳定且操作便捷
6.调焦机构‌：低手位粗微同轴调焦，精准调节焦距
7.透射照明系统‌：3W LED光源，亮度可调，适应不同观察环境，亮度可调适配不同样本透光需求，支持明场、暗场及偏光照明模式，增强微小颗粒显影效果。
8.相机接口‌：1XC接口（可选0.5X），便于连接相机进行图像采集
9.电源线‌：外置式宽电压适配器，适应多种电压环境
10.可观察生物切片、细胞、细菌及活体组织培养等透明/半透明样本，进行病理分析（肿瘤细胞识别、寄生虫检测）及临床试验样本观察。倒置型号可观测培养皿中的活体细胞分裂过程。技术特性，‌物镜齐焦设计（误差≤0.03mm），转换器定位精准。
11.双层机械移动载物台实现样本精确定位
12.粗微同轴调焦系统支持快速对焦与精细调节
13.低手位调焦旋钮符合人体工学操作需求
二、设备注册要求：医疗器械注册2类
售后服务承诺及保障措施：
（一）质保期及售后服务承诺
1、质保期：整机保修≥3年，质保期内免费保修，质保期满后，如产生零件或耗材类费用，按照合同内承诺的价格支付给供应商。
2、需提供专业的技术指导和技术咨询。
3、保修期内非因人为原因造成设备故障，负责保修（不含耗材产品）。
4、售后响应时间：工作日4小时内做出响应,12小时内出具初步处理意见,24小时内上门。
（二）运输、装机调试、培训及验收服务
1、设备由供应商负责免费运送至采购人指定地点。
2、根据采购人需求安排安装日期，由供应商指派工程师负责免费上门安装服务，并进行设备调试。
3、装机调试完毕后，进行设备免费操作培训。
4、产品交付期限：合同签订后60天内。
