技术参数
一、设备名称：推车式全数字彩色超声诊断系统
二、设备数量：1台
三、所属医疗设备类别：二类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方应提供厂家原版厂家原版操作说明书1套。
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
六.技术规格、参数及要求：
▲1．高分辨率液晶显示器≥21.5寸，分辨率≥1920x1080，逐行扫描，可上下、左右旋转；
2．操作面板具备液品触摸屏≥14英寸，独立调整角度：触摸屏界面可手动进行拖拽改变控件位置，无需其他设置条件；
3．控制面板可电动控制升降，可独立自由旋转；
▲4．主机标配可激活探头接口≥4个；
5．物理通道数≥128；支持全域动态聚焦，全场无焦点，即支持全程发射及全程接收聚焦，使图像近、中、远场保持均匀一致；
6．系统最大动态范围≥300dB，系统最大增益调节≥240dB；
▲7．具备智能图像单键优化技术，可根据不同的组织，不同体型的病人，单键控制仪器的调节来满足临床的需要；
▲8．具备空间复合成像，曲别针试验可显示≥9条线；
9．具备彩色多普勒成像模式：包含彩色多普勒单元、彩色能量图单元、彩色方向性能量图元；
10．具备TDI组织多普勒成像，成像模式≥4种，至少包含TVI、TVD、TVM、TEI；
11．增益补偿技术：TGC≥8段，LGC≥8段：具备扩展成像，线阵、凸阵、相控阵探头等均可支持；
12．声学放大，数字放大，全屏放大：支持画中画功能，同时支持不同区域一键全屏放大功能；
13．探头实时温控技术，温度值在显示器上体现；
14．键盘上设置产科专用测量键，能一键选择任意产科常用参数测量；
15．内置自助超声教学系统，包括解剖示意图、扫查手法图、标准超声声像图、扫查方法描述等；
▲16．支持弹性成像模式，具备组织硬度分析软件和压力曲线提示图标，并具备图像后处理功能；支持造影成像模式，可与斑点噪声抑制技术结合使用；
▲17．支持微血管造影功能；
18．支持高分辨率血流成像；
19．支持立体血流成像；
20．支持自定义工作流，包含各检查流程切面数量、名称、解剖结构示意图及文字标注；
21．支持同一病人及不同病人检查的图像对比；
22．探头频率：二维、诺波、彩色及频谱模式分别独立变频≥5段；
23．▲腹部凸阵探头频率：2-5Mhz，最大探测深度≥50cm；
▲浅表探头频率：4-12Mhz，扫查宽度≥60mm；
▲成人心脏探头频率：2-4Mhz，扫查角度≥120°；
▲腔内探头频率：5-10Mhz，扫查角度≥125°；
▲24．快速预设功能：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，以文字形式描述，并支持一键保存和新建；
25．最大测量速度：连续多普勒CW测量血流速度≥70m/s；脉冲多普勒PW测量血流速度≥8m/s：最低测量速度：≤1mm/s（非噪音信号）；
26．取样宽度范围：宽度0.5-40mm；
27．支持产科自动测量软件，可一键识别切面类型并完成测量，可测量参数≥5个；
28．支持心脏自动测量软件，具备自动心内膜描记，心肌功能指数分析；
29．支持≥2种EF自动测量：无需手动切换进入M模式，在二维模式下即可一键完成EF值测量，并提供多种参数趋势图；
30．支持卵泡自动分析与测量软件：可用于生殖医学卵泡的研究和检测。2D模式下一键自动计算卵巢大小、卵泡个数及大小。
31．支持自动血管测量项，支持在实时状态下一键完成对血管的分析，并且显示血流方向，测量值包含血管直径、血流量面积、血流阻力指数、平均血流量、最大血流量等数据；
32．具备血管内中膜自动测量功能，前后两次的前后壁测量结果可以同屏显示，测量参数≥6个；
33．硬盘容量为≥1TB，可实时同屏存储、回放动态及静志图像，可随时存储、传输、删除图像；
34．支持三种电影存储方式，存储时长≥30分钟；
35．支持DICOM 3.0；
36．主机内置USB接口≥7个；
投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》
供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
交付日期：合同签订后60天内
投标人的总体要求:
售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。
