	序号
	设备名称
	数量（套）
	单价预算金额（万元）
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别
	交货日期

	1
	全自动封闭组织脱水机
	1
	30
	否
	一类
	自合同签订生效之日60天内

	2
	全自动化学发光免疫分析仪（酶促化学发光）
	1
	14.25
	否
	二类
	

	3
	全自动生化分析仪
	1
	66
	否
	二类
	

	4
	全自动化学发光测定仪
	1
	9.5
	否
	二类
	

	5
	全自动化学发光免疫分析仪（非酶参与的）
	1
	35
	否
	二类
	

	6
	半自动轮转式切片机
	1
	7.6
	否
	一类
	

	7
	生物显微镜
	1
	4.5
	否
	一类
	

	8
	生物安全柜
	1
	5.7
	否
	三类
	



全自动生化分析仪为核心产品。
注:★上述设备不得少报漏报，每台设备投标价不能超过单价预算金额，否则将作为无效投标处理。

投标人应根据需求提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。
供应商应具备以下资质：1如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》（若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。








1.全自动封闭组织脱水机-技术参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：全自动封闭组织脱水机 
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：一类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
七、技术规格、参数及要求：
1、用户交互：全中文彩色液晶触摸显示屏≥12英寸。
3、组织缸容量：≥300个组织包埋盒。
4、组织样本篮：≥2个，方形不锈钢材质；
5、组织缸开关盖方式：采用电子锁自动进行锁紧和打开，具有双重触发装置，确保缸盖锁紧的安全和可靠性；不能采用手动滑动或旋转式机械锁。
6、组织缸盖：缸盖可加热，室温至70°C可调，具有铁氟龙镀层，防止液体在缸盖内壁上发生冷凝，减少试剂的交叉污染，耐腐蚀，清洁方便。
▲7、液位监测：组织缸内≥3个超声波液位传感器；可在一篮和两篮液位之间进行切换，匹配不同的试剂量，便于减少试剂用量。≥2个备液缸，可实施自动药液传送，实时补充试剂。 
8、石蜡缸：≥4个。
8.1反应石蜡缸≥3个，其容量均≥4.2L。
8.2备用蜡缸≥1个，其容量均≥5.6L。
▲9、试剂瓶：采用抽插式设计，方便操作人员自由抽出和推入，进行清洁试剂瓶内沉淀杂质；试剂瓶数量≥14只，采用透明仓门可见全部试剂瓶。其中，脱水用试剂瓶10只、清洗瓶3只、冷凝瓶1只；试剂瓶最大容量≥8L。
10、试剂瓶检测：具有位置探测和蓝光照射功能，可实时监控试剂瓶是否插入到位，保证脱水程序能正常运行；同时，试剂瓶身具有3个液位刻度标识，在背景蓝光透射下，方便液位观察。
11、温度设置：石蜡温度范围为50℃至65°C可调，试剂温度范围为室温至65℃可调，控温精度≤±1°C。
12、脱水程序：用户可编辑脱水程序，可存储脱水程序数量≥100个，每个程序≥13 个步骤。
13、清洗程序：≥3 种清洗程序，且清洗完必须具备自动进行烘干功能，确保组织缸清洁更彻底；
14、灯光提示：正面中央有灯光提示功能，绿色表示设备处于正常运行，黄色表示设备处于自检状态，红色表示设备处于预警状态，直观了解机器运行状态。
15、搅拌功能：具有常压、加压、真空、加压和真空交替等四种辅助脱水功能，同时具有搅拌功能，可自行设置搅拌的时间间隔和是否开启搅拌功能。
16、流体控制系统：应用陶瓷材料制作多向旋转阀。
17、远程监控：具有远程报警、监控功能，可通过网页、微信小程序、APP三种方式进行监控，实时了解设备运行状态，并以短信、邮件、微信等3种以上方式推送报警信息和维修指引。（提供微信小程序监控软件运行界面截图）
18、试剂质控功能：可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数等设置阈值，多维度监测试剂状态，提示更换试剂。
19、试剂自动轮换功能：每次更换石蜡或同一种试剂后，系统将以正确的顺序 (根据清洁度由低至高排列)自动使用试剂，无需手动轮换试剂瓶位置。
20、试剂自动补液功能：石蜡或脱水试剂不足时，可以进行自动补液，保障本次脱水程序的顺利完成。
21、断电记忆保护功能：断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行剩余步骤时间，保证样本安全。
22、程序自检功能：程序运行前自检，自动检查设备主要功能部件参数，并以弹窗形式提示自检详情和进度，自检通过后，自动运行所选脱水程序。（提供自检弹窗界面图片）
23、部件监控功能：持续监控设备功能和性能运行参数，实时了解关键部件的的寿命期以及使用频次等信息，提前预知和预警，提升设备稳定性。

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]配置清单
1.脱水机主机（含电源线）1台
2.通风管1个
3.试剂瓶组件14个
4.冷凝管组件1个
5.过滤器组件1套
6.石蜡缸1套：共四个，三小一大
7.蜡铲1个
8.托盘1个
9.触控笔1个
10.组织处理篮套件1套：共2个，单篮150包埋盒














2.全自动化学发光免疫分析仪-技术参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]二、设备名称：全自动化学发光免疫分析仪（酶促化学发光）
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
七、技术规格、参数及要求：
1. ▲一步法测速：≥350T/H（提供广审彩页等凭证）
2. ▲检测原理：支持酶促化学发光检测体系（提供 NMPA 注册证及相关注册材料）
3. 试剂系统：≥24个试剂位，可随时更换、添加，带冷藏功能，一次性可上机（24-n）*3个过敏试剂位
4. 样本系统：≥96个样本位，可随时更换、添加
5. 反应杯：≥1000个，自动排杯，可随时散装添加
6. 急诊功能：随时急诊检测（提供广审彩页等凭证）
7.▲智能系统：样本液面检测、堵针报警、空吸报警；试剂条码智能识别，试剂、清洗液、废液等余量实时监测、报警；异常情况实时自诊断、自处理、自保护；支持在线稀释，独特的恒温孵育、磁分离及洗涤方式，独创的振摇混匀功能，支持多样化检测模式。（提供广审彩页等凭证）
8.软件系统： 图形化操作界面、15寸触控屏操作，支持LIS系统双向数据传输传送，随机、批量、急诊多种操作模式，全天候在线远程技术支持和维护。（提供广审彩页等凭证）

3.全自动生化分析仪-技术参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：全自动生化分析仪
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
七、技术规格、参数及要求：
1、模块化设计，可连接科室现有生化样品前处理系统，实现全实验室自动化，降低用户后续投入。
2、▲处理能力：单模块生化比色速度≥2000测试/小时，具有独立的电解质模块，单个电解质模块速度≥900测试/小时。（提供广审彩页等凭证）
3、K,NA,CL电极可单独更换。
4、分析项目数：≥210项（不包括电解质）。
5、单模块同时测定项目数≥70项（全双试剂，不包括电解质）
6、▲反应时间：3-10 分钟，反应时间可调。（提供广审彩页等凭证）
7、反应方法：终点法、两点法、速率法等方法。
8、试剂量：20ul～180ul ，以1ul步进。
9、样本架轨道式进样，同时放置≥300个样品，并可随时添加。
10、最小样本量：≤1.2 ul/测试（0.1ul步进)。
11、恒温系统：循环恒温水浴，控温精度37℃±0.1℃。（提供广审彩页等凭证）
12、搅拌系统：非接触式超声波搅拌。
13、测试波长：单波长和多波长检测，≥12种波长，必须有405nm波长。
14、吸光度线性范围：0～3.0ABS。
15、加样针具有安全保护装置：探针防撞装置，液面自动探测。
16、样品种类：血清、血浆、尿液、脑脊液等。
17、具有对异常血清（黄疸、脂血和溶血）自动识别和处理功能。
18、最小反应量：≤ 80 ul。
19、试剂：每项目的配套试剂，多品牌试剂可选择。全部项目都使用非浓缩试剂。
20、样本容器：多种规格的原试管（真空采血管）或样品杯可混合使用。
21、分光系统：凹衍射光栅、后分光系统。
22、可以检测整个反应过程，可以看到反应曲线。
23、具有急诊随时插入功能。
24、监测功能：全反应过程监测、数据回顾、校准追踪、工作曲线及其他功能。
25、数据处理：具有项目间运算、数据修正、重复性计算功能。
26、复查功能：可设置自动复查、并进行标记。
27、权限管理：多级权限管理功能。
28、精密度控制：实时精密度控制(多水平)、日内精密度控制、日间精密度控制。
29、操作部显示器：≥17寸液晶触摸屏
30、血清指数等检测功能。
31、样品针堵塞检测：通过MTS法解析样品针内的压力变化，自动检测吸样时的异常并发出警报。
32、比色杯：塑料杯（提供广审彩页等凭证）。
33、制冷方式：独立压缩机制冷
34、▲机型精密：科室场地空间受限，设备机身长≤2900 mm，宽≤1300mm。（提供广审彩页等凭证）

















4.全自动化学发光测定仪-技术参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：全自动化学发光测定仪
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
技术规格、参数及要求：
1首个结果≤12min（提供广审彩页等凭证）
2.▲检测通量最高≥200测试/小时（提供广审彩页等凭证）
3.▲采用吖啶酯直接化学发光法，灵敏度＜1pg/ mL，精密度CV≤3%。（提供 NMPA 注册证）
4.▲全自动检测，支持样本原始管直接上机（具备样本管自动开/闭帽功能）；≥70个样本位，支持不间断轨道进样，具备样本类型自动识别功能,包括多种规格采血管、末梢血锥形管、生化杯、定标管等。（提供广审彩页等凭证）。
5.支持原始采血管上机360°扫码，具备两个急诊位，其中一个为独立急诊位，无需在样本轨道操作，单独空间，允许急诊样本直接插队。（提供广审彩页等凭证）
6.支持样本类型：全血、末梢血、血清、血浆、尿液、脑脊液。
7.具备全血、末梢血自动在机混匀功能（全血摇匀、末梢血吸打）。
8.一键校准/质控，确保检验结果有效性。
9.所有耗材支持不停机更换，激发液自动装载，仅需去盖即可。（提供广审彩页等凭证）
10.▲内置HCT独立检测模块，自动校准全血、末梢血检测结果。（提供广审彩页等凭证）
11.加样针内外壁采用荷叶放生纳米涂层，携带污染率：≤0.1PPM。
12.具备液位探测功能，自动探测凝块与气泡
13.线性相关性：R≥20.99
14.12个试剂位，支持2-8℃冷藏功能。
15.≥192个独立在机反应杯；托盘式装载、更换便捷，检测过程中随时添加。
16.支持≥50人份及≥ 100人份试剂规格可选，开封2-8℃可稳定保存1个月，个别项目未开封保质期可达15个月。
17.≥2500例样本照片留存，360°记录样本状态（4张相片），支持查看样本状态，回溯分析异常结果。
18.配备18英寸以上2k高清触屏，无需外接电脑。
19.支持双声道多场景智能语音实时播报，用户无需守在仪器旁即可获知仪器动态。
20.可达5ul级别精准加样。
21.配套软件支持中、英文，支持LIS系统双向数据通信。


































5.全自动化学发光免疫分析仪-技术参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：全自动化学发光免疫分析仪（非酶参与的）
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
技术规格、参数及要求：
1、▲发光原理：非酶参与的直接化学发光（提供 NMPA 注册证）
2、▲测试速度：单机≥600T/H（提供广审彩页等凭证）
3、第一份结果出来所用时间:≤15分钟
4、样本处理模式：随机、急诊、批处理
5、样本位：≥300个，测试过程中可连续装载、替换，急诊优先，自定义急诊位，具自动重测功能
6、采样针：一次性TIP吸头，一吸多注。具备自动液面探测、碰撞探测、随量跟踪功能
7、试剂位：≥40个，可随时装载、替换试剂
8、TIP存储器：一次装载≥550个TIP头，连续装载、实时数量显示
9、反应杯存储器：反应杯单杯设计，一次可装载≥2900个反应杯，支持连续装载，实时数量显示
10、▲试剂种类：≥100种项目，包含：性腺、甲状腺、阿尔兹海默症、自免项目、肿瘤标志物、产前筛查、肾功能、代谢、心血管及心肌标志物类、炎症监测等。（提供 NMPA 注册证）
11、试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用
12、特殊项目检测：甲状腺微粒体抗体，必要时提供注册证复印件。
13、试剂辨别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成（提供广审彩页等凭证）
14、试剂仓：24小时冷藏功能，工作温度8-12℃，存储温度2-8℃
15、标准品：每盒试剂自带标准品，无需另购，电子标签内置主曲线（提供广审彩页等凭证）
16、定标方式：两点校准定标主曲线，稳定期最高可达4周
17、软件功能：标本稀释比例可任意选定，可汇总、存储、查询病人信息
18、配置：正版WINDOWS 系统、双核CPU、宽频触摸显示器
19、联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连续，实现远程数据共享






































6.半自动轮转式切片机-技术参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：半自动轮转式切片机 
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：一类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
[bookmark: OLE_LINK3]6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
七、技术规格、参数及要求：
▲1、切片方式：半自动轮转式切片机
2、切片厚度：0.5-100μm
3、修片厚度：1-600μm
4、样本回缩：0-100μm，5μm增幅
5、行程范围：水平行程范围≥25㎜，垂直行程范围≥70㎜
6、进样速度：快速前进0——800μm/s，快速后退0——1800μm/s，速度可自由调节
7、样本头记忆：具有样本头位置记忆功能，可进行一键快速定位
8、最大样本尺寸：55㎜×50㎜×30㎜
9、样本头角度调节：样本夹调节角度 X/Y±8°，且具有可视化指针零位标识
▲10、手轮力平衡系统：采用配重块方式（非弹簧），手感轻盈，操作更轻松高效
11、手轮：具有2种锁定装置，可在最高点锁定和位置锁定；具有拇指位人体工学设计，方便半刀修片
12、刀架功能：可精准侧向位移，无需移动刀片即可保证刀片全长刀口使用，兼容宽刀和窄刀，内置护刀器和退刀装置
13、刀架结构：刀架采用燕尾槽结构的底座（非双导轨），前后移动和锁定更精准、稳定
14、粗修方式：≥4种，且必须具有小手轮(非旋钮)粗修方式
15、小手轮：左侧粗修小手轮，需至少具有手柄、转盘、手指盘三种方式操作，小手轮进样方向可调
16、半刀修片功能：具有单手半刀修片功能，左手无需按键进样幅度，半刀修片完成后整圈转动手轮，即可自动切换到切片模式
17、整机设计：整机符合人体工程学，机身采用全包裹式设计，具有大容量置物台
18、废屑收集盘：容积≥2L，采用磁吸结构和防静电设计，减少石蜡粘附，易拆卸易清洁
19、显示方式：采用≥5寸彩色触控屏（非电子管），界面简洁，操作简单，易学易用




7.生物显微镜-技术参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：生物显微镜
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：一类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
七、技术规格、参数及要求：
1、主机及光学系统：无限远矫正光学系统；
2、调焦：低位聚焦控制，自调节聚焦机制。载物台垂直运动距离不小于25mm，带聚焦粗调上限自动停止装置。
3、粗调带助力功能，便于精准聚焦，300微米/精调焦一圈，3mm/粗调焦一圈，精调焦行程单位为3微米；
4、观察镜筒：倾角为45°，瞳距52-75mm，10x/20目镜。配备用于安全旋转的指旋螺钉，可以随时任意旋转360度。（提供广审彩页等凭证）
5、照明装置：内装式，LED冷光源，连续亮度调节，色温恒定=6000K。（提供广审彩页等凭证）
6、物镜：平场消色差物镜，采用国际标准45mm齐焦距离。为适应不同样品观察，物镜需满足下面放大倍数及相应数值孔径。（提供广审彩页等凭证）
- 4X/0.10NA, 26.2mmW.D.
- 10X/0.22 NA, 7.8mm W.D.
- 40X/0.65 NA, 0.31MM W.D.
- 100x/1.25 NA, 0.10MM W.D. 
7、载物台：耐磨损载物台表面，尺寸≥185 mm (前面150 mm)宽x140mm深；圆形载物台边缘，无暴露齿条，26mmx76mm载物台行程。
8、样品夹：可单手操作样品夹；
9、物镜转换器：4孔内顷式物镜转换器；
10、聚光镜：稳定的预对焦和预制中聚光镜，防止使用过程中误操作导致位置变化。N.A≥
0.9，具有物镜倍数对应标识，具有扩展相差等功能插槽。（提供广审彩页等凭证） 
11、机身配备电源线绕线槽，方便收纳电源线。（提供广审彩页等凭证）
12、配备易搬运提手，可单手持握进行搬运；
13、▲摄像：配置有1200W像素相机具有以下功能，单像素尺寸≥1.55um*1.55um；滤镜具备≥650nm红外镀膜（提供广审彩页等凭证）

























8.生物安全柜-技术参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：生物安全柜
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：三类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
[bookmark: OLE_LINK4]6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
七、技术规格、参数及要求：
[bookmark: OLE_LINK5]▲1.气流模式：100%外排
2.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制
3.安全柜出厂前使用泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试
4.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性（提供证明文件）
5.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数
6.主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态
7.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警
8.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护
9.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒
10.玻璃前窗采用8度倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能
11.紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间
12.操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大
13.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa
14.通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105
15.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏
16.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便
17.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便
18.噪音≤65分贝
19.ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%
20.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制
21.	风速可自动调节，与风速传感器联动，非离心通风机，采用220v电压。
22.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速（提供证明文件）
23.远程监控软件功能，用于监控各项指标数据，实时动态监测设备使用状态，并提供远程报警信息
▲24.单人使用位，外形尺寸-宽高深：≤1050mm*2200mm*800mm
25.可按照客户需求升级加配内嵌式扫码器，在柜内直接完成扫码工作。
26.可照客户需求升级加配高清摄像头及内嵌式高清触摸显示屏。
27.前窗玻璃在操作时，玻璃离桌面开口高度200mm


























