| 序号 | 设备名称 | 数量(套） | 单价预算金额(元) | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线计算机体层摄影设备 | 1 | 2385000 | 否 | 三类 | 合同签订后60天内 |
| 2 | 数字化医用X射线摄影系统 | 1 | 450000 | 否 | 二类 |  |
| 3 | 牙片机 | 1 | 50000 | 否 | 二类 |  |

X射线计算机体层摄影设备（CT）为核心产品。

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》《辐射安全许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》（若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）、《辐射安全许可证》。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

技术参数

- 设备名称：X射线计算机体层摄影设备

二、设备数量：1台

三、所属医疗设备类别：三类

四、是否可以采购进口产品：否

五、总体要求：

5.1制造商有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

5.2供方应提供厂家原版厂家原版操作说明书1套。

5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。

5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

5.5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

六 技术规格、参数及要求：

（一）主要功能及基本要求：

功能：适用于临床全身CT扫描检查及诊断的应用

基本要求：

1、提供≥64层螺旋CT

（二）技术参数要求

- 探测器

  - 固态探测器类型：固体稀土陶瓷

  - 探测器物理排列数（非数字排列数）：≥32排

- 球管与高压发生器系统

  - ★球管阳极热容量（非等效）：≥5.0MHU

  - ▲高压发生器功率（非等效）：≥50kW

  - 球管冷却方法：油冷＋风冷

  - ▲球管阳极最大散热率（非等效）：≥820kHu/min

  - 球管最小电流：≤10mA

  - 球管最大电流：≥420mA

  - 最小球管电压：≤70kV

  - 最大球管电压：≥140kV

- 机架系统

  - 滑环类型：低压滑环

  - 机架冷却方式：风冷

  - 扫描架孔径：≥70cm

  - 机架物理倾角或数字倾角：≥±30°

  - 机架两侧具备多功能触屏式控制面板

  - 机架配置显示屏，显示机架、检查床等相关数据

  - 具备三维激光定位系统功能

  - 具备呼吸指示灯及倒计时显示

- 扫描床

  - ▲扫描床最大移动范围：≥2000mm

  - 扫描床最大载重量：≥210Kg

  - 床面垂直升降范围：≥540mm

  - 床面距地最低高度：≤46mm

  - 扫描床水平移动最大速度：≥150mm/s

  - 扫描床控制脚踏开关：具备

- 扫描功能

  - ★机架最快扫描时间/360°：≤0.5s/360°

  - ▲每圈扫描层数：≥64层

  - 单次螺旋扫描最大范围：≥1600mm

  - 最大连续扫描时间：≥100s

  - 具备螺距自由选择功能

  - 最大螺距：≥2.0

  - 最小螺距≤0.2

  - 具备定位、轴扫、螺旋扫描模式

  - 图像最大重建矩阵：≥1024×1024

  - 图像最大显示矩阵：≥1024×1024

  - 空间分辨率：≥18lp/cm(0%MTF)

  - 密度分辨率：≤2mm@0.3%

- 工作站

  - 内存：≥32GB

  - 硬盘容量：≥2TB

  - 显示器尺寸≥24英寸

  - 具备Dicom3.0标准的图像格式和传输存储

  - 具备同步并行图像处理功能

  - 具备自动语音系统及双向语音传输功能

  - ▲具备独立的高级影像后处理工作站

- 主要应用软件

  - 具备线束硬化伪影校正软件

  - 具备后颅窝图像优化技术

  - 具备运动伪影矫正技术

  - 具备金属伪影矫正技术

  - 具备儿童低剂量扫描技术

  - 具备管电流自动调节功能

  - 具备多平面重建（MPR）功能

  - 具备曲面重建（CPR）功能

  - 具备容积再现（VR）功能

  - 具备虚拟手术刀（VK）功能

  - 具备最大密度（MIP）及最小密度（MinIP）投影功能

  - 具备钙化积分自动分析功能

  - 具备肺结节自动识别和分析功能，可以自动检测上传完成的胸部CT影像，自动检测和分析疑似肺结节，并统计结节的大小、解剖位置

  - 具备脑出血自动识别和分析功能，可以自动检测上传完成的头部CT影像，检测出血灶所有层面并显示出血量大小

  - 具备智能报告纠错功能，在医生书写报告时可以智能识别年龄、性别、单位、方位、部位等错误并给出修改建议

X射线计算机体层摄影设备配置清单

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扫描架 | 1套 |
| 2 | 高压发生器 | 1套 |
| 3 | 医用诊断X射线管组 | 1套 |
| 4 | 探测器 | 1套 |
| 5 | 控制台+控制盒 | 1套 |
| 6 | 图像处理系统 | 1套 |
| 7 | 独立后处理工作站(含相关软件和显示器等) | 1套 |
| 8 | 设备附件 | 1套 |

技术参数

- 设备名称：数字化医用X射线摄影系统

二、设备数量：1台

三、所属医疗设备类别：二类

四、是否可以采购进口产品：否

五、总体要求：

5.1制造商有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

5.2供方应提供厂家原版厂家原版操作说明书1套。

5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。

5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

5.5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

六 技术规格、参数及要求：

一、基本配置要求

# 1、探测器类型：双板，无线，非晶硅平板探测器

▲（1）有效接受尺寸≥430mm × 430mm

（2）像素矩阵≥ 3000 × 3000

▲（3）像素大小≤139 μm

（4）A/D变换：16bit

2、X线管组件

## ▲（1）高压发生器:高频逆变式。采用大功率高压发生器 ≥56kW,10~650mA

## ▲（2）球管热容量≥300KHU

▲（3）焦点尺寸：双焦点（大焦点≤1.2mm，小焦点≤0.6mm）

3、机械结构

（1）支架类型：立柱式。（床面移动：纵向移动： ≥900mm、横向移动： ≥ 260mm)

▲（2）球管立柱纵向移动范围≥2100mm

（3）床面承重： ≥250kg

4、立式摄影架性能参数

（1）垂直移动范围≥1380mm

（2）探测器中心的标线距地最低：≤370mm

二、影像性能参数

▲（1）空间分辨率≥3.5LP/mm

（2）DQE（量子探测效率） ≥70%

（3）曝光剂量控制:支持AEC

（4）图像采集时间≤6秒

三、图像采集系统

▲（1）显示器尺寸： ≥23.8吋单色医学专用液晶显示器，分辨率 : ≥1920×1080

（2）键盘，鼠标：键盘:USB 104键标准黑色键盘，鼠标:USB接口鼠标

（3）成像系统硬件：内存： ≥8GB；硬盘: ≥1T；光驱:光盘刻录CD/DVD.

（4）主界面：软件采用全中文操作界面，可在系统界面上可进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示、电离室野的调节和设置、体型的调节和设置等。具有曝光光准备和曝光灯指示功能，故障代码发送，高压发生器操作过程记录等。病例查询、病例刷新、病例登记、检查和急诊、职业病检查、待检病例显示列表的配置。历史病例查询、历史病例锁定、历史病例删除、历史病例发送、历史病例存储。

四、软件功能要求

（1）图像处理：支持DICOM3.0标准（兼容PACS/HIS/RIS）。标注测量（包括校准 、测量长度、测量面积、计算直方图、测量角度和图像标注）、窗宽/窗位设置、自动窗宽窗位、图像导出、ROI、图像缩放/移动、局部图像放大/恢复原始图像、图像正负极、图像翻转及旋转、图像增强、图像剪切、图像删除和图像LUT曲线调节。

（2）胶片打印：打印图像选取、打印机设置、图像打印、打印预览、更多操作与设置（包括图像处理、同步设定、打印设定、浏览、打印配置、打印信息配置、

布局配置、操作配置、图像选取配置、打印历史管理、打印记录和显示方式）。

数字化医用X射线摄影系统配置清单

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X射线发生装置（含高频高压发生装置、X射线管组件） | 1套 |
| 2 | 摄影床 | 1台 |
| 3 | 立式摄影架 | 1台 |
| 4 | 平板探测器 | 2块 |
| 5 | 图像采集系统 | 1套 |
| 6 | 设备附件 | 1套 |

技术参数

一、设备名称：牙片机/全景口腔摄片机
二、设备数量：1台

三、所属医疗设备类别：二类
四、是否可以采购进口产品：否

五、总体要求：

5.1制造商有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（全保）。。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

5.2供方应提供厂家原版厂家原版操作说明书1套。

5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。

5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

5.5如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

技术规格、参数及要求：

牙科X射线机

## 1. 最大功率：≥1100VA

2、基础参数

▲射线焦点：≤0.4mm

管 电 压：≥65KV

管 电 流：≥7mA

球管组件重量：≤4Kg

漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h(65KV ,7mA，1S，加载间隔1S/30S)

3、技术模式：采用高频直流技术，逆变频率60KHz—150KHz。

4、曝光时间调节范围：最低单次曝光时间≤0.04S，最大单次曝光时间≥2S。

5、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。

6、拍摄模式：胶片，扫描仪，传感器三种拍摄模式。可以根据人群选择儿童或者成人模式拍摄。共6组不同拍摄模式，每种模式均可选择前牙、磨牙、后磨牙。不同的牙位曝光时间可以单独设定并进行记忆存储。

▲7、曝光方式：每次拍摄，需要在手控板上按一下曝光键，留有≥60秒的准备时间，在该时间之内可以通过无线遥控曝光器，在铅房外曝光。

- 带可升降患者座椅

影像板扫描仪

1  分辨率：  ≥10LP/mm

2  影像位深：  ≥12bits/pixel

3  灰阶：16bit

4  影像板寿命：≥2000次

5  理论分辨率：25LP/mm

▲7  成像速度：≤3S

8  连接方式：USB连接线

9  影像板材质：（软片）

10 可适用于4种规格影像板，分别为0、 1、2、3号影像板。

11  影像板：软薄可弯曲，能方便的放入患者口腔内，容易置于牙后部位，并适用于各种口内胶片支架。

12  自带隐藏式置物盒可存储各型号的影像板。

13  自动电磁吸附扫描，智能高速，全程无挤压，有效减少影像板磨损和外界杂质影响。

14  可连接平板

牙片机/全景口腔摄片机配置单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三角底板+底板套筒 | 1套 |
| 2 | 长脚+底脚盖 | 1套 |
| 3 | 椭圆立柱组件 | 1套 |
| 4 | 压缩臂+旋转臂+机头组件 | 1套 |
| 5 | 程控器 | 1个 |
| 6 | 手控板 | 1个 |
| 7 | 靠背+座椅 | 1套 |
| 8 | 气动杆 | 1个 |
| 9 | 脚垫+脚轮 | 4套 |
| 10 | 设备附件 | 1套 |

影像板扫描仪配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影像板扫描仪主机（含电源适配器、USB连接线） | 1套 |
| 2 | 影像板 | 2块 |
| 3 | 软件 | 1套 |
| 4 | 保护套+保护板 | 1套 |