| 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 单价预算金额（万元） | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析滤过机1 | 2 | 21.33 | 是 | 三类 | 合同签订后30天 |
| 2 | 血液透析滤过机2 | 1 | 21.34 | 是 | 三类 |  |
| 3 | 连续性血液净化机 | 2 | 25 | 否 | 三类 |  |

血液透析滤过机1为核心产品。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

★上述设备不得少报漏报，每台设备投标价不能超过单价预算金额，否则将作为无效投标处理。

供应商应具备以下资质：1. 如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2. 如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

血液透析滤过机1和2技术规格及参数

一、    设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、    设备名称和数量：   血液透析滤过机1和2

三、    数量：3套

四、    所属医疗设备类别：三类

五、    是否可以采购进口产品：是

六、    总体要求：

1、 保修时间≥1年（全保）。维修接到通知 4 小时内到场，24 小时内修复，48 小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、 如需商检必须完成商检。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院 PACS 系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

（一）总体要求

1.具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。

2.肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

▲3.≥15 英寸以上彩色液晶可任意调向显示屏幕，中文界面，可实时显示治疗过程参数和 曲线。

4.具备固定及自由设定的钠曲线，实现个体化透析治疗。

5.具备固定及自由设定的可调超滤曲线，实现个体化透析治疗配方。

▲6.超滤系统为双容量平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制，透析液连续提供，能达到 零超滤。

7.透析液温度控制在 35-39℃, 可实时监测及可调，并有超温保护。

8.清洗消毒程序：进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒(≥80℃) 除钙、除脂 和消毒程序一体进行；进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透 析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间≤40 分钟。

9.可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

10.具有≥6 个专用CPU 控制，增加机器安全性。

11.有内置维修和故障诊断软件。

12.有数字化信息网络接口，可直接联网远程诊断和维修。

13.有透析液内毒素过滤器接口，对透析液进行超纯滤过。

▲14.配实时透析尿素氮清除率监测装置，该装置可实时测量并图形显示清除率 K 值、Kt/V 值和血浆钠值；

#15.配置联机 B 干粉装置，并可提供原厂同品牌的 B 干粉。

▲16.用户使用引导系统，发生提示或报警时在线辅助、指导功能。

#17.HDF 时自动设定置换液速率以匹配有效血流量。

#18.准备结束和回血时，透析液流量为 100ml/min，可预先设定。

#19.可根据血流量，自动调节透析液流量，可预先设定。

20. 自动连接测试功能：保证体外循环、肝素注射器、透析液系统连接正确。

21.多个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警。

22.配置原厂专用透析液过滤器

23．自动的管路扭结和凝血报警告；治疗开始后自动监测体外循环管路各接口和透析液接口

连接正确无泄漏。

24．HD；前或后稀释 HDF，前或后稀释 HF≥5 种治疗模式可随时灵活转换。

25．配有用户卡和病人卡，便于中心责任分级管理。

▲26．配在线血压监测功能。

#27．紧急按钮，防止不可预测的紧急情况，机器有紧急按钮功能，可一键终止超滤， 自动 测量血压，自动追加置换液，自动降低血流量至 50ml/min（参数可调）。

28．配在线血温监测功能。

29．配在线血容量监测功能。

▲30．配静脉通路监视器。

#31．可提供原厂同品牌的消毒液。

（二）主要技术及性能规格要求

#1.血泵：有效血流量 30～600ml/min。

2.肝素泵 0.5-10ml/h 可选用多种尺寸的注射器，可设关泵时间.

3.静脉压力监测范围 -100mmHg～+500mmHg,精确度±7mmHg，分辨度 5mmHg；

4.动脉压力监测范围 -300mmHg～+300mmHg, 精确度±7mmHg,分辨度 5mmHg

5.双重空气监测，具有高灵敏度；

6.超滤率为 0，100～4000ml/h 连续可调，可显示超滤目标，超滤时间，超滤速率，超滤量，精度±1%；可实现零超滤。

7．跨膜压监测范围 -100 mmHg～+400mmHg，分辨度 5mmHg；有跨膜压自动跟踪报警功能。

8．透析液流量 0--1000ml/min，调整梯度 100 ml/min。

9．电源：电压 220V±10%  50Hz 连续工作，能抗电磁冲击、电磁干扰。

10．随机设置内置不间断电源，断电时自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗 数据工作≥15 分钟。

（三）每台配置要求：主机 1 套（触摸屏、血泵、补液泵、肝素泵、干粉装置标准配置、 内置后备电池、空气检测器、检测报警系统、点滴架、管路夹、进出水管、操作手册、出厂配置表、网络接口、血压监测、在线清除率监测等),细菌过滤器 2 支。

连续性血液净化机技术规格及参数

一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、	设备名称：   连续性血液净化机

三、	数量：2套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：

1、保修时间≥1年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、 免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院 PACS 系统连接。

七、	技术规格、参数以及要求

▲1.支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能；

# 2.脱水范围为0～4000mL/h。；

▲3.血泵流量范围：30mL/min～600mL/min，精度：±10%	；

▲4.置换液流量范围：100～12000mL/h，精度：±0.1 mL/min；

▲5.具有后备电源，停电后可维持血泵运转≥40分钟。

6.≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏。全中文操作系统，图文引导式管路安装；

7.一体化管路配套，管路可兼容多种品牌的血液滤过器、血浆分离器和灌流器等。

# 8.具有一体化驱动泵≥5个；

# 9.透析液流量范围：100～12000mL/h，精度：±0.1 mL/min；

10.废液流量范围：100～12000mL/h，精度：±0.1 mL/min；

11.高精度液体平衡称≥3个；

11.1置换液秤，称重范围：0kg～20kg，精度：±5g；

▲11.2废液秤，称重范围：0kg～20kg，精度：±5g；

11.3补液秤，称重范围：0kg～12kg，精度：±5g；

12.动脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg，精度±5 mmHg；

13.静脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg，精度±5 mmHg；

14.跨膜压监测范围: -300mmHg～+600mmHg，精度±5 mmHg；

15.滤前压监测范围：-300mmHg～+600mmHg，精度±5 mmHg；

16.一级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg，精度±5 mmHg；

17.二级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg，精度±5 mmHg；

18.气泡检测器：可监测≥0.02ml的气泡；

19.漏血监测：可检测≤0.35mL/min（HCT 32%）；

▲20.注射泵可选择的注射器型号： 10ml、20ml、30ml、50ml；

20.1注射泵流量范围：0mL/h ～10 mL/h，精度：±0.2mL /h；

20.2注射泵快速注射流量：10ml/h～2000 mL/h；

21.加热系统：直接控制置换液温度，温度范围：33℃～40℃ ，精度：±1℃；

22.具有碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。