包件一：体外循环设备
	序号
	设备名称
	数量（套）
	单价预算金额（万元）
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别
	交货日期

	1
	血液透析机（血透）
	6
	12
	否
	三类
	合同签订后30天

	2
	血液透析滤过机（血滤）
	3
	20
	否
	三类
	合同签订后30天


血液透析机（血透）为核心产品。
注:★上述设备不得少报漏报，每台设备投标价不能超过单价预算金额，否则将作为无效投标处理。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》

投标人的总体要求:
售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。
血液透析滤过机（血透）技术规格及参数修改版
一、    设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）
二、    设备名称和数量：   血液透析滤过机（血透）
三、    数量：6套
四、    所属医疗设备类别：三类
五、    是否可以采购进口产品：否
六、    总体要求：
1、 保修 时间≥3年（全保）。维修接到通知 4 小时内到场，24 小时内修复，48 小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。
2、 免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院 PACS 系统连接。
七、技术规格、参数以及要求
（1） 设备用途：适用于急、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析、单纯超滤治疗。
（2） 功能及配置
1.主机屏幕要求：≥15英寸彩色液晶显示屏，触屏操作，中文界面，可旋转
▲2.引血功能：具有自动双向引血功能
3.回血功能：具有动静脉端同时回血功能
4.血流量范围：0，20～500ml/min
5.供水压力范围：1.5～7bar；温度范围至少包含：5 ℃—30 ℃
6.采用容量平衡腔超滤控制系统
7.超滤率范围： 0～5L/h；精度≤±1%
8.透析液流量范围：300～800 mL/min。
9.透析液浓度（电导率）范围：13.0～18.0mS/cm
10.具备超声波空气监测器
11.漏血探测器灵敏度≤0.35mL/min(HCT=32%)
12.肝素泵流量范围：0.1～9.9mL/h
#13.跨膜压：测量范围：-500—+500mmHg
#14.动脉压：测量范围：-500～+500mmHg
15.静脉压：测量范围：-500—+500mmHg
16.报警提示功能：≥4种颜色报警指示灯，具有声光报警指示
17.具有超滤曲线、透析液温度曲线、钠离子曲线、碳酸氢盐曲线，支持个性化透析
▲18.具备数字设定和旋钮调节两种调节方式
19.具备数字化计算机信息网络接口和中央供浓缩液接口
20.消毒方式：设备消毒模式至少包含水洗、热冲洗、化学消毒和热化学消毒等，热消毒温度最高≥80℃
21.标准配置B联机干粉支架
22.标配免盐水自动预充功能
23.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，储备电池时间至少≥30分钟，具备断电数据保护功能，支持血泵正常运转及监测
24.支持动脉壶、静脉壶液位自动调节功能
25.具有一键排液功能，治疗结束后可以一键自动排出透析器和管路内液体。
▲26.标准配置在线清除率监测功能，其采用钠离子浓度法监测方式
27.标准配置在线血压监测功能
28.标准配置在线相对血容量监测功能
▲29.配置在线血温监测功能
血液透析滤过机（血滤）技术规格及参数修改版
一、    设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）
二、    设备名称和数量：   血液透析滤过机（血滤）
三、    数量：3套
四、    所属医疗设备类别：三类
五、    是否可以采购进口产品：否
六、    总体要求：
1、 保修 时间≥3年（全保）。维修接到通知 4 小时内到场，24 小时内修复，48 小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。
2、 免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院 PACS 系统连接。
七、技术规格、参数以及要求
（1） 设备用途：适用于急、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析、单纯超滤、在线血液滤过、在线血液透析滤过治疗。
（2） 功能及配置
1.主机屏幕要求：≥15英寸彩色液晶显示屏，触屏操作，中文界面，可旋转
▲2.引血功能：具有自动双向引血功能
3.回血功能：具有动静脉端同时回血功能
4.双泵系统：
4.1 血流量范围：0，20～500ml/min
4.2 置换液流量范围：20～500ml/min
5.供水压力范围：1.5～7bar；
6.供水温度范围：5 ℃—30 ℃
7.超滤率范围： 0～5L/h；精度≤±1%
8.透析液流量范围：300～800 mL/min。
9.透析液浓度（电导率）范围：13.0～15.70mS/cm
10.具备超声波空气监测器
11.漏血探测器灵敏度≤0.35mL/min(HCT=32%)
12.肝素泵流量范围：0.1～9.9mL/h
#13.跨膜压：测量范围：-500—+500mmHg
#14.动脉压：测量范围：-500～+500mmHg
15.静脉压：测量范围：-500—+500mmHg
16.报警提示功能：≥4种颜色报警指示灯，具有声光报警指示
17.具有超滤曲线、透析液温度曲线、钠离子曲线、碳酸氢盐曲线，支持个性化透析
▲18.具备数字设定和旋钮调节≥2种调节方式
19.具备数字化计算机信息网络和中央供浓缩液接口
20.消毒方式：设备消毒模式包含水洗、热冲洗、化学消毒和热化学消毒等，热消毒温度最高≥80℃
21.标准配置B联机干粉支架
22.标配免盐水自动预充功能
23.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，储备电池时间至少≥30分钟，具备断电数据保护功能，支持血泵正常运转及监测
24.支持动脉壶、静脉壶液位自动调节功能
25.具有一键排液功能，治疗结束后可以一键自动排出透析器和管路内液体。
▲26.标准配置在线清除率监测功能，其采用钠离子浓度法监测方式
27.标准配置在线血压监测功能
28.标准配置在线相对血容量监测功能
▲29.配置在线血温监测功能
包件二：医用内窥镜
	序号
	设备名称
	数量（套）
	单价预算金额（万元）
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别
	交货日期

	1
	3D腹腔镜
	1
	150
	否
	二类
	合同签订后30天


注:★上述设备不得少报漏报，每台设备投标价不能超过单价预算金额，否则将作为无效投标处理。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
投标人的总体要求:
售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。
3D腹腔镜技术规格及参数修改版
一、    设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）
二、    设备名称和数量：   3D腹腔镜
三、    数量：1套
四、    所属医疗设备类别：二类
五、    是否可以采购进口产品：否
六、    总体要求：
1、 保修 时间≥1年（全保）。维修接到通知 4 小时内到场，24 小时内修复，48 小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。
2、 免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院 PACS 系统连接。
七、技术规格、参数以及要求
（1） 摄像系统主机：
1.具备4K图像处理性能，可处理3D和2D画面信号，能够输出≥3840*2160  超高清像素影像。
2.具备防除颤应用标识。
3.摄像头重量≤120g。
4.荧光亮度调节档位≥28档。
5.采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，主机高度≤90mm（不含脚垫）。
▲6.具备≥3个USB接口，可同时插入两个USB存储设备，当其中一个USB设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。
7.自带2D和3D录像功能，录像功能支持4K和高清可选，符合H.265录像编码规范，20-120Mbps码率可调，其中最大录像码率≥120Mbps。帧率可选30FPS 或 60FPS。
▲8.USB接口支持连接鼠标、键盘和脚踏外接设备。同时设备提供软键盘进行信息输入，支持连接脚踏设备进行拍照或录像。
▲9. 主机同时具备独立HDMI输入和输出接口。
▲10.主机支持外部图像信号源输入，可通过MSB、CAN、Wifi、UWB和外置控制扩展接口，支持外部设备与摄像系统交互作用，支持双屏异显和画中画。
11.信噪比标称值48dB，峰值信噪比≥80dB。
12.具有病人信息管理功能，病人信息管理功能设置有密码保护，防止数据泄露，可录入≥50条病人信息，开启病人信息管理功能后，拍照或录像文件命名至少包含病人信息。
13.具有≥2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。
14.主机应具有画幅自适应调控功能开关，根据不同科室手术需求自动匹配场景模式，不使用手动模式选择。
▲15.可通过摄像头按键对气腹机进行控制，实现供气交互，在监视器上显示排烟、供气的状态显示。
▲16.具备将监护仪中心静脉压CVP数值在腔镜屏幕中实时显示功能。
#17.可通过摄像头对冲洗吸引系统进行控制，在监视器上显示冲洗吸引系统传递的参数信息。
▲18.提供软件，对接数字化手术室，满足通过数字化手术室控制摄像主机和气腹机的设置功能，至少包括设置白平衡，亮度调节，开启/关闭光源，启动/停止录像，图像抓取，气腹机启动/停止，流量设置，气压设置，排烟设置等功能。
（2） 3D电子镜：
1.一体化电子镜，采用双路4K CMOS设计，支持 ≥3840*2160 和≥4096*2160 像素超高清视频显示。
2.静态图像宽容度最低值需≥240。
▲3.视场中心角分辨力 ra(d)白光成像模式下≥8.0C/(°)。
#4.单位相对畸变的控制量≤20%。
5.支持3D/2D自动旋转功能，可实现旋转状态下，图像自动回正。
6.内窥镜与设备主机配合使用时3D内窥镜应具备除颤放电效应防护的应用部分。
7.直径10mm，30度和0度视向角可选，工作长度≥320mm；视场中心角分辨力≥8.0C/(°)；视场角≥80度；电子镜景深范围3-200mm。
#8.电子镜防水防尘等级IPX7，整镜支持低温等离子、环氧乙烷灭菌方式以及≥500次压力蒸汽灭菌。
（3） 4k光学镜：
1.光学视管镜有效景深3mm-200mm。
2.显色指数≥93。
3.视场中心角分辨力≥10.0C/(°)。
4.直径10mm， 30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm。
（4） 冷光源主机：
1.LED冷光源
#2.LED灯泡工作寿命≥60000小时。
3.具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。
4.设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整。
5.白光冷光源的输出总光通量应≥1600lm。
（5） 气腹机：
1.流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。
2.具有气体加热功能，更好的保证患者体温平衡。
3.具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min。
4.压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg。
5.支持一次性过滤器，对气体中0.2μm及以上微粒进行过滤，保证气腹机使用的CO2气体纯净。
（6） 医用显示器：
1.4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸。
2.具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示。
3.最大背光亮度≥1750cd/m2。
4.显示器对比度≥1000000。
（7） 配置清单：
1.摄像系统主机1台
2.3D电子镜（30°）2根
3.4k光学镜1根
4.气腹机1台
5.冷光源主机1台
6.医用显示器1个
7.导光束3根
8.医用台车（含挂架）1台
9.腹腔镜灭菌盒3个
10.CO2中央供气连接管（德标）1个
11.3D眼镜10副
