| 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 单价预算金额（万元） | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏脉冲电场消融仪+心脏电生理三维标测系统 | 1 | 100 | 否 | 三类 | 自合同签订生效之日30天内 |
| 2 | 心血管光学相干影像系统 | 1 | 19.8 | 否 | 三类 |  |
| 3 | 血管内冲击波治疗设备 | 1 | 9.8 | 否 | 三类 |  |

心脏脉冲电场消融仪+心脏电生理三维标测系统为核心产品。

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》（若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

心脏脉冲电场消融仪+心脏电生理三维标测系统

技术规格及参数修改版

一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、	设备名称：心脏脉冲电场消融仪+心脏电生理三维标测系统

三、	数量：1套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、	技术规格、参数以及要求

1、心脏电生理三维标测系统

1.1计算机系统：4核CPU,8G内存，1T+1T双硬盘双系统，正版WINDOWS系统。

1.2显示器：≥4台≥24寸液晶显示器，分辨率≥1920*1200。

1.3具有磁定位通道≥50个。

▲1.4、有创血压通道≥2个，满足冠脉手术需要。

1.5、高通滤波：体表高通0.05Hz 、0.50Hz、1Hz，心内高通DC、0.05Hz、0.50Hz、10Hz、30Hz、100Hz。

1.6、低通滤波：心内低通200Hz、400Hz、600Hz、800Hz，体表低通20Hz、30Hz、100Hz、150Hz。

▲1.7、增益档（幅值转换档）：1mV、2mV、4mV、10mV、20mV、40mV、100mV、200mV。

1.8、三维标测系统具有内置刺激功能，且三维标测的软件可以控制内置刺激仪的输出。

▲1.9、内置刺激仪同时具有电压刺激和电流刺激≥2种模式。

▲1.10、内置刺激仪电压刺激：1V～8V，采用步进可调，步进0.5V。

▲1.11、内置刺激仪电流刺激：0.2mA～25.0mA，步进为0.1mA。

▲1.12、模拟输出：可选任意体表、心内和有创压力通道作为输出。

1.13模拟输出：≥2路模拟信号输出。

1.14、三维标测系统上对消融系统进行远程显示和控制。

1.15、三维标测消融系统软件能够显示消融仪控制面板

1.16、三维标测消融系统具备消融导管头端四周可显示为红、绿、蓝、黄≥4个颜色，方便术者预判导管的下一步操作。

1.17、三维标测消融系统具有CT/MRI图像融合功能，能将CT/MRI图像与三维导航实时构建的心脏模型相融合。

1.18、可以在三维标测系统上开关脉冲电场消融导管的电极。

2、心脏脉冲电场消融仪系统

2.1.脉冲电场消融仪用于治疗药物难治性复发性症状性阵发性房颤。

▲2.2.使用脉冲电场消融手术麻醉方式局部麻醉下开展。

2.3.脉冲消融输出方式为双极。

2.4.脉冲消融仪能量输出电极通道数量为≥9路。

2.5.脉冲波形：正负双相波形。

2.6.最高脉冲幅度≥1800V。

▲2.7.具备参数预设功能，模式≥5组。

2.8.具备系统自锁功能，须解锁才能输出能量。

2.9.具有开机自检功能: 脉冲消融仪每次开机后自动进行自检，自检未通过报警提示。

2.10.脉冲消融提示音音量可调。

2.11.可以通过显示面板、主机按键或脚踏开关启动/停止脉冲能量输出。

2.12.脉冲消融时可以手动关闭部分电极，可以部分电极脉冲输出。

2.13.消融仪能量输出过程中，不影响正常的心电信号实时监测。

2.14.具有同步启动功能，在感知到同步输入端口输入的体表同步信号后输出脉冲能量。

3、配置要求

1、计算机系统1套（包括显示器 4台）

2、前置放大器1套

3、高速高分辨率激光打印机1套

4、体表导联线2套

5、血压导联线2套

6、心脏三维磁定位装置1套

7、心内输入盒2个

8、消融系统1套

心血管光学相干影像系统技术规格及参数

一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、	设备名称：心血管光学相干影像系统

三、	数量：1套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、	技术规格、参数以及要求

1、设备用途：用于需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像，包括血管内超声成像（IVUS）和血管内光学相干断层成像（OCT），在同一主机上既可以选择OCT成像也可以选择IVUS成像。

2、适用的冠脉血管直径范围是2.0mm-4.0㎜

#3、OCT扫描激光波长：中心波长：1310nm±20nm

#4、OCT纵向分辨率≤20μm

#5、OCT横向分辨率≤20μm

#6、OCT光源扫描速率≥96KHz

#7、OCT光学灵敏度≥100dB

#8、OCT成像速度≥180帧/秒

#9、OCT自动回撤速度≥3档可调

10、IVUS中心频率≥40MHz

11、IVUS轴向分辨力≤35μm

12、IVUS成像半径≥10mm

13、单次自动回撤图像采集帧数≥7800帧

14、IVUS最大自动回撤距离≥150mm

15、导管工作长度≥1400mm

16、导管表面覆有亲水涂层

#17、回撤方式：支持自动/手动≥2种回撤模式

18、图像显示模式：支持包括单横切面视图、单横切面+纵切面视图、双横切面+纵切面视图等多种图像查看模式；可比较查看多个血管截面或不同回撤影像，方便对比远端、近端图像及术前术后影像

19、具有图像动态回顾功能，反复播放当前位置前后一定帧数范围的图像，组成动态影像，帧数范围可在3-15范围内调节。

▲20、具有影像亮度调节功能，可根据观察需要，调节影像显示参数及暗度调节，提高分界面对比度。

21、对于图像的任意帧在主机上可以进行多次面积和距离测量:可进行≥3次面积测量和≥9次距离测量。

▲22、管腔识别功能:自动识别管腔内膜和EEL，自动计算面积，最大直径和最小直径及斑块负荷

▲23.具备3D重建功能，能显示分支开口，可以360度旋转观察，有一个或两个相互垂直的血管纵视图

24、中英文操作界面，自由切换

25、滑板马达一体化设计，减少手术耗材使用，提升回撤精度及稳定性

26、同一主机具备OCT影像和IVUS影像融合功能，可以实现同屏显示和对比分析

27、光学驱动控制器1个

28、患者接口单元1个

29、显示器≥24寸

30、主机工作站操作台内置硬盘≥2T

血管内冲击波治疗设备技术规格及参数

一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、	设备名称：血管内冲击波治疗设备

三、	数量：各1套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、	技术规格、参数以及要求

1、产品适用范围	：

1.1成人，适合接受介入治疗的冠脉或外周动脉血管钙化的患者。

1.2可适配耗材：一次性使用冠脉血管内冲击波导管及一次性使用外周血管内冲击波导管。

2、发射器参数：

#2.1	发射器驱动通道数：≥5个

2.2	发射器控制模式：独立控制

#2.3	脉冲电压幅值:1000V~3000V

#2.4脉冲释放频率：1.0Hz~6.0Hz

#2.5	脉冲持续时间≤20μs

2.6	治疗暂停时间：≤10秒

3、	所适配血管内冲击波导管参数：

3.1	治疗周期总数：单根导管支持≥10个周期

▲3.2脉冲释放次数：单根导管支持100~200次脉冲释放

3.3	治疗周期内所需脉冲次数：10~20次脉冲

3.4	治疗频率：≤1个脉冲/秒，治疗周期时长：10~20秒

4、	电源及供电方式：

4.1	供电方式：电池模块供电

4.2电池模块：配备≥2块可充电电池模块，可拆卸替换

4.3	电池额定容量≥12Ah

4.4	完全充满电需要时间≤8h

5、显示及控制方式：

5.1	主机屏幕：≥7英寸IPS屏幕

5.2	显示方式：彩色提示信息、动态效果显示

#5.3	控制方式：具备手柄控制按键、手动控制激发

▲5.4工作模式：可连续或单独激发

6、安全参数	：

6.1	自检功能：主机开机后自动启动，无需提前开机预热，完成自检后进入操作主菜单界面

6.2	自动识别：设备能自动识别并显示导管型号规格

6.3	诊断程序：主机可实时监测系统工作状态，一旦发现异常则停止脉冲释放，并给相应提示信息

6.4	阻燃耐热：主机外壳阻燃等级UL 94

#6.5	主机具备防除颤功能

7、配置清单：

7.1	主机1台

7.2	控制手柄1个

7.3	电池模块2块

7.4	锂电池充电器1个

7.5	台车1个