


	序号
	设备名称
	数量（套）
	单价预算金额（万元）
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别
	交货日期

	1
	动态喉镜系统
	1
	900000
	是
	二类
	合同签订后60天

	2
	膀胱镜摄像主机成像系统
	2
	400000
	是
	二类
	合同签订后60天



膀胱镜摄像主机成像系统为核心产品。
注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。
投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》
供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。


动态喉镜系统技术规格及参数修改版
一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）
二、	设备名称：动态喉镜系统
三、	数量：1套
四、	所属医疗设备类别：二类
五、	是否可以采购进口产品：是
六、	总体要求：
1、	保修时间≥2年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。
2、如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
七、	技术规格、参数以及要求
（1） 适用范围：用于五官科耳、鼻、喉以及声带的检查和手术
（2） 技术参数要求
1	摄像系统
▲1.1	高清主机，分辨率≥1920*1080P，具有动态喉镜功能
1.2	具有手动白平衡及自动白平衡校准功能；
1.3	具有自动曝光控制功能；
1.4	具有自动亮度控制功能；
1.5	连接电子镜时具有自动对焦功能；
1.6	高清摄像头具有手动调焦环，焦距范围：14mm-32mm；                               
1.7	≥2路DVI，≥4路SDI数字信号输出；
1.8	可连接外置视频源（如手术显微镜、B超等）的接口；
1.9	内置菜单功能 ，可以存储≥5组参数；
1.10	主机具有冻结图像按键设置；
▲1.11	可连接电子鼻咽喉镜检查镜及治疗镜；
1.12	主机具有≥3种功能模式：智能增亮，景深预测，血管增强；以应对不同的部位检查需求；
1.13	可手动设置亮度、色彩、放大、中心对焦、边缘增强、快门速度、显示器等；
▲1.14	支持喉声图功能
1.15	支持连接各种品牌光学内窥镜；
▲1.16	具有电子染色功能
2	医用液晶监视器，屏幕尺寸≥24英寸，分辨率≥1920×1080。
3	动态喉镜功能
3.1	频闪方式：电子快门频闪或光源频闪
#3.2适用音频：至少需达到 80- 1000HZ；
3.3	慢速频率：至少需达到 0.5- 2HZ；
3.4	固定相位显示：0°- 360°；
3.5	电子频闪可切换至普通内窥镜模式，以用于耳、鼻等其他部位的检查和手术；
4	冷光源
4.1	灯泡为 LED 冷光源，工作模式：连续
4.2	灯泡功率≥100W
4.3	色温≥6000K
▲4.4	灯泡寿命≥40000 小时,双接口插入设计
4.5	直径≤3.5mm，工作长度≥2300mm
5	电子鼻咽喉镜（软镜）
5.1	视向角：0
#5.2视野角≥120°
▲5.3景深范围包含1-100mm
5.4	先端部外径：≤3.6mm
5.5 有效长度≥300mm
5.6 最小可视距离：≤1mm
5.7 弯曲角度:≥上/下130°
5.8 电子镜内置LED光源，灯泡寿命≥50000小时，系统无需额外内窥镜光源
5.9 总长：680mm
6	高清图文工作站≥1TB内存，具有裁黑边功能
7	外科医用台车 ≥3层，带抽屉，静音轮子
8   联网费用：供方免费开放并承担该设备与医院科室相关系统的对接端口费。
9	配置要求：高清医用监视器1台，内窥镜摄像主机1台，内窥镜摄像头1台，LED冷光源1台，导光束1根，电子鼻咽喉镜（软镜）1条，图文工作站1套，医用台车1台。





膀胱镜摄像主机成像系统技术规格及参数修改版
一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）
二、	设备名称：膀胱镜摄像主机成像系统
三、	数量：2套
四、	所属医疗设备类别：二类
五、	是否可以采购进口产品：是
六、	总体要求：
1、	保修时间≥2年（全保）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。
2、如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。
七、	技术规格、参数以及要求
（1） 适用范围：与指定的外部设备配合使用，进行内镜观察和诊断
（2） 技术参数要求
#1. 防电击保护级别 I级
2.照明灯：LED灯
3.模拟HDTV信号输出可选择RGB
4.模拟SDTV信号输出可选择VBS复合信号
5.白平衡调节：使用前面板上白平衡按钮可以调节白平衡
6.标准色图输出：可显示“颜色条”或者50%白色
▲7.色调调节：可实现以下色彩调节：红色±8 ，蓝色±8，色度调节±8
▲8.自动增益控制AGC ：当内镜先端距离需要观察的物体较远，光线不足时，图像可以被电子增强。
9.对比度：可以将对比度设定为以下≥3种模式（N,H,L）中的一种：
9.1 N（普通）：普通图像
9.2 H（高）：与普通图像相比，暗的区域更暗，亮的区域更亮。
9.3 L（低）：与普通图像相比，暗的区域变亮，亮的区域变暗。
10．降噪：图像处理过程中自动降噪。
11．测光：按下前面板上的“测光模式”按钮，进行自动测光。
11.1 峰值：图像的亮度根据图像最亮处进行调节。
11.2平均：图像的亮度根据图像的平均亮度进行调节。
▲12. 图像强调设定：图像的形态和边缘可以被电子增强，以增加图像的锐度。根据用户的设定，可以选择构造强调或轮廓强调。构造强调：强调图像形态的对比度，轮廓强调：强调图像的边缘。
13. 切换强调模式： 图像强调模式有≥3种（1,2和3）可供选择
14. 图像尺寸选择：使用键盘上的“IMAGE SIZE”键可以改变图像尺寸
15. 冻结：使用内镜或键盘上的“FREEZE”键可以冻结内镜图像。
16. 预冻结：在进行冻结操作和显示前，可以从设定的时间内抓取的图像中选择最清晰的图像。
▲17. NBI观察：这是使用窄波光进行的一种光学-数字观察。
18. 患者数据：内镜图像上可显示以下数据信息：患者ID，患者姓名，性别，年龄，出生日期，记录日期（时间、计时器），诊断。
19. 显示记录状态：以下周边设备的记录状态可以显示在显示器上：移动存储设备，内部缓存，DVR，视频打印机，图像存储系统。
20. 摄像头： 
20.1 内镜接口：目镜型
20.2 取景器部件≤25W*17.7H* 17.2D MM 
20.3 摄像头≤14* 45MM
21.重量≤45G（不含电缆） 
22.电缆≥3.3*4M
▲23. 灭菌：可环氧乙烷气体杀菌
#24. 图像集采系统 ：行间型CCD稳固图像采集，像素≥ 410，000（NTSC），470，000（PAL）
▲25.分辨率（在中心）：水平扫描线≥640线以上
26.防电击保护级别： BF型
27.配置清单：高清主机2台，显示器,2台，高清摄像头2套，专用台车2台。





