注：

1、采购需求文件中，“＃”指标为重要指标，需按要求提供相关证明资料予以佐证；未按要求中提供上述证明材料的或未体现技术指标、参数的做扣分处理，具体扣分办法详见“第六章 评标办法与程序”。

2、采购需求文件中，“★”指标为必须实质响应的内容，投标人必须对“★”技术规格要求逐条响应，若无法满足，作无效标处理。

一、项目概况

1、项目名称：上海市黄浦区疾病预防控制中心（上海市黄浦区卫生健康监督所）免疫印迹仪公开招标项目

2、预算金额：1,300,000.00元

3、采购内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 交付期 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免疫印迹仪 | 1 | 台 | 合同签订后30天内交货。 | 机验收合格日起整机（包括配件）至少三年保修，终身维护。 |

二、设备要求

1、全自动识别样本、加样、实验反应、结果输出、结果判读。

2、投标产品在NMPA注册证上的适用范围/预期用途须为：病原体/传染性疾病项目的检测 （提供投标产品的注册证）

3、核心产品须满三家投标人（品牌）：本项目所采购免疫印迹仪，不同投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的，按1家投标人计算。若评委会认定投标人不足3家，则本项目作流标处理。

三、技术参数

1．在封闭的仪器环境内全自动化操作。

2．最大测试容量：≥48个，检测位置可从任意位置开始。

＃3．内置样本ID条码采集器，自动识别样本条码，生成样本列表，48孔样本转盘内可随意放入样本，可跳空插放（请提供设备彩页或说明书内转盘照片，作为响应依据材料）。

4．操作界面：触摸液晶显示屏，PC操作系统，背光显示，实时控制显示实验进程，防止实验误操作。

5．可实时全程跟踪实验进展，提供样本和试剂溯源性记录，并同步在触摸液晶显示屏上，显示仪器的运行进程，具有倒计时功能。

6．三维机械臂：xyz三维运动机械臂，自动完成样本和试剂加样，避免交叉污染，配合48孔样本转盘，根据实验需要，可自动选择最佳配置的一次性TIPS（如：200μl、1mL或5mL）。

7．具有TIPS实时监测功能（装针、脱针实时监测），防止交叉污染。

8．可直接使用样本冻存管。

9．全自动高精度注射泵系统：样本注射泵，分配体积10～1000μl，最小分配体积：1μl，CV≤2%；试剂注射泵，分配体积250～5000μl，最小分配体积：10μl，CV≤5%，多余液体自动收集（请提供质量检验中心出具的检验报告，作为响应依据材料）。

10．具有液面自动监测系统，避免漏加样本。

＃11. 试剂瓶、泵、管道和操作编程软件内相应系统设置同一色码标识，可防止误操作；可编程程序数量≥20个，无编程步骤限制（请提供设备彩页和说明书内标识截图，作为响应依据材料）。

12．具备升、降温功能，孵育温控范围：5～65℃，控温精度±1℃，实时显示实验反应的温度（请提供质量检验中心出具的检验报告，作为响应依据材料）。

＃13．可对两种试剂在设定时间内进行预热，预热温度：室温～85℃，每个预热位可独立控温，试剂从冷藏冰箱取出后可直接上机，无需平衡至室温（请提供省级质量检验中心或具备CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的的满足此条款的检验报告，作为响应依据材料）。

14．孵育时间：时间长度任意设置，增量单位为1分钟。

15．实验结束后，自动干燥膜条，烘干温控范围：室温～85℃；可选择低温干燥防止两端翘起造成判读误差，并可选择风冷防止RIBA试剂受热褪色。

16．专业CCD影像系统，420TVL高分辨率，自动捕捉实验结果。

17．自动传输实验数据至临床数据库或PC终端，直接输出检测报告；在同一局域网内，一个PC终端操作系统下，可多机联网操作。

18．专业的配套中英文分析软件，内置数据库，自动判读印迹实验结果，生成标准化报告，同时可将所有实验数据自动存储和建档。

19．生成的HIV抗体确证实验检测报告，符合《全国艾滋病检测技术规范》（2025年修订版）的相关要求(提供生成报告截图，作为证明材料，作为响应依据材料)。

20．可分级设置用户使用权限。

21.板槽类型：可配备高温高压消毒、重复使用的环保型金属板槽和一次性板槽。

四、交货和售后服务

1、交付期：合同签订后30天内交货。

2、交货时提供仪器设备使用操作的中文手册。

★3、卖方须到买方提供的现场免费安装调试至运行正常，调试时提供配套HIV确证检测试剂1盒（规格：≥24人份/盒）和匹配性性能验证报告（投标单位须提供配套HIV确证诊断试剂盒使用说明书和试剂制造商针对本项目的配套承诺函，作为响应依据材料）。

4、装机时为至少2名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

5、装机验收合格日起整机（包括配件）至少三年保修，终身维护。

6、全自动免疫印迹仪具体配置（提供详细的品牌型号），包含：

样本前处理系统：低温操作平台（含三种规格的特制金属模块）1套

主机                         1台

品牌一体机电脑、扫码抢       1套

彩色激光打印机               1台

移动硬盘：不低于1TB          1个

HIV确证试剂（即用型）≥24人份/盒，1盒（确保到达用户处有效期≥18个月）

五、付款及验收方式

1、付款方式

项目通过验收后，支付100%合同款项。

2、验收方式

本项目由采购单位自行验收，根据前述功能项清单及技术要求，按使用单位使用意见和招标技术要求功能进行逐条核验验收。