一、投标文件封面

项目编号：（□正本□副本）

虹口区环境监测站2026年度环境监测设备采购

投标人（加盖公章）：

二〇二五年月

二、投标文件组成及格式附件

（一）商务部分投标文件

附件1投标承诺书（格式）

致（采购人名称）：

根据贵方（采购项目名称）招标文件（项目编号为：）要求，现正式授权的下列签字人（姓名、职务）代表投标人（投标人的名称）上传本采购文件所规定内容的电子投标文件，并提交供备用纸质投标文件正本 1 份，副本 2 份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

按招标文件的规定，投标总价为          （大写）人民币元（¥：      元）。我们将按招标文件的规定，承担完成合同方的责任和义务。

我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的澄清、修改文件（如有），我方已经充分行使了对招标要求提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对招标文件提出质疑。

我们同意在“投标人须知”所述的投标文件截止日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知”规定的投标有效期满之前具有约束力。

本投标有效期为自投标文件递交截止日起90个日历天。

我方就本次投标有关事项郑重声明如下：我方向贵方提交的所有文件、资料都是准确 的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

同意进一步提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                          ；邮政编码：                           ；

电话号码：                    ；传真号码：                         ；

电子邮件：                                                ；

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：               日期：

附件2开标一览表（格式）

项目名称：————————————

项目编号：————————

货币单位：元/人民币

虹口区环境监测站2026年度环境监测设备采购包1

| 供货周期 | 其他优惠承诺 | 确认声明书是否签署 | 备注 | 最终报价(总价、元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标报价应充分考虑所有可能影响到投标报价的价格因素，包括投标人为完成本协议而提供服务的一切费用。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。本合同价格是履行合同的最终价格包括但不仅限于货款、标准附件、专用工具、货到现场、安装、检测、验收合格并交付甲方正常使用前的一切相关费用，包括但不仅限于设备费、材料费、包装费、荷载检测费、运输费、装卸费、采保费、保险费、安装费、设备吊装费、垂直运输费、为保证项目顺利实施而采取的各种措施费、基础及轨道等涉及设备相关的全部预埋、利润、技术服务、培训、保修、特殊工具费、安全保护、现场清理、技术服务及培训费、验收费、质保期备品备件价格、维保费、维保期满后年驻场人员费、施工水电费、办公场所、住宿、措施项目费、税金等保证达到验收标准要求等全部责任、风险和义务所有一切费用等。投标人若有漏项则自行承担相关风险，价格不做调整；若报价有虚增项目或服务数量，结算时相应扣除该部分费用。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期  ：

|  |  | 附件3分项报价表（格式） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | ———————————— |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  | 货币单位：元/人民币 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 品牌/规格型号/生产厂家 |  |
| 1 |  | 实验室pH计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 风速风向仪 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | COD回流装置 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | VOCs采样仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 声级计 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 气体校准器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 烟气采样仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 红外测油仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | 纯水机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 便携式伽马能谱仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | 便携式紫外测油仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）如果单价汇总与总价不符时，以单价汇总为准，并修正总价。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期 ：

附件4商务条款偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：_____________

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 供货周期 |  |  |  |
| 2. | 付款方式 |  |  |  |
| 3. | 质保期 |  |  |  |
| 4. | 售后服务响应 |  |  |  |
| 5. | …… |  |  |  |

注：对不满足招标文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期 ：

附件5投标人基本情况表（格式）

（一）基本情况：

1.单位名称：

2.地址：

3.邮编：

4. 电话/传真：

5.成立日期或注册日期：

6.行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度12月31 日止）：

1.实收资本：

2.资产总额：

3.负债总额：

4.营业收入：

5.净利润：

6.上交税收：

7.在册人数：

（三）其他情况：

1.专业人员分类及人数：（有专业职称人数及职称情况，其中有执业资格人数及职称情况，其他人员情况等简介）

2.企业资质证书情况：

3.其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据采购人进一步要求出示有关资料予以证实。

附件6近三年类似项目业绩清单（格式）

项目名称：

项目编号：_____________

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 合同金额 | 委托内 容 | 委托单位 | 所附证明材料 在本投标文件的所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 本表后应附合同扫描件。

2. 类似程度，分为与本项目完全相同、近似相同、同一行业、基本无关，具体判别由评标委员会决定。

3. 成功案例，以合同签订日期为准，须提供合同首页（显示项目名称或项目内容页）和签字盖章页扫描件或影印件。同一单位一次招标三年沿用期内续签的多个合同按 1个计算，但同一单位2次经程序采购项目可按照2个计算。

4. 已承揽尚在履约期合同，以合同签订日期为准，须提供合同首页（显示项目名称或项目内容页）和签字盖章页的扫描件或影印件。

附件7优惠承诺书（如有，请自拟）

附件8资格证明文件组成及部分格式

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件的扫描件：

（1）企业营业执照（企业法人单位提供）或事业单位法人证书副本（事业法人单位提供）或其他性质单位组织的合法证明材料。

（2）法定代表人/单位负责人直接参与的应提供法定代表人/单位负责人证明书；委托授 权人参与的应提供法定代表人/单位负责人授权委托书（格式后附）；法定代表人/单位负责人身份证或被授权人身份证（正反面）。

法定代表人资格证明书（格式）

致 （采购人名称）：

兹证明（姓名），性别，年龄，身份证号码，现任我单位（职务），系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别：           身份证号码：

公司注册号码：             单位类型：

经营范围：

粘贴法定代表人（身份证正反面的扫描件）

投标人名称（加盖公章）：

日期：年月日

法定代表人授权委托书（格式）

我_______（姓名）系_____________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _______（姓名，职务）以我方的名义参加贵方项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标文件提交、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标文件提交截止之日起直至我方的投标文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

本授权书于______ 年____月_____日至______ 年____月_____日有效，代理人无转委托权。

特此声明。

粘贴被授权人（身份证正反面的扫描件）

法定代表人签字或盖章：________________________

被授权人签字或盖章：_________________________

职务：_______________________________________

单位名称（加盖公章）：________________________

地址：_______________________________________

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的扫描件

3.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明无重大违法记录承诺书（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

在本公司参加本次采购活动前三年内，我公司未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

投标人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

手机：

注：投标文件提交截止日前三年内投标人的信用记录若存在受到罚款的行政处罚且未显示具体数额时，应提供行政处罚决定书或书面说明其罚款数额。

4.财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方 （投标人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1.具有健全的财务会计制度；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称 ：（公章）日期 ：

5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料的扫描件

（1）提供了投标人书面声明（格式后附），承诺未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动”相关规定。

（2）信用查询记录：开标（投标截止时间）后，采购代理机构工作人员将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询各投标人在投标文件递交截止日当天前三年内的信用记录并打印查询结果留存。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的将提交评标委员会对其按照无效处理，拒绝其参与政府采购活动（注：本项资格证明文件无需投标人提供，采购代理机构或采购人工作人员将查询结果页面打印后与其他采购文件一并保存）。

（3）投标人及其联合体单位（如有）须按招标文件第六章格式要求提供加盖投标人单位公章的《中小企业声明函》；若为残疾人福利性企业，应按招标文件第六章格式要求提供加盖投标人单位公章的《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）

投标人书面声明（格式）

致（采购人名称）：

我公司承诺已自查，在参加本项目政府采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

特此声明。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年月日

后附：投标人股东名录及所占股份比例（格式自拟）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于  工业（制造业）   ；制造商为                     （企业名称），从业人员          人，营业收入为            万元，资产总额为          万元，属于                  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 工业（制造业） ；制造商为                     （企业名称），从业人员          人，营业收入为            万元，资产总额为          万元，属于                  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号。

2.投标人填写的所属行业应与采购文件中明确的所属行业保持一致，否则按无效响应处理。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.声明函内容应填写完整，若有缺漏按无效响应处理。（第3条情况除外）

5.如为联合体，此附件联合体各方均应提供。

6.中标候选人为中小企业的，成交公告将公告其《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2） 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5） 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

- 中标候选人为残疾人福利性单位的，成交公告将公告其《残疾人福利性单位声明函》。

附件9廉洁投标承诺书（乙方）

为贯彻《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关政策法规要求，营造风清气正的行业风气、净化环境监测市场环境、反不正当竞争，弘扬社会正气、自觉维护行业形象，恪守职业道德。

我单位                   （投标单位全称，以下简称“简称”）在参加本次采购活动中作出如下承诺：

一、不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的禁止参与采购的情形，即“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

二、不存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定的不得参加投标的情形，即“与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”

三、我单位没有从采购人处离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股之人、董事、监事，也没有聘用从采购人处离职或退休3年以内的人员，也不存在其他可能导致采购方相关人员需回避的利害关系。

四、不存在与采购人和招标代理机构项目相关人员发生不正当往来的情形，包括但不限于宴请采购人和招标代理机构项目相关人员，安排采购人和招标代理机构项目相关人员旅游、娱乐、消费，向采购人和招标代理机构项目相关人员赠送礼品、礼金、有价证券和各类商业预付卡、购物卡、电子提货券、微信红包等。

五、不存在向采购人和招标代理机构项目相关人员套取影响招标活动公正性的项目关键信息的情形，包括但不限于评标委员会组成人员名单、投标文件评审事项等。

六、不存在向采购人和招标代理机构项目相关人员行贿或以其他不正当手段谋取项目中标的行为。

七、不存在违反法律法规规章和相关政策中其他有关廉洁投标的情形。

如发生以上任何与承诺不一致的违法违规行为，愿意承担相应的法律责任，包括但不限于取消投标资格、终止合同等；并承诺于相关行为定性和处理后30日内，在监测站要求的媒体上公开发布公告（公告内容和格式等经监测站提前审核同意），就违法违规行为及处理情况进行披露。

承诺人（加盖公章）：

法定代表人（签章）：

承诺日期：

附件10投标人认为需加以说明的其他内容

（注：如有，请投标人自附相关材料）

（二）技术投标文件

附件11   设备参数偏离响应表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件规定的要求 | 投标人所投产品参数响应 （根据自身所投产品参数填写） | 参数响应证明材料所在 （产品介绍/彩页/技术指标/技术白皮书/截图/报告等相关佐证资料） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室pH计 （技术响应以提供的佐证材料为准） | 1. 为多功能测试仪器，可测定电位、pH、pX、离子浓度、电导率、电阻率、TDS、盐度和温度。 |  |  |
|  |  | 2.pH测量范围：（-2.00-20.00）pH；分辨率：0.01pH；示值误差：±0.01pH |  |  |
|  |  | ▲3.具有自动温度补偿、电极诊断、标液自动识别等功能 |  |  |
|  |  | ▲4.能够存储数据，支持USB/RS-232传输、打印 |  |  |
| 2 | 风速风向仪 （技术响应以提供的佐证材料为准） | ▲1.测定方法：三杯法； 起动风速：≤0.5m/s； 风速:0.1m/s；风级：1级。 |  |  |
|  |  | 2.风向技术指标：测量范围：0～360°； 风向定北：自动定北； |  |  |
|  |  | 3.工作环境温度：-30～50℃；湿度≤100%RH（无凝结）。 |  |  |
| 3 | COD回流装置 （技术响应以提供的佐证材料为准） | 1.测量范围：4～700mg/L、700～10000mg/L（须稀释水样） |  |  |
|  |  | 2.测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）、相对标准偏不大于5.0%，工业有机废水（500mg/L）、相对标准偏不大于8.0% |  |  |
|  |  | 3.消解样数：≥12个/批 |  |  |
|  |  | 4.消解时间及加热功率可调节 |  |  |
|  |  | ▲5.仪器整体高度（带回流装置）不超过70cm |  |  |
| 4 | VOCs采样仪 （技术响应以提供的佐证材料为准） | 1.采样流量：持续采样：(0.1～1.0)L/min；快速采样抽气：最大3.0L/min，取样管加热温度：(80～160）℃，默认120℃ |  |  |
|  |  | 2.具有采样数据存储、查询、打印、导出功能 |  |  |
|  |  | ▲3.需具备实验室管理系统（Lims）数据直连端口及相关功能。 |  |  |
|  |  | ▲4.具备洗脱液加注口，可对内部管路的冷凝水洗脱收集。 |  |  |
|  |  | ▲5.具备样气露点温度测量显示功能。 |  |  |
| 5 | 声级计 （技术响应以提供的佐证材料为准） | 1.同时支持噪声和振动的测量分析，标配输出设备 |  |  |
|  |  | 2.防水防尘等级：IP65及以上 |  |  |
|  |  | ▲3.噪声测量功能：统计分析、滤波器实时1/1倍频程分析、滤波器实时1/3倍频程分析、24小时测量、室内低频结构噪声测量、录音、频率范围：10 Hz～20 kHz |  |  |
|  |  | ▲4.环境振动测量功能：低频振动1/3倍频程分析，频率范围：1Hz～80 Hz、环境振动测量。 |  |  |
|  |  | 5.具备网络、WIFI通信接口，物联功能要求可设置IP地址、端口等网络参数，可通过串口采集数据。 |  |  |
|  |  | ▲6.除北斗导航外不具备任何授时定位功能。 |  |  |
|  |  | ▲7.数据加密、防篡改、直连直采功能。 |  |  |
| 6 | 气体校准器 （技术响应以提供的佐证材料为准） | 1.流量：5-150 L/min 分辨率0.01 L/min |  |  |
|  |  | 2.微压0-2500 Pa 分辨率0.1 Pa，表压：-60-60 kPa 分辨率 0.001 kPa |  |  |
|  |  | 3.环境温度-40-80 ℃ 分辨率 0.1 ℃ |  |  |
|  |  | 4.工作时间：≥10小时 |  |  |
|  |  | 5.内置罗茨流量计、配备皂膜流量计 |  |  |
| 7 | 烟气采样仪 （技术响应以提供的佐证材料为准） | 1.采样流量：0-80L/min 分辨率0.1L/min |  |  |
|  |  | 2.烟气动压：0-2000 Pa 分辨率1 Pa，烟气静压：-30-30 kPa 分辨率 0.01 kPa，烟气温度：-50-500℃ 分辨率 0.1℃，等速采样流速：1-45 m/s 分辨率 0.1m/s |  |  |
|  |  | 3.响应时间：低于20秒 |  |  |
|  |  | ▲4.防篡改功能 |  |  |
|  |  | ▲5.需具备实验室管理系统（Lims）数据直连端口及相关功能。 |  |  |
| 8 | 红外测油仪 （技术响应以提供的佐证材料为准） | 1.波数扫描范围：3400～2400cm-1（2941nm～4167nm） |  |  |
|  |  | 2.波数准确度：±1cm-1 |  |  |
|  |  | 3.波数重复性：±1cm-1 |  |  |
|  |  | 4.检出限：≤0.02mg/L |  |  |
|  |  | 5.测量重复性：<2% |  |  |
|  |  | 6.测量准确度：±2% |  |  |
|  |  | 7.吸光度线性范围：0.0000～1.9999AU |  |  |
|  |  | 8.测量范围：0.02～800mg/L |  |  |
|  |  | 9.最低检出浓度：0.001mg/L(水样浓度) |  |  |
|  |  | 10.基线漂移：<1%/4h |  |  |
| 9 | 纯水机 （技术响应以提供的佐证材料为准） | ▲1.进水可耐受电导率≥ 1900 μS/cm（25℃）。 |  |  |
|  |  | ▲2.纯水产水参数： （1）产水流量:≥ 8L/h （2）离子截留率：97～98% （3）有机物截留率：≥99% |  |  |
|  |  | ▲3.超纯水出水水质要求： （1）电阻率：18.2 MΩ•cm（25℃） （2）TOC：≤5ppb （3）微生物：≤ 10 cfu/L （4）颗粒物：无尺寸>0.22µm的微粒 （5）内毒素（热原）：< 0.001 EU/mL （6）RNase（核糖核酸酶）：< 1 pg/mL （7） DNase（脱氧核糖核酸酶）：< 5 pg/mL （8）蛋白酶：< 0.15 μg/mL （9）双酚A<0.005ppb，地乐酚<0.2 ppb，邻苯二甲酸二辛酯<0.2 ppb，壬基酚<0.1ppb （10）苯<0.05 ppb，三氯甲烷<0.05 ppb，四氯化碳<0.05 ppb，2,2-二氯丙烷<0.05 ppb，溴苯<0.10 ppb （11）HPLC梯度测试-最高洗脱峰吸收：At 210nm<0.006 Au; At 254 nm<0.002 Au(洗脱前，流速为1mL/min是60ml水的浓度)；At 210nm<0.003 Au; At 254 nm<0.001 Au(无水的预浓缩) |  |  |
|  |  | ▲4.水箱内配置消毒模块，需配无汞紫外灯，紫外线发射波长（260-270）nm。 |  |  |
| 10 | 便携式伽马能谱仪 （技术响应以提供的佐证材料为准） | ▲1.探测器和主机需一体化设计 |  |  |
|  |  | 2.本底计数率≤380s-1 |  |  |
|  |  | 3.灵敏度≥1280cps/μSv/h（137Cs） |  |  |
|  |  | 4.相对固有误差≤±15% |  |  |
|  |  | 5.开机启动时间≤30s，报警响应时间≤2s |  |  |
|  |  | 6.内置电池供电，连续工作时间≥5h |  |  |
|  |  | ▲7.符合静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |  |  |
|  |  | 8.能量范围：≥25keV～3MeV |  |  |
|  |  | 9.能量分辨率：≤8% |  |  |
|  |  | 10.剂量率范围：≥10nSv/h～100μSv/h |  |  |
| 11 | 便携式紫外测油仪 （技术响应以提供的佐证材料为准） | ▲1.设备应具备废液自动分离功能 |  |  |
|  |  | ▲2.内置多通阀切换寿命应不少于1000万次 |  |  |
|  |  | 3.测量范围：0～60mg/L |  |  |
|  |  | 4.分 辨 率：0.001mg/L |  |  |
|  |  | 5.检 出 限：0.01mg/L |  |  |
|  |  | 6.重 现 性：RSD＜2% |  |  |
|  |  | 7.准 确 度：±2% |  |  |
|  |  | 8.线性系数：≥0.9999 |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

附件12供货服务方案

（内容由投标人自拟）

附件13安装调试方案

（内容由投标人自拟）

附件14售后服务方案

（如有，内容由投标人自拟）

附件15合理化建议及特色服务

（如有，内容由投标人自拟）

附件16拟投入本项目的人员配置情况（格式）

项目名称：

项目编号：_____________

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 技术职称 | 主要资历 | 经验及承担过的相关服务的项目 | 现正从事的工作 | 拟担任何工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.提供拟投入项目人员的学历学位证书、工作经历证明、职称证（如有）、执业资格证书（如有）等相关资料的扫描件。

# 附件17投标人认为需加以说明的其他内容

（如有，内容由投标人自拟）