## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求
设备名称：数字乳腺X射线摄影系统
采购数量：一
预算总价：250万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 功能需求：用于人体乳腺数字平板X射线摄影诊断系统，支持三维断层扫描，C形臂可实现电动摆位。
二、主要技术参数
2.1 | 源像距≥68cm |  | 4 | 是
2.2 | 探测器像素尺寸≤70um |  | 4 | 是
2.3 | 空间分辨率≥7 lp/mm |  | 4 | 是
2.4 | C臂探测中心离地最大距离≥148cm |  | 4 | 是
2.5 | 提供立体定位穿刺配置 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 高压发生器最大输出电流≥200mA |  | 1 | 是
3.1.2 | 高压发生器最大毫安秒≥600mAs |  | 1 | 是
3.1.3 | 高压发生器管电压可调范围≥20KV～49KV |  | 1 | 是
3.1.4 | X射线球管阳极热容量≥300KHU |  | 1 | 是
3.1.5 | 双靶角设计，双靶角≤10°/16° |  | 1 | 是
3.2.1 | 阳极旋转转速≥10800RPM |  | 1 | 是
3.2.2 | 平板探测器材料：硅板，高分辨率采集矩阵≥3500x4600 |  | 1 | 是
3.2.3 | C臂探测中心离地最小距离≤65cm |  | 2 | 是
3.2.4 | C形臂机架旋转角度≥+190°/-150° |  | 1 | 是
3.2.5 | 机架具备左、右乳腺拍摄指示灯功能 |  | 1 | 是
3.3.1 | 配备图像采集工作站，内存≥32GB，硬盘≥7TB |  | 1 | 是
3.3.2 | 配备乳腺专用后处理工作站 |  | 1 | 是
3.3.3 | 配置2个医用显示器，医用显示器屏幕分辨率≥580万像素（5.8MP） |  | 1 | 是
3.3.4 | 常规压迫板≥2个，且小压迫板尺寸≤18×24cm，大压迫板尺寸≥24×29cm |  | 1 | 是
3.3.5 | 支持断层图像1-10mm的自定义层厚融合功能，并有不同重建算法为肿块和钙化簇提供更具空间形态的辨识度 |  | 1 | 是
3.4.1 | 支持一次拍摄得到三种图像模式：二维图像、DBT图像、二维合成图像 |  | 1 | 是
3.4.2 | 断层扫描同时具备两种不同扫描角度，大角度≥40°，小角度≤15° |  | 1 | 是
3.4.3 | 单个体位断层摄影最大投照次数≥20次 |  | 1 | 是
3.4.4 | 单个体位断层摄影最小投照次数≤15次 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 机架 1 高压发生器 1 球管 1 平板探测器 1 滤线栅 1 压迫器组件 1 运动控制脚闸套装 1 乳腺多功能控制盒 1 乳腺采集工作站 1 数字乳腺断层合成功能包 1 融合2D功能包 1 乳腺后处理工作站 1 乳腺5.8MP医用专业显示器 2 立体定位穿刺 1 胶片打印机 3
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。
4.4 | 调试 | 调试由厂家专职工程师负责
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，到场时间≤4小时，保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格
第一类
第二类
第三类