## sheet1
上海临床研究中心医疗设备采购项目 采购需求
设备名称：实时影像导航定位主从控制系统
采购数量：1
预算总价：7000000 元/台
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 本系统适用于开展CT引导下成人肺及腹部实体器官经皮穿刺手术，同时可应用于科学研究。
二、主要技术参数
2.1 | 具备CT实时透视模式下引导机器人介入模式 |  | 5 | 是，提供临床实操视频截图或说明书或医疗器械注册证或医疗器械注册证附件
2.2 | 提供主从式遥操控手术穿刺系统，主从端运动趋势一致 |  | 5 | 是，提供临床实操视频截图或说明书或医疗器械注册证或医疗器械注册证附件
2.3 | 在进行主从操作时，系统可提供穿刺力反馈 |  | 6 | 是，提供临床实操视频截图或说明书或医疗器械注册证或医疗器械注册证附件
2.4 | 主操作器端可进行进针控制，左右方向、头足方向调姿控制，并可进行穿刺针远程一键释放 |  | 5 | 是，提供临床实操视频截图或说明书或医疗器械注册证或医疗器械注册证附件
2.5 | 支持粒子植入术式的在线剂量计算评估，包括DVH曲线、最大/小剂量场、平均剂量值、剂量场、并绘制等剂量线图形。并可生成手术规划报告，可在机器人系统中查看历史信息。 |  | 6 | 是，提供临床实操视频截图或说明书或医疗器械注册证或医疗器械注册证附件
2.6 | 系统提供与CT设备连接的扫描曝光控制IO接口，用于实现用户踩下曝光脚踏时触发CT实时透视模式扫描曝光 |  | 5 | 是，提供临床实操视频截图或说明书或医疗器械注册证或医疗器械注册证附件
| 主要技术参数小计分值 |  | 32
三、一般技术参数
3.1 | 系统位置准确度≤0.5mm，系统角度准确度≤0.3°，机械臂位置准确度≤0.5mm |  | 1 | 否
3.2 | 机械臂线性运动轴数量≥1，机械臂旋转运动轴数量≥4，机械臂角度准确度≤0.2° |  | 1 | 否
3.3 | 提供CT孔径内高清监控，用于观测患者的状态和机器人进针过程 |  | 1 | 否
3.4 | 提供手术室全景监控系统，实时观察手术过程中患者状态和手术室情况 |  | 1 | 否
3.5 | 具备图像分析功能，包括图像浏览、图像分割、图像配准以及融合结果显示 |  | 1 | 否
3.6 | 具备规划针道危险区域警示功能，实时校验并提示穿刺路径经过的可能存在风险的区域 |  | 1 | 否
3.7 | 具备三维手术报告功能，支持在线预览及导出打印 |  | 1 | 否
3.8 | 具备穿刺路径自动规划功能 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 8
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 手术执行系统硬件1套、主控台系统硬件1套、导航定位模式系统硬件1套、实时可视化模式系统硬件1套、系统附件1套、系统软件1套、机器人专用材料1套、专家级临床应用功能包1套，一次性适配器不少于500套
4.2 | 随机工具 | 系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 | ☑️需要 ¨不需要
供货方负责将设备放置到院方指定的地方，并免费提供设备的安装服务。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，应由供货方派销售员及有经验的工程师到现场，负责指挥卸货、搬运、验收，并放置到院方指定的地方，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线。
4.6 | 培训 | 设备安装完成后，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性，并保障正常开机运行。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）保修期内免费更换零配件和免人工费。 （2）年度定期预防性维护保养次数，不少于2次，并提供相关维保记录。 （3）提供投标设备版本内终身免费软件升级服务 （4）质保期≥3年，提供原厂售后服务承诺书 （5）其余服务要求参照质保期内服务要求执行。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后周期维护保养计划内容要求，免费提供周期维护保养≥1次，并提供维护保养报告； （2）由制造商出具保修承诺书：年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。该报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期。 （3）若质保期满后采用单次维修的方式，则单次维修只收取配件价格，不收取任何人工费。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率等
第一类
第二类
第三类