## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 手术无影灯
采购编号： 预算总价：
预算单价： 采购数量：20套
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 ¨第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 手术无影灯主要用于手术室等临床抢救治疗中的照明使用。
二、关键技术参数（★，不满足即为废标）
1 | 照明深度要求： 20%光柱深度（大光斑）≥1350mm，同时满足60%光柱深度（大光斑）≥770mm。（提供检测报告证明） |  | / | 是
2 | 光斑直径≥5级可调（提供使用说明书证明），母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤150mm，最大光斑直径d10为≥265mm，光斑均匀性：d50/d10≥55%。（提供检测报告证明） |  | / | 是
3 | 手术灯悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转，C臂绕弹簧臂旋转范围：无限位，小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕小 C臂旋转范围：无限位；（提供检测报告证明） |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 灯头具有良好的层流穿透效果，符合层流手术室感控要求，扰流指数≤23%。（提供检测报告证明） |  | 3 | 是
2 | 母灯及子灯偏置单遮板深腔无影率≥71%，同时双遮板深腔无影率≥50%，同时母灯具备智能阴影管理模式，在阴影管理模式开启状态双遮板深腔无影率为≥95%。（提供检测报告证明） |  | 3 | 是
3 | 支持数字化手术室的远程控制功能，可通过数字化控制终端实现对手术无影灯灯照度调节、光斑直径调节、色温调节等的控制。（提供数字化手术室操作界面截图及第三方检测报告证明） |  | 4 | 是
四、一般技术参数
1 | 手术灯采用超薄四叶型灯头设计，灯头直径≤68cm，厚度≤7cm，带大、小C臂单灯头重量≤15Kg。（提供实物测量图片和其他证明材料） |  | 2 | 是
2 | 手术灯采用冷白暖白两色LED冷光技术，同时每组LED光源都有单独的透镜聚光，LED数量≤52个。（提供实物图片和其他证明材料证明） |  | 2 | 是
3 | 灯头采用一体化无螺钉设计，灯头操作扶手与灯头一体成型中间无缝隙，同时灯头玻璃采用一体化弧面设计，避免无效眩光。（提供实物图片和其他证明材料证明） |  | 2 | 是
4 | 手术灯灯头≥IP55防水防尘等级。（提供检测报告证明） |  | 2 | 是
5 | 手术灯显色指数Ra≥ 99，R9≥ 97，同时具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调。（提供相关证明文件） |  | 2 | 是
6 | 无影灯照度≥10级可调节，同时具备一键腔镜模式，在腔镜模式环境光光斑直径≥60cm，可覆盖胸腹腔，同时光斑均匀性不低于50%，照度不低于3000lux（提供相关证明文件） |  | 2 | 是
7 | 手术灯具有多功能操作手柄，能够通过操作手柄实现光斑、照度、色温以及腔镜模式，同时支持无线摄像与多功能手柄无工具快速更换；（提供相关证明文件） |  | 2 | 是
8 | 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。（提供相关证明文件） |  | 2 | 是
9 | 手术灯具备抗频闪功能，使用PWM调光技术，非DC调光方式（提供相关证明文件） |  | 2 | 是
10 | 手术灯具备在术中手术灯被医生的头部遮挡，术野区光斑形状、位置和相对均匀性保持不变的光学特性（提供相关证明文件） |  | 2 | 是
11 | 150,000Lx≤手术灯中心照度实测值≤160,000Lx。（提供检测报告证明） |  | 2 | 是
12 | 手术灯具备模块化接口功能，产品结构上可提供外部模块安装接口，接口承载力矩≥ 960Nm。（提供检测报告证明） |  | 2 | 是
13 | 无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。（提供相关证明文件） |  | 2 | 是
14 | 可配置至少6种术种预设手术照明场景模式，并支持自定义设置。（提供相关证明文件） |  | 2 | 是
15 | 光源功率≤40W，辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) （提供相关证明文件） |  | 2 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 天花吊顶组件*1、双灯悬吊系统*1、灯头*2、灭菌手柄*10
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供随机工具和辅助材料
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
确保设备安全无损地运抵指定现场，及时安排专业工程师进行安装。
4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试。
5 | 提供技术援助 | 提供设备的技术文件，每年定期技术回访。
6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训。
7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级，提供详细配置清单，由厂家进行售后服务。
3 | 维保内容与价格 | 保修期满后保修价格不高于整机价格的5%，每年不少于4次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护，含硬软件调校与硬件清洁。
4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格至少8折优惠，其他优惠内容自报。