## 眼前后节生物测量光学相干断层扫描仪
眼前后节生物测量光学相干断层扫描仪采购需求
设备名称：眼前后节生物测量光学相干断层扫描仪采购需求
采购编号：0026-W00028782 预算总价：150万元
预算单价： 150万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类：R面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于眼前节、眼后节的断层成像和血管成像
二、主要技术参数
2.1 | OCT光源中心波长：≥1000nm，扫描波长至少满足900nm-1100nm。 |  | 5 | 是
2.2 | OCT横向光学分辨率：≤10μm。 |  | 5 | 是
2.3 | OCT横向数字学分辨率：≤1.5μm。 |  | 5 | 是
2.4 | 眼底血流成像单次扫描最大范围：≥25mm*25mm。 |  | 5 | 是
2.5 | 具备眼前节、眼后节的断层成像和血管成像技术。 |  | 5 | 是
2.6 | OCT成像扫描速度：≥25万次/秒。 |  | 2 | 是
2.7 | 眼底成像技术：具备共聚焦激光成像技术或更优。 |  | 2 | 是
2.8 | OCT扫频光源：扫频激光光源。 |  | 2 | 是
2.9 | OCT轴向光学分辨率：≤4μm。 |  | 1 | 是
2.1 | 眼底成像波长：≥800nm。 |  | 1 | 是
2.11 | 眼底血流成像拼图扫描最大范围：≥40mm*40mm。 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 34
三、一般技术参数
3.1 | 血流成像量化功能至少包括但不限于：血流密度、血流长度密度、血流直径指数。 |  | 0.5 | 否
3.2 | 眼后节OCT扫描最大范围：≥25mm。 |  | 0.5 | 否
3.3 | 眼后节OCT最大成像深度：≥12mm。 |  | 0.5 | 否
3.4 | 具备脉络膜大中血管显示及量化功能。 |  | 0.5 | 否
3.5 | 具备眼内镜拱高自动测量功能。 |  | 0.5 | 否
3.6 | 具备视网膜下积液自动识别量化功能。 |  | 0.5 | 否
3.7 | 角膜厚度测量准确性和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤1%。 |  | 0.5 | 否
3.8 | 具备青光眼分析功能：至少包含杯盘比、盘沿面积、神经纤维层厚度分析。 |  | 0.5 | 否
3.9 | 具备角膜地形图、小梁虹膜空间面积、房角开放距离、360°房角自动量化功能。 |  | 0.5 | 否
3.1 | 具备一键全自动对准及对焦功能。 |  | 0.5 | 否
3.11 | 实时眼球追踪≥120Hz。 |  | 0.5 | 否
3.12 | 计算机配置：CPU性能≥四核主频3.0GHz，内存≥16G，固态硬盘≥500G；硬盘≥8TB。 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 6
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 工作站*1套，数码间接检眼镜*2个（需提供注册证《中华人民共和国医疗器械注册证》），激光打印机*1台，椅子*2张
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级，所有升级不收取人工费 供应商承担投标设备与医院其他平台对接所产生的费用，协议对接包括LIS或HIS或PACS或DICOM中的一个或全部平台。
4.3 | 安装 | R需要 £不需要
设备运抵现场后，采购人即通知供应商。供应商在接到通知后3 个工作日内，派工程技术人员抵达现场，在采购人安装场地准备完成并进行设备安装，并制定安装计划提供给采购人。
4.4 | 调试 | 厂家工程师根据安装计划完成设备安装、调试，并确保设备移交给采购人能达到其正常的运行性能。
4.5 | 提供技术援助 | 随设备附带有装机手册、使用说明书等。
4.6 | 培训 | 设备安装后，厂家需对采购人使用人员进行正规的设备操作使用培训，培训次数不少于2次，并提供长期免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 依据采购人要求准备，安装调试后，双方对设备进行性能考核，双方都认可性能考核通过视为正式验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2 小时以内电话响应，24 小时以内到达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 整机全保修期≥8年。 保修期内提供整机定期保养不少于4次/年；并保修期满后承诺年保修价格不高于产品价格的3%。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥ 10 年，提供配件报价清单及折扣率。