## X射线计算机体层摄影设备
上海交通大学医学院附属瑞金医院X射线计算机断层扫描系统采购需求
设备名称：X射线计算机断层扫描系统
采购编号：0026-W00028663 预算总价：22000000元
采购数量：2套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 项目概况：需求CT 2套，用于全身扫描，适用于病人影像检查，及CT增强扫描等。
二、主要技术参数
X射线计算机体层摄影设备A：
2.1 | 机架孔径≥75cm且≤80cm |  | 3 | 是
2.2 | 探测器在等中心覆盖的Z轴准直宽度≥16cm |  | 3 | 是
2.3 | 滑环数据传输速度≥20Gbps |  | 3 | 是
2.4 | 单套高压发生器功率（非等效）≥103KW |  | 3 | 是
2.5 | 单球管最高输出管电流（非等效）≥1200mA |  | 3 | 是
X射线计算机体层摄影设备B：
2.6 | 小焦点大小≤0.6mm×0.8mm |  | 3 | 是
2.7 | 大焦点大小≤0.9mm×1.0mm |  | 3 | 是
2.8 | 球管焦点到等中心点的距离≤56cm |  | 3 | 是
2.9 | 球管焦点到探测器的距离≤104cm |  | 3 | 是
2.1 | 提供该厂家CT技术所具备的最高端原始数据迭代平台：ASiR或iMR或ADMIRE或AIIR或ClearInfinity平台 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
X射线计算机体层摄影设备A：
3.1 | 探测器物理排数：256排或双源≥96排x2或双层≥128排×2及以上CT |  | 1 | 是
3.2 | 单套高压发生器功率（非等效）≥108KW |  | 1 | 是
3.3 | 能谱成像采用高低压瞬切（瞬切时间≤0.5ms）或双源双能量扫描或双层探测器扫描或光子探测器 |  | 1 | 是
3.4 | 检查床垂直升降最高高度≥100cm |  | 1 | 是
3.5 | 球管阳极最大散热率≥1650Khu/min |  | 1 | 是
X射线计算机体层摄影设备B：
3.6 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.35s/360° |  | 1 | 是
3.7 | 每排探测器物理个数≥845个 |  | 1 | 是
3.8 | 床载重量≥225KG |  | 1 | 是
3.9 | 床面可降至离地面最低距离≤450mm |  | 1 | 是
3.1 | 探测器在等中心覆盖的Z轴准直宽度≥40mm |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1、高压注射器1套 2、数据采集联网智能终端2套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作应用进行两次为期十天的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机≥12个月免费质保期(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的10%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## SPECT-CT
上海交通大学医学院附属瑞金医院SPECT-CT采购需求
设备名称：SPECT-CT
采购编号：0026-W00028656 预算总价： 8500000 元
采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 可帮助检测、定位和诊断疾病和评估器官功能，以评估疾病、创伤、异常和失调，例如但不限于心血管疾病、神经系统紊乱和癌症。系统结果可供医生用于肿瘤分期和再分期、计划、指导和监控治疗。
二、主要技术参数
2.1 | SPECT固有能量分辨率：≤9.5% |  | 4 | 是
2.2 | SPECT系统灵敏度(NEMA标准，低能高分辨准直器）：≥205cpm/μCi |  | 4 | 是
2.3 | SPECT平面超高清系统分辨率（低能高分辨准直器）≤6.5mm |  | 3 | 是
2.4 | SPECT能量范围(keV)：40～620KeV或35～588KeV |  | 4 | 是
2.5 | CT密度分辨率(5mm@0.3%)≤10mGy |  | 4 | 是
2.6 | CT的X-Y轴空间分辨率≥18 Lp/cm |  | 4 | 是
2.7 | CT的最小扫描层厚：≤0.625mm |  | 3 | 是
2.8 | 除步进断层采集模式和连续断层采集模式外，提供第三种螺旋断层采集模式，可实现探头运动和静止时同时采集信号 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 固有空间分辨率FWTM（CFOV）中心视野位置十分之一高宽：≤7mm |  | 1 | 是
3.2 | 固有空间分辨率FWTM（UFOV）有效视野位置十分之一高宽;≤7mm |  | 1 | 是
3.3 | SPECT系统分辨率(NEMA标准，高能准直器）：≤12.5mm |  | 1 | 是
3.4 | SPECT探头有效视野(UFOV)：≥540mm×400mm |  | 1 | 是
3.5 | 固有空间线性UFOV有效视野位置（微分）：≤0.2mm |  | 1 | 是
3.6 | 固有空间线性UFOV有效视野位置（绝对）：≤0.4mm |  | 1 | 是
3.7 | 球管最大电压：≥140kV |  | 1 | 是
3.8 | 每对准直器单独配独立准直器车； |  | 1 | 是
3.9 | 提供病人安全保护装置；提供全自动人体轮廓跟踪功能； |  | 1 | 是
3.10 | 扫描床自动记忆辅助定位标尺: 提供触摸控制自动定位辅助功能； |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1、中文报告系统1套 2、数据采集联网智能终端1套 3、碳13呼吸测定分析仪1套 4、红细胞寿命测定呼气实验仪1套 5、甲状腺吸碘功能测量仪1套 6、钼锝药物分装通风柜1套 7、一体化注射防护装置1套 8、ECT注射器防护提盒2个 9、ECT钨合金注射器防护套2个 10、ECT铅废物桶2个 11、脚踏式放射性废物箱2个 12、ECT隔离防护屏5个 13、个人剂量报警仪3个 14、放射性核素存储保险柜1个 15、表面沾污仪1个 16、X、γ辐射巡测仪1个 17、活度计1个 18、铅衣套装5套 19、铅胶衣架1个 20、去污工作组1套 21、区域辐射剂量监测系统1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为12个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的10%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修