## Sheet1
上海交通大学医学院附属瑞金医院高频手术系统采购需求
设备名称：高频手术系统
采购编号：0026-W00028721 预算总价：1000000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 产品用于一般外科手术中对人体组织进行切割和凝血。可闭合直径不超过7mm的动、静脉血管（包括肺血管）、淋巴管和组织束。
二、主要技术参数
2.1 | 可用于一般外科手术中直径不大于7毫米的脉管（包括肺血管）与淋巴管的闭合和融合，并提供产品注册证。 |  | 7 | 是
2.2 | 需要原厂配套可进行腔镜手术的III类管理类别的大血管闭合器械，并提供产品注册证。 |  | 4 | 是
2.3 | 主机设计：分体式主机并且至少具备单极切割、单极凝血、双极功能、大血管闭合。 |  | 7 | 是
2.4 | 具备心脏射频消融功能,可与兼容的消融器械配合使用，适用于阵发性房颤的治疗。 |  | 4 | 是
2.5 | 主机具备器械识类型别功能，插入器械后对应屏幕有灯光提示，防止误操作。RFID发射/接收频率范围 ≥13.56 MHz。 |  | 2 | 是
2.6 | 具备病人回路电极接触质量监测系统，监测阻抗范围大于等于5欧姆小于等于135欧姆；动态监测接触电阻较初始电阻增大40%时，报警系统启动，主机停止输出。 |  | 4 | 是
2.7 | 主机液晶触摸显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，包含单极、双极、大血管闭合双极功能，超声切割止血分别显示及调节。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 具备智能组织感应技术，以≥40万次/秒感应速度监测组织阻抗变化，实时调控，调整功率的输出。 |  | 0.5 | 是
3.2 | 单极切割模式至少包含二种；纯切功率≥300W，峰值电压≥1200V；混切功率≥200W，峰值电压≥2100V |  | 1 | 是
3.3 | 智能模式：将止血和分离独特地结合在一起，可减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果。 |  | 0.5 | 是
3.3.1 | 智能单极模式器械：可启动止血功能并同时提供切割。器械上具备双滑块控件，通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出。 |  | 0.5 | 是
3.4 | 单极凝血模式：≥五种。至少包含软凝，电灼，喷凝、双路输出电灼、双路输出喷凝 |  | 1 | 是
3.5 | 主机具有≥4个脚踏开关插口。 |  | 0.5 | 是
3.6 | 具备双路电凝功能，可同时启动两支单极手术器械，功率互不干扰。尤其适用于需要两个医生同时操作电刀的手术中使用。 |  | 0.5 | 是
3.7 | 双极模式：≥六种，至少包含精确、标准、宏、低能量、中能量、高能量。模式功率调节最低可至0.5W。 |  | 0.5 | 是
3.8 | 具备双极切除术（等离子功能）：切割、凝血。 |  | 0.5 | 是
3.9 | 心脏射频消融输出功率：0~50W 可调 |  | 2 | 是
3.1 | 产品使用期不少于10年，需提供产品用户指南或说明书。 |  | 0.5 | 是
3.11 | 具备心电图（EKG）消隐和排烟接口。 |  | 0.5 | 是
3.12 | 具有远程诊断功能：能自动存储错误代码，显示错误信息和时间。 |  | 0.5 | 是
3.13 | 具备以太网链接方式，并可以通过三种方法连接到 IT 网络：有线点对点连接、有线自动连接、有线手动连接。 |  | 0.5 | 是
3.14 | 系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录。 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 主机*1、高频电刀*2、脚踏*2、回路负极板*10、电刀笔*10
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修